Znak sprawy PSA.272.2.2023

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 2

Nazwa sprzętu:  Autoklaw laboratoryjny (autoklaw pionowy, parowy ) - 1 szt.

Typ/model oferowanego sprzętu*: ……………………………………………………………………………….

Producent*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kraj produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nie spełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Wymiary zewnętrzne Szer./wys./gł. [mm] | wys. Min. 950 mm, szer. Min. 735 mm, gł. Min.600 mm ±5% |  |  |
| 2. | Wymiary wewnętrzne [mm] | Głębokość min. 600 mm, średnica min. 410 mm ±5% |  |  |
| 3. | pojemność | Min. 80l |  |  |
| 4. | moc autoklawu | 6-10 kW |  |  |
| 5. | Komora autoklawu | komora cylindryczna, płaszcz oraz drzwi komory ze stali nierdzewnej, |  |  |
| 6. | temperatura pracy | 100-135°C |  |  |
| 7. | Sterowanie /programowanie | - dodatkowy czujnik temperatury w komorze - liczba programów sterowania procesami sterylizacji – min. 10, -możliwość sterylizacji podłoży mikrobiologicznych oraz szkła laboratoryjnego, -zasilanie kotła wodą destylowaną, -zamknięty obieg wody chłodzącej, -system chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej, - kosz sterylizacyjny siatkowy, -automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową, -automatyczny zapis warunków sterylizacji, - drukarka, |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Dostawa i instalacja | -montaż autoklawu na miejscu, - szkolenie personelu z obsługi i konserwacji urządzenia. |  |  |
| 2. | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |
| 3. | Serwis | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godziny Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 4. | Instrukcja | W języku polskim w wersji drukowanej oraz elektronicznej |  |  |
| 5. | Deklaracja zgodności oznaczenie CE | W języku angielski i/lub polskim dołączona do oferty |  |  |
| 6. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca