OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa defibrylatora AED, wewnętrzna szafka ścienna na defibrylator z montażem, zestaw oznakowań z logo AED, zestaw ratunkowy do AED - apteczka oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi wybranego defibrylatora dla 20 osób.

Miejsce dostawy, montażu i szkolenia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Punkt Informacji Drogowej, ul. Filipiny Płaskowickiej 41, 02-778 Warszawa

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Półautomatyczny Defibrylator AED wraz z torbą transportową. W zestawie znajdują się również: bateria (4-letni okres trwałości), 1 para elektrod uniwersalnych lub  po 1 parze elektrod dla dorosłych i elektrod pediatrycznych (min. 4 lata okres trwałości) ewentualnie klucz pediatryczny oraz instrukcje obsługi w języku polskim.

- Szafka ścienna wewnętrzna na wybrany AED z montażem – szafka metalowa                         z szybką na przednich drzwiczkach dla widoczności defibrylatora + z kluczykiem za osobną szybką również na przednich drzwiczkach - 2 sztuki. Miejsce montażu Punkt Informacji Drogowej, ul. Filipiny Płaskowickiej 41, 02-778 Warszawa. Pomieszczenie wewnątrz budynku w którym zostanie zamontowany zestaw zostanie wskazane przez zamawiającego.

- Oznakowanie z logo AED – zestaw oznakowań zawiera przynajmniej dwa znaki bezpieczeństwa (tabliczki) z logo AED oraz ścienną instrukcję obsługi defibrylatora.

- Zestaw ratunkowy do AED - Apteczka (przenośny zestaw pierwszej pomocy zawierający : nożyce ratownicze, maska CPR, golarka jednorazowa, gaza, środki dezynfekcyjne, folia życia, rękawiczki).

- Zapasowy zestaw elektrod.

- Szkolenie z obsługi wybranego defibrylatora AED - przeszkolenie pracowników w miejscu lokalizacji urządzenia przez osoby z uprawnieniami min. instruktora pierwszej pomocy lub uprawnieniami wynikającymi  z ustawy o ratownictwie medycznym w zakresie przeprowadzania szkoleń w zakresie pierwszej pomocy. Szkolenie powinno być potwierdzone stosownym certyfikatem dla uczestników szkolenia.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- wykonany zgodnie z odpowiednią polską normą, posiada certyfikaty i atesty, potwierdzające spełnienie wymogów bezpieczeństwa oraz gwarantujące dobrą jakość towaru,

- fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od  wad (fizycznych i prawnych) oraz uszkodzeń,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Defibrylator AED to półautomatyczny defibrylator przeznaczony do użytku publicznego wyposażony w elektrody dla dorosłych (i pediatryczne) lub defibrylator z wbudowanym trybem pediatrycznym (przełącznik) lub z kluczem pediatrycznym. Urządzenie to może użyć każda osoba podejmująca się udzielania pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia. Od chwili uruchomienia aparat informuje o wszystkich podstawowych czynnościach, które należy wykonać przy poszkodowanym dzięki jasnym poleceniom głosowym i wizualnym w języku polskim przeprowadzających osobę ratującą przez cały proces reanimacji. Głośność urządzenia automatycznie dopasowuje się do warunków otoczenia. Defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe i wizualne na bieżąco przypomina o wszystkich koniecznych do wykonania czynnościach ratowniczych i                                 o    właściwej ich kolejności jak również o niewłaściwym podłączeniu elektrod lub ich braku, sprawności urządzenia czy stanie baterii. Defibrylator posiada wbudowany metronom, który umożliwia zachowanie właściwego tempa masażu klatki piersiowej.

                - Defibrylator przeznaczony jest do defibrylacji zarówno pacjentów dorosłych jak i dzieci. Defibrylator sam rozpoznaje rodzaj podłączonych elektrod (dla dorosłych lub pediatrycznych) i automatycznie dostosowuje poziom energii defibrylacji do wieku pacjenta lub wyposażony jest w elektrody uniwersalne i dzięki przełącznikowi (przycisk pediatryczny) lub wyposażony jest w klucz pediatryczny zmieniający tryb pracy na pediatryczny, redukując min. energię defibrylacji.

                - Defibrylator AED zamknięty jest w szczelnej, twardej obudowie zabezpieczającej defibrylator przed wpływami wody i kurzu (minimum IP55) oraz wstrząsami. Wyposażony jest w pamięć wewnętrzną, umożliwiającą ciągły zapis EKG wraz z informacjami o czynnościach ratowniczych i komunikatami AED. Zasilany jest baterią posiadającą min.                   4-letni okres trwałości w stanie spoczynku. Wymiana baterii jest nieskomplikowana i możliwa do wykonania we własnym zakresie. Dodatkowo Defibrylator przeprowadza cyklicznie automatyczne testy i sygnalizuje gotowość urządzenia do użycia.

                - W skład każdego zestawu wchodzi: defibrylator AED, bateria, 1 para elektrod uniwersalnych lub  po 1 parze elektrod dla dorosłych i elektrod pediatrycznych lub klucz pediatryczny, instrukcja obsługi w języku polskim oraz torba transportowa. Dodatkowo zapasowy zestaw elektrod

Gwarancja:

- Okres gwarancyjny wynosi min. 8 lat na urządzenie AED

- Okres gwarancyjny wynosi min. 4 lata na baterie w trybie czuwania*

- Okres gwarancyjny wynosi min. 4 lata na elektrody (trwałość elektrod)

*Gwarancja nie jest równoważna z żywotnością lub przydatnością baterii podawaną przez producenta.

*Żywotność baterii liczona od momentu zainstalowania w urządzeniu.

Dane techniczne defibrylatora AED

| Lp. | Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów |
| --- | --- |
| 1. | Defibrylator z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci |
| 2. | Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące o: - nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku, - wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia - prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu poszkodowanego) |
| 3. | Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne (widoczne w oświetleniu dziennym, gdy urządzenie jest w torbie transportowej i gablocie), informujące o: - gotowości urządzenia do pracy. - technicznej sprawności urządzenia (w tym jakości elektrod) lub jej braku. |
| 4. | Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: - algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. - łączny czas analizy pracy serca poszkodowanego oraz ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacyjnego max 10 sekund. - możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych. - urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym przy pomocy baterii głównej w tym poziom jej naładowania |
| 5. | Wyposażony w baterię nieładowalną zapewniającą nie mniej niż 200 wyładowań maksymalną energią. |
| 6. | Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia; - wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601 - stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55 - odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku z wysokości 1m nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość da pracy). |
| 7. | Energia impulsu defibrylacyjnego dla dorosłych przynajmniej 50-200J |
| 8. | Temperatura pracy min. od 00C do 500C |
| 9. | Posiada funkcję asystenta RKO tj. zwrotna informacja o prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w czasie rzeczywistym |
| 10. | Wbudowany metronom oraz asysta wykonywania RKO – defibrylator podaje sekwencje wykonywania 30 uciśnięć oraz 2 wdechów ratowniczych jednoznacznymi komendami. |
| 11. | Waga urządzenia: do 3 kg. |
| 12. | Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE w języku polskim. |
| 13 | Zapasowy zestaw elektrod |
| 14. | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski |
| 15. | Urządzenie wielokrotnego użycia |

Płatność :

Faktura zostanie wystawiona po wykonaniu całego zamówienia. Przelew do 30 dni                                 od daty otrzymania faktury.

Termin realizacji zamówienia:

- dostawa i montaż urządzenia w terminie 14 dni od daty przekazania zlecenia Wykonawcy.

- szkolenie pracowników w terminie 7 dni od dnia montażu.

- Realizacja całości zamówienia 21 dni od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego.