Załącznik nr 1                                                                                                                                                                     do Ogłoszenia z dnia 24.06.2025 r.

SAT.2613.22.2025 r.

Wykaz zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach.

| Lp. | Nazwa składnika | Nr inwentarzowy | Data zakupu/ nabycia | Wartość księgowa (zakupu) | Opis stanu technicznego | Zagospodarowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta automatyczna LABMATE pro 1000 | PST-2106/12/2012 | 12.2012 | 367,20 | Uszkodzenie zrzutnika końcówek. Widoczne duże zużycie urządzenia po wieloletniej sterylizacji. Zużyta. | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania. |
| 2. | Miernik drgań SVAN zestaw | ST801-283/01/2005 | 01.2005 | 26230,00 | Nie wykorzystywany od 2010 r. z uwagi na zmianę wymagań metrologicznych dla mierników. Zbędny. | jw. |
| 3. | Przetwornik PD-3S | ST801-282/01/2005 | 01.2005 | 4453,00 | Nie wykorzystywany od 2010 r. z uwagi na zmianę wymagań metrologicznych dla przetworników. Zbędny. | jw. |
| 4. | Przetwornik PD-1 | PST-1754/01/2007 | 01.2007 | 1159,00 | Nie wykorzystywany od 2010 r. z uwagi na zmianę wymagań metrologicznych dla przetworników. Zbędny. | jw. |
| 5. | Przetwornik PD-1 | PST-1663/01/2006 | 01.2006 | 1159,00 | Nie wykorzystywany od 2010 r. z uwagi na zmianę wymagań metrologicznych dla przetworników. Zbędny. | jw. |
| 6. | Przetwornik PD-1 | PST-1589/01/2005 | 01.2005 | 1159,00 | Nie wykorzystywany od 2010 r. z uwagi na zmianę wymagań metrologicznych dla przetworników. Zbędny. | jw. |
| 7. | Waga analityczna | ST801-202/11/1999 | 11.1999 | 16078,38 | Usterki techniczne dot. braku stabilności zera, pogarszająca się powtarzalność.. Brak możliwości naprawy. Zużyta. | jw. |
| 8. | Miernik mikroklimatu Babuc A zestaw | ST801-309/04/2008 | 04.2008 | 33550,00 | Wyłączony z użytkowania 07.2022 r. w związku z brakiem możliwości naprawy. Uszkodzona płyta główna, która nie jest już produkowana. Zużyty. | jw. |
| 9. | Stoper Casio HS-5 | PST-351/05/1995 | 05.1995 | 87,80 | Uszkodzony przycisk Start-Stop, brak możliwości uruchomienia pomiaru. Wyłączony z użytkowania. Zużyty. | jw. |
| 10. | Aspirator stacjonarny 2MAGP-24K Nr fabryczny: 1084 | ST801-158/03/1998 | 03.1998 | 3660,00 | Nie wykorzystywany od 2018 r. Uszkodzony wyświetlacz, brak możliwości ustawienia przepływu. Według opinii serwisu producenta, brak możliwości naprawy. Zużyty. | jw. |
| 11. | Aspirator stacjonarny 2MAGP-24K Nr fabryczny: 1275 | ST801-220/08/2001 | 08.2001 | 4575,00 | Nie wykorzystywany od 2010 r. Uszkodzony wyświetlacz, brak odczytów i możliwości ustawienia przepływu. Według opinii serwisu producenta, brak możliwości naprawy. Zużyty. | jw. |
| 12. | Aspirator indywidualny AP-2A (ŚP/A/38/S,K) Nr fabryczny: 10/99 | ST801-204/11/1999 | 11.1999 | 2275,25 | Wyłączony z użytkowania 07.2007 r. Brak kompensacji obciążenia. Obecnie nie produkowane, brak części serwisowych. Zużyty. | jw. |
| 13. | Aspirator indywidualny AP-2A (ŚP/A/39/S,K) Nr fabryczny: 81/99 | ST801-203/11/1999 | 11.1999 | 2275,25 | Wyłączony z użytkowania 07.2008 r. Aspiratory obecnie nie produkowane, brak części serwisowych. Nie uruchamia się. Zużyty. | jw. |
| 14. | Aspirator indywidualny AP-2A (ŚP/A/85/S,K) Nr fabryczny: 22/00 | PST-1610/02/2005 | 02.2005 | 3053,05 | Wyłączony z użytkowania 07.2007 r. Brak kompensacji obciążenia. Obecnie nie produkowane, brak części serwisowych. Zużyty. | jw. |
| 15. | Aspirator indywidualny AP-2A (ŚP/A/98/S,K) Nr fabryczny: 71/00 | ST801-269/01/2005 | 01.2005 | 1972,44 | Wyłączony z użytkowania 09.2010 r. Brak ładowania. Obecnie nie produkowane, brak części serwisowych. Zużyty. | jw. |
| 16. | Aspirator indywidualny AP-2A (ŚP/A/99/S,K) Nr fabryczny: 87/00 | ST801-270/01/2005 | 01.2005 | 1972,43 | Wyłączony z użytkowania 02.2008 r. Przepływ niestabilny w czasie. Obecnie nie produkowane, brak części serwisowych. Zużyty. | jw. |
| 17. | Aspirator indywidualny Pocket Pump PP 210-1002 (ŚP/A/25/S) Nr fabryczny: 8015 | ST801-209/12/1999 | 12.1999 | 6227,00 | Wyłączony z użytkowania 08.2020 r. Słaby akumulator nie zapewniający możliwości pracy minimum 6 godzin. Obecnie nie produkowane, brak części serwisowych.. Zużyty. | jw. |
| 18. | Aspirator indywidualny Pocket Pump PP 210-1002 (ŚP/A/24/S) Nr fabryczny: 7980 | ST801-210/12/1999 | 12.1999 | 6227,00 | Wyłączony z użytkowania 08.2020 r. Słaby akumulator nie zapewniający możliwości pracy minimum 6 godzin. Obecnie nie produkowane, brak części serwisowych. Zużyty. | jw. |
| 19. | Aspirator indywidualny AP-2 (ŚP/UW/32/S) Nr fabryczny: 2529 | PST-177/08/1991 | 08.1991 | 240,00 | Wyłączony z użytkowania 01.2023 r. Słaba kompensacja obciążenia i brak stabilności przepływu. Głośnia praca i słaby akumulator. Zużyty. | jw. |
| 20. | Aspirator indywidualny AP-2 (ŚP/UW/35/S) Nr fabryczny: 174/96 | PST-967/03/1999 | 03.1999 | 1587,22 | Wyłączony z użytkowania 01.2023 r. Słaba kompensacja obciążenia i brak możliwości regulacji przepływu. Głośnia praca i słaby akumulator. Zużyty. | jw. |
| 21. | Aspirator indywidualny AP-2 (ŚP/UW/36/S) Nr fabryczny: 50/96 | ST801-277/01/2005 | 01.2005 | 1320,75 | Wyłączony z użytkowania 11.2022 r. Aspirator uszkodzony, nie startuje pomimo ładowania. Zużyty. | jw. |
| 22. | Aspirator indywidualny AP-2 (ŚP/UW/40/S) Nr fabryczny: 147/92 | PST-1594/01/2005 | 01.2005 | 650,90 | Wyłączony z użytkowania 01.2023 r. Słaba kompensacji obciążenia. Nie spełnia wymagania do stabilności przepływu. Zużyty. | jw. |
| 23. | Aspirator indywidualny AP-2 (ŚP/UW/41/S) Nr fabryczny: 173/92 | PST-1595/01/2005 | 01.2005 | 650,90 | Wyłączony z użytkowania 01.2023 r. Słaba kompensacji obciążenia szczególnie dla głowic z filtrami metalowymi. Zużyty. | jw. |
| 24. | Stoper minutnik | PST-174/10/1990 | 10.10.1990 | 2,27 | Nie działa. Uszkodzenie uniemożliwiające naprawę. Zużyty. | jw. |
| 25. | Suszarka SUP-4M | PST-198/09/1992 | 29.09.1992 | 2,27 | Używana od 1992 r do suszenia szkła laboratoryjnego. Zniszczona i bardzo mocno skorodowana. Zużyta. | jw. |
| 26. | Fotel obrotowy | PST-491/06/1996 | 24.06.1996 | 169,58 | Uszkodzony siłownik, oparcie i siedzisko. Zniszczone. Zużyte. | jw. |
| 27. | Fotel obrotowy | PST-964/12/1998 | 30.12.1998 | 180,00 | Uszkodzony siłownik, oparcie i siedzisko. Zniszczone. Zużyte. | jw. |
| 28. | Szafka narożna/ słupek | PST-1227/12/2000 | 22.12.2000 | 149,94 | Częściowe uszkodzenie płyty i okleiny. Szafka nie użytkowana od wielu lat. Zużyta. | jw. |
| 29. | Biurko | PST-487/06/1996 | 24.06.1996 | 243,32 | Widoczne ubytki płyty w podstawie biurka. Stare, zniszczone. Zużyte. | jw. |
| 30. | Czajnik elektryczny | NCN | 31.12.2022 | 0,00 | Uszkodzenie uniemożliwiające naprawę. Zużyty. | jw. |
| 31. | Lampa bakteriologiczna | 96-02-005 | 19.12.1988 | 0,00 | Nie działa. Lampa z 1988 r. nie używana od wielu lat ze względu na uszkodzenia nienaprawialne. Zużyta. | jw. |
| 32. | Szafka otwarta wisząca | P-05-36-97 | 05.12.1997 | 0,00 | Wyeksploatowana. Zużyta. | jw. |
| 33. | Cieplarka CL-65 | PST-242/05/1994 | 18.04.1994 | 499,00 | Uszkodzona. Nie grzeje. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Dołączone orzeczenie o stanie technicznym. Zużyta. | jw. |
| 34. | Czajnik Zelmer Crystal | NCN | 31.12.2022 | 0,00 | Uszkodzenie uniemożliwiające naprawę. Zużyty. | jw. |
| 35. | Czajnik Zelmer Crystal | NCN | 31.12.2022 | 0,00 | Uszkodzenie uniemożliwiające naprawę. Zużyty. | jw. |
| 36. | Czajnik Pelikan | NCN | 31.12.2022 | 0,00 | Uszkodzenie uniemożliwiające naprawę. Zużyty. | jw. |
| 37. | Pipeta automatyczna | PST-2105/12/20212 | 14.12.2025 | 397,44 | Uszkodzenie wyrzutnika końcówek. Zużycie po wieloletniej sterylizacji urządzenia. Zużyta. | jw. |