Odzież ochronna: Kombinezony/Fartuchy

Odzież ochronna  powinna spełniać przedstawione niżej  wymagania.

Kombinezon ochronny zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:

- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego  -  klasa 4 lub wyższa,

- minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1),

- co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009,

- rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą,

- zamek błyskawiczny kryty listwą.

Fartuch chirurgiczny zgodny z Dyrektywą medyczną  93/42/EWG i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2017/745, spełniający wymagania norm serii EN 13795, wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec.

Dopuszcza się, aby odzież ochronna spełniała  wymagania jednego z następujących dokumentów:

ISO 22609:2004 (norma międzynarodowa), JIS T 8122:2015 (Japonia), ANSI/AAMI PB70:2012 (USA), ASTM F2407 - 06(2013)e1 (USA), NFPA 1999 (2018) (USA), GB 19082-2009 (Chiny).

Opracowanie:

Centralny Instytut Ochrony pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Ochron Osobistych