Załącznik nr 1 do zapytania ofertowe 29/2026

z dnia 27.04.2026 r.

……………………………………..

………………………………………

……………………………………..

(Dane Wykonawcy)

Formularz ofertowy do zapytania ofertowego 29/2026

| Nazwa/typ zamawianego wyrobu | Parametry techniczne Wymagania jakościowe | Ilość | Parametry wymagane ( wypełnia Wykonawca) Wykonawca winien je potwierdzić poprzez wpisanie „TAK”, a w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać | Producent | Kwota netto | VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatyczny autoklaw laboratoryjny z wyposażeniem | Autoklaw pionowy z komorą ładowaną od góry, poj. komory ok. 75 (±5) litrów | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zastosowanie: - możliwość dekontaminacji odpadów niebezpiecznych/mikrobiologicznych; sterylizacji płynów, pożywek, szkła laboratoryjnego, narzędzi itp |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry ogólne: - automatyczny autoklaw przeznaczony do sterylizacji parowej z minimalnym zakresem programowanej temperatury pracy w przedziale od 105 do 140 st. C (±5°C) oraz ciśnienia do 3,5 Bar - pojemność użytkowa komory sterylizacyjnej 75 (±5 L), - załadunek wsadu od góry, - pokrywa autoklawu otwierana w pozycji horyzontalnej – do boku (bez unoszenia do góry). - urządzenie musi być fabrycznie nowe. - zasilanie: ok. 400V/3Ph /50 Hz; |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary, objętość, konstrukcja: - min. wymiary komory sterylizacyjnej: 400 x 600 mm (±20 mm), Ø x głębokość - wymiary całkowite zewnętrzne maksymalne: ok. 700 x 650 x 950 (±50mm) szer x gł x wys - dostęp do komory sterylizacyjnej na wysokości nie większej niż 900 mm (±20mm) - komora autoklawu jednościenna, wykonana ze stali kwasoodpornej, - część zewnętrzna autoklawu wykonana ze stali nierdzewnej, - rama nośna autoklawu wykonana ze stali nierdzewnej, - uszczelnienie pokrywy autoklawu musi być zapewnione za pomocą bezobsługowej uszczelki pneumatycznej (uszczelnienie przy pomocy sprężonego powietrza), bez pokręteł dociskowych, rygli , itp. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie, funkcje autoklawu: - autoklaw wyposażony w wbudowaną wytwornicą pary - wytwornica pary wykonana wysokogatunkowej stali - autoklaw posiada automatyczny system poboru wody do wytwornicy - obecna wbudowana pompa podająca wodę do wytwornicy pary - autoklaw wyposażony we wbudowaną pompę próżniową do wstępnego odgazowana wsadu oraz do wykorzystania do w funkcji suszenia - autoklaw wyposażony w czujnik temperatury materiału umieszczonego w autoklawie - sonda temperatury - elastyczna, pozwalająca na umieszczenie w naczyniach wewnątrz komory - autoklaw wyposażony w skrętne kółka z blokadą - 2 kosze do sterylizacji - wbudowany kompresor gwarantujący szybkie chłodzenie (bez użycia wody) oraz gwarantujący obsługę zespołów pneumatyki autoklawu - zintegrowana z urządzeniem drukarka termiczna |  |  |  |  |  |  |
|  | Panel sterowniczy: - panel sterujący umieszony w dostępnym miejscu na płycie czołowej autoklawu. - kontrola funkcji i parametrów pracy sterylizatora oraz komunikacja z operatorem poprzez panel kontrolno – sterujący w formie graficznego wyświetlacza LCD - wyświetlacz LCD panelu sterowania umieszczony w miejscu widocznym dla osoby obsługującej przy zamkniętej i otwartej pokrywie autoklawu, - min. 10 programów sterylizacyjnych do wykorzystania i zapisania w pamięci autoklawu. - programy sterylizacji parametrów próżni, ciśnienia, możliwość zapisu i tworzenia dowolnych programów użytkownika (m.in. 117°C, 121°C, 134°C) - możliwość tworzenia i edycji programów użytkownika - alarmy dźwiękowe i optyczne w przypadku odstępstw od prawidłowych parametrów pracy - system haseł zabezpieczających przed nieautoryzowanym dostępem - sygnalizacja alarmowa (alarm optyczny i akustyczny) w przypadku nieprawidłowości z komunikatami o odstępstwach od zadanych parametrów wyświetlanymi na wyświetlaczu |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementy i funkcje podnoszące bezpieczeństwo użytkowania - elementy pokrywy autoklawu jako miejsca narażone na silne nagrzewanie i intensywne oddawanie ciepła pokryte wytrzymałym tworzywem w celu zwiększenia bezpieczeństwa przed poparzeniem i komfortu pracy - certyfikowane podwójne zawory bezpieczeństwa do komory sterylizacyjnej oraz generatora pary - programowa kalibracja czujników temp. i ciśnienia - system niezależnej od sterownika dodatkowej kontroli wskazań i pomiaru aktualnego ciśnienia wytwornicy pary oraz komory sterylizacyjnej, realizowany przez dwa manometry na płycie frontowej autoklawu - kontrola dostępu sterownika chroniona kodem - automatyczny system blokujący otwarcie komory podczas pracy oraz po zakończonym cyklu w sytuacji wysokiej temp. oraz ciśnienia w komorze |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i uruchomienie - wykonanie instalacji, montażu oraz podłączenia autoklawu oraz wszystkich podzespołów - dokumentacja niezbędna do odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (dołączyć do dostawy) - przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja - okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. - zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki maksymalnie 48 h.) - dostępność części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty zakupu. - instrukcja obsługi w języku polskim - Certyfikat CE |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapewnienie dostawy w terminie 60 dni od daty podpisania umowy- instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu odpowiedzialnego za obsługę wyposażenia. |  |  |  |  |  |  |

Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający ustanowił następujące kryterium oceny oferty w poszczególnych częściach:

| Kryterium wyboru | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena (C) | 80 % |
| Okres gwarancji (O) | 20 % |

Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru:

Ocena oferty= C+O

Łącznie badana oferta może otrzymać 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów w ww. kryteriach.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans przyjętych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną.

Ad. 1) Ocena oferty w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena

C=----------------------------------------------------- x 80% x100

Cena badanej oferty

Ad. 2) Ocena oferty w kryterium okres gwarancji zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

Okres gwarancji badanej oferty

C=----------------------------------------------------- x 20% x100

Okres najwyżej zaoferowanej gwarancji

Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

Zaproponowanie krótszego okresu gwarancji niż wymagany lub brak gwarancji stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty w całości.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym także dostawę przedmiotu zamówienia do laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży (ul. Dworna 21, 18-400 Łomża).

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury rozeznania cenowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia jej złożenia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się wymaganiami Zamawiającego i nie wnosimy zastrzeżeń.

Akceptujemy wzór umowy, który stanowi załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Nr 29/2026 z dnia 27.04.2026 r.

…………………………………..……………………………………………..

(data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty)