(nazwa i adres Wykonawcy)

Rozdział 4: dostawa refraktometru (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice

Producent (marka)

model

rok produkcji: nie wcześniej niż 2022 rok, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne ofertowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne podyktowane organizacją stanowiska pracy | Nie więcej niż 45x35x35 cm (dł. x szer. x wys.) | Należy podać |
|  | Dwie skale pomiarowe | Współczynnik załamania światła (RI) % wagowy zawartości sacharozy - BRIX |  |
|  | Zakres pomiarowy | Skala RI: od nie więcej niż 1,26 do minimum 1,72 Skala BRIX: od nie więcej niż 0 do 100% | Należy podać |
|  | Dokładność | Skala RI: nie gorsza niż ± 0,0001 Skala BRIX: nie gorsza niż ± 0,1 % | Należy podać |
|  | Rozdzielczość | Skala RI: nie gorsza niż ± 0,0001 Skala BRIX: nie gorsza niż ± 0,1 % Temperatura: nie gorsza niż ± 0,05°C | Należy podać |
|  | Pryzmat pomiarowy | Wykonany z szafiru |  |
|  | Kontrola temperatury próbki | +10°C ÷ 80°C |  |
|  | Wbudowany system termostabilizacji próbki z grzaniem i chłodzeniem pryzmatu (system Peltiera) | Wymagane |  |
|  | Kalibracja przy użyciu wody lub wzorców | Wymagane |  |
|  | Możliwość przywrócenia kalibracji fabrycznej | Wymagane |  |
|  | Wyświetlacz LCD z dotykowym ekranem zintegrowany z urządzaniem | Ekran dotykowy zintegrowany z urządzeniem, zapewniający czytelność wyświetlanych na nim treści |  |
|  | Wbudowane archiwum | Nie mniej niż 100 pomiarów | Należy podać |
|  | Możliwość tworzenia / wgrania co najmniej 50 własnych metodyk i/lub funkcji matematycznych / tablic przeliczeniowych | Wymagane |  |
|  | Sprzęt dostarczony ze świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium | Wzorcowanie w co najmniej czterech punktach w całym zakresie pomiarowym w dwóch skalach (nD i BRIX). |  |
|  | Oznakowanie CE | Wymagane |  |
|  | Wniesienie, instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu użytkowania | Wymagane |  |
|  | Instrukcje w pełnej wersji, w języku polskim, dostarczone ze sprzętem | Wymagane |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu użytkowania sprzętu | Co najmniej 5 osób |  |
|  | Gwarancja | Co najmniej 24 miesiące | - Należy podać |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)