Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cz. 1 - System HPLC z detektorem DAD i fluoroscencyjnym

Instrukcja wypełnienia tabeli: Jeżeli w wierszu znajduje się: „TAK/ NIE” Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednią odpowiedź. Przy czym „TAK” – oznacza spełnienie wymogu, a „NIE” brak możliwości jego spełnienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zaznaczenie „NIE” lub brak odpowiedzi będą skutkowały odrzuceniem oferty.

Jeżeli w wierszu znajduje się „Należy podać” Wykonawca zobowiązany jest wpisać parametry oferowanego urządzenia potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wskazanie parametrów gorszych niż minimalne lub brak odpowiedzi będą skutkowały odrzuceniem oferty.

Tabela 1. Wymagania szczegółowe

| LP | Opis | Wymagania minimalne Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa gradientowa | Umożliwiająca mieszanie 2 różnych składników po stronie wysokiego ciśnienia w tym samym czasie Maksymalne ciśnienie nie mniej niż 600 bar dla przepływu 5 ml/min Wbudowany w pompę dwukanałowy próżniowy degazer Pompa wyposażona w opcję obmywania tłoków Pompa wyposażona w zawór umożliwiający wybór 2 z 4 dostępnych rozpuszczalników | ……………… Należy podać |
| 1A | Precyzja przepływu pompy | nie gorsza niż 0,07 % RSD. | …………………… Należy podać |
| 1B | Zakres przepływu | nie mniejszy niż 0,001 – 5,000 ml/min. | …………………… Należy podać |
| 1C | Nadstawka na co najmniej 4 rozpuszczalniki | Zintegrowana wymiarami z pompą wraz z czterema butlami o pojemności co najmniej 1 litra oraz butlą na rozpuszczalnik płuczący; | ……………………… Należy podać |
| 2 | Autosampler | Pojemność autosamplera co najmniej 100 fiolek o poj. 2ml oraz wymiennie nie mniej niż 30 fiolek o poj. 6 ml automatyczna funkcja rozpoznawania tacek i wielkości fiolek 2 ml lub 6 ml w zestawie 2 dodatkowe tacki na 2 ml zakres termostatowania autosamplera nie węższy niż od plus 4 0C do plus 40 0C funkcja automatycznego rozcieńczania próbek funkcja automatycznej derywatyzacji przedkolumnowej | ……………………… Należy podać |
| 2A | Zakres nastrzyku | nie gorszy niż 0,1-100 μl | ……………………… Należy podać |
| 2B | Precyzja nastrzyku | nie gorsza niż 0,25% RSD dla objętości nastrzyku 5 µl | ……………………… Należy podać |
| 2C | Błąd przenoszenia (carry over) | nie gorszy niż: 0,004 %. | ……………………… Należy podać |
| 2D | Autosampler dostosowany do pracy przy zadanym ciśnieniu co najmniej 600 bar z dodatkowym obmyciem igły | wymagane | TAK/ NIE |
| 3 | Termostat kolumnowy | o zakresie temperatur: co najmniej od 10 0C poniżej temperatury otoczenia do + 60 0C | ……………………… Należy podać |
| 3A | Dokładność temperatury termostatu | nie gorsza niż ± 0,5 0C | ……………………… Należy podać |
| 3B | Stabilność temperatury termostatu | nie gorsza niż ± 0,1 0C | ……………………… Należy podać |
| 3C | Możliwość jednoczesnego zamontowania | co najmniej 4 kolumn o długości do 30 cm automatyczny zawór umożliwiający podłączenie i automatyczną zmianę co najmniej 2 kolumn sterowany z poziomu oprogramowania | ……………………… Należy podać |
| 3D | Termostat musi posiadać 2 niezależne kontrolowane bloki chłodzące/grzejne umożliwiające podgrzewanie fazy ruchomej przed kolumną i jednoczesne chłodzenie jej za kolumną | wymagane | TAK/ NIE |
| 4 | Detektor diodowy | o zakresie nie węższym niż 190-950 nm, dokładność długości fali ± 1 nm posiadający minimum 1024 diody z programowalną szerokością szczeliny 1, 2, 4, 8 oraz 16 nm z możliwością rejestrowania widm 3 D on line zakres liniowości nie mniejszy niż 2,0 AU | ……………………… Należy podać |
| 4A | Dryft | nie gorszy niż 0,9 x 10-3 AU/h przy 254 nm | ……………………… Należy podać |
| 4B | Szumy krótkotrwałe | nie gorzej niż ± 0,7 x 10-5 AU przy 254 nm | ……………………… Należy podać |
| 4C | Cela przepływowa | o objętości nie większej niż 13 µl i drodze optycznej 10 mm | ……………………… Należy podać |
| 4D | Częstotliwość zbierania danych detektora | nie gorsza niż 100Hz | ……………………… Należy podać |
| 5 | Detektor fluorescencyjny | pracujący w zakresach: wzbudzenie min. 200 – 1200 nm i emisja min. 200 – 1200 nm z możliwością rejestrowania trójwymiarowego widma 3D on line (w czasie analizy) objętość celi nie większa niż 12 µl dokładność długości fali nie mniej niż ± 3 nm | ……………………… Należy podać |
| 5A | Częstotliwość zbierania danych | nie gorsza niż 148 Hz. | ……………………… Należy podać |
| 5B | Czułość | czułość linii Ramanowskiej wody S/N nie mniej niż 3000:1 | ……………………… Należy podać |
| 6 | Przystawka do derywatyzacji mykotoksyn | derywatyzator UVE dedykowany do derywatyzacji aflatoksyn B1 B2 i G1 G2 Wymagane | TAK/ NIE |
| 7 | Zestaw komputerowy | Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych i osiągający w teście wydajnościowym PassMark co najmniej 11000 punktów wg. Kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (zgodnie z aktualnymi danymi z 2019 roku); Minimum 16 GB RAM; Dysk twardy SSD min. 500 GB (na system operacyjny), Dodatkowy dysk twardy min. 1TB, 7200 obr./min Napęd optyczny DVD+/-RW; Minimum 6 portów USB; Karta graficzna (może być zintegrowana z płytą główną); Karta sieciowa (2 x Gigabit LAN, może być zintegrowana z płytą główną); Klawiatura; Mysz optyczna; Monitor min. 26”, rozdzielczość obrazu min. 1920x1080 pikseli; Drukarka laserowa, umożliwiająca druk w kolorze z portami USB oraz LAN; Komputer z powszechnie dostępnym, wielozadaniowym systemem operacyjnym w języku polskim lub angielskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz wsparcie dla usługi zdalnego dostępu. System operacyjny powinien współpracować z oprogramowaniem chromatografu. Licencja na system powinna być bezterminowa oraz umożliwiać przeniesienie jej na inny komputer (np. w przypadku awarii komputera) – licencja jednostanowiskowa. Wersja systemu powinna być wydana nie później niż w 2018 roku; Pakiet biurowy: pełna polska lub angielska wersja językowa interfejsu użytkownika. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). Licencja powinna być bezterminowa oraz umożliwiać przeniesienie jej na inny komputer (np. w przypadku awarii komputera) – licencja jednostanowiskowa. Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zaoferowane komponenty komputera nie będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w OPZ. | . …………………… Należy podać |
| 8 | Zasilacz typu UPS | UPS umożliwiający podłączenie chromatografu cieczowego oraz komputera i podtrzymanie zasilania co najmniej 10 minut. | …………………… Należy podać |
| 9 | Oprogramowanie | oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych z oprogramowaniem do obróbki widmowej z możliwością tworzenia własnych bibliotek widm. dodatkowo program Office w języku polskim lub angielskim | …………………… Należy podać |
| 10 | Współpraca aparatury z komputerem | poprzez złącze LAN dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu. | TAK/ NIE |
| 11 | Produkty dodatkowe niezbędne | aplikacje na oferowany układ pozwalające na oznaczanie pozostałości WWA w produktach spożywczych wraz z kolumną chromatograficzną dedykowaną do tych oznaczeń ; 4 kolumny chromatograficzne z uchwytem do prekolumn i prekolumnami (rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym) co najmniej 1000 fiolek z nakrętkami o pojemności 2 ml; | TAK/ NIE |
| 12 | Zestaw instalacyjny | zestaw instalacyjny z niezbędnymi połączeniami i narzędziami do montażu, uruchomienia i rozpoczęcia pracy | TAK/ NIE |
| 13 | Części zamienne | filtry do rozpuszczalników 10 sztuk filtry do zaworu purge jeżeli są potrzebne igła do autosamplera wraz z koniecznym jej podłączeniem 2 sztuki. | TAK/ NIE |
| 14 | Gwarancja | minimum 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru i uruchomienia urządzenia (urządzenie musi działać poprawnie) w czasie gwarancji raz w roku darmowe przeglądy serwisowe wraz z darmową wymianą części zużywalnych | TAK/ NIE |
| 15 | Wniesienie, instalacja i uruchomienie urządzenia | wymagane | TAK/ NIE |
| 16 | Oznakowanie CE | wymagane | TAK/ NIE |
| 17 | Szkolenie dotyczące obsługi urządzenia | minimum 2 dni (po 6 godzin każdego dnia dla 4 pracowników) | TAK/ NIE |
| 18 | Napięcie zasilania | 230 V, 50 Hz | TAK/ NIE |
| 19 | Dostępność części zamiennych | minimum 10 lat | TAK/ NIE |
| 20 | Instrukcja obsługi | w języku polskim w wersji drukowanej razem z dostawą | TAK/ NIE |
| 21 | Dodatkowe możliwości | możliwość rozszerzenia zestawu o detektor MS/MS tego samego producenta. Detektor MS/MS musi współpracować z zakupionym zestawem chromatograficznym WYMAGANE | TAK/ NIE |
| 22 | Serwis gwarancyjny | - zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w języku polskim, - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną bądź faksem przez zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii, - jeżeli w okresie gwarancyjnym będą max. 3 naprawy tego samego elementu/ podzespołu/ modułu w urządzeniu, wtedy wykonawca wymieni element / podzespół / moduł na nowy; wykonawca wymieni całe urządzenie na nowe w przypadku braku możliwości wymiany elementu / podzespołu / modułu; - wymieniony element/ podzespół/ moduł lub urządzenie ma być o parametrach nie gorszych niż poprzedni, - okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy urządzenia, - okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego urządzenia bądź elementu/podzespołu/modułu, - wszelkie naprawy będą odbywały się u zamawiającego; w przypadku konieczności napraw poza siedzibą zamawiającego – wszelkie koszty z tym związane będzie ponosił wykonawca (zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów w związku z naprawami wadliwego urządzenia, w tym kosztów transportu nowych elementów / podzespołów / modułów). | ……………………… Należy podać |
| 23 | Termin realizacji zamówienia | 10 tygodni od dnia podpisania Umowy | TAK |

Cz. 2 - Aparat Elisa wraz z płuczką

- Charakterystyka:

Zestaw umożliwiający wykonanie badań metodą ELISA, ilościową metodą, oznaczenia przeciwciał lub antygenów w badanej próbce oraz ocenie stężenia powstałych kompleksów na podstawie intensywności zabarwienia przy zastosowaniu czytnika umożliwiającego szybkie i precyzyjne pomiary absorbancji

- Wymagania:

Czytnik mikropłytkowy:

- odczyt płytek 6, 12, 24, 48 i 96-dołkowych płasko- i okrągłodennych

- zakres długości fali w zakresie od 400 do 750 nm

- zakres odczytu 0-4.000 OD

- dokładność odczytu <1% przy 2 OD

- liniowość odczytu <1% przy 2 OD

- powtarzalność odczytu < 0.5% przy 2 OD

- wytrząsanie w trybie liniowym z regulacją intensywności

- wbudowana funkcja autotestu podczas uruchomienia urządzenia

- ilość zainstalowanych filtrów – min. 4 sztuki (405 nm, 450 nm, 490 nm i 630 nm)

- oprogramowanie zewnętrzne do jednoczesnej kontroli aparatu i analizy otrzymanych wyników

5 licencji stanowiskowych, obróbka danych – transformacje, cut-offs, walidacja wyników

- kolorowy dotykowy wyświetlacz o przekątnej min. 4,3”  do obsługi urządzenia

- pamięć wewnętrzna – 40 otwartych, programowanych przez użytkownika protokołów

- możliwość pracy niezależnej lub pod kontrolą komputera

- odczyt całej płytki 96-dołkowej w 11 sekund

- 3 złącza USB

- możliwość podłączenia drukarki termicznej bezpośrednio do czytnika

- certyfikat do diagnostyki in-vitro (CE-IVD)

Płuczka do mikropłytek:

- płukanie pojedynczych pasków lub całych płytek 96-dołkowych

- płukanie płytek płaskodennych i okrągłodennych

- 8-kanałowa głowica płucząca-dozująca

- możliwość doposażenia o głowicę 12-kanałową

- dokładność napełniania <3% CV

- pozostałości po płukaniu ≤ 2 mikrolitry/dołek

- dozująca pompa strzykawkowa

- obsługa urządzenia poprzez wbudowany, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3”

- pamięć wewnętrzna płuczki umożliwiająca przechowywanie nie mniej niż 75 protokołów maksymalna ilość cykli płukania w jednym protokole - nie mniej niż 10

- wbudowana wytrząsarka – ciągłe wytrząsanie do 30 min., wybór 5 zakresów intensywności wytrząsania

- funkcja namaczania płytki, programowalna w zakresie od 1 sekundy do 30 minut.

- łączenie protokołów płukania – do 10 protokołów

- zabezpieczenie przed przelewaniem buforu

- zakres objętości buforu płuczącego od 25-3000 mikrolitrów/dołek

- krok ustawiania rozdzielanego buforu – 1 mikrolitr/dołek

- szybkość płukania: 3 cykle płukania (zasysanie/dozowanie): 300 µL/dołek, 96 dołków,
8-igłowy grzebień  < 130 sekund

- bezciśnieniowe naczynia na bufor, dwie 2L butle na bufor i jedna na zlewki

- wbudowane programy do dekontaminacji, czyszczenia i  konserwacji

- funkcje dyspensera – możliwość dozowania odczynników do dołków płytki

- programowalna prędkość nalewania buforu/odczynnika do dołków

- programowalna wysokość położenia igieł nad dnem dołka płytki

- funkcja odsysania krzyżowego – odsysanie z dwóch punktów dołka

- waga poniżej 10 kg

Przenośna stacja sterująca do obsługi czytnika Elisa

-minimalne wymagania: CPU klasy Intel i3 10th gen+, RAM 4GB, SSD 480 GB, Intel HD graphics, Windows 10 64-bit PL, LCD15.6, MS Office 2019

- Ilość: 1 sztuka

- Warunki realizacji zamówienia:

- urządzenie fabrycznie nowe, kompletne

- termin dostawy – do 12 tygodni od dnia podpisania umowy

- bezpłatne wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie zestawu-instrukcja obsługi w języku polskim - szkolenie w zakresie obsługi zestawu: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia

- Serwis po sprzedaży

-wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z obsługą w języku polskim

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii.

- Gwarancja:
- minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 3 -  Aparat do przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych z wyposażeniem

- Charakterystyka:

Aparat umożliwiający przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych wyposażony w komputer z oprogramowaniem, UPS.

- Wymagania:

- Jednoczesna amplifikacja i detekcja do 96 prób na płytkach 96 dołkowych (białych, przezroczystych) lub paskach/ stripach (po 8 probówek).

- Zakres objętości mieszany reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10 – 100μl dla bloku 96 dołkowego.

- Możliwość zwiększenia ilości analizowanych jednocześnie prób z 96 do 384 po dokupieniu odpowiedniego bloku.

- Możliwość samodzielnej wymiany bloków bez utraty parametrów technicznych urządzenia. takich jak ilość możliwych do wykorzystania przy analizie kanałów detekcji/wzbudzenia; brak konieczności kalibracji urządzenia po wymianie bloku.

- Urządzenie nie wymaga regularnego czyszczenia ani przeprowadzania żadnych okresowych kalibracji systemu optycznego związanych z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych.

- Urządzenie nie wymagające normalizacji z barwnikiem referencyjnym typu Rox.

- Urządzenie wyposażone w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych.

- Urządzenie wyposażone w blok termiczny 96-dołkowy.

- Materiał, z którego wykonano blok: srebro.

- Blok (96 dołkowy) wyposażony w: podstawę płytki, elementy Peltiera (6 sztuk) element chłodzący, korektor cieplny zapewniający wysoką homogenność bloku (wydajne 
i równomierne przenikanie ciepła) – warstwa Therma-Base.

- Zakres temperatur bloku: 37 - 95°C.

- Szybkość nagrzewania bloku: do 4,4°C /sek dla bloku 96-dołkowego.

- Szybkość chłodzenia bloku: do 2,2°C /sek (dla bloku 96-dołkowego).

- Homogenność termiczna bloku: ±0,04°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (72°C).

- Dokładność termiczna bloku:

  - ± 0,03°C w ciągu 10 sekund od momentu osiągniecia temperatury docelowej 
(55°C - 95°C),

  - ± 0,02°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągniecia temperatury docelowej
(55°C - 95°C)

  - Możliwość przeprowadzenia krzywej topnienia w zakresie 20 - 95°C.

  - System detekcyjny – kamera CCD wysokiej czułości, umożliwiająca jednoczesny odczyt wszystkich analizowanych prób - czas pomiaru fluorescencji wszystkich prób przez kamerę CCD w trybie dynamicznym lub manualnym, w zakresie 10 msek. do 10 sek.

  - Liczba kanałów wzbudzenia światła – 5.

  - Liczba kanałów detekcji fluorescencji – 6.

  - Możliwość elastycznego doboru filtrów wzbudzania/emisji.

  - Element wzbudzający – pojedyncza dioda LED umożliwiająca jednoczesne wzbudzenie wszystkich prób.

  - System wzbudzania/detekcji umożliwiający oświetlenie wszystkich dołków w ten sam sposób (pod tym samym kątem), brak efektu brzegowego.

  - Średnie STD powtórzeń dla punktów w zakresie stężeń 1-10E9 równy mniej niż 0.2 Cq.

  - System otwarty, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych: SYBR Green I, barwnik interkalujący typu LC Green (lub podobny) do analizy HRM (High Resolution Melting), sonda hydrolizująca typu TaqMan, Sonda Hybrydyzująca typu HybProbe®, Sonda Simple Probe®

  - Możliwość wykonania Gene Scanning/High Resolution Melting bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie; poszczególne krzywe mogą być łączone w grupy automatycznie, na podstawie swojego podobieństwa

  - Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) bez konieczności wcześniejszego opisu próbek.

  - Możliwość sterowania przebiegiem reakcji w czasie jej trwania poprzez dodanie dowolnej liczby dodatkowych cykli lub wcześniejsze jej zakończenie zależnie od obserwowanych na bieżąco danych

  - Możliwość śledzenia fluorescencji dla każdej próbki podczas reakcji zarówno w zależności od czasu (krzywe fluorescencji) jak i cyklu (krzywe amplifikacji).

  - Możliwość dokumentacji (wydruk / plik .pdf) wyniku autotestu przeprowadzanego każdorazowo po uruchomieniu aparatu.

  - Możliwość integracji aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym użytkownika.

  - Możliwość zdalnego serwisu.

Wyposażenie aparatu:

- UPS

- Komputer do sterowania aparatem i analizy danych o parametrach co najmniej:

  - Control Unit Engage Flex Pro ( bez licencji MS )

  - Hardware

  - Procesor: Procesor Intel® Core ™ i5 8500 6C CPU

  - Pamięć operacyjna: 16 GB RAM, (2x8 GB) DDR4 2666

  - Dyski twarde:1 szt. 500 GB 7200 obr./min 3,5 cala SATA HDD, 1 szt. 1 TB 7200 obr./min 3,5 cala SATA HDD

  - Karta graficzna Intel UHD Graphics 630

  - Karta dźwiękowa HD stereo codec Conexant CX20632

  - Napęd optyczny: nagrywarka HP 9,5 mm SuperMulti DVDRW 600/800 Tower, zaw. I / O: 2 USB 2.0 z przodu + 5 USB 2.0 z tyłu

  - LAN: połączenie sieciowe Intel I210-T1 PCIe x1 Gb NIC

  - 2 porty szeregowe

  - Klawiatura przewodowa- HP USB, Mysz optyczna- HP USB

  - Monitor:

  - TFT Monitor Philips 19", rozdzielczość: 1280 x 1024

  - System operacyjny: Windows 10 lub nowszy

  - Oprogramowanie:

  - Oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji 
o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu (tzw. „traceable database”) – zgodność z wymaganiami normy 21 CFR część 11 (bez funkcji podpisu elektronicznego).

  - Możliwość instalacji oprogramowania na osobnym komputerze oraz przeniesienia pełnej bazy danych – nie ma konieczności analizy eksperymentów na jednostce sterującej.

  - Brak konieczności odnawiania licencji na oprogramowanie.

  - Możliwość instalacji dodatkowych baz danych.

  - Możliwość tworzenia grup użytkowników o różnych poziomach dostępu.

  - Możliwość tworzenia makr oraz szablonów elementów eksperymentu.

  - Możliwość automatycznego definiowania próbek krzywej standardowej.

  - Dostępność uniwersalnych obiektów kompensacji koloru.

  - Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, opis próbek, wyniki, wykresy) w formacie .pdf.

  - Możliwość pomiaru ilości kopii DNA w badanej próbie na podstawie porównania z krzywą standardową  (external lub in-run)

  - Możliwość pomiaru poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego 
(w ujęciu „one-click” Basic lub w pełni elastycznym Advanced, z uwzględnieniem wydajności wyznaczonej na podstawie krzywej standardowej)

  - Analizy genotypowania – analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu (na podstawie porównania ze standardem – external lub in-run, na podstawie podobieństwa – auto-group)

  - Analizy Gene Scanning / High Resolution Melting służąca do analizy mutacji (w tym SNP) przy pomocy specjalnego barwnika interkalującego typu LC Green lub podobny

  - Analizy genotypowania typu end-point z grupowaniem na podstawie standardów lub auto-group, możliwość analizy bez konieczności przeprowadzania reakcji pcr (PCR w tradycyjnym termocyklerze)

  - Porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku 
w oprogramowaniu typu MS Excel

- Ilość: 1 sztuka

- Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie zestawu do przygotowanych przyłączy – instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej wraz z dokumentacją, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, szkolenie w zakresie obsługi zestawu potwierdzone wydaniem certyfikatów: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia

- Serwis po sprzedaży:

- wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w języku polskim, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii.

- Gwarancja: minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia obejmująca min. coroczny przegląd techniczny produktu.

Cz. 4 - Analizator automatyczny do identyfikacji drobnoustrojów i drożdżaków oraz wykonania lekowrażliwości

- Charakterystyka:

Kompleksowy system do identyfikacji bakterii i grzybów drożdżopodobnych oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. System złożony z: automatycznego analizatora mikrobiologicznego posiadającego moduł inkubacyjno-pomiarowy, komputera z oprogramowaniem wyposażony w monitor, klawiaturę, myszkę, drukarkę, UPS, czytnika kodów kreskowych oraz osprzętowania pomocniczego (dispenser, specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny drobnoustrojów, pipety automatyczne)

- Wymagania:

Analiztor:

- Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych w analizatorze - do 15.

- Ciężar analizatora - do 80 kg.

- Metoda identyfikacji drobnoustrojów - kolorymetryczna.

- Średni czas identyfikacji drobnoustrojów 6-8 godzin.

- Metoda określania lekowrażliwości – turbidymetryczna.

- Wykonywanie oznaczeń identyfikacji drobnoustrojów i lekowrażliwości na odrębnych panelach testowych (niezależnie od siebie).

- Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów:  Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, grzybów drożdżopodobnych.

- Testy identyfikacyjne i do oznaczania lekowrażliwości pakowane oddzielnie, zaopatrzone w kody kreskowe, zawierające minimum 50 dołków, całkowicie szczelne po napełnieniu.

- Brak udziału użytkownika (procesy automatyczne) podczas: napełniania testów, zamykania testów systemie, usuwanie testów po zakończonej analizie.

- Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników (poza płynnym medium do sporządzenia zawiesiny)podczas przygotowania inokulum drobnoustrojów.

- Brak konieczności dodawania jakichkolwiek odczynników w celu otrzymania wyników końcowych.

- Średni okres ważności testów: 10 miesięcy.

Komputer z oprogramowaniem:

- System wyposażony w komputer z oprogramowaniem WINDOWS będący integralną częścią całości umożliwiający, rejestrację przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i autonomiczną transmisję wyników oraz ich interpretację.

- Monitor, klawiatura, myszka, drukarka

- UPS-system awaryjnego zasilania

- Czytnik kodów kreskowych

- Graficzna wersja oprogramowania wraz z oddzielnym programem do kontroli jakości, będący częścią systemu.

- Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego

- Interpretacja wyników lekowrażliwości przez Zaawansowany System Ekspercki, przedstawiona 
w postaci raportu. System przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności.

- Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez logowanie do systemu.

- Możliwość przechowywania wyników w systemie oraz archiwizacji danych na CD.

Osprzętowanie pomocnicze:

- Dispenser

- Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny drobnoustrojów

- Pipety automatyczne

- Ilość: 1 sztuka

- Warunki realizacji: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie zestawu do przygotowanych przyłączy - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej 
i procesowej wraz z dokumentacją, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, szkolenie 
w zakresie obsługi systemu potwierdzone wydaniem certyfikatów: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania systemu.

- Serwis po sprzedaży:

- wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w języku polskim, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii.

- Gwarancja: minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia, obejmująca coroczny przegląd..

Cz. 5 – Zestaw do chromatografii cieczowej

Instrukcja wypełnienia tabeli: Jeżeli w wierszu znajduje się: „TAK/ NIE” Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednią odpowiedź. Przy czym „TAK” – oznacza spełnienie wymogu, a „NIE” brak możliwości jego spełnienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zaznaczenie „NIE” lub brak odpowiedzi będą skutkowały odrzuceniem oferty.

Jeżeli w wierszu znajduje się „Należy podać” Wykonawca zobowiązany jest wpisać parametry oferowanego urządzenia potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wskazanie parametrów gorszych niż minimalne lub brak odpowiedzi będą skutkowały odrzuceniem oferty.

Tabela 1. Wymagania szczegółowe

DWA IDNETYCZNE ZESTAWY HPLC SKŁADAJĄCJE SIĘ Z PONIŻSZYCH MODUŁÓW KAŻDY:

| LP | Opis | Wymagania minimalne Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa gradientowa – 2 sztuki | Umożliwiająca mieszanie 2 różnych składników po stronie wysokiego ciśnienia w tym samym czasie Maksymalne ciśnienie nie mniej niż 600 bar dla przepływu 5 ml/min Wbudowany w pompę dwukanałowy próżniowy degazer Pompa wyposażona w opcję obmywania tłoków Pompa wyposażona w zawór umożliwiający wybór 2 z 4 dostępnych rozpuszczalników | ……………… Należy podać |
| 1A | Precyzja przepływu pompy | nie gorsza niż 0,07 % RSD. | …………………… Należy podać |
| 1B | Zakres przepływu | nie mniejszy niż 0,001 – 5,000 ml/min. | …………………… Należy podać |
| 1C | Nadstawka na co najmniej 4 rozpuszczalniki – 2 sztuki | Zintegrowana wymiarami z pompą wraz z czterema butlami o pojemności co najmniej 1 litra oraz butlą na rozpuszczalnik płuczący; | ……………………… Należy podać |
| 2 | Autosampler – 2 sztuki | Pojemność autosamplera co najmniej 100 fiolek o poj. 2ml oraz wymiennie nie mniej niż 30 fiolek o poj. 6 ml automatyczna funkcja rozpoznawania tacek i wielkości fiolek 2 ml lub 6 ml w zestawie 2 dodatkowe tacki na 2 ml zakres termostatowania autosamplera nie węższy niż od plus 4 0C do plus 40 0C funkcja automatycznego rozcieńczania próbek funkcja automatycznej derywatyzacji przedkolumnowej | ……………………… Należy podać |
| 2A | Zakres nastrzyku | nie gorszy niż 0,1-100 μl | ……………………… Należy podać |
| 2B | Precyzja nastrzyku | nie gorsza niż 0,25% RSD dla objętości nastrzyku 5 µl | ……………………… Należy podać |
| 2C | Błąd przenoszenia (carry over) | nie gorszy niż: 0,004 %. | ……………………… Należy podać |
| 2D | Autosampler dostosowany do pracy przy zadanym ciśnieniu co najmniej 600 bar z dodatkowym obmyciem igły | wymagane | TAK/ NIE |
| 3 | Termostat kolumnowy – 2 sztuki | o zakresie temperatur: co najmniej od 10 0C poniżej temperatury otoczenia do + 600C. | ……………………… Należy podać |
| 3A | Dokładność temperatury termostatu | nie gorsza niż ± 0,50C | ……………………… Należy podać |
| 3B | Stabilność temperatury termostatu | nie gorsza niż ± 0,10C | ……………………… Należy podać |
| 3C | Możliwość jednoczesnego zamontowania | co najmniej 4 kolumn o długości do 30 cm automatyczny zawór umożliwiający podłączenie i automatyczną zmianę co najmniej 2 kolumn sterowany z poziomu oprogramowania | ……………………… Należy podać |
| 3D | Termostat musi posiadać 2 niezależne kontrolowane bloki chłodzące/grzejne umożliwiające podgrzewanie fazy ruchomej przed kolumną i jednoczesne chłodzenie jej za kolumną | wymagane | TAK/ NIE |
| 4 | Detektor diodowy – 2 sztuki | o zakresie nie węższym niż 190-950 nm, dokładność długości fali ± 1 nm posiadający minimum 1024 diody z programowalną szerokością szczeliny 1, 2, 4, 8 oraz 16 nm z możliwością rejestrowania widm 3 D on line zakres liniowości nie mniejszy niż 2,0 AU | ……………………… Należy podać |
| 4A | Dryft | nie gorszy niż 0,9 x 10-3 AU/h przy 254 nm | ……………………… Należy podać |
| 4B | Szumy krótkotrwałe | nie gorzej niż ± 0,7 x 10-5 AU przy 254 nm | ……………………… Należy podać |
| 4C | Cela przepływowa | o objętości nie większej niż 13 µl i drodze optycznej 10 mm | ……………………… Należy podać |
| 4D | Częstotliwość zbierania danych detektora | nie gorsza niż 100Hz | ……………………… Należy podać |
| 5 | Detektor fluorescencyjny – 2 sztuki | pracujący w zakresach: wzbudzenie min. 200 – 1200 nm i emisja min. 200 – 1200 nm z możliwością rejestrowania trójwymiarowego widma 3D on line (w czasie analizy) objętość celi nie większa niż 12 µl dokładność długości fali nie mniej niż ± 3 nm | ……………………… Należy podać |
| 5A | Częstotliwość zbierania danych | nie gorsza niż 148 Hz. | ……………………… Należy podać |
| 5B | Czułość | czułość linii Ramanowskiej wody S/N nie mniej niż 3000:1 | ……………………… Należy podać |
| 6 | Wytwornica azotu – 1 szuka | Wydajność: nie gorsza niż 70 N L/min; Ciśnienie wyjściowe w zakresie: 0 - 8 bar; Czystość azotu min w zakresie 95-99,5%; Produkowany gaz wolny od ftalanów; Wbudowany kompresor; Temperatura robocza pracy max 350C Wyposażony w kółka Wymiary maksymalne (wys. x szer. gł.): 1000 x 570 x 710 mm; Waga do 150 kg Wymagane | TAK/ NIE |
| 7 | Zestaw komputerowy – 2 sztuki | Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych i osiągający w teście wydajnościowym PassMark co najmniej 11000 punktów wg. Kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (zgodnie z aktualnymi danymi z 2019 roku); Minimum 16 GB RAM; Dysk twardy SSD min. 500 GB (na system operacyjny), Dodatkowy dysk twardy min. 1TB, 7200 obr./min Napęd optyczny DVD+/-RW; Minimum 6 portów USB; Karta graficzna (może być zintegrowana z płytą główną); Karta sieciowa (2 x Gigabit LAN, może być zintegrowana z płytą główną); Klawiatura; Mysz optyczna; Monitor min. 26”, rozdzielczość obrazu min. 1920x1080 pikseli; Drukarka laserowa, umożliwiająca druk w kolorze z portami USB oraz LAN; Komputer z powszechnie dostępnym, wielozadaniowym systemem operacyjnym w języku polskim lub angielskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz wsparcie dla usługi zdalnego dostępu. System operacyjny powinien współpracować z oprogramowaniem chromatografu. Licencja na system powinna być bezterminowa oraz umożliwiać przeniesienie jej na inny komputer (np. w przypadku awarii komputera) – licencja jednostanowiskowa. Wersja systemu powinna być wydana nie później niż w 2018 roku; Pakiet biurowy: pełna polska lub angielska wersja językowa interfejsu użytkownika. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). Licencja powinna być bezterminowa oraz umożliwiać przeniesienie jej na inny komputer (np. w przypadku awarii komputera) – licencja jednostanowiskowa. Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zaoferowane komponenty komputera nie będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w OPZ | . …………………… Należy podać |
| 8 | Zasilacz typu UPS – 2 sztuki | UPS umożliwiający podłączenie chromatografu cieczowego oraz komputera i podtrzymanie zasilania co najmniej 10 minut . | …………………… Należy podać |
| 9 | Oprogramowanie – 2 sztuki | oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych z oprogramowaniem do obróbki widmowej z możliwością tworzenia własnych bibliotek widm. dodatkowo program Office w języku polskim lub angielskim | …………………… Należy podać |
| 10 | Współpraca aparatury z komputerem | poprzez złącze LAN dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu. | TAK/ NIE |
| 11 | Produkty dodatkowe niezbędne | aplikacje na oferowany układ pozwalające na oznaczanie pozostałości WWA w produktach spożywczych wraz z kolumną chromatograficzną dedykowaną do tych oznaczeń ; 4 kolumny chromatograficzne z uchwytem do prekolumn i prekolumnami (rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym) co najmniej 1000 fiolek z nakrętkami o pojemności 2 ml; | TAK/ NIE |
| 12 | Zestaw instalacyjny – 2 sztuki | zestaw instalacyjny z niezbędnymi połączeniami i narzędziami do montażu, uruchomienia i rozpoczęcia pracy | TAK/ NIE |
| 13 | Części zamienne – 2 sztuki | filtry do rozpuszczalników 10 sztuk filtry do zaworu purge jeżeli są potrzebne igła do autosamplera wraz z koniecznym jej podłączeniem – 2 sztuki. | TAK/ NIE |
| 14 | Gwarancja | minimum 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru i uruchomienia urządzenia (urządzenie musi działać poprawnie) w czasie gwarancji raz w roku darmowe przeglądy serwisowe wraz z darmową wymianą części zużywalnych | TAK/ NIE |
| 15 | Wniesienie, instalacja i uruchomienie urządzenia | wymagane | TAK/ NIE |
| 16 | Oznakowanie CE | wymagane | TAK/ NIE |
| 17 | Szkolenie dotyczące obsługi urządzenia | minimum 2 dni (po 6 godzin każdego dnia dla 4 pracowników) | TAK/ NIE |
| 18 | Napięcie zasilania | 230 V , 50 Hz | TAK/ NIE |
| 19 | Dostępność części zamiennych | minimum 10 lat | TAK/ NIE |
| 20 | Instrukcja obsługi – 2 sztuki | w języku polskim w wersji drukowanej razem z dostawą | TAK/ NIE |
| 21 | Dodatkowe możliwości | możliwość rozszerzenia zestawu o detektor MS/MS tego samego producenta. Detektor MS/MS musi współpracować z zakupionym zestawem chromatograficznym WYMAGANE | TAK/ NIE |
| 22 | Serwis gwarancyjny | - zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w języku polskim , - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną bądź faksem przez zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii, - jeżeli w okresie gwarancyjnym będą max. 3 naprawy tego samego elementu/ podzespołu/ modułu w urządzeniu, wtedy wykonawca wymieni element / podzespół / moduł na nowy; wykonawca wymieni całe urządzenie na nowe w przypadku braku możliwości wymiany elementu / podzespołu / modułu; - wymieniony element/ podzespół/ moduł lub urządzenie ma być o parametrach nie gorszych niż poprzedni, - okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy urządzenia, - okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego urządzenia bądź elementu/podzespołu/modułu, - wszelkie naprawy będą odbywały się u zamawiającego; w przypadku konieczności napraw poza siedzibą zamawiającego – wszelkie koszty z tym związane będzie ponosił wykonawca (zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów w związku z naprawami wadliwego urządzenia, w tym kosztów transportu nowych elementów / podzespołów / modułów). | ……………………… Należy podać |
| 23 | Termin realizacji zamówienia | 10 tygodni od dnia podpisania Umowy. | TAK |

Cz. 6 - Inkubator chłodzący

- Charakterystyka: Inkubator chłodzący do inkubacji próbek przeznaczonych do badań sensorycznych materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością

- Wymagania:  zakres temperatury: -10 °C do 100 °C,  możliwość chłodzenia,  kontroler 
z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym, regulowana prędkość obrotowa wentylatora,  2 półki ze stali nierdzewnej,  pojemność od 50 l do 55l,  dodatkowo świadectwo wzorcowania na dwóch półkach w co najmniej 3 temperaturach wskazanych przez zamawiającego

- Ilość: 1 sztuka

- Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 6 tygodni od dnia podpisania umowy, instalacja urządzenia, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, przekazanie personelowi laboratorium wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia

- Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii

- Gwarancja minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 7 - Miernik do pomiaru hałasu ultradźwiękowego

- Charakterystyka: Miernik do pomiarów hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy.

- Wymagania: klasa I zgodna z IEC 61672-1:2002, analiza w czasie rzeczywistym ultradźwięków 
w pasmach 1/1 i 1/3 oktawy do 44 kHz z mikrofonem prepolaryzowanym 1/2” oraz adapterem mikrofonowym z 1/4" na 1/2" do miernika oraz 1/2" na 1/4" do kalibratora, osłona przeciwwietrzna na mikrofon 1/2", analiza FFT 1600 linii w paśmie do 20 kHz, funkcja pomiaru czasu pogłosu RT60 dla trybu pomiaru 1/3 oktawy, filtry korekcyjne A, C, Z, B, G, detektor RMS z detekcją szczytu, rozdzielczość 0,1 dB, poziom szumów poniżej 12dBA RMS, zakres częstotliwości od 4 Hz do 44 kHz, czas pracy akumulatora powyżej 8 h, synchronizacja oraz pozycjonowanie GPS, pamięć nieulotna typu Flash 32MB + karta mikro SD 8 GB, waga 0,6 kg z bateriami, wymiary: 305x79x39 mm (z mikrofonem i przedwzmacniaczem, świadectwo wzorcowania miernika poziomu dźwięku IEC61672-3 oraz świadectwo wzorcowania w zakresie ultradźwięków;

Wyposażenie dodatkowe: ładowarka, walizka transportowa na miernik oraz na akcesoria do miernika

- Ilość:1 sztuka

- Warunki realizacji zamówienia  urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy, instrukcja obsługi w języku polskim, szkolenie w zakresie obsługi zestawu: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia

- Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny serwis po sprzedaży – reakcja serwisu 48 h, - czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii

- Gwarancja: minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 8 - Miernik selektywny do pomiaru pól elektromagnetycznych z sondami pomiarowymi

- Charakterystyka:

Pomiar poszczególnych częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego (zamiast badania szerokopasmowego) dla celów ochrony ludności i środowiska

- Wymagania:

Pasmo pracy miernika 9 kHz-6 GHz, sondy pomiarowe na częstotliwości 27 MHz-3GHz, 420 MHz-6GHz, analizator widma, badanie zmienności sygnału w funkcji czasu, pomiar natężenia pola 
z podziałem na różnych nadawców, wbudowany GPS, Walizka transportowa, zasilacz 12VDC, 100V-240VAC, RF kabel  9kHz-6GHz 1,5 m

- Ilość: 1 sztuka

- Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – około 
8 tygodni od dnia podpisania umowy (dokładny czas podany przez producenta po złożeniu zamówienia), instrukcja obsługi w języku polskim oraz oprogramowanie dostarczone przez producenta. Szkolenie u klienta min 2 dni łącznie z pomiarami w terenie.

Serwis po sprzedaży: wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii

- Gwarancja: minimum 24 miesiące od podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 9 - Młynek nożowy

- Charakterystyka: Młynek nożowy do rozdrabniania i homogenizacji  próbek żywności o różnorodnej strukturze

- Wymagania:  możliwość rozdrabniania i homogenizacji próbek żywności o różnej strukturze: wilgotnych, tłustych suchych, miękkich, średnio-twardych i twardych, silnik o mocy nie mniejszej niż 1250W, zmienne obroty ustawiane co najmniej: 2,000 – 10,000 rpm, funkcja turbo 14,000 rpm na max. 6 s, max. wielkość cząstek wsadu (w zależności od materiału): 40 mm, ilość wsadu w zależności od materiału):< 1,400 ml, rozdrobnienie końcowe (zależy od materiału): < 300 µm, średni czas mielenia: ok. 30 sec,  tryby pracy: ciągły, wsteczny i interwałowy, prędkość obwodowa noża ok. 67 m/s, średnica noża nie mniejsza niż 128 mm,  łatwe czyszczenie,  dodatkowy pojemnik do mielenia wykonany ze stali nierdzewnej, dodatkowa pokrywa redukcyjna do zmniejszenia objętości komory mielącej, dodatkowy nóż z ostrzami ząbkowanymi wykonanymi ze stali nierdzewnej

- Ilość: 1 sztuka

- Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 6 tygodni od dnia podpisania umowy, instalacja urządzenia, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, przekazanie personelowi laboratorium wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia

- Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii

- Gwarancja minimum 24 miesiące od podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 10 - Inkubator laboratoryjny z chłodzeniem

- Charakterystyka:

do zapewnienia odpowiednich, stabilnych warunków temperaturowych podczas wykonywania analiz laboratoryjnych z zastosowaniem podłoży mikrobiologicznych, testów diagnostycznych, wzorców mikrobiologicznych, które wykorzystywane są w badaniach mikrobiologicznych żywności  w kierunku wykrywania bakterii chorobotwórczych.

- Wymagania:

- z wymuszonym obiegiem powietrza regulowanym w zakresie od 10% do 100% w krokach, co 10%

- adaptacyjny, wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy typu PID z 2 kolorowymi wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości typu TFT, z menu w języku polskim oraz graficznym interfejsem z ikonami symbolizującymi możliwe do nastawienia funkcje urządzenia

- kompresorowy bezfreonowy układ chłodzenia

- zegar cyfrowy nastawny w zakresie od 1 minuty do 99 dni, 23 godzin

- sterownik urządzenia z panelem dotykowym umożliwiającym nastawę temperatury w stopniach Celsjusz’a, programowanie czasu pracy, programowania strefy czasowej, nastawa czasu letniego i zimowego

- funkcja wstrzymująca odliczanie czasu procesu dopóki dopóty parametry procesu w komorze nie osiągną zadanej wartości

- interfejs sieciowy Ethernet do odczytywania dziennika protokołu i pracą z dedykowanym oprogramowaniem (w zestawie oprogramowanie z darmową aktualizacją bez ograniczeń licencyjnych)

- wewnętrzny rejestrator danych o pojemności co najmniej 10 lat

- zakres temperatury roboczej przynajmniej w zakresie od -12°C do +60°C

- rozdzielczość wyświetlacza dla nastawy i odczytu temperatury nie większa niż 0,1°C w pełnym zakresie

-  nastawiany język sterownika minimum: polski, angielski

- funkcja kalibracji czujnika temperatury w 3 dowolnych punktach realizowana z poziomu sterownika urządzenia.

- funkcja powiadamiania o alarmach na pocztę e-mail przy podłączeniu urządzenia do komputera.

- funkcja ramp temperaturowych z nieorganiczną ilością segmentów procesu, funkcją cyklicznego powtarzania wybranych segmentu procesu oraz programowania szybkości czasów nagrzewania i ochładzania komory roboczej

- port USB dla wgrywania programów, odczytywania rejestrowanych protokołów, możliwość aktywacji funkcji identyfikacji użytkownika

- prezentacja graficzna zapisanych danych z rejestrowanych protokołów (przynajmniej 10.000 zarejestrowanych wartości) na ekranie wyświetlacza

- wewnętrzny rejestrator danych

- zapisywanie programu na wypadek zaniku napięcia

- wielopoziomowe zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu:

- nastawny elektroniczny organicznik  monitorujący dla dowolnie wybranej temperatury

- automatycznie dostosowanie się alarmu do wartości ustawionej w dowolnie regulowanym zakresie tolerancji.

- manualne ustawienie poszczególnych wartości MIN / MAX.

- sygnalizacja alarmowa – dźwiękowa i wizualna

- obudowa ze stali nierdzewnej teksturowanej

- w pełni izolowane drzwi zewnętrzne ze stali nierdzewnej z podwójnym zamknięciem (zamek kompresyjny)

- wewnętrzne drzwi szklane

- półki mocowane na tłoczonych w obudowie prowadnicach. Prowadnice gładkie, bez krawędzi łatwe do czyszczenia

- pojemność komory roboczej minimum 250L

- wymiary wewnętrzne minimalne –

szer. x wys. x gł.: 620 x 800 x 500mm

- wymiary zewnętrzne maksymalne –

szer. x wys. x gł.: 840 x 1560 x 700 mm

- uchwyt do zamykania i otwierania drzwi zewnętrznych umożliwiający wykonanie tych czynności łokciem lub biodrem

- łatwe do utrzymania w czystości wnętrze, wykonane ze stali nierdzewnej, tłoczone prowadnice

- 2 półki typu ruszt ze stali nierdzewnej w zestawie

- certyfikat kalibracji wystawiony przez producenta dla temperatur: +10°C i +37°C

- wzorcowanie komory roboczej, 9 czujników wzorcowanie w jednej nastawie temperatury z zakresu akredytacji, rozkład sześcienny przez laboratorium akredytowane PCA

- możliwość zainstalowania minimum 9 półek

- ładowność półek 20 kg

- ładowność inkubatora minimum 180 kg

- zasilanie 230 V

- moc około 1200W

- masa netto inkubatora nie większa niż 160 kg

- urządzenie wolnostojące  - na kółkach

- instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania komputerowego w języku polskim

i angielskim

- opcjonalnie elektroniczny klucz do blokady parametrów pracy w formie USB

- Ilość: 2 sztuki

- Warunki realizacji zamówienia:

urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – do 6 tygodni od dnia otrzymania pisemnego zamówienia, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie  do  przyłączy,  instrukcja obsługi w języku polskim, przekazanie personelowi laboratorium wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia

- Serwis po sprzedaży:

wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii

- Gwarancja: minimum 36 miesięcy od podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 11 - Cieplarka

1.  Wymagania:

- pojemność komory (netto): 110÷160 litrów

- obieg powietrza: wymuszony

- zakres temperatur: +8°C do +50°C (+5°C powyżej temperatury otoczenia)

- podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne pełne)

- maksymalne wymiary zewnętrzne nie większe niż: 800 x 1200 x 610 (szerokość x wysokość x głębokość) mm

- maksymalne wymiary komory roboczej: 550 x 1000 x 445 (szerokość x wysokość x głębokość) mm

- masa nie większa niż: 40÷80 kg

- wzorcowanie przez Akredytowane Laboratorium w 5 punktach pomiarowych komory na 2 półkach 
w temperaturze 36 °C - świadectwo wzorcowania

- możliwość kontynuacji pracy urządzenia po przywróceniu zasilania (rejestracja parametrów procesowych)

- sterownik mikroprocesorowy: pamięć minimum 5 programów z więcej niż 1 progiem czasowo-temperaturowym

- minimalne funkcje panelu sterowania:

  - regulacja temperatury co 0,1C, możliwość pracy ciągłej

  - ręczna lub automatyczna regulacja prędkości obrotowej/możliwość wyłączenia wentylatora

  - wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający start urządzenia z zaprogramowanym opóźnieniem

- stabilność temperatury nie gorsza niż +/-0,5°C, niezależna od wsadu i temperatury zewnętrznej (Autotuning)

- otwór inspekcyjny umożliwiający wprowadzenie zewnętrznego czujnika

- obudowa: lakierowana na kolor biały

- zasilanie jednofazowe, 230V, 50÷60Hz

2. Ilość – 1 sztuka

3. Warunki realizacji zamówienia:

- urządzenie fabrycznie nowe, kompletne

- termin dostawy – nie później niż 8 tygodni od dnia podpisania Umowy

- dostawa z wniesieniem, rozpakowanie, instalacja wraz z dokumentacją

- szkolenie w zakresie obsługi: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia

- instrukcja obsługi w języku polskim/angielskim (oryginał)

4. Serwis po sprzedaży:

- Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
z obsługą w języku polskim

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii

5. Gwarancja: minimum 24 miesiące od podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 12 - Chłodziarka z wyposażeniem

- Charakterystyka:

Chłodziarka ze świadectwem wzorcowania w dwu punktach, wyposażona 
w rejestrator temperatury RTR-502 kompatybilny z systemem monitoringu temperatury stosowanym w laboratorium, zapewniająca zachowanie wymaganej stabilności temperatury

- Wymagania:

Podstawowe wymagania techniczne:

- wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 600/615/1840

- wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) 440/435/1635

- dynamiczny system chłodzenia

- wymagany zakres stabilności temperatury +3o C do +8 oC

- automatyczne odszranianie

- sterowanie elektroniczne

- na zewnątrz cyfrowy wskaźnik temperatury

- 5 regulowanych półek

- ergonomiczny uchwyt drążkowy

- samodomykanie drzwi

- poziom głośności 48 dB(A)

- kolor biały

Wymagane wyposażenie:

- rejestrator temperatury RTR-502 (kompatybilny z systemem monitoringu temperatury stosowanym w laboratorium)

- uchwyt montażowy do rejestratora

- aluminiowy blok termiczny

Wymagane świadectwo wzorcowania w dwu punktach

- Ilość: 2 sztuki

- Warunki realizacji zamówienia:

- urządzenie fabrycznie nowe, kompletne

- termin dostawy – do 10 tygodni od dnia podpisania Umowy

- wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie - instrukcja obsługi w języku polskim - szkolenie w zakresie obsługi: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia

5. Serwis po sprzedaży

- wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z obsługą w języku polskim

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii.

6. Gwarancja: gwarancja minimum 12miesięcy od podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 13 - Chłodziarka laboratoryjna

- Charakterystyka:

do zapewnienia odpowiednich, stabilnych warunków temperaturowych podczas przechowywania podłoży mikrobiologicznych, testów diagnostycznych, wzorców mikrobiologicznych, które stosowane są w badaniach mikrobiologicznych żywności

w kierunku wykrywania bakterii chorobotwórczych

- Wymagania:

- wymiary zewnętrzne maksymalne –

(w/s/g)	 220,0 / 70,0 / 85,0 cm

- pojemność całkowita brutto (litry): 600 ± 10 l

- izolacja: 83 - 60 mm

- sterowanie: sterowanie elektroniczne

- obsługa: przyciski

- zakres temperatury w komorze chłodniczej:

-2 °C do +16 °C

- wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy

- awaria: sygnał ostrzegawczy / optyczna i akustyczna

- styk bezpotencjałowy

- alarm awarii zasilania: bezpośrednio w przypadku przerwania zasilania przez 72 h

- maksymalna fluktuacja:   1,0 °C

- gradient:   1,8 °C

- materiał bocznych ścian:  stal

- materiał drzwi/pokrywy: stal

- zamek na wyposażeniu

- drzwi samoczynnie zamykane

- kierunek otwierania drzwi zamiennie po prawej

- materiał pojemnika wewnętrznego:	stal chromoniklowa

- rodzaj rolek:	kółka samonastawcze zwrotne

z hamulcem postojowym z przodu, kółka sztywne z tyłu

- półki w komorze chłodniczej: 5, z tego z regulacją wysokości 4

- materiał półek, komora chłodnicza	ruszty: powlekane tworzywem sztucznym

- napięcie (V): 220-240

- Ilość: 1sztuka

- Warunki realizacji zamówienia:

urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – do 8 tygodni od dnia podpisania Umowy

- Serwis po sprzedaży:

- wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii.

- Gwarancja: minimum 24 miesiące od podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 14 - Sterylizator na gorące powietrze z wymuszonym obiegiem powietrza

- Wymagania:

- obieg powietrza: wymuszony

- pojemność komory (netto): 108÷111 litrów

- zakres temperatur roboczych: +10°C (powyżej temperatury otoczenia) do +250°C

- maksymalne wymiary zewnętrzne nie większe niż: 900 x 900 x 640 (szerokość x wysokość x głębokość) mm

- maksymalne wymiary komory roboczej: 560 x 530 x 400 (szerokość x wysokość x głębokość) mm

- liczba drzwi zewnętrznych: 1

- masa nie większa niż: 100 kg

- wzorcowanie przez Akredytowane Laboratorium - badanie w 9 punktach dla temperatury 170°C, świadectwo wzorcowania

- odchylenia od temperatury roboczej (przy zamkniętej klapie i drzwiach): przestrzennie:1°C /+5°C, czasowo 4°C

- sterownik mikroprocesorowy: 3 nastawialne (z możliwością ustawienia określonej temperatury)

- minimalne funkcje panelu sterowania:

  - nastawa temperatury co 0,1C w zakresie do +100°C, co 0,5C powyżej +100°C,

  - dokładność stabilizacji w punkcie 0,2C

  - wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający start urządzenia z zaprogramowanym opóźnieniem

  - program specjalny z możliwością ustawienia żądanej temperatury lub modyfikacji

  - model z wyświetlaczem

- kominek wentylacyjny

- zasilanie jednofazowe, 230V, 50÷60Hz, obciążenie elektryczne: 2800 W

- Ilość – 1 sztuka

- Warunki realizacji zamówienia:

- urządzenie fabrycznie nowe, kompletne

- termin dostawy – nie później niż 12 tygodni od dnia podpisania Umowy

- dostawa z wniesieniem, rozpakowanie, instalacja wraz z dokumentacją

- szkolenie w zakresie obsługi: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia

- instrukcja obsługi w języku polskim/angielskim (oryginał)

- Serwis po sprzedaży:

- Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
z obsługą w języku polskim

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii

5. Gwarancja: minimum 24 miesiące od podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 15 - System spektrometru Gamma do pomiarów ilościowych radionuklidów naturalnych 
i sztucznych z oprogramowaniem

- Charakterystyka:

Oznaczanie stężenia izotopów Cs-137 w żywności, w wodzie i paszy dla zwierząt w ramach kontroli urzędowej.

- Wymagania:

Detektor NaI (Tl) 3”x3” o zdolności rozdzielczej minimum 7,5%, analizator w postaci modułu montowanego na detektorze, zintegrowany wzmacniacz, pakiet do kontroli analizatora, akwizycji 
i analizy widm, oprogramowanie generujące raporty w języku polskim do analizy ilościowej i jakościowej w spektrometrii gamma, pomiar zawartości Cs-137,  praca w środowisku Windows 10, domek osłonny na detektor wraz ze stolikiem, Źródło kalibracyjne MIX GAMMA (min 10 radionuklidów w matrycy silikonowej) z certyfikatem, pojemnik marinelli 1040G, stanowisko komputerowe + monitor, drukarka.

- Ilość: 1 sztuka

- Warunki realizacji zamówienia

Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – do 4 miesięcy od daty złożenia zamówienia, dostawa bezpośrednio do użytkownika końcowego przez serwis lub firmę spedycyjną. Instalacja 
i szkolenie, przygotowanie systemu do pracy, wykonanie kalibracji energetycznej i wydajnościowej metodą klasyczną, wygenerowanie krzywych wydajności metodą ISOXCAL dla kilku wybranych geometrii pomiarowych, instrukcja obsługi w języku polskim (wykonawca przekaże personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia)

- Serwis po sprzedaży  Wykonawca zapewnia serwis posprzedażowy i gwarancyjny - reakcja serwisu 
48 h,

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 
48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii

- Gwarancja:12 miesięcy od podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 16 – Komora jonizacyjna

- Charakterystyka:

Przenośny dozymetr komory jonizacyjnej do pomiaru dawki i mocy dawki promieniowania jonizującego na stanowiskach pracy i za osłonami stałymi.

- Wymagania:

Pomiar impulsowego promieniowania X już od pikosekundowych impulsów [w funkcji parametru dawki (przestrzennego równoważnika dawki)], zakres pomiarowy aż do 500 mSv/h, zakres energetyczny do 20 keV. Zakres pomiarowy dla dawki do 2 mSv dla mocy dawki do 2000 mSv/h. Zakres energetyczny 6 keV – 15 Mev dla promieniowania X i . Zakres energetyczny 80 keV – 3 MeV dla promieniowania , certyfikat kalibracji, Komora pomiarowa z kołpakiem osłonnym, walizka transportowa.

- Ilość: 1 sztuka

- Warunki realizacji zamówienia

Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – około 8 tygodni od dnia podpisania Umowy, instrukcja obsługi w języku polskim, świadectwo wzorcowania.

- Serwis po sprzedaży: Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny reakcja serwisu 48 h, - czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii.

- Gwarancja: 24 miesiące od podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 17 - Mikrobiologiczny próbnik powietrza z dodatkową głowicą

- Charakterystyka: urządzenie przeznaczone do pobierania czynników mikrobiologicznych (grzybów 
i ogólnej liczby bakterii) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej)

- Wymagania: wylotowy filtr HEPA pompy oczyszczający powietrze wychodzące z urządzenia, głowica probiercza wykonana ze stali 316L posiadająca 300 otworów, podstawka na szalkę Petriego oraz głowica przystosowana do sterylizacji w autoklawie, podstawka na szalkę Petriego możliwa do łatwego zdemontowania, czujnik zaburzenia przepływu, bateria wystarczająca na 8-10 h pracy, odpowiedni do pomieszczeń czystych, przepływ 100 LPM ± 4%, regulator wielkości szalki Petriego, Port USB 2,0, nielimitowany zapis danych na USB, wymiary: 19,4 (h) x 12,0 (w) x 12,0 (d) cm, duży wyświetlacz 
o przekątnej 3,5 cala, obudowa stal nierdzewna, możliwość programowania własnej objętości poboru 
w zakresie do 1000 litrów, możliwość poboru sprężonego powietrza, świadectwo kalibracji, pendrive USB do zapisu danych z poboru próbki, zasilacz sieciowy,  walizka transportowa, zatyczka na otwór ssący wykonana ze stali, zatyczka na głowicę wykonana ze stali

- Ilość:1 sztuka

- Warunki realizacji zamówienia (urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy, instrukcja obsługi w języku polskim, szkolenie w zakresie obsługi zestawu: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia)

- Serwis po sprzedaży (wykonawca musi zapewnić pełny serwis po sprzedaży – reakcja serwisu 48 h, - czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii.

- Gwarancja:24 miesiące od podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 18 – Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa (2 sztuki)

Komora laminarna nr 1

- Charakterystyka:

- komora laminarna wolnostojąca, z pionowym przepływem powietrza BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2000

- urządzenie wyposażone jest w dwa filtry ULPA o skuteczności 99,999% dla cząstek od 0,1 do 0,3 µm

- wymiary urządzenia: wymiary zewnętrzne maksimum (bez statywu): 1200x815x1450 mm (szer x głęb x wys), wymiary wewnętrzne minimum: 1130x580x650 mm (szer x głęb x wys), Głębokość zewnętrzna komory (po zdemontowaniu podłokietnika) maksymalnie 750 mm.

- poziom emitowanego przez urządzenie hałasu ≤ 52 dB

- waga urządzenia maksymalnie 240 kg

- oświetlenie obszaru pracy – intensywność ≥ 1100 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego

- komora laminarna wyposażona w przesuwaną elektrycznie góra-dół (nieuchylaną), ustawioną pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego, szybę frontową

- szyba frontowa nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia, zapewniająca wysokość roboczą 200 mm

- urządzenie wyposażone w funkcję obniżania szyby frontowej poniżej poziomu blatu roboczego

- blat roboczy komory laminarnej wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony, składający się z trzech segmentów, środkowy segment o szerokości przynajmniej połowy szerokości wewnętrznej komory, w części roboczej pełny – nieperforowany

- ściany boczne urządzenia transparentne, wykonane ze szkła hartowanego z wyprowadzeniami do podłączenia mediów – po 2 szt. na stronę.

- urządzenie zapewnia automatyczną kompensację prędkości strumienia laminarnego

- pobór mocy maksymalnie 200W

- zasilanie 230V/50Hz

- panel sterowania urządzenia z wyświetlaczem LCD: umieszczony centralnie pod kątem, umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora, zapewniający stałe monitorowanie prędkości przepływów powietrza wylotowego i laminarnego (wskazanie jednoczesne), trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV

- funkcja uruchamiania alarmu akustycznego i optycznego na panelu sterowania /wyświetlaczu w przypadku odchyleń od zadanych parametrów przepływów powietrza wylotowego i laminarnego, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, zużycia filtrów w oraz lampy UV określone 
w %

- komora laminarna wyposażona w lampę UV z licznikiem i programatorem czasu, zamontowaną na stałe 
w górnej części tylnej ściany

- minimum dwa gniazda elektryczne zlokalizowane na tylnej ścianie –jedno po prawej i edno po lewej stronie

- statyw umożliwiający ustawienie komory jako niezależne stanowisko pracy, do pracy w pozycji siedzącej – na kółkach

- w komorze laminarnej podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej, demontowalny. Płaszczyzna podłokietnika powyżej płaszczyzny blatu roboczego

-możliwość ustawienia urządzenia w trybie pracy stand-by – zmniejszona do 50 % wydajność wentylatora

- funkcja szybkiej gotowości komory do pracy

- urządzenie wyposażone w minimum dwa sensory przepływu powietrza z kompensacją temperaturową, jeden dla strumienia laminarnego i jeden dla pomiaru kurtyny ochronnej

- możliwość ograniczenia dostępu do funkcji komory dla administratora i operatorów

- zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z powłoką antybakteryjną.

- urządzenie wyposażone w wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera

- Ilość: 1sztuka

- Warunki realizacji zamówienia

- urządzenie fabrycznie nowe, kompletne,

- termin dostawy – nie później niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy,

- bezpłatna dostawa, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie,

- instalacja z wykonaniem testów instalacyjnych zgodnie z normą EN 12469:200 wraz z dokumentacją, obejmujących minimum badanie natężenia przepływu powietrza wg normy EN 12469:2000 (lub równoważnej) wykonana przez Wykonawcę,

- kalibracja miernika przepływu powietrza komory oraz weryfikacja poprawności działania alarmów przepływów powietrza i położenia szyby frontowej wykonana przez Wykonawcę

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- szkolenie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego - wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia

- Serwis po sprzedaży

- Zamawiający musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z obsługą w języku polskim

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii

- Gwarancja - gwarancja minimum 24miesiące od podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Komora laminarna nr 2

- Charakterystyka:

- komora laminarna wolnostojąca, z pionowym przepływem powietrza BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2000

- urządzenie wyposażone jest w dwa filtry ULPA o skuteczności 99,999% dla cząstek od 0,1 do 0,3 µm

- wymiary urządzenia: wymiary zewnętrzne maksimum (bez statywu): 1650x800x1450 mm (szer x głęb x wys), wymiary wewnętrzne minimum: 1525x580x650 mm (szer x głęb x wys), Głębokość zewnętrzna komory (po zdemontowaniu podłokietnika) maksymalnie 750 mm.

- poziom emitowanego przez urządzenie hałasu ≤ 54 dB

- waga urządzenia maksymalnie 330 kg

- oświetlenie obszaru pracy – intensywność ≥ 1100 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego

- komora laminarna wyposażona w przesuwaną elektrycznie góra-dół (nieuchylaną), ustawioną pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego, aerozoloszczelną szybę frontową

- szyba frontowa nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia, zapewniająca wysokość roboczą około 200 mm

- blat roboczy komory laminarnej wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony, składający się z 4 – 5 segmentów, środkowy segment w części roboczej pełny – nieperforowany

- ściany boczne urządzenia transparentne, wykonane ze szkła hartowanego z wyprowadzeniami do podłączenia mediów w stalowej części ścian bocznych– po 2 szt. Na stronę.

- urządzenie zapewnia automatyczną kompensację prędkości strumienia laminarnego

- pobór mocy maksymalnie 250W

- zasilanie 230V/50Hz

- panel sterowania urządzenia z wyświetlaczem LCD: umieszczony centralnie pod kątem, umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora, zapewniający stałe monitorowanie prędkości przepływów powietrza wylotowego i laminarnego (wskazanie jednoczesne), trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV

- funkcja uruchamiania alarmu akustycznego i optycznego na panelu sterowania /wyświetlaczu w przypadku odchyleń od zadanych parametrów przepływów powietrza wylotowego i laminarnego, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, zużycia filtrów w oraz lampy UV określone 
w %

- komora laminarna wyposażona w lampę UV z licznikiem i programatorem czasu, zamontowaną na stałe 
w górnej części tylnej ściany komory

- minimum dwa gniazda elektryczne zlokalizowane na ścianach bocznych

- statyw umożliwiający ustawienie komory jako niezależne stanowisko pracy, do pracy w pozycji siedzącej – na kółkach

- w komorze laminarnej podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej, demontowalny. Płaszczyzna podłokietnika powyżej płaszczyzny blatu roboczego

-możliwość ustawienia urządzenia w trybie pracy stand-by – zmniejszona do 50 % wydajność wentylatora

- funkcja szybkiej gotowości komory do pracy

- urządzenie wyposażone w minimum dwa sensory przepływu powietrza z kompensacją temperaturową, jeden dla strumienia laminarnego i jeden dla pomiaru kurtyny ochronnej

- możliwość ograniczenia dostępu do funkcji komory dla administratora i operatorów

- zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z powłoką antybakteryjną.

- urządzenie wyposażone w wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera.

- Ilość: 1

- Warunki realizacji zamówienia

- urządzenie fabrycznie nowe, kompletne,

- termin dostawy – nie później niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy,

- bezpłatna dostawa, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie,

- instalacja wykonana przez Wykonawcę z przeprowadzeniem testów instalacyjnych zgodnie z normą EN 12469:2000 (lub równoważną) wraz z dokumentacją, obejmujących minimum badanie natężenia przepływu powietrza skierowanego ku dołowi oraz ku wnętrzu, wykonanie testu szczelności i integralności filtra głównego i wylotowego, przy użyciu sprzętu pomiarowego posiadającego ważne świadectwa wzorcowania lub kalibracji wydane przez uprawnione instytucje

- kalibracja miernika przepływu powietrza komory oraz weryfikacja poprawności działania alarmów przepływów powietrza i położenia szyby frontowej wykonana przez Wykonawcę

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- szkolenie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego - wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia

- Serwis po sprzedaży

- Zamawiający musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z obsługą w języku polskim

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii.

- Gwarancja - gwarancja minimum 24 miesiące od podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 19 - Wirówka z chłodzeniem

- Charakterystyka:

- wirówka laboratoryjna zapewniająca możliwość wirowania o sile rcf 22 132 x g (14 000 rpm), z możliwością regulacji prędkości wirowania w zakresie w zakresie od minimum 1 x g do maksimum 22 132 x g ze skokiem 1 x g oraz w zakresie od minimum 10 rpm do maksimum 14000 rpm, ze skokiem 1 rpm

- możliwość ustawiania zarówno wartości prędkości wirowania w: rcf jak oraz rpm oraz konwertowania tych wartości między sobą

- wymiary urządzenia: wymiary zewnętrzne maksymalnie: 72 x 68 x 37 cm (szer x głęb x wys)

- waga urządzenia maksymalnie 110 kg

- wysokość z otwartą pokrywą wynosząca maksymalnie 85cm

- pobór mocy maksymalnie 1650W

- urządzenie nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz

- poziom hałasu poniżej 53dB (A) dla rotora wychylnego i poniżej 59 dB (A) dla rotora  stałokątowego

- urządzenie umożliwiające awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania

- możliwość stosowania rotorów uniwersalnych bez konieczności zmieniania koszy do wirowania probówek 5mL/15mL/50mL/ płytek MTP lub deepwell

- maksymalna pojemność 4 x 1000ml/4 x 5 MTP

- możliwość regulacji temperatury zakresie od minimum (-10 0C) do (+40 0C)

- urządzenie wyposażone w wyświetlacz dotykowy minimum 7”

- sterowanie urządzeniem za pomocą interfejsu dotykowego

- możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 90 programów użytkownika

- możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora

- możliwość ustawienia czasu wirowania w zakresie minimalnym od 10s do 99h 59min z funkcją pracy ciągłej i funkcją szybkiego zwirowania

- urządzenie zapewniające możliwość szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowania, z możliwością zaprogramowania czasu pracy: dnia i godziny

- urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa oraz funkcję automatycznego wyłączenia po czasie bezczynności (z możliwością zmiany ustawień)

- możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego

- możliwość instalacji co najmniej 10 rotorów

- możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera

- funkcja automatycznego powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora

- urządzenie zapewnia utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy

- wirówka wyposażona w rotor wychylny z aeroszczelnymi pokrywkami, umożliwiający uzyskanie maksymalnej prędkości wirowania 4 347xg (4 500 rpm), z adapterami: do jednoczesnego wirowania płytek MTP oraz probówek 5/15mL lub płytek MTP i probówek 25mL/50mL bez konieczności wymiany koszy i adapterów, wyposażony w adaptery do wirowania 4 butelek 500 ml stożkowych; wyposażony w adaptery do wirowania  probówek 7,5-12 ml (maksymalna liczba probówek 104) , probówek 15 ml (maksymalna liczba probówek 68) oraz  probówek 50 ml (maksymalna liczba probówek 36)

- wirówka wyposażona rotor stałokątowy z areozoloszczelną pokrywą, umożliwiający uzyskanie maksymalnej prędkości wirowania 20 130xg (12 100 rpm) do wirowania probówek 6x 50 ml lub 6x 15ml

- urządzenie ze stołem mobilnym o wymiarach maksymalnych: 80 x 75 x 60 cm (szer. x głęb. x wys.) dedykowanym i przystosowanym do korzystania z wirówki w pomieszczeniach laboratoryjnych - stół gotowy do użycia (bez potrzeby montażu)

- wirówka wyposażona w funkcję dokumentacji i zarządzania użytkownikami oraz dokumentacji wszystkich cykli pracy i działań użytkownika

- umożliwia eksport danych w formacie PDF/ CSV z użyciem portu USB lub oprogramowania producenta

- możliwość zabezpieczenia wirówki hasłem

- wirówka posiada funkcję uruchamiania zegara po osiągnięciu 95% ustawionej prędkości

- wirówka posiada funkcje zarządzania użytkownikami i dokumentacją spełniające wymogi GLP

- Ilość: 1 sztuka

- Warunki realizacji zamówienia

- urządzenie fabrycznie nowe, kompletne,

- termin dostawy – nie później niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy,

- bezpłatna dostawa, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie,

- instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej wraz z dokumentacją,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- szkolenie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego - wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia

- Serwis po sprzedaży

- Zamawiający musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z obsługą w języku polskim

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii

- Gwarancja - gwarancja minimum 24 miesiące od podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 20 - Mikroskop optyczny z wyposażeniem

- Charakterystyka: mikroskop biologiczny dolnostolikowy klasy badawczej do obserwacji w jasnym polu widzenia z możliwością rozbudowy mikroskopu w elementy umożliwiające prowadzenie obserwacji 
w ciemnym polu, kontraście fazowym oraz w technikach mikroskopii fluorescencyjnej

- Wymagania:

Baza mikroskopu
- stabilna i wytrzymała metalowa rama wykonana z odlewanego ciśnieniowo stopu aluminium- ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami przesuwu preparatu
- kolektor oświetlacza wyposażony w przesłonę polową
- demontowalne ramię do podwieszenia uchwytu rewolwerowego oraz instalacji nasadki obserwacyjnej, umożliwiające instalację karuzelowego oświetlacza episkopowego
System optyczny
- optyka korygowana do nieskończoności

Nasadka okularowa
- nasadka obserwacyjna trinokularowa szerokopolowa o numerze pola FN=22
- obrotowa 360°
- tubusy okularowe pochylone pod kątem 30°

- regulowany rozstaw okularów min. 50 - 76 mm
- regulacja dioptryjna w lewym tubusie ±5D
- trójpozycyjna zwrotnica podziału wiązki światła okulary : fototubus 100:0% / 20:80% /  0:100%
- w zestawie adapter do podłączenia kamery cyfrowej z faktorem 0.63x, adapter z regulacją ostrości
Okulary
- powiększenie 10x, numer pola FN = 22
- jeden okular nastawczy z regulacją dioptryjną w zakresie ± 5 dioptrii
- wyposażone w wywijane, elastyczne, wymienne osłonki gumowe
- pokryte warstwą grzybobójczą
- możliwość montażu wkładek mikrometrycznych
Rewolwer obiektywowy
- manualny, min. 5-pozycyjny, kodowany, umożliwiający współpracę z systemem zarządzania oświetleniem
- wymienny, możliwość zastosowania różnych rozwiązań zależnie od wybranych technik obserwacji oraz różnych obiektywów (do 7 włącznie)

- pochylony do tyłu w celu zwiększenia powierzchni roboczej
Obiektywy
- długość optyczna maksymalnie 45 mm
- optyka planachromatyczna
- korygowane na nieskończoność
- montaż w rewolwerze obiektywowym na gwincie ze standaryzacją RMS

- na wyposażeniu komplet obiektywów o parametrach nie gorszych niż:

| Powiększenie obiektywu | Minimalna apertura numeryczna (NA) | Minimalna odległość robocza (WD) |
| --- | --- | --- |
| 10x | 0.25 | 10.6 mm |
| 20x | 0.40 | 1.20 mm |
| 40x | 0.65 | 0.60 mm |
| 100x (immersja olejowa) | 1.25 | - mm |

# Stolik mechaniczny
- bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu

- trwała powłoka ceramiczna z uchwytem na dwa preparaty, z układem dociskowym z lewej strony

- możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie 250°

- współosiowe pokrętła sterowania stolikiem w płaszczyźnie XY z regulacją siły nacisku dla obu  osi, umieszczone po prawej stronie statywu

- zakres przesuwu min. 76 mm x 52 mm (dopasowany do standardowych szkiełek mikroskopowych)

- wyposażony w ergonomiczne nakładki gumowe uchwytu do pokręteł ruchów krzyżowych stolika przedmiotowego
Mechanizm ogniskujący
- współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i dokładnego z manualnym mechanizmem przesuwu stolika 
w osi Z, zakres przesuwu 25mm

- przesuw zgrubny (śruba makro) min. 15 mm / obrót

- przesuw dokładny (śruba mikro) min. 100 um/obrót

- dokładność ogniskowania (śruba mikro) nie gorsza niż 1 µm

- wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro z prawej strony statywu przy śrubie makro

- wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości) z lewej strony statywu przy śrubie makro
Kondensor
- kondensor Abbego umożliwiający pracę z obiektywami 4x - 100x (o polu widzenia 26,5 dla obiektywów 10x-100x oraz polu widzenia 22 dla obiektywu 4x)

- wbudowana i regulowana przesłona aperturowa 0.1 – 1.1 z naniesioną skalą apertury numerycznej

- regulacja centryczności oraz wysokości położenia kondensora

# Oświetlenie
 - oświetlenie wg systemu Koehlera, zapewniające równomierne oświetlenie oraz odtwarzalność kolorów

- wbudowane w tylnej części bazy mikroskopu źródło światła typu LED o żywotności min. 
20 000 h, odpowiadające mocą oświetleniu halogenowemu 30 W

- wbudowany w bazę mikroskopu centralnie z przodu na dole regulator intensywności oświetlenia

- system zarządzania oświetleniem z zakodowaniem intensywności oświetlenia dla każdego z obiektywów (automatyczna zmiana intensywności oświetlenia przy zmianie obiektywu bez użycia komputera) zintegrowany bezpośrednio z bazą mikroskopu, obsługiwany dwoma klawiszami

funkcyjnymi, znajdującymi się z w przedniej części mikroskopu na dole (jeden do kodowania intensywności dla każdego obiektywu, drugi do włączania / wyłączania systemu zarządzania oświetleniem)

# Wyposażenie mikroskopu 
  - pokrowiec antystatyczny

- przewód sieciowy

- olejek immersyjny
Kamera mikroskopowa:

- typ sensora: sCMOS

- rozdzielczość: minimum 5 Mpx

- rozmiar sensora: 2/3”

- przekątna obszaru roboczego matrycy: min. 11.1 mm

- rozmiar obrazu na żywo: minimum 2448x2048 pikseli

- rozmiar piksela: minimum 3.45 x 3.45 μm

- prędkość odświeżania (fps): 2448x2048 @37.5 fps, 1224x1024@88.4 fps

- czas ekspozycji: minimum 14 μsec do 2 sek

- tryb skanowania: progresywny

- typ migawki: „Global Shutter”

Funkcjonalność oprogramowania dostarczanego wraz z kamerą:
 • oprogramowanie dostępne w języku polskim oraz języku angielskim

• przechwytywanie obrazów:

- podgląd obrazu odbieranego przez kamerę w czasie rzeczywistym

- przechwytywanie pojedynczych obrazów oraz obrazów poklatkowych

- możliwość nagrywania filmów

- możliwość wprowadzenia na „żywym” obrazie siatki ze zdefiniowaną podziałką mikrometryczną oraz przechwycenia obrazu wraz z naniesioną siatką
 • pomiary i eksport:

- możliwość kalibracji układu pomiarowego za pomocą wzorca

- wykonywanie pomiarów planimetrycznych w tym: liniowych, kątowych oraz powierzchniowych zarówno standardowych figur geometrycznych jak i dowolnie obrysowanego obszaru - zarówno na przechwyconym obrazie, jak i obrazie na żywo

- możliwość nanoszenia komentarzy i elementów graficznych pozwalających na uwypuklenie interesujących pomiarów

- możliwość eksportu danych do formatu MS Excel®

• wzmacnianie obrazu:

- możliwość separacji widma

- zwiększenie kontrastu

- separacja tła

• zliczanie obiektów:

- szybkie zliczanie obiektów znajdujących się na zaznaczonym obszarze

- rejestracja i eksport danych do MS Excel® w celu dalszej obróbki statystycznej

- Ilość: 1 sztuka

- Warunki realizacji zamówienia:

- urządzenie fabrycznie nowe, kompletne

- termin dostawy – nie później niż 8-10 tygodni od dnia podpisania umowy

- wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie 
- instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim 
- szkolenie w zakresie obsługi: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia

- Serwis po sprzedaży

-wykonawca musi zapewnić pełny i regularny, autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny z obsługą w języku polskim, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48  godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii

- Gwarancja: minimum 24 miesiące od podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia

Cz. 21 - Mineralizator mikrofalowy z wyposażeniem

- Charakterystyka: Mineralizator mikrofalowy do mineralizacji próbek badanych w kierunku pierwiastków szkodliwych dla zdrowia oraz minerałów w żywności

- Wymagania:  Mineralizator mikrofalowy do mineralizacji próbek w naczyniach zamkniętych ciśnieniowych.

Układ dwóch magnetronów o znamionowej mocy mikrofalowej min. 1900 Wat

Emisja energii mikrofalowej niepulsacyjna w całym zakresie, nie tylko w kilku wybranych wartościach mocy.

Kontrola i pomiar temperatury wewnątrz wszystkich naczyń za pomocą czujnika podczerwieni do temp min. 300°. Wyświetlanie profili temperatury wewnętrznej wszystkich naczyń w rotorze ze wskazywaniem przegrzania lub niedogrzania konkretnego naczynia.

Czujnik ciśnienia we wszystkich naczyniach, monitorujący wszystkie naczynia jednocześnie.

Sterowanie za pomocą dedykowanego systemu kontrolnego z kolorowym ekranem dotykowym 
z możliwością programowania parametrów procesu oraz graficznego podglądu aktualnych parametrów przebiegu procesu  polskim programem sterującym.

Dynamiczny, automatyczny dobór mocy w celu śledzenia zadanego profilu temperatury.

Możliwość zmiany parametrów programu roztwarzania w trakcie jego realizacji.

W zestawie rotor do mineralizacji próbek min. 15 pozycyjny z kompletem min. 15 naczyń wysokociśnieniowych  (minimalne ciśnienie robocze 100 barów, temperatura min. 300°C) 
z zamkniętymi naczyniami wykonanymi z teflonu TFM do pracy ze wszystkimi rodzajami kwasu, w tym z HF.

Naczynia wyposażone w system kontroli ciśnienia maksymalnego, uwalniający nadmiar oparów 
w sposób kontrolowany po przekroczeniu wartości granicznej. System wykorzystujący dyski uchylne działające jak sprężyna, wielokrotnego użytku. Po rozszczelnieniu system ma umożliwiać kontynuowanie mineralizacji bez ingerowania w naczynia. Nie dopuszcza się systemu z pękającymi dyskami które po rozszczelnieniu pozostawiają naczynie otwarte.

Statyw na minimum 15 naczyń wysokociśnieniowych

Możliwość zdalnego podglądu przebiegu procesu na ekranie komputera oraz innego urządzenia mobilnego takiego jak tablet czy „smartfon”

Komora w całości wykonana ze stali kwasoodpornej i zabezpieczona przed agresywnymi czynnikami kilkoma warstwami PTFE o pojemności minimum 70 litrów.

Komora wyposażona w mechaniczny, obrotowy dyfuzor, ze stali kwasoodpornej, zapewniający homogeniczną dystrybucję mikrofal.

Drzwi komory zawieszone na sprężynach w celu ochrony przed nagłym wzrostem ciśnienia w komorze

Drzwi z wbudowanym zamkiem uniemożliwiającym otwarcie komory w trakcie trwania procesu

Wbudowana kolorowa kamera do podglądu wnętrza komory.

Wbudowany system wyciągowy o dużym przepływie, odporny na działanie kwasów.

Automatyczne odcięcie emisji mikrofal w momencie otwarcia systemu.

Sterownik z kolorowym ekranem dotykowym, z pełnym polskim programem sterującym.

Sterownik ma wyświetlać indywidualne temperatury wewnętrzne wszystkich naczyń w rotorze, na podstawie aktualnej korelacji pomiędzy termoparą a czujnikiem podczerwonym.

- Ilość: 1 sztuka

- Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy, instalacja urządzenia, instrukcja obsługi w języku polskim.

- Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji

- czas reakcji serwisu - autoryzowany zespół serwisowy zobowiązany jest nie później niż w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu awarii drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do podjęcia działań mających na celu wykrycie przyczyn awarii.

- Gwarancja minimum 24 miesiące od podpisania protokołu z bezusterkowego uruchomienia urządzenia