PSSE Złotoryja zał. nr 03 do instrukcji IB-05 Data wyd. 22.11.21 r. Nr wyd. 08 str./str:1/1

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK TESTU AMPUŁKOWEGO

DO KONTROLI BIOLOGICZNEJ PROCESU STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ

- Przed sterylizacją testy ampułkowe przechowywać zgodnie z instrukcją producenta ( ATTEST 3 M przechowywać w temp. 15-30oC i wilgotności 35-60 %)

- W czasie sterylizacji zabezpieczyć wskaźniki przed uszkodzeniami  (umieścić w rękawie lub torebce papierowo-foliowej).

- Włożyć je do pakietów testowych i ułożyć równomiernie w komorze sterylizatora (półka górna, środkowa, dolna).

- Przeprowadzić wybrany proces sterylizacji.

- Na pakiecie opisać datę sterylizacji oraz rozmieszczenie.

- Zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

- Wskaźniki biologicznej skuteczności procesu sterylizacji po ekspozycji należy dostarczyć do dwóch godzin do laboratorium i transportować je w temp. pokojowej do 25°C . Jeżeli to niemożliwe można przechowywać wskaźniki w temp. 2-8˚C do 7 dni. Po sterylizacji odczekać ok. 10 min. przed umieszczeniem w chłodziarce. Nie wolno przechowywać w temperaturze równej, niższej niż 0°C.

- Po ekspozycji wskaźniki transportować w temp. pokojowej do 25oC i dostarczyć do laboratorium.

Więcej informacji pod  nr tel. 76 87 83 433 wew. 21

PSSE Złotoryja zał. nr 03 do instrukcji IB-05 Data wyd. 22.11.21 r. Nr wyd. 08 str./stron:1/1

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK TESTU AMPUŁKOWEGO

DO KONTROLI BIOLOGICZNEJ PROCESU STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ

- Przed sterylizacją testy ampułkowe przechowywać zgodnie z instrukcją producenta ( ATTEST 3 M przechowywać w temp. 15-30oC i wilgotności 35-60 %)

- W czasie sterylizacji zabezpieczyć wskaźniki przed uszkodzeniami  (umieścić w rękawie lub torebce papierowo-foliowej).

- Włożyć je do pakietów testowych i ułożyć równomiernie w komorze sterylizatora (półka górna, środkowa, dolna).

- Przeprowadzić wybrany proces sterylizacji.

- Na pakiecie opisać datę sterylizacji oraz rozmieszczenie.

- Zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

- Wskaźniki biologicznej skuteczności procesu sterylizacji po ekspozycji należy dostarczyć do dwóch godzin do laboratorium i transportować je w temp. pokojowej do 25°C . Jeżeli to niemożliwe można przechowywać wskaźniki w temp. 2-8˚C do 7 dni. Po sterylizacji odczekać ok. 10 min. przed umieszczeniem w chłodziarce. Nie wolno przechowywać w temperaturze równej, niższej niż 0°C.

- Po ekspozycji wskaźniki transportować w temp. pokojowej do 25oC i dostarczyć do laboratorium.

Więcej informacji pod  nr tel. 76 87 83 433 wew. 21