OEA.A.27.4.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zestawienie parametrów wymaganych

Uwagi dotyczące prawidłowego wypełnienia tabeli:

Zamawiający wymaga, aby w przypadku gdy w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” jest „TAK” – Wykonawca w kolumnie „Parametry oferowane” potwierdził spełnienie wymogu wpisując „TAK” ; niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.

„Należy podać” – Wykonawca w kolumnie „Parametry oferowane” wpisuje jakie parametry posiada zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia; niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.

Podane parametry mają charakter obligatoryjny. Niespełnienie choćby jednego parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Tabela 1.

| Opis | Wymagania minimalne Zamawiającego | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty producenta, potwierdzające oferowane parametry w zakresie wymagań minimalnych. | TAK |  |
|  | W dniu dostarczenia urządzenia Wykonawca przekaże: - pełną dokumentację techniczną urządzenia w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem, w formie drukowanej (oprawioną w sposób zapobiegający zniszczeniu) oraz na nośniku elektronicznym w formie *.pdf lub *doc; - kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej; - certyfikat CE na oferowane urządzenie. Dokumentacja techniczna powinna zawierać między innymi instrukcję działania, obsługi, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz rysunki urządzenia i schematy działania. | TAK |  |
| Gwarancja | Wykonawca udzieli gwarancji na: - zestaw chromatograficzny (chromatograf jonowy, automatyczny podajnik próbek, zestaw komputerowy, UPS) na okres minimum 24 miesiące, - supresor anionowy na okres minimum 24miesiące, - kolumny separacyjne IC na okres min. 3 miesięcy, - kolumny ochronne na okres min. 3 miesięcy, - wsparcie (uaktualnienia) dla oprogramowania komputerowego IC na okres min. 60 miesięcy, Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca. Gwarancja na wymieniony element ulega jej odnowieniu na tych samych warunkach. Okres tak odnowionej gwarancji wymienionego elementu rozpoczyna się w dniu jego wymiany. Okres gwarancji wymienionej części nie wydłuża gwarancji na cały aparat. | TAK |  |
| Dostawa i uruchomienie | Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować, uruchomić i przetestować wszystkie urządzenia oraz zademonstrować pełną sprawność dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| Wymaganie serwisowe | - Autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce z minimum dwoma inżynierami serwisu; przeszkolonymi przez producenta (załączyć odpowiednie imienne certyfikaty) ; - Serwis świadczony w siedzibie Zamawiającego; - Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim oraz posiadali minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych chromatografów jonowych; - Czas reakcji serwisu: nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii; - Czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu: nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii; - W przypadku awarii urządzenia, wymagających zamówienia części serwisowych, przywrócenie sprawności urządzenia nastąpi w ciągu maksymalnie 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy; - W okresie gwarancji Zamawiający wymaga pełnej nieodpłatnej obsługi serwisowej, zgodnie z zaleceniami producenta; - Zamawiający wymaga wykonania minimum 2 nieodpłatnych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji w terminach uzgodnionych z użytkownikiem. Ostatni przegląd powinien odbyć się przed upływem gwarancji. - Dodatkowo wsparcie techniczne w oparciu o telefon , fax, e-mail; - Bezpłatną pomoc aplikacyjną przez cały okres stosowania chromatografu. - Części zamienne dostępne przez okres minimum 10 lat od daty zakupu urządzenia. | TAK |  |
| Szkolenie | Wykonawca zapewni szkolenia podzielone na 3 okresy – 24 godzin w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie obejmujące 2÷6 osób. | TAK |  |

Tabela 2. Wymagania szczegółowe

| Opis | Wymagania minimalne Zamawiającego | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogólne | - Urządzenie fabrycznie nowe z produkcji seryjnej; - Zasilanie 230 V/50 Hz; - System kompaktowy ( pompa, detektor konduktometryczny, supresor, termostat oraz zawór nastrzykowy muszą być umieszczone w jednej kompaktowej obudowie). - Komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB. - System musi zapewnić analizę anionów nieorganicznych w tym ubocznych produktów dezynfekcji wody (F, Cl, SO4, NO2, NO3, ClO2, ClO3, BrO3 ), na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 6 B. Parametry chemiczne i wskaźnikowe, dla których określono charakterystykę wykonania analizy – tabele 1 i 3. - Ilość i wielkość pętli nastrzykowych wystarczająca dla potrzeb analizy ww. anionów. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy serwisowe w okresie trwania gwarancji w terminach uzgodnionych z użytkownikiem. | TAK |  |
|  | Gwarancji na : - zestaw chromatograficzny (chromatograf jonowy, automatyczny podajnik próbek, zestaw komputerowy, UPS) na okres minimum 24 miesiące, - supresor anionowy na okres minimum 24 miesięcy, - kolumny separacyjne IC na okres min. 3 miesięcy, - kolumny ochronne na okres min. 3 miesięcy, - Wsparcie dla oprogramowania komputerowego IC na okres min. 60 miesięcy. | TAK |  |
| Pompa | - Pompa z materiału inertnego chemicznie i wolnego od metalu, odpornego na stężone kwasy i zasady; - Seryjna dwutłokowa; - Ciśnienie maksymalne: co najmniej 35 MPa; - Powtarzalność przepływu co najmniej < 0,1%; - Zakres przepływu: co najmniej od 0,05 do 5.0 ml/min.; - Wbudowany degazer eluentu | TAK |  |
| Termostat kolumn | - Termostat kolumn zapewniający utrzymywanie stałej temperatury kolumny; - Zakres termostatowania co najmniej od +5oC powyżej temperatury pokojowej do 60oC. - Dokładność temperatury: minimum ±0,5oC | TAK |  |
| Cyfrowy detektor kondukto-metryczny | - Zakres pomiarowy od 0 - 15000µS; - Szum elektroniczny: <0,1 nS/cm - Cela konduktometryczna termostatowana do min. 50oC. | TAK |  |
| Supresor CO2 | Usuwanie CO2 z eluentu | TAK |  |
| Supresor anionowy | System supresji chemicznej lub elektrochemicznej | TAK |  |
| Układ wprowadzania próbki | - Automatyczny podajnik próbek min. 50 poz. na fiolki, zapewniający filtrację próbki zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 10304-1:2009. | TAK |  |

| Oprogramowanie do sterowania pracą chromatografu | - Oprogramowanie sterujące do kontroli wszystkich części składowych zestawu chromatografu jonowego, umożliwiające kontrolę parametrów pracy z poziomu komputera; - System zabezpieczeń oraz monitoringu parametrów pracy; - Umożliwiające przeprowadzenie analizy ilościowej i jakościowej oraz kalibracji; - Kreator tworzenia metod analitycznych; - Podgląd wyników pomiarowych w czasie rzeczywistym; - Licencje na oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem powinny dopuszczać przeniesienie licencji oprogramowania na inny komputer (licencja niewygasająca), Wykonawca dostarczy nośniki z oprogramowaniem umożliwiającym jego zainstalowanie na nowo. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw komputerowy | - Komputer z systemem operacyjnym Windows, odpowiednim do działania oprogramowania sterującego pracą chromatografu; - Procesor nie gorszy niż wielordzeniowy Intel Core i5 - Minimum 8 GB RAM; - Dysk 256GB SSD; - Dodatkowy dysk minimum 1 TB; - Napęd optyczny DVD+/_RW; - Minimum 6 portów USB; - Karta graficzna (może być zintegrowana z płytą główną); - Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s; - Klawiatura bezprzewodowa, - Mysz optyczna bezprzewodowa, - Monitor min. 21”, rozdzielczość obrazu min. 1920x1080 pikseli; - Pakiet biurowy MS Office, pełna wersja interfejsu użytkownika. Licencja powinna być bezterminowa oraz umożliwiać przeniesienie jej na inny komputer ( np. w przypadku awarii komputera) – licencja jednostanowiskowa. - Drukarka laserowa | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - Kolumna analityczna (4 x250) do oznaczenia anionów nieorganicznych oraz BrO3, ClO2, ClO3 – 2 szt.; - Kolumna ochronna do kolumny analitycznej – 4 szt.; - Zbiorniki/butelki na niezbędne do pracy roztwory; - Koncentrat eluentu – 3,0 l, okres ważności przez min. ¾ daty ważności deklarowanej przez Producenta; - Wzorce o stężeniu 1 g/l na aniony F, NO2, NO3, ClO2, ClO3, BrO3 oraz stężeniu 10 g/l SO4, Cl , opakowanie min. 100 ml każdy ( po 2 szt. opakowania dla każdego wzorca – inna seria lub inny producent); - Wzorce muszą być dedykowane do analizy IC, posiadać certyfikaty oraz spełniać wymagania normy ISO 17034, okres ważności przez min. ¾ daty ważności deklarowanej przez Producenta. - Kompletny zestaw naczyniek/fiolek oraz odpowiednich filtrów do przeprowadzenia automatycznej filtracji dla min. 2000 próbek dedykowanych do zaoferowanego podajnika próbek - Zestaw kapilar do zaworów przełączeniowych wraz z złączkami; - UPS dostosowany do potrzeb układu chromatografii jonowej. - Zasilacz UPS musi podtrzymać działanie systemu chromatograficznego i komputera tak długo, żeby dokończyć analizę ( nawet dopiero rozpoczętą) oraz zakończyć pracę całego układu. | TAK |  |

Tabela 3. Kryteria poza cenowe

| L.p. | Kryterium | Ilość przyznanych punktów za spełnienie kryterium | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nieodpłatne przeglądy serwisowe w okresie trwania gwarancji w terminach ustalonych z użytkownikiem (minimalne wymagania to 2 przeglądy) | 2 przeglądy – 0 pkt. 3 przeglądy – 20 pkt. |  |
| 2 | Gwarancja ( minimalna wymagana 24 miesiące) | 24 do 35 miesięcy – 0pkt. 36 i więcej miesięcy – 20 pkt. |  |
| 3 | Język oprogramowania sterującego pracą chromatografu | -inny niż polski – 0 pkt. - polski – 5 pkt. |  |

Cena – 55%

# Okres udzielonej gwarancji – 20%

Ilość przeglądów serwisowych – 20%

Język oprogramowania sterującego pracą chromatografu – 5%

…………………………………………..

(podpis i pieczątka upełnomocnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)