Nr sprawy RZP-155/2026

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

## ..................................., dnia .........................

## Dane Wykonawcy

Nazwa:		......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Siedziba:	......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Dane składającego oświadczenie:

Imię i nazwisko:	...............................................................................................................................

Sposób reprezentacji Wykonawcy: pełnomocnictwo / wpis w rejestrze lub ewidencji*

# FORMULARZ TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego spektrometru FTIR.

| Lp. | Parametry wymagane (minimalne) |  | Potwierdzenie spełniania parametru wymaganego (TAK/NIE) lub parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres spektralny | co najmniej 7800 – 350 cm-1 |  |
| 2. | Maksymalna rozdzielczość optyczna | powyżej 0,5 cm-1 |  |
| 3. | Rozdzielczość zmienna | w zakresie co najmniej 0,5 – 32 cm-1 |  |
| 4. | Układ optyczny | Szczelny i osuszany, z okienkami KBr pokrywanymi BaF2 oddzielającymi optykę od przedziału próbek |  |
| 5. | Spektrometr musi posiadać | możliwość podłączenia do automatycznego przedmuchu spektrometru. |  |
|  |  | ogniskowanie wiązki centralnie w komorze pomiarowej aparatu |  |
|  |  | Ceramiczne trwałe źródło promieniowania IR |  |
| 6. | Interferometr justowany dynamicznie w trakcie skanowania | Mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujący wiązkę lasera, padającą na trójpozycyjny detektor laserowy, do monitorowania i utrzymywania idealnego względnego położenia kątowego zwierciadeł interferometru |  |
| 7. | Spektrometr musi być wyposażony | w detektor DLaTGS |  |
|  |  | w beamsplitter Ge/KBr |  |
|  |  | w precyzyjny laser półprzewodnikowy o stabilnej długości fali promieniowania zapewniający precyzję liczb falowych nie gorszą niż +/- 0,001 cm-1 |  |
|  |  | wbudowana na stałe w aparat automatyczną przystawkę do testowania spektrometru z kołem z certyfikowanym wzorcem polistyrenowym |  |
| 8. | Automatyczne rozpoznawanie przez system akcesoriów pomiarowych takich jak moduł do pomiarów transmisyjnych, przystawki ATR, przystawki rozproszeniowej i inne | przystawka ATR wyposażona w monolityczny kryształ diamentowy, wprasowany w płytkę |  |
|  |  | przystawka pracująca w pokrywającym pełnym zakres spektralny spektrometru, ze śrubą dociskową o powtarzalnej sile docisku z mechanizmem dynamometrycznym |  |
| 9. | Kompaktowa konstrukcja | masa spektrometru nie przekraczająca 15 kg |  |
|  |  | wymiary podstawy nie przekraczające 35 x 35 cm |  |
| 10. | Zasilacz spektrometru | Zasilacz spektrometru umieszczony na zewnątrz aparatu eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność termiczną systemu |  |
| 11. | Sterowanie | przez zewnętrzny komputer PC pracujący w systemie Windows Program obsługi spektrometru co najmniej w języku polskim i angielskim kompatybilny z Windows 11 64-bit - przechowywanie danych pomiarowych w relacyjnej bazie danych z możliwością automatycznego wykonywania kopii zapasowych; - procedurę Auto-Tune - automatycznego ustawiania aparatu na maksimum energii z poziomu oprogramowania - dostęp do surowych danych łącznie z interferogramem - eksport danych spektralnych w najczęściej wykorzystywanych formatach widm IR, co najmniej: spc, spa, txt/csv - funkcje przetwarzania widm: korekcja linii bazowej, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów, korekcja ATR, pomiar wysokości i położenia pasma, pomiar pola powierzchni pasm - bezwzględnej i względnej. - przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca - tworzenie własnych bibliotek użytkownika, - automatyczna korekcja zawartości CO2 i pary wodnej przez oprogramowanie bez konieczności zbierania widm referencyjnych - funkcja automatycznego pomiaru tła w czasie bezczynności urządzenia |  |
| 12. | Biblioteki | Zestaw liczący c najmniej 1200 widm do analizy kryminalistycznej |  |
|  |  | Zestaw liczący co najmniej 1300 widm do analizy polimerów |  |
|  |  | Biblioteka związków małocząsteczkowych i polimerów obejmująca ponad 19000 widm. |  |
| 13. | Kompatybilny zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: | procesor procesor Intel Core i5 lub lepszy |  |
|  |  | dysk twardy SSD M@ przynajmniej 512 GB |  |
|  |  | pamięć RAM minimum 32 GB DDR5 |  |
|  |  | ekran o przekątnej ekranu co najmniej 27 cale, odświeżanie 120 Hz. |  |
|  |  | pakiet Microsoft Office |  |
| 14. | Pozostałe warunki | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE |  |

Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną

___________________, dnia _______________

__________________________________________

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy