Załącznik Nr 2 do SWZ

Numer sprawy:  SAT.272.27.2026

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

NA DOSTAWĘ CHROMATOGRAFU GAZOWEGO Z DETEKTOREM ECD DO BADAŃ WODY DLA PSSE W SIEDLCACH

w ramach udziału w  Programie  Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 poprzez realizację zadania:

•	CHROMATOGRAF GAZOWY Z DETEKTOREM ECD DO BADAŃ WODY DLA PSSE W SIEDLCACH

# Zestawienie ilościowe.

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | CHROMATOGRAF GAZOWY Z DETEKTOREM ECD DO BADAŃ WODY DLA PSSE W SIEDLCACH | 1 szt. |

# 2. Zasada równoważności rozwiązań i neutralności technologicznej.

- Za równoważne do wyspecyfikowanego rozwiązania Zamawiający uzna rozwiązanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

- Rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych.

- Użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazw rozwiązań służy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań lub też stosowane jest w celu wskazania aktualnie użytkowanego środowiska Zamawiającego, z którym rozwiązanie równoważne powinno być kompatybilne.

- Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełnią zakładane wymagania minimalne. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokumenty zawierające dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. Wykonawca, który posługuje się równoważnymi certyfikatami musi je załączyć do oferty. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu z certyfikatami wskazanymi z nazwy, który potwierdza spełnianie normy charakteryzującej się cechami właściwymi dla normy wymienionej przez Zamawiającego, wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do wystawiania certyfikatów.

- Brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach.

- W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym.

- Nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób.

- Przez bardzo zbliżoną (podobną) wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.

9. Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej ustawą), Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te rozwiązania.

# 3. Wymagania ogólne.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego Chromatografu gazowego z detektorem ECD do badań wody dla PSSE w Siedlcach. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje: transport do bezpośredniego użytkownika, ubezpieczenie na czas transportu, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez użytkownika oraz instalację urządzenia, jego pierwsze uruchomienie wraz z przeszkoleniem użytkownika z jego obsługi

- Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy (tzn. wyprodukowany nie wcześniej, niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem), nieużywany, oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, wolny od wad prawnych i fizycznych sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dokonywania dodatkowych zakupów części i akcesoriów. Spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w  opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu i oprogramowania.

- Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się urządzeń długotrwale magazynowanych oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta. Urządzenia nie mogą znajdować się na liście „end-of-sale”, „end-of-support”, „end-of-life” producenta lub innych listach prowadzonych przez producentów produktów świadczących o tym, że produkt został wycofany ze sprzedaży, wsparcie dla niego zostało zakończone lub producent zaprzestaje wydawania aktualizacji, poprawek bezpieczeństwa czy też napraw dla produktu.

- Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, a jednocześnie deklaruje wsparcie techniczne i  gotowość do sprzedaży i dostarczania Zamawiającemu części zamiennych (przez okres nie krótszy niż 10 lat od podpisania Protokołu Odbioru).

- Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu zamówienia do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji  na I piętrze w budynku(pomieszczenia laboratorium bez dostępu windy )

# 4. CHROMATOGRAF GAZOWY Z DETEKTOREM ECD DO BADAŃ WODY DLA PSSE W SIEDLCACH

Przedmiotem zamówienia jest zakup CHROMATOGRAFU GAZOWY Z DETEKTOREM ECD DO BADAŃ WODY DLA PSSE W SIEDLCACH o następujących parametrach  i wymaganiach:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA CO DO PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH I FUNKCJONALNYC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONE I WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHROMATOGRAF GAZOWY Z DETEKTOREM ECD DO BADAŃ WODY |  |  |  |  |
| 1 | - Zestaw musi zapewnić analizę oznaczania w wodzie zawartości trichlorometanu, (chloroformu), bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu (bromoformu) w stężeniach umożliwiających spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi |  |  |
|  | 2. Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r. |  |  |
|  | 3. Zasilanie aparatu: 230 V, 50 Hz. |  |  |
|  | 4. Chromatograf gazowy i detektor muszą pochodzić od jednego dostawcy |  |  |
|  | 5. Szerokość modułu maksymalnie 350 mm | Przyjęto jako kryterium oceny oferty |  |
|  | PIEC KOLUMN |  |  |
|  | - Praca w zakresie; dolny zakres pracy od temperatury otoczenia do minimum 450°C. |  |  |
|  | - Musi posiadać możliwość programowania minimum 20 narostów temperatury. |  |  |
|  | - Rozdzielczość ustawienia temperatury co najmniej 0,1°C lub lepsza. |  |  |
|  | - Maksymalna szybkość grzania minimum 150°C/min. |  |  |
|  | - Szybkość chłodzenia od 450°C do 50°C poniżej 5 minut. |  |  |
|  | - Umożliwiający montaż co najmniej dwóch kolumn kapilarnych lub pakowanych. | Przyjęto jako kryterium oceny oferty |  |
|  | - Musi posiadać przynajmniej 7 stref grzania. |  |  |
|  | - Odczyt aktualnych parametrów pracy na panelu sterującym (wymagany interfejs w języku polskim) |  |  |
|  | - Musi posiadać wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 10’’ |  |  |
|  | DOZOWNIK PODZIAŁOWY/BEZPODZIAŁOWY DO KOLUMN KAPILARNYCH |  |  |
|  | 15. Maksymalna temperatura pracy: co najmniej 450°C. |  |  |
|  | 16. Ciśnienie pracy ustawiane w zakresie od 0 do 10 bar. |  |  |
|  | 17. Pełna elektroniczna kontrola przepływów. |  |  |
|  | 18. Automatyczny czujnik startu zamontowany na dozowniku. |  |  |
|  | 19. Dokładność ustawiania ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi w zakresie co najmniej do 150 psi. |  |  |
|  | 20. Możliwość pracy w trybie split mode, splitless mode, pulsed split i pulsed splitless. |  |  |
|  | 21. Odczyt aktualnych parametrów pracy na panelu sterującym (wymagany interfejs w języku polskim). |  |  |
|  | 22. Programowalna kontrola podziału strumienia nie gorsza niż (1 do 10 000). |  |  |
|  | 23. Regulowany przepływ opłukiwania septy. |  |  |
|  | 24. Możliwość zamontowania kolumn o średnicy wewnętrznej od 0,05-0,53mm |  |  |
|  | DETEKTOR WYCHWYTU ELEKTRONÓW ECD |  |  |
|  | 25. Maksymalna temperatura pracy minimum 450°C |  |  |
|  | 26. Czułość minimum 7 fg/s dla Lindanu |  |  |
|  | 27. Zakres liniowy 104 lub lepszy |  |  |
|  | 28. Częstotliwość zbierania danych w przedziale od 200 Hz do 600 Hz. (200 - 600 odczytów/s) | Przyjęto jako kryterium oceny oferty |  |
|  | 29. Pełna elektroniczna kontrola pneumatyki |  |  |
|  | 30. System zabezpieczenia przepływu gazu osłonowego w przypadku zaniku napięcia sieciowego |  |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |  |
|  | 31. Umożliwiające zarówno ilościową jak i jakościową analizę otrzymanych wyników. |  |  |
|  | 32. Najnowsze biblioteki indeksów retencji NIST lub równoważne. |  |  |
|  | 33. Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportu zbiorczego z wielu detektorów. |  |  |
|  | STEROWANIE |  |  |
|  | 34. Sterowanie z poziomu wbudowanego wyświetlacza dotykowego (interfejs w języku polskim) oraz poziomu zewnętrznego komputera. |  |  |
|  | 35. Komunikacja TCP/IP chromatograf – komputer sterujący umożliwiający sterowanie poprzez sieć LAN. |  |  |
|  | 36. Oprogramowanie sterujące pracujące z wykorzystaniem baz danych |  |  |
|  | ZESTAW KOMPUTEROWY |  |  |
|  | 37. Komputer klasy PC kompatybilny z chromatografem, umożliwiający płynną obsługę urządzenia i oprogramowania. System operacyjny o konfiguracji zalecanej przez producenta, najnowszy na rynku: - stacja robocza: jednostka centralna wyposażona w odpowiednie podzespoły oraz karty rozszerzeń, zapewniająca pełną kompatybilność z oferowanym urządzeniem; - pamięć operacyjna minimum 32 GB RAM;- procesor osiągający w teście PassMark nie mniej niż 25000 pkt (według danych z .06.2026 r.); - dysk twardy SSD minimum 1 TB; - dysk twardy HDD minimum 2 TB; minimum 4 złącza SATA na płycie głównej; - nagrywarka DVD lub wolne gniazdo USB umożliwiające zgrywanie danych; - minimum dwie karty sieciowe o prędkości co najmniej 1Gbit/s. - wyposażony w co najmniej 2 gniazda HDMI lub DisplayPort. |  |  |
|  | 38. System operacyjny Microsoft Windows11 Pro/Enterprise 64bit lub równoważny w pełni kompatybilny z dostarczanym rozwiązaniem. |  |  |
|  | 39. Oprogramowanie sterujące licencjonowane bez ograniczenia czasowego (licencja wieczysta) |  |  |
|  | 40. Pakiet Microsoft Office w wersji minimum 2024 lub równoważny nie wymagającej odnawiania licencji co rok (licencja wieczysta) w języku polskim. |  |  |
|  | 41. Monitor co najmniej 1080p /Full HD o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 24 cale z matową matrycą oraz okablowaniem niezbędnym do podłączenia urządzeń. |  |  |
|  | 42. Wyposażenie dodatkowe: klawiatura przewodowa, mysz przewodowa |  |  |
|  | ZESTAW STARTOWY |  |  |
|  | 43. Zestaw do uruchomienia i rozpoczęcia pracy. |  |  |
|  | 44. Uszczelki/septy do dozownika – min. 50 szt. |  |  |
|  | 45. Niezbędne narzędzia do wymiany kolumn. |  |  |
|  | 46. Zestaw złączek do zainstalowania kolumn. |  |  |
|  | 47. Kolumna kapilarna z fazą typu Wax / 624 (30 m, 0.25 mm i.d., 1.4 µm film thicknes) |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 2 | - Bezpłatne szkolenie wstępne w języku polskim z obsługi całego zestawu na zainstalowanym sprzęcie w wymiarze minimum 12 godzin. Szkolenie powinno odbyć się w dni robocze, w godz. od 7:30-15:05, w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej trzech (3) pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, potwierdzone certyfikatem. Szkolenie powinno obejmować: podstawową obsługę i konserwację chromatografu gazowego, zapoznanie z oprogramowaniem oraz BHP – podstawa do podpisania protokołu odbioru. |  |  |
|  | - Bezpłatne szkolenie aplikacyjne w języku polskim w wymiarze co najmniej 18 godzin w dni robocze, w godz. od 7:30-15:05 w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej trzech (3) pracowników wyznaczonych każdorazowo przez Zamawiającego. Szkolenie powinno być przeprowadzone w okresie trwania gwarancji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (na jego elektroniczne wezwanie), nie późniejszym niż 3 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru. Szkolenie aplikacyjne musi w szczególności obejmować ustawienie oznaczania w wodzie zawartości trichlorometanu (chloroformu), bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu (bromoformu) w stężeniach umożliwiających spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi. Szkolenie aplikacyjne zakończone certyfikatem dla uczestników. |  |  |
|  | - Fabrycznie i konstrukcyjnie dopuszczalna możliwość modernizacji i rozbudowy urządzenia o automatyczny podajnik próbek (opcja w przyszłości) pozwalający na ustawienie co najmniej 100 viali o poj. 2 ml i dający możliwość dozowania automatycznego w trybie SPME i ambient headspace Parametr oceniany jako kryterium oceny. Brak możliwości rozbudowy w ocenie ofert otrzymuje 0 pkt, możliwość rozbudowy o automatyczny podajnik próbek otrzymuje 5 pkt. | Przyjęto jako kryterium oceny oferty |  |
|  | - Fabrycznie i konstrukcyjnie dopuszczalna możliwość modernizacji i rozbudowy urządzenia o detektor spektrometrii mas MS (opcja w przyszłości). Parametr oceniany jako kryterium oceny. Brak możliwości rozbudowy w ocenie ofert otrzymuje 0 pkt, możliwość rozbudowy o automatyczny podajnik próbek otrzymuje 5 pkt. | Przyjęto jako kryterium oceny oferty |  |
| WARUNKI ODBIORU URZĄDZENIA I GWARANCJI |  |  |  |  |
| 3 | 1. Urządzenie musi być dostarczone, rozładowane i wniesione w miejsce docelowego montażu, uruchomione, skonfigurowane i sprawdzone. |  |  |
|  | 2. Okres gwarancji liczony od daty podpisania, bez zastrzeżeń, przez strony protokołu odbioru urządzenia. |  |  |
|  | 3. Okres gwarancji dla całego zestawu wynosi nie mniej niż 24 miesiące | Przyjęto jako kryterium oceny oferty |  |
|  | - Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. |  |  |
|  | 5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie co najmniej 2 bezpłatnych przeglądów serwisowych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przeglądu serwisowego w ostatnim miesiącu gwarancji. | Przyjęto jako kryterium oceny oferty |  |
|  | 6. Personel Serwisowy przystąpi do wykonywania Usług Gwarancji i Serwisu każdorazowo nie później niż w ciągu 48 godzin od wezwania do wykonania tych czynności ze strony Zamawiającego |  |  |
|  | 7. Urządzenie musi posiadać znak zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (składane z ofertą) oraz certyfikaty techniczne związane z urządzeniami zawierających źródła promieniotwórcze (składane przy dostawie) |  |  |
|  | 8. Wykonawca zapewnia zgodny z prawem obrót, transport oraz instalację/serwis urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze. Zamawiający może żądać przedłożenia dowodów na powyższe. |  |  |
|  | - Wykonawca posiada lub będzie w posiadaniu i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędną wymaganą prawem dokumentację do wystąpienia do Państwowej Agencji Atomistyki w celu dopuszczenia do zakupu i użytkowania urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze w zakupionym chromatografie. |  |  |