Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie jednej fabrycznie nowej :„Szafy chłodniczej dla PSSE w Gostyninie” (dostawa szafy chłodniczej w ramach zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026).


Minimalne wymagania techniczne szafy chłodniczej

Parametry ogólne
· Chłodziarka farmaceutyczna/laboratoryjna.
· Urządzenie fabrycznie nowe.
· Rok produkcji: 2026.
· Przeznaczone do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.
Parametry techniczne
· Pojemność użytkowa: minimum 450 litrów.
· Zakres temperatury pracy: od +2°C do +8°C.
· Aktywny system stabilizacji temperatury.
· Dynamiczny obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury.
· Cyfrowy wyświetlacz temperatury.
· Wewnętrzne oświetlenie LED.
· Zasilanie: 230 V / 50 Hz.
· Ekologiczny czynnik chłodniczy.
Wyposażenie
· Drzwi przeszklone z możliwością zabezpieczenia dostępu.
· Wbudowany rejestrator temperatury.
· Możliwość archiwizacji i eksportu danych (USB lub rozwiązanie równoważne).
· Alarm wysokiej temperatury.
· Alarm niskiej temperatury.
· Alarm otwarcia drzwi.
· Alarm zaniku zasilania.
· Rejestrator temperatury powinien umożliwiać archiwizację danych przez minimum 30 dni oraz eksport danych do pliku elektronicznego.
Gwarancja
· Minimum 24 miesiące.
· Naprawa w miejscu użytkowania lub odbiór urządzenia na koszt Wykonawcy.
Minimalne wymagania dotyczące systemu zasilania awaryjnego UPS
System UPS powinien zapewniać:
1. Pełną współpracę z oferowaną chłodziarką.
2. Automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia.
3. Ochronę sprężarki oraz elektroniki urządzenia.
4. Czysty sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego lub rozwiązanie równoważne.
5. Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe.
6. Czas podtrzymania pracy chłodziarki minimum 6 godzin.
7. Możliwość automatycznego ładowania akumulatorów,
8. Sygnalizację stanu pracy,
9. Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatorów.
Zakres dostawy
Przedmiot zamówienia obejmuje:
· dostawę urządzenia,
· transport,
· wniesienie do wskazanego pomieszczenia,
· ustawienie,
· uruchomienie,
· instruktaż użytkowników (jeżeli wymagany przez producenta),
· przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej.
Wymagania formalne i dokumentacyjne
Przedmiot zamówienia:
· nie może być obciążony prawami osób trzecich,
· musi być fabrycznie nowy,
· musi być kompletny i sprawny technicznie,
· musi posiadać wszelkie wymagane deklaracje zgodności oraz dokumenty dopuszczające do użytkowania.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
· instrukcję obsługi w języku polskim,
· kartę gwarancyjną,
· dokumentację techniczną,
· kartę katalogową/specyfikację techniczną,
· fakturę zakupu.

Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.



Miejsce dostawy: 
Siedziba Zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67 , 09-500 Gostynin

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru, potwierdzającego zgodność dostarczonego urządzenia z wymaganiami Zamawiającego oraz jego prawidłowe uruchomienie.



