Sygn. akt: ZP.272.5.2020 




      
                            Załącznik nr 1.1 do SIWZ 
                                                                                                                                      (załącznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO 
ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ
PAKIET  I
AUTOKLAW  LABORATORYJNY  PIONOWY 
Oferujemy fabrycznie nowe urządzenie (z wyposażeniem) spełniające wszystkie niżej opisane parametry i warunki, tj.:  

Urządzenie typ(model) / producent:    …………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

(opis oferowanego parametru 

 lub deklaracja „TAK”) 

	1. 
	Autoklaw laboratoryjny pionowy z komorą 

o pojemności użytkowej od 90 do 95 litrów
	

	2. 
	Wymiary komory nie mniejsze niż: śr. 400 x głęb. 750 mm, tak, aby możliwe było wstawienie do komory posiadanych przez Zamawiającego koszy załadowczych (producent Systec model 7215) oraz posiadanych przez Zamawiającego wiader na odpady laboratoryjne (producent System, nr. kat. 7230)
	

	3. 
	Kompaktowe wymiary zewnętrzne nie większe niż: 

szerokość frontu do 60 cm

głębokość od frontu do tylnej ściany: do 80 cm
	

	4. 
	W pełni automatyczny sterownik mikroprocesorowy kontrolujący wszystkie parametry pracy autoklawu, stała kontrola temperatury 

i ciśnienia; prosty w obsłudze panel sterowania – menu w jęz. polskim
	

	5. 
	Menu  autoklawu i wszystkie komunikaty w jęz. polskim
	

	6. 
	Wbudowana karta pamięci do rejestracji danych procesowych i błędów 
- do celów serwisowych - co pozwala odtworzyć przebieg procesu oraz przeprowadzić zdalną diagnostykę błędu/awarii
	

	7. 
	Automatyczne ryglowanie pokrywy; blokada ciśnieniowa i termiczna pokrywy - zgodnie z aktualnymi normami, przepisami bhp i o dozorze technicznym (szczególnie ważne dla bezpieczeństwa przy sterylizacji cieczy)
	

	8. 
	Bezpieczna i trwała wargowa uszczelka pokrywy 

(bez wykorzystania pary wodnej lub sprężonego powietrza)
	

	9. 
	Wytwornica pary oddzielona od komory sterylizacyjnej - pełna gotowość do podawania pary przez cały czas pracy urządzenia, także podczas fazy chłodzenia płynów (umożliwia pełne odpowietrzenie komory)
	

	10. 
	2 sondy temperaturowe – w tym elastyczna sonda do umieszczania 
w produkcie w procesach sterylizacji cieczy
	

	11. 
	Programy do ciał stałych, płynów i odpadów laboratoryjnych oraz program czyszczący, test szczelności i test Bowie Dicka
	

	12. 
	Temperatura sterylizacji od 100 do 138°C/0,1°C 

(max. ciśnienie: 4 bar abs.), zakres nastawy czasu 1 do 300 min/0,1 min; 

aktualny odczyt ciśnienia i temperatury w komorze autoklawu 

lub w produkcie widoczne na wyświetlaczu
	

	13. 
	Zmiana parametrów procesów zabezpieczona kodem dostępu
	

	14. 
	Funkcja opóźnionego startu
	

	15. 
	Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej jakości AISI 304 lub lepszej, niemalowanej
	

	16. 
	Komora sterylizacyjna i pokrywa wykonane z wysokogatunkowej 

stali nierdzewnej, kwasoodpornej jakości AISI 316 lub lepszej
	

	17. 
	Port walidacyjny umożliwiający wprowadzenie sond kontrolnych
	

	18. 
	Wbudowany skraplacz pary umożliwiający schładzanie pary wodą wodociągową do temperatury bezpiecznej dla personelu i rur kanalizacyjnych. Możliwość zaprogramowania temperatury kondensatu w zakresie od 50 do 70°C tak aby nawet po pęknięciu węża odpływowego nie istniało ryzyko poparzenia personelu
	

	19. 
	Możliwość zaprogramowania cyklu do sterylizacji i odpowietrzania rurek Durham
	

	20. 
	Funkcja rozpuszczania podłoży agarowych
	

	21. 
	Funkcja podtrzymywania temperatury po sterylizacji cieczy
	

	22. 
	Chłodzenie wodne – do naczyń otwartych lub hermetycznie zamykanych, z podtrzymaniem ciśnienia za pomocą sprężonego powietrza przechodzącego przez filtr wyjaławiający 
	

	23. 
	Wentylator do wspomagania systemu szybkiego chłodzenia
	

	24. 
	Ultracooler - dodatkowy wymiennik ciepła przy wentylatorze - skraca czas chłodzenia płynów
	

	25. 
	Wbudowana pompa próżniowa umożliwiająca odpowietrzanie 

komory naprzemiennymi impulsami próżni i pary (możliwość zaprogramowania przez użytkownika 0,1,2,3, lub 4 frakcji próżnia/para w fazie odpowietrzania wsadu przed fazą sterylizacji
	

	26. 
	Skuteczny system suszenia za pomocą nagrzewania ścian komory ciśnieniowej (˃90°C) oraz równoległego wytwarzania próżni (<30kPa) wewnątrz komory ciśnieniowej
	

	27. 
	Gniazdo umożliwiające podłączenie autoklawu do komputera przez sieć LAN
	

	28. 
	Wraz z autoklawem należy dostarczyć, zainstalować i skonfigurować program (system) komputerowy pozwalający na monitoring oraz rejestracje i archiwizację danych procesowych. System musi w sposób automatyczny rejestrować kopie zapasowe we wskazanym przez użytkownika folderze komputera na którym będzie zainstalowany. Program komputerowy należy zainstalować na wskazanym przez Zamawiającego komputerze PC. Autoklawy należy podłączyć 

do komputera za pośrednictwem sieci zakładowej LAN
	

	29. 
	Walidacja urządzenia po zainstalowaniu (kwalifikacja urządzenia: instalacyjna, operacyjna, procesowa) + dokumentacja kwalifikacyjna
	

	30. 
	Pomiary wartości fizycznych (ciśnienie, temperatura) należy wykonać podczas badania rozkładu temperatur (OQ) oraz podczas badania penetracji cieplnej w: procesie sterylizacji płynów w butelkach (PQ1), w procesie sterylizacji narzędzi laboratoryjnych (PQ2)
	

	31. 
	Gwarancja na 24 miesiące, 

zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
	

	32. 
	Bezpłatne przeglądy gwarancyjne (bezpłatny dojazd + przegląd) 

co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie obowiązywania gwarancji:

pierwszy przegląd nie później niż w ciągu 30 dni po upływie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, a drugi przegląd 

w okresie 30 dni przed końcowym upływem okresu gwarancji)  
	

	33. 
	Cena  powinna obejmować koszt: dostawy z wniesieniem, montażu, uruchomienia i szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi 
i konserwacji urządzenia, a także koszt przeglądów gwarancyjnych, 

o których mowa w pkt. 32 
	

	34. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	

	35. 
	Komplet dokumentacji wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego (koszt zgłoszenia urządzenia do UDT ponosi Zamawiający)
	

	36. 
	Termin realizacji zamówienia – do dnia 28.12.2020 r. 
	


W załączeniu specyfikacja (opis techniczny) oferowanego przedmiotu zamówienia  

   …...................................., dnia .......................................  

......................................................................

            (miejscowość) 

          (data)


             (Podpis upoważnionego 
                                                                                                                         przedstawiciela Wykonawcy)

PAKIET II
STERYLIZATOR  PAROWY  DO  STERYLIZACJI  BRUDNEJ
Oferujemy fabrycznie nowe urządzenie (z wyposażeniem) spełniające wszystkie niżej opisane parametry i warunki, tj.:  

Urządzenie typ(model) / producent:    …………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

(opis oferowanego parametru 

 lub deklaracja „TAK”)

	1.
	Sterylizator parowy do sterylizacji brudnej 

z komorą o poj. 80-100 L
	

	2.
	Wbudowany  system szybkiego chłodzenia
	

	3.
	Z  kompletnym wyposażeniem:

· drukarka panelowa (złącze szeregowe)
· kosz sterylizacyjny siatkowy (1/2 jedn. wsadu),

· pojemnik pełny z przykrywką
· zespół filtra powietrza wylotowego

· demineralizator

· zbiornik ciśnieniowy 

· żuraw elektryczny (kompatybilny z autoklawem)
	

	4.
	Gwarancja  na 24 miesiące, 

zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
	

	5.
	Bezpłatne przeglądy gwarancyjne 
(bezpłatny dojazd + przegląd)
co 6 miesięcy - 4 przeglądy w okresie obowiązywania

gwarancji): nie później niż w ciągu 30 dni po upływie

każdych kolejnych 6 miesięcy obowiązywania

gwarancji, a ostatni w okresie do 30 dni przed

końcowym upływem okresu gwarancji 
	

	6.
	Cena  powinna obejmować koszt: 
dostawy z wniesieniem, montażu, uruchomienia 
i szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie 
obsługi i konserwacji urządzenia, a także koszt 
przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w pkt. 5 
	

	7.
	Instrukcja  obsługi w języku polskim 
	

	8.
	Komplet dokumentacji wymaganej 
przez Urząd Dozoru Technicznego 
(jeżeli urządzenie tego wymaga - koszt zgłoszenia urządzenia do UDT ponosi Zamawiający)
	

	9.
	Termin realizacji zamówienia – do dnia 28.12.2020 r. 
	


W załączeniu specyfikacja (opis techniczny) oferowanego przedmiotu zamówienia  
   …...................................., dnia .......................................  

......................................................................

            (miejscowość) 

          (data)


             (Podpis upoważnionego 
                                                                                                                         przedstawiciela Wykonawcy)

