## Zadanie 1
Załącznik Nr 1
zad 1
| …………………………………….. |  | LBEK
Dane Wykonawcy
ZP.272.1.12.2020
Arkusz Informacji Technicznej
Inkubator laboratoryjny z chłodzeniem o pojemnosci 115±10 l ze świadectwem rozkładu temperatury
Lp. | parametry wymagane | TAK/NIE | parametry oferowane
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku, rok produkcji 2020
Podstawowe parametry wyposażenia:
1. | Inkubator z wymuszonym obiegiem powietrza, z funkcją wstępnego ogrzewania powietrza do komory inkubacyjnej, z obiegiem wstępnego ogrzewania świerzego powietrza
2. | Rozkład temperatury: karta rozkładu temperatury na wszystkich pólkach w dziewięciu punktach
3. | Sterownik mikroprocesorowy typu PID adaptacyjny, wielofunkcyjny, z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości typu TFT lub LCD
4. | Sensor typu Pt 100 lub równoważny wg. normy DIN klasy A w obwodzie czteroprzewodowym
5. | Zegar cyfrowy, nastawny w zakresie od 1 minuty do 99 dni, w ukladzie dobowym
6. | Sterownik urządzenia z panelem umożliwiwającym ustawienie: -temperatury w stopniach Celsjusza, - pozycji klapy wentylacyjnej, - programowanie czasu pracy, - programowanie daty i godziny
7. | Funkcje: samodiagnostyka do oceny błędów, wstrzymująca odliczanie czasu procwsu dopóki temperatura w komorze nie osiągnie zadanej wartości
8. | Wewnętrzny rejestr danych z możliwością przechowywania danych co najmniej przez okres 10 tygodni
9. | Zakres temperatury roboczej od 0°C (lub mniej) do co najmniej +60°C, niezależnie od temperatury otoczenia
10. | Jednorodność temperatury w komorze nie gorsza niż ± 0,3°C, odchylenie temperatury w czasie dla + 25°C nie większe niż ± 0,5°C
11. | Rozdzielczość wyświetlacza dla nastawy temperatury nie gorsza niż 0,1°C
12. | Kalibracja bezpośrednio w sterowniku dla dowolnie wybranych trzech punktów temperatury, certyfikat kalibracji dla temperatury +25°C ± 0,5°C
13. | Ogranicznik monitoryjący, nastawny elektroniczny dla dowolne wybranej temperatury oraz mecheniczny ogranicznik klasy TB, ochrona klasy pierwszej wg. DIN 12 880, wyłączający grzałki po osiągnięciu temp. powyżej temp. nominalnej, zapisywanie programu na wypadek zaniku napięcia, podwójne zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu, zabezpieczenie przed przechłodzeniem
14. | Obudowa ze stali nierdzewnej
15. | Wymiary zewnętrzne maksymalne: szer. x wys. x gł: 750x1020x720 ± 10 mm
16. | Wymiary zewnętrzne maksymalne komory (użytkowe): szer. x wys. x gł: 560x480x370 ± 10 mm, pojemność robocza 115±10l
17. | Drzwi w pełni izolowane, umożliwiające podgląd wnętrza komory bez zakłóceń temperatury
18. | Wnętrze łatwe do utrzymania w czystości, wykonane ze stali nierdzewnej, tloczone i wzmocnione prowadnice, minimum 2 pólki ze stali nierdzewnej w zestawie o ładowności półek minimum do 20kg z mozliwością zainstalowania minimum 3 półek o ładowności półek minimum do 20kg
19. | Elementy grzewcze równomiernie rozłożone w całym obwodzie wewnętrznym komory
20. | Masa netto inkubatora nie większa niż 80kg
Szkolenie:
1. | Szkolenie (7 osób/1 dzień/2 godziny) z obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego podczas instalacji
Warunki gwarancji:
1. | 24 miesięczna lub dłuższa. Gwarancja liczona od daty instalacji ( uruchomienia) Inkubatora, serwis w Polsce;
2. | Dostawca świadczyć będzie usługi serwisowe odnośnie zakupionego inkubatora w miejscu, w którym inkubator ten został zainstalowany
3. | W okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu.
4. | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy urządzenia
5. | Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy gwarancyjnej w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu zgłoszenia usterki/awarii urządzenia. W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie zobowiązany jest dostarczyć zastępczy inkubator.
6. | Jeżeli w okresie gwarancyjnym będą max.2 naprawy tego samego elementu/podzespołu w zamawianym urządzeniu wtedy Wykonawca wymieni element/podzespół na nowy.
7. | Wymieniony element/podzespół musi posiadać parametry nie gorsze niż poprzedni
8. | Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia do serwisu zamawianego urządzenia.
9. | Czas reakcji na zgłoszone uszkodzenie nie powinno przekraczać 72h
Wymagania dodatkowe:
1. | Zestaw standardów instalacyjnych
2. | Czas reakcji na zgłoszone uszkodzenie nie powinno przekraczać 72h
3. | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
4. | Ostatni przeglad inkubatora ma się odbyć w siedzibie zamawiającego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji
5. | Termin dostawy do 6 tygodni (42 dni kalendarzowe) od złożenia wniosku na zakup urządzenia
6. | Dostwa do Laboratorium w Olsztynie ul. Żołnierska 16, instalacja, montaż i uruhomienie urządzenia na koszt Wykonawcy
7. | Zadeklarowane parametry techniczne muszą być poparte załączonymi materiałami firmowymi (oryginalene lub potwierdzone za zgodność z oryginalem broszury, specyfikacje, noty aplikacyjne, noty techniczne) oraz jeżeli to konieczne należy podać adres stron internetowych, na których zamawiający bedzie mógł potwierdzić podany przez wykonawcę parametr
Do oferty przetragowej należy dołączyć:
1. | Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności inkubatora z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dolączyć do oferty)
2. | Instrukcja obsługi (język polski/język angielski) z niezbędnymi certyfikatami zgodnosci oraz sprawozdanie z rozkładu temperatur na dwóch półkach w dziewięciu punktach
Obok wpisanej wartości parametru (tam, gdzie to konieczne) lub potwierdzenie spełnienia wymagania w koumnie "parametry oferowane", należy podać, w którym ze źródeł można znaleźć dany parametr.
| ………………………….. | …...................................…………………………..
| data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz