Załącznik Nr 2a do SWZ

SAT.272.27.2026

Oświadczenie wykonawcy o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

CHROMATOGRAF GAZOWY Z DETEKTOREM ECD DO BADAŃ WODY DLA PSSE W SIEDLCACH

w ramach udziału w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 poprzez realizację zadań:

Chromatograf gazowy z detektorem ECD do badań wody dla PSSE w Siedlcach

Instrukcja dla Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w całości.

- W kolumnie 3 należy bezwzględnie wpisać „TAK” lub „NIE”.

- W kolumnie 4 należy podać konkretne wartości liczbowe, opisy lub parametry oferowanego urządzenia.

- Zamawiający dopuszcza w kolumnie 4 wpisanie przykładowych sformułowań typu : „zgodnie z SWZ”, „TAK”, „zgodnie z katalogiem, jeżeli Zamawiający jest w stanie zweryfikować dany parametr konkretnego modelu, np. na stronie producenta, w broszurze parametrów technicznych. Wykonawca może zostać wezwany wtedy do przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych, w szczególności dotyczy to parametrów i wymagań stanowiących kryterium oceny ofert

- Zamawiający informuje, że podane parametry stanowią minimalne wymagania techniczne przedmiotu umowy,  a tym samym Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

- Dokument należy zapisać w formacie PDF i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia posiada następujące parametry i właściwości  określone w stosunku do  wymagań i parametrów określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SWZ Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

|  | Chromatograf gazowy z detektorem ECD | Wymagania Zamawiającego [TAK/ NIE] | Oferowane param. sprzętu i spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Chromatograf gazowy z detektorem ECD do badań wody |  | Nazwa …………………………….. Typ…………………………………… Model ……………………………... Producent…………………………. |
|  | Zestaw musi zapewnić analizę oznaczania w wodzie zawartości trichlorometanu, (chloroformu), bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu (bromoformu) w stężeniach umożliwiających spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi |  | Zapewnia / Nie zapewnia* |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r. |  |  |
|  | Zasilanie aparatu: 230 V, 50 Hz. |  |  |
|  | Chromatograf gazowy i detektor muszą pochodzić od jednego dostawcy |  |  |
|  | Szerokość modułu maksymalnie 350 mm . Parametr oceniany jako kryterium oceny. Moduł o szerokości 350 mm w ocenie ofert otrzymuje 0 pkt, moduł o szerokości poniżej 350 mm otrzymuje 10 pkt. |  |  |
|  | PIEC KOLUMN |  |  |
|  | Praca w zakresie; dolny zakres pracy od temperatury otoczenia do minimum 450°C. |  |  |
|  | Musi posiadać możliwość programowania minimum 20 narostów temperatury. |  |  |
|  | Rozdzielczość ustawienia temperatury co najmniej 0,1°C lub lepsza. |  |  |
|  | Maksymalna szybkość grzania minimum 150°C/min. |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia od 450°C do 50°C poniżej 5 minut. |  |  |
|  | Umożliwiający montaż co najmniej dwóch kolumn kapilarnych lub pakowanych. Parametr oceniany jako kryterium oceny. Montaż 2 kolumn w ocenie ofert otrzymuje 0 pkt, montaż 3 i więcej kolumn otrzymuje 5 pkt. |  |  |
|  | Musi posiadać przynajmniej 7 stref grzania. |  |  |
|  | Odczyt aktualnych parametrów pracy na panelu sterującym (wymagany interfejs w języku polskim) |  |  |
|  | Musi posiadać min. dotykowy 10’’ wyświetlacz |  |  |
|  | DOZOWNIK PODZIAŁOWY/BEZPODZIAŁOWY DO KOLUMN KAPILARNYCH |  |  |
|  | Maksymalna temperatura pracy: co najmniej 450°C. |  |  |
|  | Ciśnienie pracy ustawiane w zakresie od 0 do 10 bar. |  |  |
|  | Pełna elektroniczna kontrola przepływów. |  |  |
|  | Automatyczny czujnik startu zamontowany na dozowniku. |  |  |
|  | Dokładność ustawiania ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi w zakresie co najmniej do 150 psi. |  |  |
|  | Możliwość pracy w trybie split mode, splitless mode, pulsed split i pulsed splitless. |  |  |
|  | Odczyt aktualnych parametrów pracy na panelu sterującym (wymagany interfejs w języku polskim). |  |  |
|  | Programowalna kontrola podziału strumienia nie gorsza niż (1 do 10 000). |  |  |
|  | Regulowany przepływ opłukiwania septy. |  |  |
|  | Możliwość zamontowania kolumn o średnicy wewnętrznej od 0,05-0,53mm |  |  |
|  | DETEKTOR WYCHWYTU ELEKTRONÓW ECD |  |  |
|  | Maksymalna temperatura pracy minimum 450°C |  |  |
|  | Czułość minimum 7 fg/s dla Lindanu |  |  |
|  | Zakres liniowy 104 lub lepszy |  |  |
|  | Częstotliwość zbierania danych w przedziale od 200 Hz do 600 Hz. (200 - 600 odczytów/s) Parametr oceniany jako kryterium oceny. Częstotliwość zbierania danych na poziomie od 200 do 600 Hz w ocenie ofert otrzymuje 0 pkt, powyżej 600 Hz otrzymuje 5 pkt |  |  |
|  | Pełna elektroniczna kontrola pneumatyki |  |  |
|  | System zabezpieczenia przepływu gazu osłonowego w przypadku zaniku napięcia sieciowego |  |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |  |
|  | Umożliwiające zarówno ilościową jak i jakościową analizę otrzymanych wyników. |  |  |
|  | Najnowsze biblioteki indeksów retencji NIST lub równoważne. |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportu zbiorczego z wielu detektorów. |  |  |
|  | STEROWANIE |  |  |
|  | Sterowanie z poziomu wbudowanego wyświetlacza dotykowego (interfejs w języku polskim) oraz poziomu zewnętrznego komputera. |  |  |
|  | Komunikacja TCP/IP chromatograf – komputer sterujący umożliwiający sterowanie poprzez sieć LAN. |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące pracujące z wykorzystaniem baz danych |  |  |
|  | ZESTAW KOMPUTEROWY |  |  |
|  | Komputer klasy PC kompatybilny z chromatografem, umożliwiający płynną obsługę urządzenia i oprogramowania. System operacyjny o konfiguracji zalecanej przez producenta, najnowszy na rynku: - stacja robocza: jednostka centralna wyposażona w odpowiednie podzespoły oraz karty rozszerzeń, zapewniająca pełną kompatybilność z oferowanym urządzeniem;- pamięć operacyjna minimum 32 GB RAM;- procesor osiągający w teście PassMark nie mniej niż 25000 pkt (według danych z .06.2026 r.);- dysk twardy SSD minimum 1 TB; - dysk twardy HDD minimum 2 TB; minimum 4 złącza SATA na płycie głównej; - nagrywarka DVD lub wolne gniazdo USB umożliwiające zgrywanie danych;- minimum dwie karty sieciowe o prędkości co najmniej 1Gbit/s. - wyposażony w co najmniej 2 gniazda HDMI lub DisplayPort. |  |  |
|  | System operacyjny Microsoft Windows11 Pro/Enterprise 64bit lub równoważny w pełni kompatybilny z dostarczanym rozwiązaniem. |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące licencjonowane bez ograniczenia czasowego (licencja wieczysta) |  |  |
|  | Pakiet Microsoft Office w wersji minimum 2024 lub równoważny nie wymagającej odnawiania licencji co rok (licencja wieczysta) w języku polskim. |  |  |
|  | Monitor co najmniej 1080p /Full HD o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 24 cale z matową matrycą oraz okablowaniem niezbędnym do podłączenia urządzeń. |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: klawiatura przewodowa, mysz przewodowa |  |  |
|  | ZESTAW STARTOWY |  |  |
|  | Zestaw do uruchomienia i rozpoczęcia pracy |  |  |
|  | Uszczelki/septy do dozownika – min. 50 szt. |  |  |
|  | Niezbędne narzędzia do wymiany kolumn. |  |  |
|  | Zestaw złączek do zainstalowania kolumn. |  |  |
|  | Kolumna kapilarna z fazą typu Wax / 624 (30 m, 0.25 mm i.d., 1.4 µm film thicknes) |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
| 1 | Bezpłatne szkolenie wstępne w języku polskim z obsługi całego zestawu na zainstalowanym sprzęcie w wymiarze minimum 12 godzin. Szkolenie powinno odbyć się w dni robocze, w godz. od 7:30-15:05, w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej trzech (3) pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, potwierdzone certyfikatem. Szkolenie powinno obejmować: podstawową obsługę i konserwację chromatografu gazowego, zapoznanie z oprogramowaniem oraz BHP – podstawa do podpisania protokołu odbioru. |  |  |
| 2 | Bezpłatne szkolenie aplikacyjne w języku polskim w wymiarze co najmniej 18 godzin w dni robocze, w godz. od 7:30-15:05 w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej trzech (3) pracowników wyznaczonych każdorazowo przez Zamawiającego. Szkolenie powinno być przeprowadzone w okresie trwania gwarancji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (na jego elektroniczne wezwanie), nie późniejszym niż 3 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru. Szkolenie aplikacyjne musi w szczególności obejmować ustawienie oznaczania w wodzie zawartości trichlorometanu (chloroformu), bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu (bromoformu) w stężeniach umożliwiających spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi. Szkolenie aplikacyjne zakończone certyfikatem dla uczestników. |  |  |  |
| 3 | Fabrycznie i konstrukcyjnie dopuszczalna możliwość modernizacji i rozbudowy urządzenia o automatyczny podajnik próbek (opcja w przyszłości) pozwalający na ustawienie co najmniej 100 viali o poj. 2 ml i dający możliwość dozowania automatycznego w trybie SPME i ambient headspace Parametr oceniany jako kryterium oceny. Brak możliwości rozbudowy w ocenie ofert otrzymuje 0 pkt, możliwość rozbudowy o automatyczny podajnik próbek otrzymuje 5 pkt. |  |  |  |
| 4 | Fabrycznie i konstrukcyjnie dopuszczalna możliwość modernizacji i rozbudowy urządzenia o detektor spektrometrii mas MS (opcja w przyszłości). Parametr oceniany jako kryterium oceny. Brak możliwości rozbudowy w ocenie ofert otrzymuje 0 pkt, możliwość rozbudowy o automatyczny podajnik próbek otrzymuje 5 pkt. |  |  |  |
|  | WARUNKI ODBIORU URZĄDZENIA I GWARANCJI |  |  |  |
| 1 | Urządzenie musi być dostarczone, rozładowane i wniesione w miejsce docelowego montażu, uruchomione, skonfigurowane i sprawdzone. |  |  |  |
| 2 | Okres gwarancji liczony od daty podpisania, bez zastrzeżeń, przez strony protokołu odbioru urządzenia. |  |  |  |
| 3 | Okres gwarancji dla całego zestawu wynosi nie mniej niż 24 miesiące. Parametr oceniany jako kryterium oceny. Gwarancja wynosząca od 24 – 35 miesięcy – 0 punktów Gwarancja wynosząca 36 miesięcy i więcej – 5 punktów |  |  |  |
| 4 | W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie co najmniej 2 bezpłatnych przeglądów serwisowych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przeglądu serwisowego w ostatnim miesiącu gwarancji. Parametr oceniany jako kryterium oceny. 2 przegląd serwisowe (wymagane w umowie) – 0 punktów; co najmniej 3 przeglądy serwisowe – 5 punktów |  |  |  |
| 5 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. |  |  |  |
| 6 | Personel Serwisowy przystąpi do wykonywania Usług Gwarancji i Serwisu każdorazowo nie później niż w ciągu 48 godzin od wezwania do wykonania tych czynności ze strony Zamawiającego |  |  |  |
| 7 | Urządzenie musi posiadać znak zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (składane z ofertą) oraz certyfikaty techniczne związane z urządzeniami zawierających źródła promieniotwórcze (składane przy dostawie) |  |  |  |
| 8 | Wykonawca zapewnia zgodny z prawem obrót, transport oraz instalację/serwis urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze. Zamawiający może żądać przedłożenia dowodów na powyższe. |  |  |
| 9. | Wykonawca posiada lub będzie w posiadaniu i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędną wymaganą prawem dokumentację do wystąpienia do Państwowej Agencji Atomistyki w celu dopuszczenia do zakupu i użytkowania urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze w zakupionym chromatografie. |  | Wymienić jakie: |

Potwierdzenie wykonawcy:

………………………………….

(podpis elektroniczny)