## Zad.1_Miernik-analizator tlenku
Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.7.2023 |  | załącznik 1/1
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zadanie nr 1- Miernik- analizator tlenku węgla
1 | 2 | 3
SBŚP | ANALIZATOR TLENKU WĘGLA | 1 SZT.
Oferowane urządzenie ( producent, model, typ, numer katalogowy)
Producent
Model
Typ
Nr Katalogowy
Lp. | Ogólne wymagania: | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/NIE*
1 | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r.
2 | Urządzenie musi posiadać oznaczenia producenta, datę produkcji, nr partii/indywidualny numer seryjny.
Wymagania w zakresie funkcjonalności
Rozwiązania techniczne urządzenia muszą zapewnić:
1 | Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście z podświetlaczem,
2 | Czujnik elektrochemiczny,
3 | Kompletny zestaw, w tym: walizka/futerał, zespół sondy pomiarowej,
4 | Zakres pomiarowy od 0 do 2000 ppm,
5 | Alarm uaktywniający się po przekroczeniu zadanego przez użytkownika poziomu stężenia CO,
6 | Dokładne pomiary stężenia CO (zmiana co 1 ppm),
7 | Możliwość rozbudowy na badanie na inne gazy,
Wymagania w zakresie budowy
Urządzenie musi:
1 | Sposób zasilania – baterie lub akumulatory NiMh,
2 | Obudowa odporna na kurz i wodę,
Usługa przeszkolenia
1 | W ramach dostawy Wykonawca na własny koszt przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia stanowiącego przedmiot dostawy, w szczególności w zakresie wiedzy o budowie, znajomości parametrów techniczno-funkcjonalnych, obsługi technicznej, eksploatacji i optymalnego wykorzystania urządzenia w terminie nie później niż 1 tygodnia od dnia przyjęcia dostawy.
2 | Przeszkolenie zostanie zrealizowane w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego.
3 | Termin realizacji przeszkolenia powinien zostać uprzednio uzgodniony z Zamawiającym.
4 | Strony ustalają, iż czas trwania przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego wynosił będzie maks. 7 godz. zegarowych, przy uwzględnieniu godzin urzędowania Zamawiającego, tj. godz. 725- 1500.
5 | Wykonawca zapewni realizację programu przeszkolenia przez osobę/osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, niezbędne do realizacji przeszkolenia w uzgodnionym zakresie. Po zakończeniu przeszkolenia Wykonawca wystawi na rzecz uczestniczących w nim przedstawicieli Zamawiającego certyfikaty ukończenia przeszkolenia.
6 | Koszty przeszkolenia, tj. koszty dojazdu osób szkolących (przedstawicieli Wykonawcy), koszty materiałów szkoleniowych oraz koszty wykorzystania niezbędnego sprzętu szkoleniowego ponosi Wykonawca.
7 | Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy sali szkoleniowej, odpowiedniej dla przeprowadzenia przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie uzgodnionym w trybie roboczym przez Strony.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego
1 | W ramach dostawy urządzenia Wykonawca wykona wzorcowanie w następujących punktach 5; 10; 18; 100; 150 10-6mol/mol wraz ze świadectwem wzorcowania z laboratorium akredytowanego.
2 | Urządzenia musi posiadać oznaczenie CE potwierdzone stosownym dokumentem przekazanym Zamawiającemu podczas protokolarnego przyjęcia urządzenia.
3 | Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczna i eksploatacyjna urządzenia sporządzona w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD, DVD, pendrive, itp.), została dołączona do oferty oraz przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu protokolarnego przyjęcia urządzenia.
Dostawa
1 | Termin dostawy: max. 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2 | Dostawa do Laboratorium na koszt Wykonawcy do PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5 .
3 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dołączona do dostawy
Gwarancja
1 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie na okres (wpisać poniżej)
………………………………………… miesięcy (min. 24 miesięcy, max. 60 m-cy)
liczony od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy urządzenia.
2 | Oferent musi wskazać siedzibę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………….
3 | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
Do oferty należy dołączyć:
1 | broszury informacyjne lub inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego urządzenia
*wpisać właściwe
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 (potwierdzenie wymaganych parametrów) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
…………… |  | ……………………………
Data |  | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz