Załącznik nr 1 do SWZ - składany wraz z ofertą

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pod nazwą:

Dostawa sprzętu i aparatury do laboratorium

(oznaczenie sprawy:  TP/1-2023/PSSE-Janów-Lub)

Uwaga (dotyczy wszystkich części postępowania):

Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru (odpowiednio do części postępowania na którą Wykonawca składa ofertę), skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru, nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, tzn. nie podlega on uzupełnieniu po terminie złożenia oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nierefabrykowany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1 - DOSTAWA SPEKTROFOTOMETRU

Spektrofotometr UV-VIS  1szt.

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Urządzenie jednowiązkowe, źródło światła: lampa deuterowa i halogenowa. |  |
| Zakres długości fali: nie węższy niż od 190 do 1100 nm. |  |
| Dokładność długości fali: nie gorsza niż ± 1nm (zakres długości fal 200–900 nm). |  |
| Powtarzalność długości fali: nie gorsza niż < 0,1 nm . |  |
| Rozdzielczość długości fali: nie większa niż 0,1 nm. |  |
| Automatyczny wybór i kalibracja długości fali. |  |
| Szybkość skanowania: nie mniejsza niż 900 nm/min (krok co 1 nm). |  |
| Zakres pomiaru fotometrycznego: ± 3 Abs (w zakresie długości fal 200–900 nm). |  |
| Szerokość pasma spektralnego: nie gorsza niż 2 nm |  |
| Dokładność fotometryczna: nie gorsza niż 5 mAbs przy 0,0–0,5 Abs i < 1 % przy 0,50–2,0 Abs (przy 546 nm). |  |
| Liniowość fotometryczna: nie gorsza niż < 0,5 % do 2 Abs i ≤ 1 % przy > 2 Abs (ze szkłem neutralnym przy 546 nm). |  |
| Dryft fotometryczny: nie większy niż ± 0,0034 Abs Tryby pracy: transmitancja, absorbancja, stężenie, skaning. |  |
| Minimum 200 programów użytkownika. |  |
| Możliwość zapisu danych: nie mniej, jak 5000 rekordów wartości (wynik, data, godzina, ID próbki, ID użytkownika) oraz 50 skanów i 50 skanów czasowych. |  |
| Kompatybilność z kuwetami prostokątnymi 10, 12, 50 i 100 mm, okrągłymi 13 mm oraz okrągłymi i prostokątnymi 25,4 mm. |  |
| Wyświetlacz TFT, dotykowy, najmniej 17 cm. |  |
| Interfejsy: nie mniej niż 2 x USB typ A, 1 x USB typ B, 1 x Ethernet. |  |
| Identyfikacja testów za pomocą odczytu kodów kreskowych 2D, 10-punktowy pomiar obrotowy z eliminacją błędów. |  |
| Moduł bezprzewodowej identyfikacji metody, ID próbki oraz certyfikatu analizy. |  |
| Maksymalna wysokość urządzenia: 220 mm. |  |
| Maksymalna szerokość urządzenia: 500 mm. |  |
| Maksymalna głębokość urządzenia: 470 mm. |  |
| Waga urządzenia: nie większa niż 12 kg. |  |
| Wraz z urządzeniem dostawca zapewni wzorcowanie spektrofotometru w laboratorium akredytowanym dla długości fali 350, 410, 510, 525, 540, 655 i 725 nm wraz z odtworzeniem długości fali. |  |
| Minimalny okres gwarancji dla całego urządzenia: 24 miesiące (maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |
| Czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) od momentu zgłoszenia usterki – nie dłuższy niż 48 godzin (premiowane będzie skrócenie czasu do 24 godzin) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany czas (48h lub 24h): |

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru składany jest w formie elektronicznej

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Część 2 - Dostawa komory laminarnej

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

– 2 szt.

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Zgodność z normą PN EN 12469 Biotechnologia - Kryteria działania komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej lub równoważną. Potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą | TAK/NIE […….….] |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 316L w konstrukcji bezszwowej z zaokrąglonymi bokami co ogranicza do minimum liczbę powierzchni stwarzających ryzyko kontaminacji. |  |
| Misa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 304 umieszczona pod blatem roboczym. |  |
| Dwa filtry absolutne HEPA o skuteczności min. 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um. |  |
| Szerokość obszaru roboczego min. 1200 mm. |  |
| Głębokość transportowa maks. 795 mm. |  |
| Maksymalna szerokość zewn. komory 1300 mm. |  |
| Konstrukcja komory umożliwiająca obustronne mycie szyby frontowej zamykającej obszar pracy. |  |
| V kształtny wlot powietrza na kurtynie wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316 L. |  |
| Boki komory przeszklone. |  |
| Podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości obszaru roboczego. |  |
| Szyba frontowa poruszana elektrycznie, umieszczona pod kątem w stosunku do blatu roboczego z nadzorem położenia jej krawędzi i funkcją kontroli automatycznego zatrzymania na optymalnej wysokości ponad blatem w pozycji roboczej. |  |
| Komora wyposażona w trzy silniki typu EC (elektronicznie komutowane). |  |
| Lampa UV zamontowana na stałe. |  |
| Źródło światła białego, bezcieniowe, min. 800 lux, z regulacją natężenia oświetlenia obszaru roboczego. Źródło światła umieszczone poza obszarem roboczym. |  |
| Wymagane wyposażenie: |  |
| Blat roboczy dzielony asymetrycznie, wyjmowany, pozbawiony ostrych krawędzi, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316L. |  |
| Zawór gazu palnego oraz zawór do podłączenia próżni zamontowany na tylnej ścianie obszaru roboczego z prawej strony. |  |
| Stelaż na kołach pod komorę z profili zamkniętych z możliwością regulacji wysokości do blatu roboczego pomiędzy 830 – 850 mm +/- 5%, koła blokowane stopkami poziomującymi. |  |
| Złącze diagnostyczne umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiające podłączenie opcjonalnego modułu do zdalnej weryfikacji parametrów pracy komory przez autoryzowany serwis lub producenta poprzez sieć GSM. |  |
| Trzy gniazda elektryczne w obszarze pracy bez połączeń śrubowych po otwarciu pokrywy. |  |
| Czujnik temperatury w komorze roboczej z alarmem przekroczenia ustawionej temperatury maksymalnej. |  |
| Port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA. |  |
| Wymagane sterowanie, oprogramowanie i kontrola parametrów |  |
| Sterowanie mikroprocesorowe z panelem kontrolnym z klawiaturą membranową oraz pokrętłem wyboru funkcji. |  |
| Komunikaty informacyjne: -prędkość przepływu powietrza w obszarze pracy skierowanym pionowo w dół , -prędkość przepływu w barierze powietrznej. |  |
| Panel kontrolny z graficznym wyświetlaczem LCD z dedykowanymi klawiszami funkcyjnymi dotyczącymi: -ruchu szyby frontowej, -oświetlenia, - lampy UV, -pracy wentylatorów. |  |
| Aktywacja załączenia funkcji sygnalizowana wizualnie poprzez podświetlenie przypisanego klawisza funkcyjnego. |  |
| Alarmy wizualne nieprawidłowej pracy komory wyświetlane na ekranie sterownika. |  |
| Wbudowane liczniki czasu pracy filtrów, lampy UV z funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany. |  |
| Komunikaty procentowego zużycia lampy UV. |  |
| Graficzny wskaźnik stanu zużycia filtrów HEPA. |  |
| Komunikaty procentowego zużycia filtrów HEPA. |  |
| Minimum 4 programy pracy komory w tym 3 programy użytkownika o indywidualnie definiowanych parametrach pracy oraz jeden program czyszczący o parametrach predefiniowanych fabrycznie, umożliwiający bezpieczną konserwację/ czyszczenie wnętrza komory. |  |
| Program wspomagający proces fumigacji z wykorzystaniem nadtlenku wodoru lub innym z nie gorszą skutecznością fumigacji. |  |
| Zabezpieczenie uniemożliwiające aktywację lampy UV przy podniesionej szybie frontowej. Szybka aktywacja sterylizacji UV poprzez kilkusekundowe przytrzymania klawisza funkcyjnego z poziomu trybu uśpienia (stand-by). |  |
| Tryby pracy specjalne : -tryb pracy utrzymujący komorę laminarną w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii do około 34 W i redukcji głośności do poziomu 37 dB, -tryb uśpienia (stand-by). |  |
| Wymagania dodatkowe |  |
| Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim mają obejmować zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi komory laminarnej przez użytkownika. |  |
| Wykonawca zapewnić powinien serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny oraz dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji. |  |
| Wykonanie walidacji komory po zainstalowaniu w docelowym miejscu pracy w zakresie: - pomiar ilości cząstek stałych, - pomiar prędkości liniowej w przestrzeni roboczej, - pomiar prędkości liniowej na wlocie do komory. |  |
| Minimalny okres gwarancji: 48 miesięcy (maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |
| Czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) od momentu zgłoszenia usterki – nie dłuższy niż 48 godzin (premiowane będzie skrócenie czasu do 24 godzin) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany czas (48h lub 24h): |

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru składany jest w formie elektronicznej

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Część 3 - Dostawa homogenizatora

Homogenizator – 1 szt

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Homogenizator łopatkowy do homogenizacji w workach. Worki z zamknięciem górnym. |  |
| Wykonany ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niż 304L, z frontowymi drzwiami załadunkowymi, wyposażonymi w okno szklane. Kąt otwarcia drzwi nie mniejszy niż 270°. |  |
| Wanienka wychwytowa oraz komplet worków do homogenizacji w zestawie. |  |
| Napęd oparty o silnik bezszczotkowy, sterowanie za pomocą elektronicznego panelu kontrolnego z wyświetlaczem, odpornego na zachlapania i możliwego do obsługi w rękawiczkach nitrylowych. |  |
| Zatrzaskowe mocowanie łopatek, ułatwiające czyszczenie i konserwację urządzenia. |  |
| Minimalna objętość homogenizowania: nie większa niż 50 ml. |  |
| Maksymalna objętość homogenizowania: nie mniejsza niż 400 ml. |  |
| Regulowana moc rozdrabniania, szybkość rozdrabniania regulowana w zakresie nie węższym niż od 4 do 10 uderzeń/sekundę, z krokiem nie większym niż 2 uderzenia/sekundę. |  |
| Czas pracy regulowany w zakresie nie węższym niż do 1 sekundy do 1 godziny. Dodatkowo ustawienie pracy ciągłej i odliczania czasu. |  |
| Maksymalna wysokość urządzenia: 275 mm. |  |
| Maksymalna szerokość urządzenia: 275 mm. |  |
| Maksymalna głębokość urządzenia: 425 mm. |  |
| Waga urządzenia: nie większa niż 16,5 kg. |  |
| Dostępność części zamiennych w okresie nie krótszym niż 10 lat. |  |
| Minimalny okres gwarancji dla całego urządzenia: 36 miesięcy (maksymalny okres gwarancji 48 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru składany jest w formie elektronicznej

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Część 4 - Dostawa zgrzewarki

Zgrzewarka do testowych tacek plastikowych – 1 szt.

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Zgrzewarka przeznaczona do pracy z testowymi tackami służącymi mikrobiologicznej ocenie próbek wody. |  |
| Wymagana kompatybilność z testowymi tackami typu Quanti-Tray i Quanti-Tray 2000 oraz przeznaczonymi do ich obróbki podkładkami gumowych. |  |
| Automatyczny system przesuwu i zespalania tacki, oparty o podgrzewany, obrotowy wałek. |  |
| Czas zgrzewania tacki nie dłuższy niż 11 sekund. |  |
| Wyposażona w wyświetlacz, informujący o stanie urządzenia (nagrzewanie, gotowe do pracy), liczbie zespolonych tacek oraz ewentualnych stanach alarmowych (błędy). |  |
| Urządzenie wyposażone w funkcję uśpienia, mającą na celu oszczędzanie energii po dłuższym okresie bezczynności. |  |
| W zestawie z urządzeniem instrukcja w języku polskim, tabela przeliczeniowa oraz półka pod komorę wpustową zgrzewarki. |  |
| Maksymalna wysokość urządzenia: 350 mm. |  |
| Maksymalna szerokość urządzenia: 420 mm. |  |
| Maksymalna głębokość urządzenia: 420 mm. |  |
| Waga urządzenia: nie większa niż 12 kg. |  |
| Minimalny okres gwarancji: 48 miesięcy (maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru składany jest w formie elektronicznej

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Część 5 - Dostawa: wag Laboratoryjnych, suszarki laboratoryjnej, łaźni wodnych

Waga precyzyjna, legalizowana – 1 szt.

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Zakres ważenia: 1600 g +/-5%. |  |
| Odczyt: d=0,01 g. |  |
| Działka legalizacyjna: 0,1 g. |  |
| Powtarzalność: nie gorsza niż 0,01 g. |  |
| Liniowość: nie gorsza niż 0,02 g. |  |
| Czas stabilizacji: nie dłuższy niż 1 sekunda. |  |
| Dryft temperaturowy czułości: nie większy niż +/-6 ppm/K. |  |
| Typowa minimalna naważka USP: nie większa niż 20 g. |  |
| Optymalna minimalna naważka: nie większa niż 8,5 g. |  |
| Szalka ze stali nierdzewnej okrągła, o średnicy 180 mm+/-5 %. |  |
| Wymagane jednostki ważenia: najmniej gram, kilogram. |  |
| Kalibracja wewnętrzna, przynajmniej półautomatyczna. |  |
| Tryby pracy: najmniej ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe. |  |
| Waga wyposażona w podświetlany wyświetlacza LCD, obsługa za pomocą przycisków membranowych. |  |
| Komunikacja: przynajmniej 1 port RS232. |  |
| Obudowa wyposażona w poziomicę oraz regulowane nóżki, umożliwiające wypoziomowanie wagi. |  |
| Maksymalna wysokość urządzenia: 100 mm. |  |
| Maksymalna szerokość urządzenia: 320 mm. |  |
| Maksymalna głębokość urządzenia: 210 mm. |  |
| Waga urządzenia: nie większa niż 3,5 kg. |  |
| Wymagane cechy konstrukcyjne i funkcje: obudowa z tworzywa ABS (lub równoważnego), wbudowany hak do ważenia podszalkowego, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, blokada kalibracji, filtry środowiskowe i ustawienia jasności wybierane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, definiowane przez użytkownika punkty kalibracji, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcji wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia / niedociążenia, wskaźnik stabilności. |  |
| Wymagana zgodność metrologiczna z OIML R76; EN 45501 (lub równoważną), certyfikat CE (lub równoważny) |  |
| Standardowe wzorcowanie wagi w laboratorium Zamawiającego, wykonane przez akredytowane laboratorium. Certyfikaty oznaczone znakiem PCA. |  |
| Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy (maksymalny okres gwarancji 48 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |
| Czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) od momentu zgłoszenia usterki – nie dłuższy niż 48 godzin (premiowane będzie skrócenie czasu do 24 godzin) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany czas (48h lub 24h): |

Waga analityczna – 1szt.

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Zakres ważenia: 230 g +/-5%. |  |
| Odczyt d=0.0001 g. |  |
| Działka legalizacyjna: 0.001 g. |  |
| Powtarzalność dla ≤ 5% maksymalnego obciążenia: nie gorsza niż 0,00008 g. |  |
| Powtarzalność dla zakresu od 5% maksymalnego obciążenia do zakresu maksymalnego: nie gorsza niż 0,0001 g. |  |
| Liniowość: nie gorsza niż +/-0,0002 g. |  |
| Odchylenie liniowości: nie większe niż +/-0,00006 g. |  |
| Czas stabilizacji: nie dłuższy niż 2 sekundy. |  |
| Dryft temperaturowy czułości: nie większy niż +/-1,5 ppm/K. |  |
| Typowa minimalna naważka USP (K=2, U=0,10%): nie większa niż 0,18 g. |  |
| Optymalna minimalna naważka USP (K=2, U=0,10%, SRP≤0,41): nie większa niż 0,085 g. |  |
| Typowa minimalna naważka USP (K=2, U=1%): nie większa niż 0,018 g. |  |
| Kalibracja: autokalibracja przy zmianie temperatury równej 1,5° C, autokalibracja czasowa. |  |
| Wyświetlacz: najmniej 14 cm (przekątna), kolorowy ekran dotykowy. |  |
| Komunikacja: standardowe porty komunikacyjne: najmniej: 2 x USB, 1x RS232. |  |
| Wymiar szalki: średnica 90 +/-12% mm. |  |
| W komplecie szalka ażurowa. |  |
| Wymagana szklana szafka przeciwpodmuchowa z uchylnymi i demontowalnymi drzwiczkami oraz wymienna osłona terminala. |  |
| Oświetlenie komory ważenia. |  |
| Najmniej 4 poziomowe zarzadzanie grupami użytkowników. |  |
| Przynajmniej 4 programowalne czujniki bezdotykowe. |  |
| Wymagana modułowa konstrukcja, która pozwalająca na odłączenie terminala od wagi oraz regulacje kąta nachylenia wyświetlacza. |  |
| Możliwość zapisu danych na USB. |  |
| Oprogramowanie do komunikacji z PC. |  |
| Obudowa wyposażona w poziomicę oraz regulowane nóżki, umożliwiające wypoziomowanie wagi. |  |
| Maksymalna wysokość urządzenia: 360 mm. |  |
| Maksymalna szerokość urządzenia: 240 mm. |  |
| Maksymalna głębokość urządzenia: 400 mm. |  |
| Waga urządzenia: nie większa niż 7 kg. |  |
| Wymagane aplikacje: przynajmniej ważenie, ważenie procentowe, liczenie części, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne, dopełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, pomiar gęstości, zapamiętywanie wskazania maksymalnego, kalibracja pipet. |  |
| Możliwość podłączenia czytnika RFID. |  |
| Opcjonalny akcesoryjny jonizator zewnętrzny. |  |
| Standardowe wzorcowanie wagi w laboratorium Zamawiającego, wykonane przez akredytowane laboratorium. Certyfikaty oznaczone znakiem PCA. |  |
| Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy (maksymalny okres gwarancji 48 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |
| Czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) od momentu zgłoszenia usterki – nie dłuższy niż 48 godzin (premiowane będzie skrócenie czasu do 24 godzin) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany czas (48h lub 24h): |

Suszarka laboratoryjna – 1 szt.

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Zakres temperatury: nie węższy niż od 5°C powyżej temp otoczenia do 300°C. |  |
| Minimalna wysokość komory urządzenia: 800 mm. |  |
| Minimalna szerokość komory urządzenia: 1000 mm. |  |
| Minimalna głębokość komory urządzenia: 500 mm. |  |
| Fluktuacja temperatury w 70°C nie większa niż +/- 0,1°C; w 150°C nie większa niż +/- 0,8°C, w 300°C nie większa niż +/- 1,5°C. |  |
| Jednorodność temperatury: nie gorsza niż: +/- 0,8°C w 70°C, +/- 4°C w 150°C, +/- 12°C w 300°C. |  |
| Czas nagrzewania nie dłuższy niż: 15 min. do 70°C, 30 min. do 150°C i 90 do 300°C. |  |
| Czas powrotu do zadanej temperatury po otworzeniu drzwi na 30 sekund: nie dłuższy niż: 5 min. dla 70°C, nie dłuższy niż: 7 min. dla 150°C, nie dłuższy niż: 15 min. dla 300°C. |  |
| Pojemność komory: nie mniejsza niż 400 litrów. |  |
| Komora inkubacyjna, wstępnego termostatowania i wewnętrzna część drzwi wykonane ze stali nierdzewnych klasy nie gorszej niż AISI 304. Obudowa urządzenia (w tym krawędzie i rogi) malowana proszkowo. |  |
| Przepływ powietrza wymuszony, realizowany za pomocą wbudowanego wentylatora (wymagana regulacja mocy wentylatora). |  |
| Wymagana liczba drzwi zewnętrznych: 2 szt., drzwi wyposażone w klamki. |  |
| Komin wentylacyjny na tylnej ścianie o średnicy 50 mm +/- 2mm, wymagana regulacja stopnia otwarcia komina realizowana z poziomu panelu sterowania. |  |
| Panel sterowania wyposażony w wyświetlacz cyfrowy, dodatkowe, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 (DIN 12880 lub równoważne), mechaniczną regulację stopnia otwarcia kominka wentylacyjnego. |  |
| Dopuszczalne obciążenie półki nie mniejsze niż 35 kg. |  |
| Dopuszczalne całkowite obciążenie suszarki nie mniejsze niż 90 kg. |  |
| Wymagane elementy grzewcze odsunięte od ściany komory, regulacja temperatury poprzez komorę wstępnego ogrzewania. |  |
| Nastawa czasu pracy regulowana w zakresie nie węższym niż: od 0 do 99 godzin, możliwy tryb pracy ciągłej. |  |
| Maksymalna wysokość urządzenia: 1100 mm |  |
| Maksymalna szerokość urządzenia: 1250 mm. |  |
| Maksymalna głębokość urządzenia: 860 mm. |  |
| Waga urządzenia: nie większa niż 150 kg. |  |
| Moc nominalna: mieszcząca się w zakresie od 3 do 3,5 kW |  |
| W zestawie z urządzeniem przynajmniej 2 półki druciane chromowane. Maksymalna liczb półek: co najmniej 10. |  |
| Zasilanie 3N, 400 V. |  |
| Wzorcowanie urządzenia w 9 pkt komory (rozkład przestrzenny) dla temperatur: 180°C, 150°C, 240°C Wzorcowanie w laboratorium akredytowanym , certyfikaty ze znakiem PCA |  |
| Minimalny okres gwarancji: 24 miesięcy (maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |
| Czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) od momentu zgłoszenia usterki – nie dłuższy niż 48 godzin (premiowane będzie skrócenie czasu do 24 godzin) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany czas (48h lub 24h): |

Łaźnia wodna sześciostanowiskowa – 2 szt.

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Zakres temperatury: nie węższy niż od 5°C powyżej temp. otoczenia do 100°C. |  |
| Krok nastawy temperatury: nie większy niż 0,1°C. |  |
| Nastawa czasu: do nie mniej niż 100 godzin. |  |
| Łaźnia sześciostanowiskowa, pojemność komory 15 litrów +/- 10%. |  |
| Minimalna długość komory urządzenia: 480 mm. |  |
| Minimalna szerokość komory urządzenia: 260 mm. |  |
| Minimalna głębokość komory urządzenia: 130 mm. |  |
| Panel sterowania cyfrowy z wyświetlaczem LED. |  |
| Maksymalna długość urządzenia: 580 mm. |  |
| Maksymalna szerokość urządzenia: 380 mm. |  |
| Maksymalna wysokość urządzenia: 250 mm. |  |
| Wymagane sześć stanowisk, z pokrywą ze stali nierdzewnej, przykrywanych dołączonymi do urządzenia krążkami z tworzywa sztucznego, spust wody z zaworem, perforowana osłona grzałki, możliwa regulacja głębokości zanurzenia. |  |
| Minimalny okres gwarancji: 24 miesięcy (maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |
| Czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) od momentu zgłoszenia usterki – nie dłuższy niż 48 godzin (premiowane będzie skrócenie czasu do 24 godzin) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany czas (48h lub 24h): |

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru składany jest w formie elektronicznej

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Część 6 - Dostawa pompy próżniowej

Pompa próżniowa - 1 szt.

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Laboratoryjna pompa próżniowa, przeznaczone do ciągłej filtracji płynów. |  |
| Bezpośrednie odprowadzenie filtratu do ścieków. |  |
| Elementy pompy mające kontakt z płynami wykonane z materiałów odpornych na działanie substancji chemicznych. |  |
| Przyłącza węży w standardzie: króciec DN 10. |  |
| Wielkość przepływu: nie mniejsza niż 4 l/min. |  |
| Wartość osiąganej próżni: nie gorsza niż 0,4 bara. |  |
| Osiągane ciśnienie tłoczenia: nie mniejsze niż 1 bar. |  |
| Maksymalna lepkość filtrowanych cieczy: przynajmniej 100 cSt. |  |
| Zakres temperatury filtrowanych płynów: nie węższy niż od 5°C do 70°C. |  |
| Maksymalna wysokość urządzenia: 200 mm. |  |
| Maksymalna szerokość urządzenia: 150 mm. |  |
| Maksymalna głębokość urządzenia: 180 mm. |  |
| Waga urządzenia: nie większa niż 2 kg. |  |
| Urządzenie kompletne, gotowe do pracy. |  |
| Minimalny okres gwarancji: 24 miesięcy (maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru składany jest w formie elektronicznej

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Część 7 - Dostawa zmywarki laboratoryjnej

Zmywarka laboratoryjna- dezynfektor – 1 szt.

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Wolnostojąca lub do zabudowy w ciąg roboczy, jednodrzwiowa, ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej. |  |
| Urządzenie oznakowane znakiem CE, zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG (wymagana deklarację producenta), klasa ochrony nie gorsza niż IP21. |  |
| Obudowa i komora myjni wykonana ze stali szlachetnej, nie gorszej niż AISI 304. |  |
| Możliwość automatycznego uchylenia drzwi po zakończeniu procesu mycia. |  |
| Automatyczne zamykanie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie blokowane podczas cyklu programowego. |  |
| Panel sterowania z alfanumerycznym, ciekłokrystalicznym, 3-wierszowym wyświetlaczem (brak wystających przycisków czy pokręteł), wykonany z materiałów ułatwiających utrzymanie w czystości. |  |
| Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych z pomocą kodu PIN. |  |
| Możliwość zmiany w przynajmniej 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody. |  |
| Możliwość automatycznego zapisywania takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych. |  |
| Szeregowy port komunikacyjny RS 232 dla podłączenia komputera osobistego lub drukarki w celu dokumentowania procesu. |  |
| Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz najmniej 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramieniem zintegrowanym z górnym koszem). |  |
| Monitorowanie ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych. |  |
| Tylne dokowanie koszy na poziomie dolnym i górnym. |  |
| 1 kosz górny (możliwość zmiany pozycji kosza, dostępne dwie pozycje o różnicy wysokości zawieszenia nie mniejszej niż 3 cm). |  |
| 1 kosz dolny (laweta wielofunkcyjna do zastosowania z akcesoriami iniekcyjnymi i natryskowymi). |  |
| Możliwość mycia iniekcyjnego na dwóch poziomach. |  |
| Modułowy system wyposażenia, umożliwiający konfigurację na jednym poziomie wózka, mycia w module iniekcyjnym oraz nieiniekcyjnym. |  |
| Wbudowany kondensator pary, oparty o tworzenie aerozolu przez najmniej dwa wtryskiwacze, połączony z bezstopniowym wentylatorem. |  |
| Wbudowana agregat suszący (suszenie powietrzem ogrzewanym elektrycznie) z regulacją temperatury suszenia w zakresie nie węższym niż od 50°C do 95°C, wyposażony w filtr powietrza nie gorszy niż HEPA H13. |  |
| Umiejscowiony w drzwiach zasobnik na sól regeneracyjną (pojemność 2kg +/-10%). |  |
| Wbudowana pompa do płynnych detergentów. |  |
| Możliwość podłączenia 2 zewnętrznych, opcjonalnych pomp dozujących do płynnych detergentów. |  |
| Wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualnych błędów i komunikatów. |  |
| Najmniej 14 stałych, fabrycznych programów mycia przeznaczonych do usuwania zróżnicowanych zanieczyszczeń. |  |
| Najmniej 2 wolne miejsca służące do zapisu indywidulanych programów mycia, utworzonych przez użytkownika. |  |
| Czas trwania standardowego programu mycia nie dłuższy niż 30 min. |  |
| Program dezynfekcji termicznej w temperaturze najmniej 93°C, z czasem utrzymania temperatury przez co najmniej 10 min. |  |
| Możliwość zaprogramowania najmniej 3 preferowanych programów, uruchamianych przyciskami wyboru bezpośredniego. |  |
| Możliwość ustawienia startu programu z opóźnieniem (maksymalny czas opóźnienia nie krótszy niż 24 h). |  |
| Złącze optyczne do celów serwisowych. |  |
| Pompa obiegowa o zmiennej prędkości, z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca do ramion natryskowych wodę pod zmiennym cieśnieniem. Średnia wydajność nie mniejsza niż 500 l/min. Grzałki zlokalizowane poza komorą mycia. |  |
| Wbudowany zmiękczacz wody ciepłej (o temperaturze maksymalnej 65°C) i zimnej, z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia, bez koniczności uruchamiania oddzielnego programu regeneracyjnego. |  |
| Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody, zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego. |  |
| Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem. |  |
| Wymagane przyłącza: |  |
| 1 x zimna woda, ciśnienie przepływu 2-10 barów (200 – 1000 kPa), wąż ciśnieniowy nie gorszy niż DN10, gwint ¾ cala. |  |
| 1 x ciepła woda o temp. max. 65°C, ciśnienie przepływu 2-10 barów (200 – 1000 kPa), wąż ciśnieniowy nie gorszy niż DN10, gwint ¾ cala. |  |
| 1 x woda demineralizowana, ciśnienie 0,5-10 barów (50-1000 kPa). |  |
| Zasilanie elektryczne – 3N AC 400 V; 50Hz. |  |
| Całkowita moc przyłączeniowa: nie większa niż 9,5 kW. |  |
| Wymiary komory mycia (szer. x głęb. x wys.) nie mniejsze niż 530 x 520 x 530 mm. |  |
| Maksymalna wysokość urządzenia: 850 mm. |  |
| Maksymalna szerokość urządzenia: 600 mm. |  |
| Maksymalna głębokość urządzenia: 600 mm. |  |
| Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące (maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |
| Czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) od momentu zgłoszenia usterki – nie dłuższy niż 48 godzin (premiowane będzie skrócenie czasu do 24 godzin) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany czas (48h lub 24h): |
| Wymagane wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem: |  |
| Zewnętrzna pompa dozująca do środka neutralizującego w kanistrach o pojemności 5 l +/- 10% – 1 szt. |  |
| Moduł iniekcyjny wraz z ramką stabilizującą, wyposażony w 8 dysz natryskowych, przeznaczonych do mycia szkła z wąską i szeroką szyją, o pojemności minimalnej nie większej niż 250 ml i maksymalnej nie mniejszej niż 1000 ml – 1 szt. |  |
| Moduł iniekcyjny wraz z ramką stabilizującą, wyposażony w 18 dysz natryskowych przeznaczonych do mycia szkła z wąską i szeroką szyją, o pojemności minimalnej nie większej niż 100 mli maksymalnej 300 ml +/-20% - 1 szt. |  |
| Moduł iniekcyjny do mycia najmniej 98 pipet szklanych – 1 szt. |  |
| Kosz/wkład ze stali szlachetnej, zajmujący połowę kosza dolnego/górnego, przeznaczony do mycia zlewek i drobnych elementów szklanych/stalowych – 2 szt. |  |
| Pokrywa ze stali szlachetnej do unieruchomienia wrażliwego ładunku, wymiary: 210 mm x 210 mm – 2 szt. |  |
| Koszyczek ze stali szlachetnej, wraz z pokrywą, przeznaczony do mycia probówek o maksymalnej wysokości 165 mm – 1 szt. |  |
| Koszyczek ze stali szlachetnej, z podziałem na min 6 sekcji wewnętrznych, wraz z pokrywą, przeznaczony do mycia probówek o maksymalnej wysokości 200 mm – 1 szt. |  |

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru składany jest w formie elektronicznej

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Część 8 - Dostawa Dygestorium bezszczelinowego

DYGESTORIUM BEZSZCZELINOWE – 1szt

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Wymiary: (szer./gł./wys.) 1200x930x2450 mm ±5% |  |
| MEDIA: |  |
| 2 x zimna woda (zawór na listwie podblatowej, wylewka w tylnej części komory roboczej), zlewik ceramiczny; |  |
| 2 x gniazdo elektryczne 230 V (zainstalowane na panelach na listwie podblatowej). |  |
| Lampa oświetlająca komorę roboczą. |  |
| Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 (lub równoważną) wyposażone w czujnik przepływu powietrza. |  |
| Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące (maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |
| Czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) od momentu zgłoszenia usterki – nie dłuższy niż 48 godzin (premiowane będzie skrócenie czasu do 24 godzin) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany czas (48h lub 24h): |
| Blat na wysokości min. 900 mm wykonany z ceramiki monolitycznej – lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem. |  |
| Szafka podblatowa laminowana, wyłożona chemoodpornym materiałem. |  |
| Dygestorium, musi być niepalne, łatwo zmywalne, nienasiąkliwe i zabezpieczone galwanicznie przed korozją - wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej. |  |
| Dygestorium musi składać się z części roboczej (zawierającej komorę roboczą z podwójnymi ścianami bocznymi) wraz z blatem, panele z mediami, okno przednie, system wentylacyjny, oświetlenie, elektroniczne systemy kontrolno-sterujące) oraz podstawy, w której można zamontować szafki. |  |
| Cześć robocza |  |
| Konstrukcja części roboczej, komora robocza i wszelkie elementy osłonowe oraz panele instalacyjne dygestorium muszą być wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem epoksydowym. |  |
| Komora robocza wykonana jako samonośna, bez stelaża wewnętrznego. W celu unikania tworzenia miejsc gromadzenia się kurzu lub korozji, komora robocza bez dodatkowej ściany tylnej (bez podwójnej ściany tylnej), wentylacja komory roboczej musi być realizowana wyłącznie za pomocą szpar wentylacyjnych w części sufitowej. Nie dopuszcza się wentylowania komory dygestorium przez podwójna tylną ścianę, systemem szybrowym, dolnym kanałem wentylacyjnym, itp. |  |
| Ściany wewnętrzne komory roboczej oraz ściany zewnętrzne komory manipulacyjnej wykonane z wysokogatunkowej stali ocynkowanej o grubości min. 0,8mm, pokrytej warstwą farby chemoodpornej. |  |
| W suficie komory roboczej zainstalowany króciec do podłączenia wentylacji o średnicy średnicy od 140 mm do 180 mm wykonany z PP (w zależności od szerokości dygestorium). Górna część dygestorium (dach) powinna posiadać zaślepione w normalnym stanie otwory bezpieczeństwa pochłaniające energię rozprężania. Konstrukcja dygestorium powinna umożliwiać redukcję nadmiernego ciśnienia. |  |
| Oświetlenie komory roboczej realizowane poprzez lampę LED (ponad oknem), i odizolowane od niej szczelną obudową. Światło z lampy powinny być skierowane ukośnie do wnętrza komory roboczej. |  |
| Z przodu komory roboczej, na ścianach bocznych (przy oknie) oraz nad blatem umieszczone profile aerodynamiczne ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, poprawiające skuteczność wentylacji komory roboczej. |  |
| Łączenie elementów zarówno nośnych jak i poszyciowych realizowane jest wyłącznie za pomocą połączeń śrubowych, z wykorzystaniem nitonakrętek, elementów gwintowanych lub specjalnie przygotowanych do tego otworów gwintowanych. Miejsca połączeń są umiejscowione tak, aby nie były one widoczne zarówno od czoła jak i po bokach dygestorium. |  |
| Wymiary |  |
| Wymiary zewnętrzne dygestorium: szer. 1200 mm +/-5% wys. 2450 mm, +/-5%, głębokość nie większa niż 930 mm. Szerokość komory roboczej mierzona w połowie głębokości komory: nie mniejsza niż: 1149 mm. Wysokość komory roboczej mierzona od blatu do poziomego sufitu: nie mniej niż 1200 mm. Głębokość komory roboczej mierzona od wewnętrznej krawędzi dolnej ramy okna do tylnej ściany komory: nie mniejsza niż 750 mm. |  |
| Okno |  |
| Okno dygestorium w pojedynczej ramie wykonanej ze stali ocynkowanej malowanej epoksydowo, przeszklone szybami. Na dolnej krawędzi okna zamontowany spojler - uchwyt ze stali, lakierowany proszkowo. |  |
| Okna prowadzone na zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu systemu pasków oraz kół zębatych. Okno wyposażone w przycisk blokady wysokości na wysokości min. 500mm. |  |
| Przycisk zabezpieczony dodatkowo zamkiem. Cały system prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate są schowane wewnątrz paneli bocznych dygestorium dzięki czemu nie mają one kontaktu z agresywnymi substancjami. Nie dopuszcza się umieszczenia elementów prowadzących okno (prowadnica, prowadnik) wewnątrz komory roboczej dygestorium. |  |
| Dygestorium wyposażone w hamulec bezpieczeństwa |  |
| Zabezpieczenie przed swobodnym opadaniem okna w momencie zerwania pasa . |  |
| System HB (hamulec bezpieczeństwa) w swojej konstrukcji ma na celu skuteczne zatrzymanie okna w momencie zerwania jednego lub obu pasów zębatych. System musi się składać z podzespołu łączącego pas zębaty z oknem dygestorium. Konstrukcja hamulca musi zapewniać szybki montaż pasa zębatego bez użycia narzędzi. |  |
| System HB (hamulce bezpieczeństwa) musi być zainstalowany z obu stron okna. |  |
| System HB ma zadziałać przy zerwaniu któregokolwiek z pasów zębatych. |  |
| System bezpieczeństwa musi zapewnić równomierny rozkład sił podczas obciążeń oraz brak możliwości przycięcia pasa a co za tym idzie uszkodzenia i zmniejszenia wytrzymałości w miejscu montażu. |  |
| Blat |  |
| Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem ze wszystkich stron. Kształt blatu dostosowany do przekroju komory roboczej (maksymalne wykorzystanie powierzchni). |  |
| Grubość blatu wynosi min. 25 mm na całej powierzchni części płaskiej i min. 32 mm wraz z podniesionym obrzeżem. Zlewik chemiczny wykonany również z ceramiki lanej, umieszczony wzdłuż tylnej ściany komory roboczej, (podklejony od dołu do blatu). Obciążenie dopuszczalne blatu, co najmniej 200 kg. |  |
| Lity spiek ceramiczny z podniesionym obrzeżem: spiek ceramiczny jednorodny w całym przekroju poprzecznym i podłużnym. Materiał wolny od rozpuszczalników i wszelkich związków toksycznych, odporny na uderzenia i ścieranie, niepalny, odporny na promienie UV. |  |
| Materiał odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszą być całkowicie usuwalne z powierzchni, włącznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych. |  |
| Blat na całej grubości wykonany bez użycia płyt bazowych i do całkowitej szerokości danego modelu (1200 mm ±5%) bez łączeń za pomocą fug epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostępne krawędzie blatu szkliwione. |  |
| Nie dopuszcza się technologii malowania któregokolwiek z obrzeży blatów. Podwyższone obrzeże jako jednolity spiek z resztą blatu, bez używania jakichkolwiek łączeń. |  |
| Bezpieczeństwo |  |
| Dygestorium wyposażone w układ nadzorujący poprawność działania wentylacji w dygestorium. Układ nadzorujący musi być wyposażony w panel sterujący z wyświetlaczem LCD. Panel sterujący musi wskazywać co najmniej: aktualną wartość przepływu powietrza przez komorę dygestorium w [m/s], ostrzegać o nieprawidłowej pracy dygestorium za pomocą alarmu akustycznego i optycznego - brak wentylacji, zbyt mała, zbyt duża. |  |
| Układ nadzoru powinien posiadać funkcję włączania i wyłączania dygestorium, włączenie i wyłączenie oświetlenia komory dygestorium bez wyłączania dygestorium, wyłączanie alarmu akustycznego. |  |
| Układ nadzoru winien być wyposażony w podtrzymywanie elektryczne w przypadku zaniku napięcia oraz powinien posiadać możliwość sterowania stycznikiem wentylatora zewnętrznego. |  |
| Elektroniczny Panel alarmowy dygestorium musi posiadać następujące badania, wykonane przez akredytowane w tym zakresie laboratorium wzorcujące, które potwierdzają bezpieczną i stabilną pracę sterowania i sygnalizacji alarmowej : |  |
| Raport z badań odporności na wyładowania elektrostatyczne wg PN-EN 61000-4-2 : 2011 (EN 61000-4-2:2009) lub równoważnej |  |
| Raport z badań odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej wg PN-EN 61000-4-3:2021-06 (EN IEC 61000-4-3:22021-06) lub równoważnej |  |
| Raport z badań odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych wg PN-EN 61000-4-4 : 2013-05 (EN 61000-4-5:2014+A1:2017) lub równoważnej |  |
| Raport z badań odporności na udary wg PN-EN 61000-4-5:2014-10+A1:2018-0) lub równoważnej |  |
| Raport z badań odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej wg PN-EN 61000-4-6:2014-04 (EN 61000-4-6:2014) lub równoważnej |  |
| Raport z badań odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia wg PN-EN 61000-4-11:2020-11 (EN IEC 61000-4-11:2020) lub równoważnej |  |
| Raport z badań odporności pomiaru elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych wg PN-EN 55011-2016-05+A1:2017-06+A11:2020-07 (EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020) lub równoważnej |  |
| Raport z badań pomiaru radioelektrycznych zaburzeń promieniowanych wg PN-EN 55011-2016-05+A1:2017-06+A11:2020-07(EN 55011:2016+A1:2017+ A11:2020 ) lub równoważnej |  |
| Media |  |
| Pokrętła zaworów i gniazda elektryczne umieszczone w metalowych kasetach instalacyjnych w panelach instalacyjnych poniżej okna dygestorium. Nie dopuszcza się umieszczenia kaset po bokach okna dygestorium. |  |
| Dygestorium musi posiadać możliwość zainstalowania kolejnych zaworów i gniazd elektrycznych w panelach. Dygestoria muszą posiadać zarówno gniazdka jak i całe panele elektryczne z gniazdkami o klasie szczelności IP54. Panel elektryczny musi posiadać oznaczenie CE. Gniazda elektryczne umieszczane po 2 sztuki 230 V. |  |

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru składany jest w formie elektronicznej

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Część 9 - Dostawa podajnika do sączków membranowych

Automatyczny podajnik do sączków membranowych – 1 szt.

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Podajnik służący do automatycznego podawania w sposób sterylny sączków membranowych do filtracji mikrobiologicznej połączonych taśmą. |  |
| Obsługa bezdotykowa (aktywacja czujnika IR), zasilanie za pomocą wbudowanego akumulatora. |  |
| Maksymalna wysokość urządzenia: 200 mm. |  |
| Maksymalna szerokość urządzenia: 350 mm. |  |
| Maksymalna głębokość urządzenia: 200 mm. |  |
| Waga urządzenia: nie większa niż 2,5 kg. |  |
| Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące (maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru składany jest w formie elektronicznej

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Część 10 - Dostawa CIEPLAREK

Cieplarka laboratoryjna – 5 szt.

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Zakres temperatury: nie węższy niż od 8°C powyżej temp otoczenia do 100°C. |  |
| Minimalna wysokość komory urządzenia: 550 mm. |  |
| Minimalna szerokość komory urządzenia: 550 mm. |  |
| Minimalna głębokość komory urządzenia: 380 mm. |  |
| Stabilność temperatury przy temperaturze pracy 37°C: nie gorsza niż +/-0,1°C. |  |
| Jednorodność temperatury w 27 pkt. przestrzennych przy temperaturze pracy 37°C: nie gorsza niż +/-0,3°C. |  |
| Czas nagrzewania od 25°C do 37°C: nie dłuższy niż 9 minut. |  |
| Czas powrotu do temperatury 37°C po otwarciu drzwi na 30 sekund: nie dłuższy niż 5 minut. |  |
| Pojemność komory inkubacyjnej: nie mniejsza niż 110 litrów. |  |
| Komora inkubacyjna, wstępnego termostatowania i wewnętrzna część drzwi wykonane ze stali nierdzewnych klasy nie gorszej niż AISI 304 i AISI 430. Powierzchnia wypolerowana do efektu lustra, ułatwiająca kontrolę i zachowanie czystości. Obudowa urządzenia (w tym krawędzie i rogi) malowana proszkowo. |  |
| Wymagana komora wstępnego termostatowania powietrza, przepływ powietrza wymuszony, realizowany za pomocą wentylatora. |  |
| Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, wyposażone w klamkę, z zawiasami po prawej stronie. |  |
| Szklane drzwi wewnętrzne ze szkła hartowanego. |  |
| Panel sterowania z wyświetlaczem LCD, umieszczony na drzwiach urządzenia. |  |
| Port USB do rejestracji danych na pamięć przenośną (w przypadku zaniku zasilania po przywróceniu zasilania rejestracja powinna być kontynuowana). |  |
| Minimalne wymagane funkcjonalności panelu sterowania: regulacja temperatury, regulacja prędkości wentylatora, regulacja prędkości nagrzewania (°C/min), ustawienie daty i czasu, ustawienie zegara czasu pracy (odliczenie od momentu uruchomienia zegara, ustawienie zegara czasu pracy (najmniej 3 funkcje: odliczenie od momentu uruchomienia zegara, odliczenia od momentu osiągnięcia zadanej temperatury, opóźniony start), regulacja otwarcia kominka wentylacyjnego (co najmniej pięciostopniowa), uruchomienie rejestracji danych poprzez USB, z regulacją interwałów w krokach co 1 minutę, wyświetlanie piktogramów procesów grzania, uruchomionego zegara, alarmu temperatury, trybu czuwania, regulacja zabezpieczenia temperaturowego klasy 3.1. |  |
| Możliwość piętrowania urządzeń. |  |
| Kominek wentylacyjny o średnicy nie mniejszej niż 50mm. |  |
| Maksymalna wysokość urządzenia: 740 mm. |  |
| Maksymalna szerokość urządzenia: 720 mm. |  |
| Maksymalna głębokość urządzenia: 620 mm. |  |
| Waga urządzenia: nie większa niż 58 kg. |  |
| Półki oparte na zintegrowanych prowadnicach w ścianach, bez konieczności stosowania stelaży. |  |
| Krawędzie prowadnic powinny być zaokrąglone, ułatwiające kontrolę i utrzymanie czystości. |  |
| Zabezpieczenie temperaturowe klasy 1 (zgodnie z normą DIN 12880 lub równoważne, odcinające zasilanie przy 120°C. |  |
| Zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 (zgodnie z normą DIN 12880 lub równoważne, regulowane. |  |
| Moc nominalna: mieszcząca się w zakresie od 0,3 do 0,5 kW |  |
| Zużycie energii przy temperaturze pracy 37°C i temperaturze otoczenia 25°C nie większe niż 70 W na godzinę. |  |
| W zestawie z każdym z urządzeń przynajmniej: 2 półki druciane, ze stali chromowanej, dopuszczalne obciążenie półki: nie mniejsze niż 28 kg. |  |
| Wzorcowanie urządzenia w 9 pkt komory (rozkład przestrzenny) dla następujących temperatur: - w cieplarce nr 1 (57°C) wzorcowanie w pkt: 50°C, 57°C 65°C, - w cieplarce nr 2 (37°C) wzorcowanie w pkt: 30°C, 44C 37°C, - w cieplarkach nr 3, 4 (2x30°C) wzorcowanie w pkt: 22°C, 30°C 37°C, - w cieplarce nr 5 (44°C),wzorcowanie w pkt: 37°C, 44°C, 57°C. Wzorcowanie w laboratorium akredytowanym, certyfikaty ze znakiem PCA. |  |
| Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące (maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |
| Czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) od momentu zgłoszenia usterki – nie dłuższy niż 48 godzin (premiowane będzie skrócenie czasu do 24 godzin) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany czas (48h lub 24h): |

Cieplarka dwudrzwiowa –3 szt.

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Zakres temperatury: nie węższy niż od 5°C powyżej temp. otoczenia do 100°C. |  |
| Minimalna wysokość komory urządzenia: 800 mm. |  |
| Minimalna szerokość komory urządzenia: 1000 mm. |  |
| Minimalna głębokość komory urządzenia: 500 mm. |  |
| Fluktuacja temperatury w 37°C nie większa niż +/- 0,1°C; w 50°C nie większa niż +/- 0,2°C. |  |
| Jednorodność temperatury: nie gorsza niż: +/- 0,4°C w 37°C i +/- 0,8°C w 50°C. |  |
| Czas nagrzewania nie dłuższy niż: 12 min. do 37°C i 25 min. do 50°C. |  |
| Czas powrotu do zadanej temperatury po otworzeniu drzwi na 30 sekund: nie dłuższy niż: 5 min. dla 37°C i 50°C. |  |
| Pojemność komory inkubacyjnej: nie mniejsza niż 400 litrów. |  |
| Komora inkubacyjna, wstępnego termostatowania i wewnętrzna część drzwi wykonane ze stali nierdzewnych klasy nie gorszej niż AISI 304. Obudowa urządzenia (w tym krawędzie i rogi) malowana proszkowo. |  |
| Przepływ powietrza wymuszony, realizowany za pomocą wbudowanego wentylatora (wymagana regulacja mocy wentylatora z możliwością wyłączenia). |  |
| Wymagana liczba drzwi zewnętrznych: 2. Drzwi wyposażone w klamki. |  |
| Szklane, dzielone drzwi wewnętrzne ze szkła hartowanego. |  |
| Komin wentylacyjny na tylnej ścianie o średnicy 50 mm +/-2mm, wymagana regulacja stopnia otwarcia komina realizowana z poziomu panelu sterowania. |  |
| Panel sterowania wyposażony w wyświetlacz cyfrowy, dodatkowe, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 (DIN 12880 lub równoważne, mechaniczną regulację stopnia otwarcia kominka wentylacyjnego. |  |
| Dopuszczalne obciążenie półki nie mniejsze niż 35 kg. |  |
| Dopuszczalne całkowite obciążenie cieplarki nie mniejsze niż 90 kg. |  |
| Wymagane elementy grzewcze odsunięte od ściany komory, regulacja temperatury poprzez komorę wstępnego ogrzewania. |  |
| Nastawa czasu pracy regulowana w zakresie nie węższym niż: od 0 do 99 godzin, możliwy tryb pracy ciągłej. |  |
| Maksymalna wysokość urządzenia: 1100 mm. |  |
| Maksymalna szerokość urządzenia: 1250 mm. |  |
| Maksymalna głębokość urządzenia: 860 mm. |  |
| Waga urządzenia: nie większa niż 150 kg. |  |
| Moc nominalna: mieszcząca się w zakresie od 0,8 do 1 kW. |  |
| W zestawie z każdym urządzeniem przynajmniej 2 półki druciane chromowane. Maksymalna liczba półek: nie mniej niż 8. |  |
| Wzorcowanie urządzenia w 9 pkt komory (rozkład przestrzenny) dla następujących temperatur: - w cieplarce nr 1 (36°C) wzorcowanie w pkt: 30°C, 44°C 36°C - w cieplarkach nr 2, 3 (2x37°C) wzorcowanie w pkt: 30°C, 37°C, 44°C Wzorcowanie w laboratorium akredytowanym, certyfikaty ze znakiem PCA |  |
| Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące (maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |
| Czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) od momentu zgłoszenia usterki – nie dłuższy niż 48 godzin (premiowane będzie skrócenie czasu do 24 godzin) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany czas (48h lub 24h): |

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru składany jest w formie elektronicznej

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Część 11- Dostawa szaf termostatycznych

Szafa termostatyczna – 3 szt.

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Zakres temperatury: nie węższy niż od 3°C do 40°C. |  |
| Krok nastawy temperatury: nie większy niż 0,1°C. |  |
| Nastawa czasu pracy w określonej temperaturze regulowana w zakresie nie węższym niż: od 1 minuty do 30 dni, możliwy tryb pracy ciągłej. |  |
| Ustawienie opóźnienia startu pracy urządzenia regulowane w zakresie nie węższym niż: od 1 minuty do 99 godzin. |  |
| Możliwość cyklicznego uruchamiania nastawionego programu. |  |
| Minimalna wysokość komory urządzenia: 650 mm. |  |
| Minimalna szerokość komory urządzenia: 520 mm. |  |
| Minimalna głębokość komory urządzenia: 320 mm. |  |
| Pojemność użytkowa komory: nie mniejsza niż 120 litrów. |  |
| Przepływ powietrza wymuszony, realizowany za pomocą wbudowanego wentylatora. |  |
| Układ grzewczy i chłodzący, wymagana funkcja automatycznego rozmrażania. |  |
| Oświetlenie wewnętrzne w technologii LED. |  |
| Mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu z zegarem czasu rzeczywistego. |  |
| Stabilność temperatury w 37°C: nie gorsza niż: +/- 0,4°C. |  |
| Jednorodność temperatury w 37°C: nie gorsza niż: +/- 0,5°C. |  |
| Komora inkubacyjna wykonana ze stali nierdzewnej, klasy nie gorszej niż 0H18 (według DIN 1.4301 lub równoważne. |  |
| Obudowa malowana proszkowo, z przynajmniej jednym otworem dla zewnętrznego czujnika temperatury. Średnica otworu: nie mniejsza niż 30 mm. Drzwi pełne z zamkiem na klucz. |  |
| Wymagana ochrona nadtemperaturowa klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 lub równoważne |  |
| Kolorowy wyświetlacz dotykowy (wartości widoczne pod każdym kątem i bez względu na natężenie światła w pomieszczeniu), najmniej 10 cm. Możliwa obsługa w rękawiczkach nitrylowych. |  |
| Pozostałe wymagane minimalne cechy konstrukcyjne i funkcje urządzenia: podgląd zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia, szybka wizualna informacja o stanie urządzenia, funkcja samokontroli urządzenia, szybka zmiana parametrów programu, wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy z rejestracją wartości maksymalnej, minimalnej i średniej temperatury dla każdego segmentu, alarmy optyczne i dźwiękowe, sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury, wewnętrzna pamięć programów (w tym przynajmniej 3 użytkownika) oraz innych danych, rejestracja zdarzeń, komunikacja i transfer danych przez: LAN i USB, sygnalizacja otwartych drzwi, sygnalizacja awarii czujnika temperatury, kontrola utraty zasilania, instrukcja obsługi dostępna z poziomu sterownika. |  |
| Dopuszczalne obciążenie półki: nie mniejsze niż 10 kg. |  |
| Dopuszczalne całkowite obciążenie urządzenia: nie mniejsze niż 30 kg. |  |
| Maksymalna wysokość urządzenia: 900 mm. |  |
| Maksymalna szerokość urządzenia: 650 mm. |  |
| Maksymalna głębokość urządzenia: 700 mm. |  |
| Waga urządzenia: nie większa niż 55 kg. |  |
| W zestawie z każdym urządzeniem przynajmniej 3 półki druciane ze stali nierdzewnej. Maksymalna liczba półek: co najmniej 4. |  |
| Wzorcowanie urządzenia w 9 pkt komory (rozkład przestrzenny) dla następujących temperatur: - w szafie nr 1 (22°C) wzorcowanie w pkt: 18°C, 22°C 30°C - w szafach nr 2, 3 (37°C) wzorcowanie w pkt: 30°C, 37°C 44°C Wzorcowanie w laboratorium akredytowanym, certyfikaty ze znakiem PCA |  |
| Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące (maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |
| Czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) od momentu zgłoszenia usterki – nie dłuższy niż 48 godzin (premiowane będzie skrócenie czasu do 24 godzin) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany czas (48h lub 24h): |

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru składany jest w formie elektronicznej

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Część 12 - Dostawa chłodziarek i chłodziarko-zamrażarek Laboratoryjnych

Chłodziarka laboratoryjna – 4 szt.

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Zakres temperatury: nie węższy niż od +3°C do +15°C. |  |
| Minimalna wysokość komory urządzenia: 1630 mm. |  |
| Minimalna szerokość komory urządzenia: 430 mm. |  |
| Minimalna głębokość komory urządzenia: 430 mm. |  |
| Fluktuacja temperatury nie większa niż 3,9°C, gradient temperatury nie większy niż 4,2°C. |  |
| Pojemność użytkowa komory: nie mniejsza niż 330 litrów. |  |
| Obudowa wykonana ze stali malowanej na kolor biały. |  |
| Wymuszony obieg powietrza, realizowany za pomocą wentylatora. |  |
| Układ chłodzenia z funkcją automatycznego odszraniania, sterowanie elektroniczne z wielofunkcyjnym wyświetlaczem, informującym o parametrach pracy urządzenia (temperatura) oraz stanach alarmowych. Sterowanie przyciskami fizycznymi. Alarmy dźwiękowe i optyczne. |  |
| Wymagane wyposażenie urządzenia: interfejs RS , zamek na klucz, złącze bezpotencjałowe. |  |
| Liczba półek: nie mniej niż 6, w tym najmniej 5 regulowanych. |  |
| Dopuszczalne obciążenie półki nie mniejsze niż 45 kg. |  |
| Zamek – w wyposażeniu. |  |
| Maksymalna wysokość urządzenia: 1850 mm. |  |
| Maksymalna szerokość urządzenia: 610 mm. |  |
| Maksymalna głębokość urządzenia: 630 mm. |  |
| Waga urządzenia: nie większa niż 68 kg. |  |
| Wzorcowanie urządzenia w 9 pkt komory (rozkład przestrzenny) dla następujących temperatur: - we wszystkich urządzeniach wzorcowanie w pkt: 3°C, 5°C 8°C. Wzorcowanie w laboratorium akredytowanym, certyfikaty ze znakiem PCA. |  |
| Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące (maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |
| Czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) od momentu zgłoszenia usterki – nie dłuższy niż 48 godzin (premiowane będzie skrócenie czasu do 24 godzin) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany czas (48h lub 24h): |

Chłodziarko-zamrażarka – 1 szt.

|  | Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Elementy konstrukcyjne i wymagane podstawowe dane TECHNICZNE: | OPIS OFEROWANEGO TOWARU (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE |
| Dwie niezależnie sterowane komory, zakres temperatury chłodziarki i zamrażarki, odpowiednio: nie węższy niż od 0°C do 14°C i nie węższy niż od -24°C do 0°C. |  |
| Krok nastawy temperatury dla obu komór: nie większy niż 0,1°C. |  |
| Nastawa czasu pracy w określonej temperaturze regulowana w zakresie nie węższym niż: od 1 minuty do 30 dni, możliwy tryb pracy ciągłej. |  |
| Możliwość cyklicznego uruchamiania nastawionego programu. |  |
| Minimalna wysokość komory chłodziarki: 850 mm. |  |
| Minimalna szerokość komory chłodziarki: 520 mm. |  |
| Minimalna głębokość komory chłodziarki: 320 mm. |  |
| Minimalna wysokość komory zamrażarki: 580 mm. |  |
| Minimalna szerokość komory zamrażarki: 420 mm. |  |
| Minimalna głębokość komory zamrażarki: 220 mm. |  |
| Pojemność użytkowa komór chłodziarki i zamrażarki, odpowiednio: nie mniejsza niż 160 i 70 litrów. |  |
| W komorze chłodziarki wymagany przepływ powietrza wymuszony, realizowany za pomocą wbudowanego wentylatora. Naturalny przepływ powietrza w komorze zamrażarki. |  |
| Układ chłodzący, wymagana funkcja automatycznego rozmrażania dla komory chłodziarki. |  |
| Oświetlenie wewnętrzne w technologii LED w komorze chłodziarki. |  |
| Mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu z zegarem czasu rzeczywistego. |  |
| Stabilność temperatury w komorze chodziarki w 4°C: nie gorsza niż: +/- 0,4°C. |  |
| Jednorodność temperatury w komorze chodziarki w 4°C: nie gorsza niż: +/- 0,8°C. |  |
| Stabilność temperatury w komorze zamrażarki w -20°C: nie gorsza niż: +/- 0,6°C. |  |
| Jednorodność temperatury w komorze zamrażarki w -20°C: nie gorsza niż: +/- 2°C. |  |
| Komory chłodziarki i zamrażarki wykonane przynajmniej ze stali nierdzewnej 0H17 (według DIN 1.4016 lub równoważne. |  |
| Obudowa obu komór malowana proszkowo, z przynajmniej jednym otworem dla zewnętrznego czujnika temperatury w każdej z komór. Średnica otworu w komorze chłodziarki: nie mniejsza niż 30 mm. W obu komorach drzwi pełne z zamkiem na klucz. |  |
| Wymagana ochrona nadtemperaturowa klasy 1.0 zgodnie z normą DIN 12880 lub równoważne. |  |
| Kolorowy wyświetlacz dotykowy (wartości widoczne pod każdym kątem i bez względu na natężenie światła w pomieszczeniu), najmniej 10 cm. Możliwa obsługa w rękawiczkach nitrylowych. |  |
| Pozostałe wymagane minimalne cechy konstrukcyjne i funkcje urządzenia: podgląd zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia, szybka wizualna informacja o stanie urządzenia, funkcja samokontroli urządzenia, szybka zmiana parametrów programu, alarmy optyczne i dźwiękowe, sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury, wewnętrzna pamięć danych pomiarowych, rejestracja zdarzeń, komunikacja i transfer danych przez: LAN i USB, sygnalizacja otwartych drzwi, sygnalizacja awarii czujnika temperatury, kontrola utraty zasilania, instrukcja obsługi dostępna z poziomu sterownika, zestaw montażowy do kotwiczenia urządzenia w ścianie. |  |
| Dopuszczalne obciążenie półki w obu komorach urządzenia: nie mniejsze niż 10 kg. |  |
| Dopuszczalne całkowite obciążenie każdej z komór urządzenia: nie mniejsze niż 30 kg. |  |
| Maksymalna wysokość urządzenia: 1950 mm. |  |
| Maksymalna szerokość urządzenia: 650 mm. |  |
| Maksymalna głębokość urządzenia: 700 mm. |  |
| Waga urządzenia: nie większa niż 125 kg. |  |
| W zestawie z urządzeniem przynajmniej 3 półki druciane ze stali nierdzewnej dla chłodziarki i 2 półki druciane ze stali nierdzewnej dla zamrażarki. Maksymalna, łączna liczba półek w obu komorach: co najmniej 8. |  |
| Wzorcowanie urządzenia w 9 pkt komory (rozkład przestrzenny) dla następujących temperatur: - w komorze chłodziarki (5°C) wzorcowanie w pkt: 3°C, 5° 8°C, - w komorze zamrażarki (-18°C) wzorcowanie w pkt: -12°C, -18°C, -24°C. Wzorcowanie w laboratorium akredytowanym, certyfikaty ze znakiem PCA |  |
| Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy (maksymalny okres gwarancji 48 miesięcy) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany okres gwarancji: |
| Czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) od momentu zgłoszenia usterki – nie dłuższy niż 48 godzin (premiowane będzie skrócenie czasu do 24 godzin) | Kryterium oceny. Proszę podać oferowany czas (48h lub 24h): |

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru składany jest w formie elektronicznej

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy