OA.272.13.2026
Załącznik nr 1f do SWZ



…………………………………………………………
Pieczęć Wykonawcy



FORMULARZ OFERTY

DOSTAWA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

 
1. Dane o wykonawcy:

	Pełna nazwa Wykonawcy
(jak w dokumencie rejestrowym)
	






	Adres Wykonawcy
	Miejscowość
	

	
	Kod pocztowy
	

	
	Ulica, numer
	

	
	Województwo
	

	Adres e-mail
	

	Numer telefonu / faks
	

	Numer rachunku bankowego
	

	NIP
	

	Regon
	



Wymagana forma:
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściciela firmy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

2. Oferuję realizację zamówienia określonego w Załączniku Nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) – Część VI, tj. …………………….., którym jest ………………. (nazwa urządzenia, model, producent, rok produkcji lub inne dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu):
Wartość netto: ..................................................... zł. 
(słownie): ...............................................................................................................
podatek VAT: ...................................................... zł.
Wartość brutto: .................................................... zł. 
(słownie): ..............................................................................................................
Termin dostawy: do …………… dni
Okres gwarancji: ………………. lata
	Wymagania szczegółowe

	Opis
	Wymagania minimalne Zamawiającego
	*Spełnienie warunków
TAK/NIE

	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Zamrażarka ultraniskich temperatur (-80°C) o pojemności użytkowej 101 litrów wraz z usługą wzorcowania (5 punktów na każdej półce, metodą kopertową, w 1 temperaturze)
	Oferowany produkt 
Producent:
…………………...
Model:
…………………...
Nr katalogowy:
…………………...
Rok produkcji:
…………………...

	
	Dostarczony sprzęt ma być wolny od wad technicznych, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026 r.). Dostarczony zostanie w opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzony w etykiety identyfikujące dany produkt.
	

	
	· Pojemność użytkowa komory zamrażarki musi wynosić 101 litrów z dopuszczalną tolerancją  10 litrów.
· Wymiary zewnętrzne zamrażarki nie mogą być większe niż: szerokość 95 cm, głębokość 70 cm, wysokość 90 cm.
· Zamrażarka musi umożliwiać regulację temperatury w zakresie co najmniej od -50°C do -86°C.
· Czas schładzania pustej komory zamrażarki od temperatury otoczenia do temperatury -80°C nie może przekraczać 350 minut.
· Zamrażarka musi umożliwiać nastawę temperatury z rozdzielczością 1°C lub lepszą.
· Zamrażarka musi posiadać izolację termiczną wykorzystującą panele izolacji próżniowej (VIP).
· Wewnętrze komory zamrażarki oraz półki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
· Zamrażarka musi posiadać system automatycznego wyrównywania ciśnienia pomiędzy wnętrzem komory a otoczeniem, ułatwiający ponowne otwarcie drzwi po ich zamknięciu oraz chroniący uszczelkę przed uszkodzeniem.
· Wnętrze zamrażarki musi być podzielone na 2 oddzielne części za pomocą wyjmowanej półki, a każda z tych części musi być wyposażona w indywidualne drzwi wewnętrzne.
· Zamrażarka, musi umożliwiać przechowywanie co najmniej 60 standardowych pudełek kriogenicznych o wysokości 53 mm, przy zastosowaniu odpowiednich stelaży.
· Zamrażarka musi posiadać hermetycznie zamknięty układ chłodzenia, zapewniający osiąganie i stabilne utrzymywanie wymaganej temperatury roboczej.
· Filtr powietrza skraplacza musi być dostępny od przodu urządzenia.
· Średnie dobowe zużycie energii elektrycznej przez zamrażarkę przy temperaturze wewnętrznej -80°C nie może przekraczać 5,5 kWh na dobę.
· Panel sterowania zamrażarki musi posiadać zabezpieczenie przed nieuprawnioną zmianą ustawień za pomocą hasła lub kodu dostępu.
· Drzwi zamrażarki muszą posiadać zamek zamykany na klucz.
· Główny wyłącznik zasilania zamrażarki musi być zabezpieczony przed przypadkowym lub nieuprawnionym wyłączeniem urządzenia. Zabezpieczenie musi być rozwiązaniem przewidzianym przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się samodzielnych modyfikacji konstrukcyjnych urządzenia wykonywanych przez wykonawcę w celu spełnienia tego wymagania.
· Po zaniku i ponownym przywróceniu zasilania zamrażarka musi automatycznie wznowić pracę z zachowaniem wcześniejszych ustawień.
· Zamrażarka musi posiadać funkcję diagnostyczną umożliwiającą identyfikację i sygnalizację stanów awaryjnych lub usterek urządzenia.
· Zamrażarka musi posiadać możliwość wyposażenia w interfejs umożliwiający podłączenie zewnętrznego systemu monitorowania parametrów pracy urządzenia.
· Zamrażarka musi posiadać co najmniej jeden przepust pomiarowy umożliwiający wprowadzenie do wnętrza komory zewnętrznego czujnika temperatury.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów.
	

	Wzorcowanie
	Zamrażarka musi zostać poddana wzorcowaniu spełniającemu następujące wymagania:
· wzorcowanie musi być wykonane przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez PCA na wykonywanie tego typu wzorcowania,
· zakres wzorcowania musi obejmować rozkład temperatury metodą kopertową (w 5 punktach) na każdej półce zamrażarki przy temperaturze zadanej -80°C,
· podczas wzorcowania musi zostać ustanowiona i wykazana spójność pomiarowa wyników pomiarów z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).
· świadectwo wzorcowania musi zawierać wyniki pomiarów, poprawkę lub błąd pomiaru oraz niepewność rozszerzoną pomiaru.
· wzorcowanie musi zostać wykonane w siedzibie Zamawiającego.
	

	Dostawa
i uruchomienie
	· Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia muszą nastąpić w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.
· Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa oraz wniesienia go na drugie piętro do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. W budynku znajduje się dźwig osobowy – szerokość drzwi 90 centymetrów, maksymalny udźwig 630 kg. Szerokość drzwi do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowane urządzenie – 90 cm). Zamawiający zapewnia możliwość transportu urządzenia wewnątrz budynku przy użyciu wózka paletowego.
· Wykonawca zobowiązany jest również do montażu, instalacji, uruchomienia i skonfigurowania urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także do przetestowania i demonstracji pełnej sprawności dostarczonego urządzenia.
	

	Instruktaż stanowiskowy
	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie instruktażu stanowiskowego dla co najmniej 2 pracowników Zamawiającego, obejmującego 1 dzień z obsługi i konserwacji urządzenia.
	

	Gwarancja
	Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie na okres co najmniej 24 miesięcy, liczony od dnia jego instalacji i uruchomienia.
	

	Wymagania serwisowe
	· Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat od zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, obejmujący części zamienne i robociznę w okresie gwarancji. 
· Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej (e-mail).
· Wykonawca musi zapewnić wsparcie oraz bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji, jeżeli takie aktualizacje są udostępniane lub wymagane przez producenta.
	

	Dokumentacja
	W dniu dostarczenia urządzenia wykonawca przekaże:
· instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej,
· kartę gwarancyjną w wersji papierowej,
· deklarację zgodności UE dla oferowanego urządzenia.
	



Uwagi dotyczące prawidłowego wypełniania tabeli.

*należy wpisać w kolumnie: TAK lub NIE. 

UWAGA! W przypadku pominięcia wypełnienia którejkolwiek pozycji w powyższej tabeli przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że dany wymagany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego i oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

[image: ][image: ]3. Załącznikiem do oferty są wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty) wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów jakościowych i cech użytkowych oferowanych produktów w postaci następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
1) Katalogi, foldery lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach danego sprzętu; 
2) Deklaracja zgodności WE lub UE dla danego sprzętu.    


4. Oświadczam, że (oświadczenia Wykonawcy):
· Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ustanowione w SWZ. 
· Oświadczam/y, że ceny brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty              podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego.
· Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia                             i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
· Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                      w specyfikacji warunków zamówienia.
· Oświadczam/y, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
· Oświadczam/y, że oferowane produkty ICT oraz związane z nimi usługi ICT nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.                        o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczącym dostawców wysokiego ryzyka.
· Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP informuję/my, że wybór oferty: 
a. [ ] nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
b. [ ] będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby rozliczyć – w następującym zakresie:

 ......................................................................................................
                                  (należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b).

5. Oferujemy następujące warunki płatności: 
· 30 dni od otrzymania oryginału faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 
6. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale Podwykonawców*
Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Podwykonawcą będzie: 
…………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
Oferta składa się z następujących oświadczeń, dokumentów i informacji: 
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….………………………

	………………………………………
Data i miejsce sporządzenia oferty

	………………………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
lub osoby upoważnionej
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