Załącznik nr 2.1 do SWZ

Znak sprawy PSA.272.8.2023

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

I. Nazwa sprzętu: Demineralizator wody szt. - 1

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Parametry techniczne | - współpraca z autoklawem, - współpraca ze zbiornikiem ciśnieniowym wody - stopnie oczyszczania wody: prefiltr osadowy 5µm, filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca, odwrócona osmoza, demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, - przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm, - konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej, - wydajność: 5 l/h, - zasilanie wodą wodociągową, - ruchomy punkt poboru wody zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu min. 2m, - zasilanie: 230V/50Hz, - pobór mocy urządzenia poniżej 40W, - wymiary 230x440x500 mm ±5% -automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku, - obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej- inox, - funkcje zabezpieczające pracę systemu przy niskim ciśnieniu wody zasilającej oraz przy pełnym zbiorniku, -alarm informujący o wymianie filtrów wstępnych, - alarm informujący o wymianie modułu membranowego RO, - alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego - menu w języku polskim na wyświetlaczu urządzenia |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Reakcja serwisu | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godziny Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 2. | Instrukcja | W języku angielski i/lub polskim dołączona do dostawy |  |  |
| 3. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |  |
| 4. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

II. Nazwa sprzętu: Zbiornik ciśnieniowy na wodę zdemineralizowaną szt. - 1

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Parametry techniczne | - zbiornik metalowy (malowany proszkowo) do magazynowania wody zdemineralizowanej, -współpraca z autoklawem, - objętość całkowita: 40 l ±5% - poj. całkowita przy ciśnieniu 2,8 bar: 25-30 l - wysokość: 600 mm ±5% - średnica: 400 mm ±5% - wbudowana poduszka powietrzna, - max. ciśnienie pełnego zbiornika: 3,5 bar, - ciśnienie pustego zbiornika: 0,4-0,5 bar, - temperatura otoczenia 2-40°C, |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Reakcja serwisu | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godziny Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 3. | Instrukcja | W języku angielski i/lub polskim dołączona do dostawy |  |  |
| 4. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |  |
| 5. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

III. Nazwa sprzętu: Sprężarka  powietrza, bezolejowa szt. - 1

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Parametry techniczne | -współpraca z autoklawem, - pojemność zbiornika 30l, - moc 750 W, - poziom hałasu max. 55 dB, - przepływ powietrza 152 l/min, - obroty: 1400 obr/min. - cichobieżna - wymiary (dł. x szer. x wys.) 400x400x650 mm ±5% |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Reakcja serwisu | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godziny Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 3. | Instrukcja | W języku polskim dołączona do dostawy |  |  |
| 4. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |  |
| 5. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca