Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania: Zakup 1 szt. urządzenia do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości narkotyków i materiałów wybuchowych na Lotniczym Przejściu Granicznym Port Lotniczy Gdańsk- Rębiechowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja 1 szt. fabrycznie nowego urządzenia stanowiącego system do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów wybuchowych i narkotyków, wraz z oprogramowaniem i przeprowadzeniem szkolenia na terenie działania Port Lotniczy Gdańsk- Rębiechowo

- Lokalizacja dostawy urządzenia:

| Ilość | Przyszły Użytkownik / Adres | Obiekt/strefa |
| --- | --- | --- |
| 1 szt. | Oddział Celny-Graniczny, Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk Pomorski Urząd Celno- Skarbowy w Gdyni | Lotnicze Przejście Celno- Graniczne Gdańsk-Rębiechowo, strefa Celna |

- Opis techniczny urządzenia:

- Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe

- Zasada działania urządzenia musi być oparta o nieradioaktywne źródło jonizacji- fotojonizacja.

- Typ detektora- spektrometr ruchliwości jonów z pułapką (ITMS)

- Detektor musi posiadać system operacyjny LINUX lub równoważny

- Urządzenie musi zapewniać jednoczesną detekcję narkotyków i materiałów wybuchowych.

- Baza danych urządzenia musi umożliwiać wykrywanie co najmniej takich substancji jak:

- w zakresie materiałów wybuchowych: wojskowe, górnicze i domowej roboty materiały wybuchowe oraz ich prekursory, w tym: Estry nitrowe, TNT, Azotany, TATP, RDX, PETN, HMX, HMTD, TERTYL i inne;

- w zakresie narkotyków i ich prekursorów: Metamfetamina ,MDMA,MDA, THC, Heroina, Kokaina, Amfetamina , Morfina, Efedryna, Ketamina i inne substancje wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

- Urządzenie musi zapewniać możliwość wprowadzania do bazy danych nowych materiałów wybuchowych i narkotyków.

- Obsługa urządzenia ma się odbywać poprzez ekran dotykowy z polskojęzycznym menu o przekątnej min. 9 cali – max. 11 cali

- Urządzenie musi posiadać wbudowaną drukarkę z możliwością wydrukowania wyników po analizie,  drukowania raportów oraz opcje wydruku  w późniejszym terminie.

- Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 4 różnego typu wyświetlanie wykrytych materiałów wybuchowych oraz narkotyków na wyświetlaczu przez co rozumie się listę wykrytych substancji, wykres sygnału pomiarowego, mapa natężenia, widok poruszania się cząstek materiałów w trójwymiarze.

- Logowanie do urządzenia musi zapewniać dostęp do jego funkcji z co najmniej dwóch poziomów uprawnień.

- Standardowy czas analizy pobranych próbek nie może być dłuższy niż 10 s.

- Sygnalizacja wykrycia materiałów wybuchowych lub narkotyków ma się odbywać co najmniej w postaci alarmu dźwiękowego i komunikatu na ekranie dotykowym wraz z informacją o wykrytej substancji.

- Możliwość wyświetlania się nazw substancji na wyświetlaczu w sposób zakodowany, co oznacza możliwość prezentowania wyników analizy w formie kodów, oznaczeń lub identyfikatorów innych niż pełna nazwa substancji.

- Możliwość pobierania próbek ze skóry, bagażu, opakować, odzieży wierzchniej.

- Urządzenie musi zapewniać możliwość rejestracji w ich pamięci danych odnośnie wykrycia materiałów wybuchowych lub narkotyków obejmujących co najmniej czas, datę oraz wynik analizy próbki.

- Urządzenie musi posiadać możliwość odtwarzania danych zapisanych w ich pamięci oraz opcjonalnie tworzenia raportów i statystyk.

- Urządzenie powinno posiadać zautomatyzowaną kalibracje wewnętrzną

- Urządzenie musi posiadać min. 3 złącza komunikacyjne (min. 3 x USB lub min. 2 x USB + 1 x Ethernet), umożliwiające transfer danych.

- Urządzenie musi posiadać funkcję samodiagnozowania w postaci komunikatów na ekranie dotykowym, informujących o przyczynie nieprawidłowej pracy.

- Waga urządzenia nie może być większa niż 15 kg.

- Urządzenie musi mieć wbudowany uchwyt do transportu.

- Urządzenie musi być dostosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej.

- Temperatura warunków otoczenia pracy urządzenia min. od 0°C do 40°C.

- Urządzenie musi posiadać wewnętrzna baterie umożliwiającą próbkowanie oraz podtrzymującą pracę systemu bez wyłączania.

- Urządzenie powinno mieć możliwość pracy przez co najmniej 60 minut bez zewnętrznego zasilania.

- Urządzenie musi być bezpieczne dla operatora i otoczenia, oraz spełniać wszystkie przewidziane przepisami prawa wymagania obowiązujące na terytorium UE 
i Rzeczpospolitej Polskiej w stosunku do tego typu sprzętu.

- Wykonawca zapewni z urządzeniem dostawę materiałów eksploatacyjnych przez okres 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i uruchomienia urządzenia w placówce w ilości niezbędnej dla modelu użytkowania, w którym urządzenie będzie pracowało w sposób ciągły (500 pasków do pobierania próbek oraz odpowiednią ilość pasków kalibracyjnych, jeżeli są wymagane).

- Urządzenie musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej 
i elektronicznej).

- Urządzenie musi posiadać deklarację CE dla zaoferowanego urządzenia,

- Urządzenie musi posiadać certyfikat ECAC potwierdzający pozytywne przejście testów CEP dla urządzeń ETD.

- W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się do:

- Bezpłatnej dostawy urządzenia na teren Lotniczego Przejścia Granicznego Gdańsk-Rębiechowo.

- Uruchomienia i instalacji przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu oraz konfiguracji wszystkich elementów.

- W razie możliwości wykonanie testu "blank" (próby kontrolnej).

- Przeprowadzenia na Lotniczym Przejściu Celno-Granicznym Gdańsk-Rębiechowo szkolenia z zakresu użytkowania sprzętu dla wszystkich funkcjonariuszy SCS oraz min. 1 administratora w terminie uzgodnionym ze Służbą Celno-Skarbową z zastrzeżeniem, że osoby przeszkolone powinny otrzymać pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Szkolenie winny obejmować budowę i zasady działania urządzenia, obsługę w czasie eksploatacji, lokalizacji, diagnozowania ewentualnych uszkodzeń. Szkolenie również powinno zostać rozszerzone o funkcje administratora w zakresie wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz sprawdzanie i usuwanie drobnych uszkodzeń.

- Uzgodnienia dogodnego dla placówki UCS oraz Wykonawcy terminu szkolenia nie przekraczającego jednak daty podpisania Protokołów Odbioru Końcowego.

- Zapewnienia niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do realizacji przedmiotowego szkolenia.

- Wymagania serwisowe w okresie gwarancyjnym:

- Do dostarczonego urządzenia będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca dołączy wykaz zawierający: numer seryjny, nazwę własną z identyfikacją typu, nazwę producenta.

- Urządzenie musi posiadać książkę/kartę gwarancyjną (zawierającą warunki gwarancyjne).

- Na dostarczone urządzenie wraz z oprogramowaniem Wykonawca bezpłatnie zapewni co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji liczony od dnia bezusterkowego, komisyjnego odebrania sprzętu i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Wykonawca udzieli również rękojmi za wady fizyczne w/w urządzenia i oprogramowania na okres min. 24 miesięcy oraz bezterminowej rękojmi za wady prawne w/w urządzenia i oprogramowania.

- Dostarczone urządzenie musi być wolne od wad i zgodne z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy.

- Wykonawca zrealizuje usunięcie awarii urządzenia, wymagającej naprawy przez serwis, w terminie maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa w wyznaczonym terminie, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o usterce, urządzenia zastępczego posiadającego co najmniej takie same parametry i funkcjonalność, jak urządzenie naprawiane.

- Wykonawca w ramach gwarancji jest zobowiązany do odebrania uszkodzonego urządzenia i dostarczenia naprawionego urządzenia na własny koszt.

- W przypadku gdy czas naprawy, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o konieczności dokonania naprawy (faksem, e-mailem) przekroczy 180 dni, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi na własny koszt nowe urządzenie o co najmniej takich samych parametrach, jak urządzenie naprawiane.

- Nowe urządzenie, o którym mowa w pkt. 8 musi być dostarczone do Placówki SCS, zainstalowane i uruchomione najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu naprawy gwarancyjnej.

- Gwarancja na każdy naprawiony element urządzenia zostanie przedłużona o czas naprawy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia w czasie od jego przyjęcia do naprawy do momentu przekazania sprawnego urządzenia Zamawiającemu.

- O każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numerów faksów i telefonów Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne telefoniczne konsultacje dotyczące bieżącego użytkowania oraz diagnozowania drobnych napraw.

- Wykonawca bezpłatnie zapewni aktualizację sterowników i oprogramowania koniecznego do obsługi urządzeń co najmniej w okresie gwarancji, w terminie maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- W ramach serwisu, w okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca wykona przeglądy urządzenia, realizowane zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Z każdego przeglądu zostanie sporządzony protokół potwierdzający prawidłowe działanie urządzenia.

- Usługi serwisowe winny być prowadzone z należytą starannością z uwzględnieniem ogólnie przyjętych i stosowanych standardów i procedur, przy tego rodzaju usług, a także zaleceń lub procedur wydanych producentów sprzętu. Usługi serwisowe będą wykonywane tylko przez przeszkolonych pracowników Wykonawcy.