ULOTKA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
Kontrola biologiczna procesu sterylizacji (IO-LAB-11 „Pobieranie i transport materiału do badań mikrobiologicznych” wydanie aktualne):

Przed ekspozycją. Przed ekspozycją przechowywać w temperaturze i wilgotności zalecanej przez  producenta testów.

Zmiana koloru  wskaźnika chemicznego nie potwierdza  prawidłowości procesu sterylizacji i nie zastępuje użycia testu.

· Zabezpieczyć wskaźniki przed uszkodzeniem w czasie sterylizacji (umieścić w rękawie lub torebce papierowo-foliowej)

· Testy umieścić z materiałem do sterylizacji . Minimum jeden test umieścić w miejscu największego obciążenia autoklawu pozostałe rozmieścić równomiernie / włożyć je do pakietów testowych i umieścić w  komorze  sterylizatora ( półka górna i dolna)
· .Przeprowadzić wybrany proces sterylizacji.

· Wyjąć wskaźniki z pakietu kontrolnego i opisać (data sterylizacji oraz rozmieszczenie).

· UWAGA: Po sterylizacji zawartość testów fiolkowych jest gorąca  i pod ciśnieniem. Należy schłodzić je co najmniej 10 minut. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować niebezpieczne pęknięcie ampułki lub szkody wynikające z oblania gorącą cieczą.
· Zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem w czasie transportu i dostarczyć do laboratorium wraz z wypełnionym protokołem- zał. 01 do IO-LAB-11 wydanie aktualne.

· Sporal „S”po ekspozycji zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem dostarczyć do laboratorium w ciągu 24 godzin.

· Testy fiolkowe do kontroli procesu sterylizacji parą wodną (np. Attest3M™ ) po ekspozycji  poddać inkubacji do 2 godz. lub umieścić w chłodziarce (temp.2-8 oC)- czas przechowywania  do 7 dni. Niedozwolone jest przechowywanie w temperaturze równej, niższej niż 0 oC. Transportować w temperaturze pokojowej do 25oC.

· Nie stosować przeterminowanych testów.

· Dostarczyć do laboratorium równolegle z próbkami badanymi test  kontrolny stanowiący kontrolę przechowywania i transportu prze klienta, nie poddany procesowi sterylizacji.

Jeśli klient zaopatruje się w testy do kontroli sterylizacji indywidualnie, należy dodatkowo dostarczyć jeden wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji jako wskaźnik kontrolny żywotności drobnoustrojów - tej samej serii co testy badane ( przy każdej nowej serii).

Przyjmowanie materiału do badania  od poniedziałku do środy w godzinach : 8.00 – 12.00

Dokument wynikający z IO-LAB-11„Pobieranie i transport materiału do badań mikrobiologicznych”- wydanie aktualne
Cennik badań zgodny z zał. 01 do Zarządzenia Dyrektora PSSE 6/DYR/26 w Kłodzku

z dnia 30 kwietnia 2026
	L.p. 
	Rodzaj badania 
	Cena brutto w zł.

	1. Badanie wskaźników biologicznych skuteczności procesu sterylizacji

	1a.
	Attest 3M TM1262 
	89,91zł

	1b.
	Sporal S
	


Płatność tylko przelewem na konto: NBP O/Wrocław 03 1010 1674 0018 6322 3100 0000;  w  tytule przelewu należy podać dane firmy oraz rodzaj badania. Wyniki badań będą wydawane po zaksięgowaniu wpłaty.

