Załącznik nr 3. Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB Wrocław stanowiących odpady

| LP. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Wartość księgowa brutto | Wartość księgowa netto | Szacowana wartość rynkowa brutto w zł | Ocena komisji |  | Propozycja komisji w spr. sposobu zagospodarowania składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stwierdzony stan składnika | Zbędny/zużyty |  |
| 1 | Chłodziarka Polar (0023) | NST/N01/01259/2019 | 661,61 | 0 | Nie zaleca się dopuszczenia do sprzedaży, wprowadzenie do obrotu lodówki w której przechowywano toksyczne substancje. | Rok produkcji 1997, wyeksploatowany i niesprawny. Skorodowane drzwi , dolny próg komory, zużyta uszczelka, popękane wnętrze komory. Brak części zamiennych. Załącznik 3. Pozycja 2. | zużyte | likwidacja |
| 2 | Chłodziarka Polar (0025) | NST/N01/01261/2019 | 661,61 | 0 | Nie zaleca się dopuszczenia do sprzedaży, wprowadzenie do obrotu lodówki w której przechowywano toksyczne substancje. | Rok produkcji 1997, wyeksploatowany i niesprawny. Skorodowane dno i boki komory, nieszczelny układ chłodniczy, zużyta uszczelka magnetyczna, skrzywiona konstrukcja drzwi. Brak części zamiennych. Załącznik 3. Pozycja 3. | zużyte | likwidacja |
| 3 | Witryna chłodnicza EW10 (0082) | NST/N01/01622/2019 | 733,00 | 0 | Nie zaleca się dopuszczenia do sprzedaży, wprowadzenie do obrotu lodówki w której przechowywano toksyczne substancje. | Rok produkcji 1997, wyeksploatowany i niesprawny. Pęknięta wężownica w wyparce co doprowadziło do uszkodzenia sprężarki. Pęknięta szyba i zużyta uszczelka magnetyczna. Brak części zamiennych- niemożliwa naprawa. Załącznik 3 Pozycja 6. | zużyte | likwidacja |
| 4 | Lodówka Polar ze szklanymi drzwiami (0078) | NST/N01/02346/2019 | 50,00 | 0 | Nie zaleca się dopuszczenia do sprzedaży i wprowadzenia do obrotu lodówki w której przechowywano toksyczne substancje. | Rok produkcji 1999, wyeksploatowany i niesprawny. W urządzeniu sprężarka powoduje zwarcie – spalone uzwojenie sprężarki, zużyta uszczelka magnetyczna drzwi, pęknięcie na całej długości Załącznik 3 Pozycja 5. | zużyte | likwidacja |
| 5 | Chłodziarka 0073 | PST/P01/00132/2019 | 1.116,92 | 0 | Nie zaleca się dopuszczenia do sprzedaży i wprowadzenia do obrotu lodówki w której przechowywano toksyczne substancje. | Rok produkcji 1990, wyeksploatowany i niesprawny. W urządzeniu uszkodzona jest sprężarka oraz zatkana kapilara. Brak części zamiennych Załącznik 3 Pozycja 4. | zużyte | likwidacja |
| 6 | Szafa chłodnicza | PST/P01/00197/2019 | 1.875,38 | 0 | Nie zaleca się dopuszczenia do sprzedaży i wprowadzenia do obrotu lodówki w której przechowywano toksyczne substancje. | Rok produkcji 1993, wyeksploatowany i niesprawny. Skorodowane dno komory i drzwi, popękane tacki ociekowe oraz plastikowe wnętrze komory, pęknięty parownik. Nie jest możliwa jej naprawa, brak części zamiennych. Sprężarka pracuje z czynnikiem R12. Załącznik 3 Pozycja 1. | zużyte | likwidacja |
| 7 | Mineralizator zestaw do oznaczania CHZT | PST/P01/01427/2019 | 2.095,63 | 0 | Nie zaleca się dopuszczenia do sprzedaży – zalany podczas powodzi | Nabyty w 1999. Nie spełnia wymagań jakościowych | zużyte | likwidacja |
| 8 | Wyparka obrotowa z zestawem szkła | PST/P01/01447/2019 | 8.784,00 | 0 | Nie zaleca się dopuszczenia do sprzedaży – zalany podczas powodzi | Nabyta w 1999, nie spełnia już wymagań jakościowych | zużyte | likwidacja |