Zał. Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Przegląd urządzeń laboratoryjnych w podziale na 5 zadań:

Zadanie 1:	Ekstraktor ultradźwiękowy Infratest 20-11603 – 2 szt., Ekstraktor ultradźwiękowy Infratest  – 2 szt. (ZAiMMA-II-2461/SZ/SW, ZAiMMA-II-2462/SZ/SW).

Zadanie 2:	Ubijak Marshalla Infratest 2 szt. (ZAIMMA-II-2791/SZ/SW, ZAIMMA-II-2792/SZ/SW), Ubijak Marshalla LUM Morek – 1 szt. (ZAiMMA-II-2413/SW/SZ).

Zadanie 3:	Wiertła koronowe diamentowe do ciecia betonu, mieszanki mineralno-asfaltowej fi 150 mm – 10 szt.

Zadanie 4:	Sondy dynamiczne - 3 szt., wiertnica mechaniczna – 1 szt., pompy aparatów VSS – 3 szt.

Zadanie 5:	Komory do badań mrozoodporności Toropol – 5 szt., Przyczepy do kondycjonowania próbek betonowych UNIMORS – 3 szt., Komory klimatyczne Toropol – 2 szt., Pomieszczenie klimatyczne  - 1 szt., Suszarka CONTROLS typ 10-D1396 – 1 szt., Prasa wytrzymałościowa CONTROLS 2000kN 1 szt. Prasa wytrzymałościowa CONTROLS 200kN szt.1, Automatyczna przecinarka wyposażona  w automatyczny stolik przesuwu wzdłuż osi X,Z średnica 300mm szt. 1, Wstrząsarka laboratoryjna LPzE-3e nr fab. 4743 – 1 szt. (ZAiMMA-III-2634/NK/SW), Komora klimatyczna Multiserw Morek KK70 nr fab. K70BD10665 – 1 szt. (ZAiMMA-II-2392/W/SW), Aparatura próżniowa Frowag – 1 szt. (ZAiMMA-II-2466/SZ/SW), Wózek podnośnikowy WZM-120 nr fab. 11051125-2/008T (ZAiMMA-III-2510/NK), Kompresor tłokowy olejowy 500l Controls 77-B3600/AIR 1 szt. (ZAiMMA-III-2486/SZ).

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem przedmiotu zamówienia podanym w pkt. 1 OPZ.

- Wykonawca w cenie ofertowej powinien ująć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również koszty towarzyszące wykonaniu, np. koszty dojazdu, części wymiennych, montażu, wzorcowania itp.

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonaną usługę oraz na części 
i podzespoły wykorzystane do realizacji usługi na okres min. 12 miesięcy.

- Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usuwania w okresie gwarancyjnym awarii powstałych na skutek wad materiałowych lub wykonania w miejscu użytkowania sprzętu, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub e-mailem. Wykonanie naprawy poza siedzibą Zamawiającego może odbywać się za zgodą Zamawiającego po uprzednim sporządzeniu przez Wykonawcę stosowanego protokołu przekazania sprzętu.

- W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę wadliwego elementu na nową część oryginalną lub nowy równoważny zamiennik, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W przypadku awarii sprzętu laboratoryjnego powstałej podczas realizacji usługi, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonania naprawy powstałej wady, lub 
w przypadku braku możliwości naprawy do dostarczenia Zamawiającemu nowego urządzenia.

- Wykonanie usługi odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego tj. w Wydziale Technologii i jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym, 05-816 Opacz Kolonia 
ul. Środkowa 35 D lub w siedzibie Wykonawcy, który w takim przypadku, jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przekazania sprzętu, który stanowi załącznik 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, strony sporządzą protokół odbioru usługi, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Zamawiający i Wykonawca mogą porozumiewać się drogą faksową, e-mailową lub telefoniczną. Zawsze dopuszczona jest forma pisemna.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie oryginalnych części zamiennych lub równoważnych zamienników po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zadanie 1

Ekstraktor ultradźwiękowy Infratest 20-11603 – 2 szt., Ekstraktor ultradźwiękowy Infratest  – 2 szt. (ZAiMMA-II-2461/SZ/SW, ZAiMMA-II-2462/SZ/SW)

- Przedmiot zamówienia:

- Naprawa ekstraktorów ultradźwiękowych Infratest 20-11603 – 2 szt.

- Przegląd ekstraktorów ultradźwiękowych Infratest  – 2 szt. (ZAiMMA-II-2461/SZ/SW, ZAiMMA-II-2462/SZ/SW)

- Termin realizacji: Maksymalnie 30 dni licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia na wykonanie usługi w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż do 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie usługi zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia.

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

Ekstraktor ultradźwiękowy Infratest 20-11603 – 2 szt.

Ekstraktor nr fab. 2044320, ZAiMMA-II-3232/SZ/SW

- Naprawa systemu opróżniania komory przemywania (wymiana zaworu spustowego)

- Sprawdzenie prawidłowości działania systemu opróżniania komory destylacyjnej

- Wystawienie protokołu naprawy

- Wykonanie przeglądu – sprawdzenie poprawności działania ekstraktorów automatycznych.

- Wystawienie świadectwa przeglądu i poprawności działania

Ekstraktor nr fab. 2044420, ZAiMMA-II-3233/SZ/SW

- Naprawa systemu opróżniania komory przemywania (wymiana zaworu spustowego)

- Sprawdzenie prawidłowości działania systemu opróżniania komory destylacyjnej

- Wystawienie protokołu naprawy

- Wykonanie przeglądu – sprawdzenie poprawności działania ekstraktorów automatycznych.

- Wystawienie świadectwa przeglądu i poprawności działania

Ekstraktor ultradźwiękowy Infratest  – 2 szt. (ZAiMMA-II-2461/SZ/SW, ZAiMMA-II-2462/SZ/SW)

- Wykonanie przeglądu – sprawdzenie poprawności działania ekstraktorów automatycznych.

- Wystawienie świadectwa przeglądu i poprawności działania

Zadanie 2

Ubijak Marshalla Infratest 2 szt. (ZAIMMA-II-2791/SZ/SW, ZAIMMA-II-2792/SZ/SW), Ubijak Marshalla LUM Morek 1 szt. (ZAiMMA-II-2413/SW/SZ)

- Przedmiot zamówienia:

- Sprawdzenie ubijaków Marshalla Infratest - 2 szt. (ZAIMMA-II-2791/SZ/SW, ZAIMMA-II-2792/SZ/SW),

- Naprawa ubijaka Marshalla LUM Morek  – 1 szt. (ZAiMMA-II-2413/SW/SZ)

- Termin realizacji: Maksymalnie 30 dni licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia na wykonanie usługi w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie usługi zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia.

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

Ubijak Marshalla Infratest - 2 szt. ZAIMMA-II-2791/SZ/SW, ZAIMMA-II-2792/SZ/SW

- Sprawdzenie i kalibracja wg PN-EN 12697-30:2012:

  - masy obciążnika,

  - wysokości swobodnego opadania, częstotliwość uderzeń

- Konserwacja – sprawdzenie wypoziomowania, naciągu łańcucha, smarowanie

Ubijak Marshalla LUM Morek – 1 szt. ZAiMMA-II-2413/SW/SZ

- Naprawa systemu podnoszenia/opuszczania młota.

- Konserwacja – sprawdzenie wypoziomowania, naciągu łańcucha, smarowanie

Zadanie 3

Wiertła koronowe diamentowe do ciecia betonu, mieszanki mineralno-asfaltowej fi 150 mm – 10 szt.

- Przedmiot zamówienia:

- Naprawa wierteł koronowych diamentowe do ciecia betonu, mieszanki mineralno-asfaltowej fi 150 mm – 10 szt.

- Termin realizacji: Maksymalnie 30 dni licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia na wykonanie usługi w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie usługi zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia.

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

Wiertła koronowe diamentowe do ciecia betonu, mieszanki mineralno-asfaltowej fi 150 mm – 10 szt.

- Prostowanie/osiowanie wierteł,

- Wymiana segmentów

Zadanie 4

Sondy dynamiczne - 3 szt., wiertnica mechaniczna – 1 szt.,  pompy aparatów VSS – 3 szt.

- Przedmiot zamówienia:

- Przegląd sondy dynamiczne - 3 szt.

- Przegląd wiertnicy mechanicznej – 1 szt.

- Przegląd pomp aparatów VSS – 3 szt.

- Termin realizacji: Maksymalnie 14 dni licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia na wykonanie usługi w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie usługi zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia.

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

Sondy dynamiczne  - 3 szt.

- wymiana oleju silnikowego, świecy i filtra powietrza w kompresorze spalinowym,

- wymiana zużytych części w cylindrze pneumatycznym,

- czyszczenie i smarowanie prowadnicy cylindra,

- wymiana szybkozłączek w przewodach,

- czyszczenie/konserwacja urządzenia,

- sprawdzenie poprawności działania,

- wystawienie protokołu z przeglądu.

Wiertnica mechaniczna – 1 szt.

- Dokonanie generalnego przeglądu maszyny,

- czynności polegające na czyszczeniu i konserwacji urządzenia,

- wymiana oleju silnikowego wraz z filtrem oleju oraz filtrem paliwa - serwis zgodny z instrukcją obsługi silnika firmy „KOHLER Diesel KDI 1903; 42kW” (instrukcja obsługi silnika znajduje się na stronie internetowej producenta),

- przegląd silnika spalinowego i wymiana zużytych części,

- smarowanie wszystkich zespołów ruchomych smarem oraz regulacja luzów elementów ruchomych (dokręcenie), usunięcie wycieków spod tłoczysk,

- smarowanie smarownicą sworzni wiertnicy i wszystkich połączeń obrotowo-gumowych smarem ŁT-4,

- sprawdzenie poziomu zużycia wkładek ślizgowych w maszcie wiertniczym  (w razie zużycia wymienić),

- sprawdzenie wszystkich złączy śrubowych - dokręcenie poluzowanych,

- wymiana oleju hydraulicznego L-HL 46 w ilości podanej przez producenta tj. 120 litrów,

- wymiana filtra oleju w zbiorniku oleju hydraulicznego SOFIMA 0316 CRE 050CV1,

- sprawdzenie i ustawienie luzów łańcucha posuwu masztu (prawidłowy luz łańcucha 20-30 mm),

- wymiana oleju w korpusie głowicy napędowej - oleju hydraulicznego L-HL 46,

- sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego oraz ewentualne naprawy wycieków,

- sprawdzenie liny wyciągarki kątem lokalizacji uszkodzeń żył,

- przegląd elementów panelu i elementów sterowania oraz weryfikacja prawidłowości wskazań mierników,

- wystawienie protokołu z przeglądu.

Pompa aparatów VSS – 3 szt. Infratest nr ZGiG-II-1392/W/SW; Multiserw nr ZK-II-1404/W/SW; ZAN ZGiG-II-1382/W/SW, Płyta VSS – 1 szt.

- Wykonanie przeglądu technicznego urządzeń w tym wymiana materiałów eksploatacyjnych tj. m.in. oleju i uszczelniaczy,

- wykonanie czynności konserwujących urządzenie,

- Wymiana oleju w pompach (olejem HL46),

- wykonanie przeglądu pod kątem utrzymywania zadanego ciśnienia w tym regulacja i inne wymagane czynności.

- Wystawienie protokołu z przeglądu pomp VSS.

- W płycie VSS do aparatu Infratest dodatkowo wymiana uszkodzonego uchwytu czujnika zegarowego (uchwyt przegubowy powinien umożliwiać precyzyjne ustawienie czujnika pomiarowego)

Zadanie 5

Komory do badań mrozoodporności Toropol – 3 szt., Przyczepy do kondycjonowania próbek betonowych UNIMORS – 3 szt., Komory klimatyczne Toropol – 2 szt., pomieszczenie klimatyczne - 1 szt., Aparaty do badania zawartości powietrza w betonie 4 szt. Suszarka CONTROLS typ. 10-D1396 1 szt. Prasa wytrzymałościowa CONTROLS 2000kN 1 szt. Prasa wytrzymałościowa CONTROLS 200kN 1 szt., Automatyczna przecinarka 1 szt., Wstrząsarka laboratoryjna LPzE-3e nr fab. 4743 – 1 szt. (ZAiMMA-III-2634/NK/SW), Komora klimatyczna Multiserw Morek KK70 nr fab. K70BD10665 – 1 szt. (ZAiMMA-II-2392/W/SW), Aparatura próżniowa Frowag – 1 szt. (ZAiMMA-II-2466/SZ/SW), Wózek podnośnikowy WZM-120 nr fab. 11051125-2/008T (ZAiMMA-III-2510/NK), Kompresor tłokowy olejowy 500l Controls 77-B3600/AIR 1 szt. (ZAiMMA-III-2486/SZ).

- Przedmiot zamówienia:

- Przegląd komór do mrozoodpornosci Toropol – 5 szt.

- Przegląd przyczep do kondycjonowania próbek betonowych UNIMORS - 3 szt.

- Przegląd komór klimatycznych TOROPOL - 2 szt.

- Przegląd pomieszczenia klimatycznego – 1 szt.

- Przegląd aparatów do badania zawartości powietrza w betonie - 4 szt.

- Przegląd/naprawa suszarka CONTROLS – 1 szt.

- Przegląd prasy wytrzymałościowe CONTROLS 2000kN i 200kN – 2 szt.

- Przegląd automatycznej przecinarki – 1 szt.

- Naprawa wstrząsarki laboratoryjnej LPzE-3e nr fab. 4743 – 1 szt.

- Naprawa komory klimatycznej Multiserw Morek KK70 nr fab. K70BD10665 – 1 szt.

- Naprawa aparatury próżniowej Frowag – 1 szt.

- Naprawa wózka podnośnikowego WZM-120 nr fab. 11051125-2/008T - 1 szt.

- Przegląd kompresora tłokowego olejowy 500l Controls 77-B3600/AIR – 1 szt.

- Termin realizacji: Maksymalnie 30 dni licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia na wykonanie usługi w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie usługi zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia.

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

Komory do badania mrozoodporności (3 szt.): TOROPOL K 15 nr ZBiMW-II-1523/W, TOROPOL K 10 nr ZBiMW-II-1522/W, TOROPOL K10 nr ZBiMW-II-1521/W, TOROPOL K 10 nr ZK-II-1466/W/SW, TOROPOL K 12 nr ZK-II-1467/W/SW

- Przegląd układu chłodzącego:

- sprawdzenie poprawności działania urządzenia,

- sprawdzenie szczelności układu,

- uzupełnienie brakującego czynnika chłodzącego.

- Wystawienie dokumentu potwierdzającego wykonaną usługę.

Przyczepy do kondycjonowania próbek betonowych (3 szt.): UNIMORS nr: WF257AJ; WF258AJ; WF259AJ

- Przegląd układu chłodzącego:

- sprawdzenie poprawności działania urządzenia,

- sprawdzenie szczelności układu,

- uzupełnienie brakującego czynnika chłodzącego.

- Wystawienie dokumentu potwierdzającego wykonaną usługę.

Komora klimatyczna TOROPOL (2 szt.): K008 nr ZBiMW-II-1525/W/SW, K007 nr ZBiMW-II-1527/NK/SW,

- Przegląd układu chłodzącego:

- sprawdzenie poprawności działania urządzenia,

- sprawdzenie szczelności układu,

- oczyszczenie skraplacza,

- uzupełnienie brakującego czynnika chłodzącego.

- Wystawienie dokumentu potwierdzającego wykonaną usługę.

Pomieszczenie klimatyczne pokój nr 24 nr ZBiMW-II-2395/NK/SW

- Przegląd układu chłodzącego:

- sprawdzenie poprawności działania urządzenia,

- sprawdzenie szczelności układu,

- naprawa/wymiana sprężarki

- oczyszczenie skraplacza,

- uzupełnienie brakującego czynnika chłodzącego.

- Wystawienie dokumentu potwierdzającego wykonaną usługę.

Aparaty do badania zawartości powietrza w betonie 4 szt. (ZBiMW/II/1528/NK/SW, ZBiMW/II/1518/NK/SW, ZBiMW/II/1600/NK/SW, ZBiMW/II/1601/NK/SW

- Wymiana pompki/pompek.

- Sprawdzenie poprawności działania (ewentualna wymiana) zaworów zamykających dopływ wody – 2 szt. na jeden aparat.

- Sprawdzenie poprawności działania (ewentualna wymiana) zaworu utrzymującego ciśnienie w pompie – 1 szt. na aparat.

- Sprawdzenie frezy w podstawie aparatu.

- Ogólny przegląd urządzenia.

Suszarka CONTROLS typ. 10-D1396 4 szt. (ZBiMW/II/1499/W/SW)

- Wymiana przełącznika.

- Wymiana/naprawa wentylatora.

- Ogólny przegląd urządzenia

- Wystawienie dokumentu potwierdzającego wykonaną usługę

Prasa wytrzymałościowa CONTROLS 2000kN nr ZBiMW-II-1368/W/SW, Prasa wytrzymałościowa CONTROLS 200kN nr ZBiMW-II-1519/W/SW

- Sprawdzenie szczelności układu:

- Wymiana oleju,

- Sprawdzenie szczelności zaworu regulującego ciśnienie oleju

- Ewentualna wymiana uszczelek,

- Sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

- Wystawienie dokumentu potwierdzającego wykonaną usługę.

Automatyczna przecinarka, wyposażona w automatyczny stolik przesuwny wzdłuż osi X, Z, średnica 300mm

- Sprawdzenie poprawności działania układu pneumatycznego:

- doposażenie w  uchwyt szybkomocujący z krótkim posuwem do rowków T-10 mm 2 szt. do próbek cylindrycznych o średnicy 100mm i 150 mm do montażu na stole przecinarki po lewej lub prawej stronie ściernicy,

- Sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

- Wystawienie dokumentu potwierdzającego wykonaną usługę.

Wstrząsarka laboratoryjna LPzE-3e nr fab. 4743 – 1 szt. (ZAiMMA-III-2634/NK/SW)

- Wymiana pasków mocujących sita

Komora klimatyczna Multiserw Morek KK70 nr fab. K70BD10665 – 1 szt. (ZAiMMA-II-2392/W/SW)

- Naprawa mocowań półek wewnętrznych (przystosowanie do obciążenia 50 kg na półkę)

Aparatura próżniowa Frowag – 1 szt. (ZAiMMA-II-2466/SZ/SW)

- Naprawa silnika pompy próżniowej (silnik 230V, uruchamia się tylko po ręcznym obrocie wirnika)

Wózek podnośnikowy WZM-120 nr fab. 11051125-2/008T – 1 szt.

ZAiMMA-III-2510/NK

- Naprawa siłownika hydraulicznego.

Kompresor tłokowy olejowy 500l Controls 77-B3600/AIR – 1 szt.

ZAiMMA-III-2486/SZ

- Diagnostyka zakresu uszkodzeń

- Wystawienie protokołu weryfikacji uszkodzeń

- Wycena naprawy sprzętu