(nazwa i adres Wykonawcy)

Rozdział 5: dostawa refraktometru (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice,

Producent (marka)

model

rok produkcji: nie wcześniej niż 2022 rok, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne ofertowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne podyktowane organizacją stanowiska pracy | nie więcej niż 45x35x35 cm (dł. x szer. x wys.) | Należy podać |
|  | Dwie skale pomiarowe | Współczynnik załamania światła (RI) % wagowy zawartości sacharozy - BRIX |  |
|  | Zakres pomiarowy | Skala RI: od nie więcej niż 1,26 do minimum 1,72 Skala BRIX: od nie więcej niż 0 do 100 % | Należy podać |
|  | Dokładność | Skala RI: nie gorsza niż ± 0,0001 Skala BRIX: nie gorsza niż ± 0,1 % | Należy podać |
|  | Rozdzielczość | Skala RI: nie gorsza niż ± 0,0001 Skala BRIX: nie gorsza niż ± 0,1 % Temperatura: nie gorsza niż ± 0,05°C | Należy podać |
|  | Odtwarzalność | Skala RI: nie gorsza niż ± 0,0001 Skala BRIX: nie gorsza niż ± 0,1 % | Należy podać |
|  | Pryzmat pomiarowy | Wykonany z szafiru |  |
|  | Wbudowana kompensacja temperaturowa dla cieczy cukrowych | do 20°C |  |
|  | Kontrola temperatury próbki | +10°C ÷ 90°C |  |
|  | Wbudowany system termostabilizacji próbki z grzaniem i chłodzeniem pryzmatu i pokrywy (system Peltiera) | wymagane |  |
|  | Kalibracja przy użyciu wody lub wzorców | wymagane |  |
|  | Możliwość przywrócenia kalibracji fabrycznej | wymagane |  |
|  | Wyświetlacz LCD z dotykowym ekranem zintegrowany z urządzaniem | Min 8” | Należy podać |
|  | Wbudowane archiwum | Nie mniej niż 100 pomiarów | Należy podać |
|  | Wbudowany system oceny jakości analizowanej próbki | wymagane |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie zmiany nałożenia próbki | wymagane |  |
|  | Wbudowany widok z analizą trendu produktów | wymagane |  |
|  | Sprzęt dostarczony ze świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium | wzorcowanie w co najmniej czterech punktach w całym zakresie pomiarowym. |  |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |
|  | Wniesienie, instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu użytkowania | wymagane |  |
|  | Instrukcje w pełnej wersji, w języku polskim, dostarczone ze sprzętem | wymagane |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu użytkowania sprzętu | co najmniej 5 osób |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące | - Należy podać |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)