Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
I Chłodziarka Laboratoryjna 
1. Opis wnioskowanego zakupu:
Urządzenie do przechowywania prób w zakresie temperatury 2-8 °C wraz z rozkładem temperatury.
2. Szczegółowy opis parametrów technicznych.
Próby do fiz-chem wymagania: 1-6 °C
Próby sensoryczne wymagania: 4+/-2 °C
Chłodziarka laboratoryjna z chłodzeniem powietrzem obiegowym i wnętrzem wolnym od źródeł zapłonu SRFfg 4001, zakres temperatury: od +3 °C do +16 °C, poj. całkowita 394L, poj. Użytkowa 298L, Drzwi pełne, Biała +Wzorcowanie nowych urządzeń termostatycznych w 9 pkt.
(naroża i środek) w akredytowanym laboratorium przez PCA
II Zamrażarka laboratoryjna 

1. Opis wnioskowanego zakupu:
Urządzenie do przechowywania szczepów wzorcowych w zakresie temp -25 do-18 °C wraz z rozkładem temperatury.
2. Szczegółowy opis parametrów technicznych.
Zamrażarka laboratoryjna z chłodzeniem konwekcyjnym SFFvh
4001, zakres temperatury: -9 °C do -35 °C, pojemność całkowita 273L, pojemność użytkowa 174L,
Drzwi pełne, Biała +Wzorcowanie nowych urządzeń termostatycznych w 9 pkt.
(naroża i środek) w akredytowanym laboratorium przez PCA

III Autoklaw (sterylizator Parowy) z wyposażeniem 

1. Opis wnioskowanego zakupu:
Urządzenie do sterylizacji podłoży do oznaczeń mikrobiologicznych w próbkach wody oraz sterylizacji sprzętu i szkła wykorzystywanego do rutynowych badań - Autoklaw ASL 80 MSV z wyposażeniem.
2. Szczegółowy opis parametrów technicznych.
· Pojemność: 80L
· Wymiary komory: średnica 413 mm, głębokość 610 mm
· Komora cylindryczna, płaszcz oraz drzwi komory wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L
· Wymiary zewnętrzne: wys. x szer. x głęb.:  947x735x600 mm
· Obudowa i rama wykonane ze stali nierdzewnej 304
· Temperatura ekspozycji: 60-136 °C
· Funkcja autostartu
· Sterowanie mikroprocesorów
· 20 programów sterylizacyjnych
· 2 dodatkowe programy testowe (Bowie-Dick i test szczelności)
· Dodatkowy czujnik temperatury (PT 100) w komorze
· Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową
· Zamknięty obieg wody chłodzącej oszczędzający wodę i energię elektryczną dla modeli M, MS, MV i MSV
· Funkcja aparatu KOCHA
· Port walidacyjny
· Wytwornica pary ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznego czyszczenia
· Armatura z materiałów nierdzewnych
· System chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej
· Drukarka igłowa



