Przeworsk, 14.11.2023 r.

PSA.272.8.2023

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Przeworsku,  Rynek 1, 37-200 Przeworsk

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych                       (Dz. U. z 2023, poz. 1605), zwana dalej ustawą Pzp.

Nazwa zadania: „Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przeworsku”.

Miejsce dostarczenia: Oddział Laboratoryjny PSSE w Przeworsku, ul. Rynek 1

1. Demineralizator wody 1 szt.: - współpraca z autoklawem, - współpraca ze zbiornikiem ciśnieniowym wody zdemineralizowanej, - stopnie oczyszczania wody: prefiltr osadowy 5µm, filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca, odwrócona osmoza, demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, - przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm, - konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej, - wydajność: 5 l/h, - zasilanie wodą wodociągową, - ruchomy punkt poboru wody zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu min. 2m, - zasilanie: 230V/50Hz, - pobór mocy urządzenia poniżej 40W, - wymiary: 230x440x500 mm ±5% - automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku, - obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej- inox, - alarm informujący o wymianie filtrów wstępnych, - alarm informujący o wymianie modułu membranowego RO, - alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego - funkcje zabezpieczające pracę systemu przy niskim ciśnieniu wody zasilającej oraz przy pełnym zbiorniku, - menu w języku polskim na wyświetlaczu urządzenia, - gwarancja na warunkach producenta, nie mniej niż 24 miesiące.

2. Zbiornik wody zdemineralizowanej, ciśnieniowy - 1 szt. : -zbiornik metalowy (malowany proszkowo) do magazynowania wody zdemineralizowanej, - współpraca z autoklawem, - objętość całkowita: 40 l ±5% - poj. całkowita przy ciśnieniu 2,8 bar: 25-30 l - wysokość: 600 mm ±5% - średnica: 400 mm ±5% - wbudowana poduszka powietrzna, - max. ciśnienie pełnego zbiornika: 3,5 bar, - ciśnienie pustego zbiornika: 0,4-0,5 bar, - temperatura otoczenia 2-40°C, - gwarancja na warunkach producenta ale nie mniej niż 24 miesiące,

3. Sprężarka powietrza, bezolejowa– 1 szt.: - współpraca z autoklawem, - pojemność zbiornika 30l, - moc 750 W, - poziom hałasu max. 55 dB, - cichobieżna, - przepływ powietrza 150 l/min ±5%, - obroty: 1400 obr/min. - wymiary (dł. x szer. x wys.) 400x400x650 mm ±5% - instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja na warunkach producenta, nie mniej niż 24 miesiące.