Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: ADM.272.16.2025.IW

Nazwa i adres Wykonawcy:

..........................................................

..........................................................

FORMULARZ ASORTYMENTOWY

| CZĘŚĆ NR 4 – Spektrofotometr DR 6000 UV VIS – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| 1 | Producent: HACH |  |  |
| 2 | Model: DR 6000 UV VIS |  |  |
| 3 | Lampa deuterowa (UV) |  |  |
| 4 | Lampa halogenowa (VIS) |  |  |
| 5 | Zakres długości fal 190-1100 nm |  |  |
| 6 | System optyczny: technika wiązki odniesienia, widmowa |  |  |
| 7 | Jednowiązkowy z wiązką odniesienia |  |  |
| 8 | Automatyczny wybór długości fali |  |  |
| 9 | Tryb pracy: transmitancja, absorbancja, stężenie |  |  |
| 10 | Dokładność długości fali: ± 1nm |  |  |
| 11 | Powtarzalność długości fali: < 0,1nm |  |  |
| 12 | Rozdzielczość długości fali: 0,1nm |  |  |
| 13 | Szerokość pasma spektralnego: 2nm |  |  |
| 14 | Automatyczna identyfikacja testów kuwetowych |  |  |
| 15 | Zakres pomiaru fotometrycznego: ±3 Abs (340-900 nm) |  |  |
| 16 | Liniowość fotometryczna: < 0,5 % do 2 Abs, ≤ 1 % od 2 Abs, ze szkłem neutralnym przy 546 nm |  |  |
| 17 | Dokładność fotometryczna: 5 mAbs przy 0,0 – 0,5 Abs, < 1 % przy 0,50 – 2,0 Abs, przy 546 nm |  |  |
| 18 | Programy użytkownika ≥100 |  |  |
| 19 | Wyświetlacz TFT o przekątnej min. 7 cali, kolorowy, dotykowy |  |  |
| 20 | Kompatybilne kuwety: okrągłe 13 mm, prostokątne 10 i 50 mm, okrągłe i prostokątne 1 cal |  |  |
| 21 | Przewód zasilający, uniwersalny adapter, osłona przeciwpyłowa |  |  |
| 22 | Zasilanie: 50/60 Hz; 110-240 VAC |  |  |
| 23 | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 25 | Transport |  |  |
| 26 | Usługa wzorcowania w 10 punktach: 350 nm, 410 nm, 450 nm, 510 nm, 525 nm, 540 nm, 570 nm, 620 nm, 655 nm, 880 nm. Usługę wzorcowania należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. Usługę wzorcowania należy wykonać do 31 marca 2026 r. |  |  |

….......................................................		…...........................................................................

Miejscowość, data					Podpis  Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela

Niniejszy formularz powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód)