## cz. 4_po zmianie
Załącznik Nr 1/4_po zmanie
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 4 – LBEK - Testy i odczynniki do wykrywania, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową
ZPO.272.2.22.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  | A |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus | Test aglutynacyjny pozwalający wykryć czynnik zlepny (clumping factor), białko A oraz polisacharyd otoczkowy Staphylococcus aureus. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 9 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. a'100 oznaczeń
2. | Test lateksowy do grupowania paciorkowców grup A,B,C,D,F,G | Test aglutynacyjny do oznacznia grup paciorkowców zgodnie z klasyfikacją Lancefield. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 9 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 2 | op. a'50 oznaczeń
3. | Krążki bibułowe zawierające cefinazę do szybkiegiego wykrywania β-laktamazy | Krążki bibułowe nasycone chromogenną cefalosporyną (nitrocefiną) charakteryzujące się szybką zmianą barwy z żółtej na czerwoną do szybkiegiego wykrywania β-laktamazy. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 5-6 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 2 | op.a' 25 krąż.
4. | Optochina | Krążki bibułowe nacycone chlorowodorkiem etylohydrokupreiny do różnicowania szczepów Streptococcus pneumoniae. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 9 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. a'50 krążków
5. | Oksydaza Reagent | Test paskowy do wykrywania oksydazy cytochromowej. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 9 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. a' 50 pasków bibułowych
6. | Generator do warunków beztlenowych (AnaeroGen) | Papierowa saszetka zawierąca kwas askorbinowy i węgiel aktywny, która wchodzi w reakcję w kontakcie z powietrzem. Stężenie tlenu <0.1 % w ciągu 30 minut, stężenie CO2 8% do 14% po 24 h. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 30 | op.a'10szt.
7. | Pasek warunków beztlenowych | Paski wskaźnikowe pozwalające skontrolować uzyskanie prawidłowej atmosfery beztlenowej i utrzymanie jej podczas całej inkubacji. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. a'100 sztuk
8. | Woreczki do hodowli bakterii beztlenowych | Szczelne nie przepuszczające powietrza torebki wykonane z przezroczystego plastiku, w których można umieścić od 1 do 4 płytek Petriego. Przeznaczone do utrzymania warunków beztlenowych lub mikroaerofilnych. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 20 | op. a'20 sztuk
9. | Generatory atmosfery mikroareofilnej (CampyGen) | Generator umożliwiający wytworzenie odpowiedniej atmosfery mikroareofilnej w plastikowych woreczkach. Stężenie tlenu 6%, stężenie CO2 14%. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu | 12 | op. a'20 saszetek
10. | Zestaw lateks Legionella | Test lateksowy (50 oznaczeń) do identyfikacji Legionella pneumophila serogrupa: 1, 2-14 i Legionella sp. Skład zestawu: lateks kontrolny, bufor, kartoniki testowe, kontrola dodatnia i ujemna. Czułość 99%, specyficzność 100%. Termin ważności co najmniej 12 9 miesięcy od dnia dostawy. Karta charakterystyki, certyfikat jakości i instrukcja wykonania testu w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej dołączone do oferty i dostawy. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numeru katalogowego, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanego produktu lub ulotkę informacyjną lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. a'50 oznaczeń
11. | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania obecności antygenu Helicobacter pylori | Immunochromatograficzny test paskowy przeznaczony do jakościowego wykrywania in-vitro antygenu H.pylorii w próbkach kału ludzkiego. Skład zestawu: odczynnik amplifikowany streptawidiną, dwa różne przeciwciała monoklonalne, swoiste dla antygenu H.pylori, jedno z tych przeciwciał monoklonalnych skoniugowane jest ze złotem koloidalnym, drugie z biotyną. Test do wykonania 20 oznaczeń. Skład zestawu: szpatułki, 20 przezroczystych probówek testowych, 20 plastikowych pipet typu Pasteura (z podziałką 0,1ml), 20 gotowych do użycia pasków testowych w zamykanej foliowej torebce, 20 probówek rozcieńczalnika próbek, bufor PBS zawierający antybiotyk, surowicę zwierzęcą i detergent. Odczyt wzrokowy w ciągu 5 minut po zakończeniu 15-minutowego okresu inkubacji w temp. pokojowej (18-30°C). Temperatura przechowywania 2-8˚C. Termin ważności testu co najmniej 9 miesięcy od dnia dostawy. Karta charakterystyki, certyfikat jakości i instrukcja wykonania testu w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej dołączone do oferty i dostawy. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numeru katalogowego, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanego produktu lub ulotkę informacyjną lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 4 | op. a'20 oznaczeń
12. | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Legionella w moczu | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania in vitro obecności antygenów Legionella pneumophila serogrupa 1 w próbkach moczu. Uzyskanie wizualnego wyniku do 15 minut. Test posiadający certyfikat CE oraz IVD. Wymagana: - czułość i specyficzność testu wynosi: minimum 95%, - zestaw z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej, - termin ważności testu minimum 6 miesięcy od daty zakupu produktu, - instrukcja wykonania testu w języku polskim. Metoda wykorzystująca swoiste przeciwciała wobec antygenu Legionella pneumophila serogrupa 1, naniesione na membranę nitrocelulozową w polu testowym. Obecność na tej samej membranie pola kontrolnego z naniesionymi przeciwciałami kontrolnymi. Interpretacja testu oparta na obserwacji obecności lub braku kolorowych linii. Oferowany zestaw powinien zawierać płytki testowe, odczynniki bądź wymazówki testowe (jeśli niezbędne do przeprowadzenia badania), kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | zestaw a'12 lub 10 oznaczeń
13. | Ampicylina 10 µg | Wymagania dodatkowe dla pozycji 19-68. 1. Producent krążków musi posiadać: -certyfikat ISO 13485 i ISO 9001 -deklaracje zgodności CE oraz IVD -certyfikaty analizy -karty charakterystyki substancji niebezpiecznej Całość proszę dołączyć do oferty 2.Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 12 6-9 miesięcy i pochodzić od jednego producenta. 3.Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii. 4. Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z zaleceniami CLSI i EUCAST. 5. Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem. Nie dopuszczane są formy innego „hermetycznego” opakowania. 6. Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 do +8ºC z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych. 7. Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w μg wydrukowane dwustronnie. 8. Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, tak jak określa to norma DIN. Do oferty przetargowej należy dostarczyć dokument producenta krążków antybiotykowych dotyczący kryteriów akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego na krążkach wg normy DIN lub równoważnej. 9. Do oferty przetargowej należy załączyć specyfikację krążków i przykładowe świadectwo kontroli jakości 3 różnych krążków antybiotykowych, które powinno zawierać: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności; - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku - kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami podanymi. 10. Certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej albo elektroniczniej. | 1 | op.a' 5x 50 krążków
14. | Ampicylina 2 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
15. | Amikacyna 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
16. | Amoksacylina / kw. klawulanowy 2/1 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
17. | Amoksacylina / kw. klawulanowy 20/10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
18. | Aztreonam 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
19. | Aztreonam-awibaktam 30–20 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
20. | Cefadroksyl 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
21. | Cefaklor 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
22. | Cefiderokol 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
23. | Cefiksym 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
24. | Cefoksytyna 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
25. | Cefotaksym 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
26. | Cefotaksym 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
27. | Cefpodoksym 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
28. | Ceftarolina 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
29. | Ceftazydym 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
30. | Ceftazydym 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
31. | Ceftazydym-awibactam 10–4 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
32. | Ceftolozan-tazobactam 30–10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
33. | Ceftriakson 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
34. | Cefuroksym 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
35. | Chinupristyna-dalfopristyna 15 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
36. | Ciprofloksacyna 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
37. | Ertapenem 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
38. | Erytromycyna 15 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
39. | Fosfomycyna 200 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
40. | Gentamycyna 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
41. | Gentamycyna 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
42. | Imipenem 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
43. | Imipenem-Relebactam 10–25 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
44. | Klindamycyna 2 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
45. | Lewofloksacyna 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
46. | Linezolid 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
47. | Meropenem 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
48. | Meropenem-Waborbactam 20–10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
49. | Moksifloksacyna 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
50. | Mupirocyna 200 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
51. | Nitrofurantoina 100 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
52. | Nitroxolin 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
53. | Norfloksacyna 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
54. | Ofloksacyna 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
55. | Oksacylina 1 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
56. | Penicylina benzylowa 1 jednostka |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
57. | Pefloksacyna 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
58. | Piperacylina-Tazobactam 30–6 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
59. | Streptomycyna 300 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
60. | Temocylina 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
61. | Tobramycyna 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
62. | Trimetoprim-sulfametoksazol 1,25–23,75 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć:
dla pozycji 1-12 katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę
dla pozycji 10,11 karta charakterystyki, certyfikat jakości i instrukcja wykonania testu w języku polskim
dla pozycji 13-62 certyfikat ISO 13485 i ISO 9001
dla pozycji 13-62 deklaracje zgodności CE oraz IVD
dla pozycji 13-62 certyfikaty analizy
dla pozycji 13-62 karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
dla pozycji 13-62 dokument producenta krążków antybiotykowych dotyczący kryteriów akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego na krążkach wg normy DIN lub równoważnej.
dla pozycji 13-62 specyfikację krążków i przykładowe świadectwo kontroli jakości 3 różnych krążków antybiotykowych, które powinno zawierać: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności; - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku - kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami podanymi.
do dostawy należy dołączyć:
dokumenty wskazane w tabeli
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 50%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie w nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych