OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa przeglądu i sprawdzenia sprzętu laboratoryjnego z Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach wraz z wydaniem Świadectw kontroli na każde urządzenie.

Zakres przedmiotowego zamówienia został podzielony na części:

| Część 1 - | Usługa przeglądu i sprawdzenia urządzeń laboratoryjnych firm: Infratest, Heidolph, Cooper, Memmert, Testing, Form+Test, Wacker, Brecon, Makita, Matest; |
| --- | --- |
| Część 2 - | Usługa przeglądu i sprawdzenia urządzeń laboratoryjnych firmy Zehntner; |
| Część 3 - | Usługa przeglądu i sprawdzenia urządzeń laboratoryjnych firm: Infratest, Frowag, Multiserw, Geolab, ZAN; |
| Część 4 - | Usługa przeglądu technicznego i konserwacji wiertnic firmy CEDIMA; |
| Część 5 - | Usługa przeglądu i sprawdzenia urządzeń laboratoryjnych firm: WSL, Petrotest, Controls, RMU, Liebherr; |

- Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Tabela 1 – 5 – Wykaz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia), dla poszczególnego sprzętu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Część 1 - | Usługa przeglądu i sprawdzenia urządzeń laboratoryjnych firm: Infratest, Heidolph, Cooper, Memmert, Testing, Form+Test, Wacker, Brecon, Makita, Matest; |
| --- | --- |

Tabela 1: Wykaz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia

| Lp | nr qms | Nr seryjny | Nazwa urządzenia | Producent | Zakres sprawdzenia | Termin realizacji do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-1.1-I-1375/S | 2005202 | Ekstraktor automatyczny ultradźwiękowy Infratest Typ 20-1100 | Infratest | Przegląd techniczny | 24.04.2026 |
| 2 | T-1.1-I-1378/S | 2044520 | Ekstraktor automatyczny ultradźwiękowy Infratest Typ 20-11603 | Infratest | Przegląd techniczny | 24.04.2026 |
| 3 | T-1.1-I-1374/S | 2034010 | Ekstraktor automatyczny ultradźwiękowy Infratest Typ 20-1100 | Infratest | Przegląd techniczny | 24.04.2026 |
| 4 | T-1.1-I-1580/W/S | 2064111 | Penetrometr półautomatyczny cyfrowy do asfaltu Infratest Typ 20-20660 | Infratest | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 1426:2015-08 oraz PN-EN 1426:2025-02 : - masa trzpienia (47,50 ± 0,05 g) - masa trzpienia z igłą (50,00 ± 0,05 g) - czas obciążenia: 5 s - masa obciążnika (50 g) - całkowite obciążenie (100,00 ± 0,10 g) | 24.04.2026 |
| 5 | T-1.1-I-1932/S | 2023516 | Ubijak Marshalla Infratest Typ 20-1475 | Infratest | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12697-30:2019-01: - wysokość opadania obciążnika (457 ± 5 mm) p.8.5 - częstotliwość uderzeń (50 uderzeń w ciągu 55-60 s) p.8.5 - całkowita masa młota ubijaka (7850 ± 50 g) p.5.2.3 - masa obciążnika (4535 ± 15 g) p. 5.2.3 Wykonanie czyszczenia i smarowania mechanizmu ubijaka. Dokręcenie luzów na wszystkich połączeniach śrubowych. | 24.04.2026 |
| 6 | T-1.1-I-1584/S | 101211260 | Wyparka próżniowa Heidolph Typ 20-1300 | Heidolph | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12697-3+A1:2019-02: - prędkość obracania kolby destylacyjnej (75 ± 15 obr/min.) - wydajność odparowania rozpuszczalnika zgodnie z p. 5.3 - sprawdzenie pompy próżniowej oraz manometrów zgodnie z p. 5.3 | 24.04.2026 |
| 7 | T-1.1-I-1603/S | 12-9448 | Suszarka RTFOT Infratest 20-2572 pompa próżniowa | Infratest | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12607-1:2014-12E - prędkość obrotu tarczy - sprawdzenie termostatu - sprawdzenie przepływomierza | 24.04.2026 |
| 8 | T-1.1-I-1886/W/S | 2045010 | Koleinomierz Infratest Typ 20-4000 | Infratest | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12697-22+A1:2024-05 pkt 6.3, szerokości opony, grubości opony, długości przejazdu koła, częstotliwości przejazdu, błędu czujnika głębokości. Wykonanie czyszczenia, konserwacji i smarowania szyn prowadzących. | 24.04.2026 |
| 9 | T-1.1-I-1887/S | 2018010 | Zagęszczarka segmentowa Roller Compactor Infratest Typ 20-4030 | Infratest | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12697-33+A1:2023-03 Przegląd techniczny. Wykonanie czyszczenia, konserwacji i smarowania połączeń ślizgowych. | 24.04.2026 |
| 10 | T-1.1-I-1888/S | A4134 | Belka 4-punktowa; CRT-RH4PT-BB-1103-01 | Cooper | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12697-24:2018-08 - wersja angielska oraz PN-EN 12697-26+A1:2023-03 - wersja angielska | 24.04.2026 |
| 11 | T-1.1-I-1889/S | G810.0478 | Suszarka laboratoryjna UFE 800 | Memmert | Przegląd techniczny; sprawdzenie w 150 °C | 24.04.2026 |
| 12 | T-1.1-III-1586/S | 1003811 | Wyciskacz uniwersalny 100 kN Infratest Typ 10-1849 | Infratest | Przegląd techniczny; wymiana oleju hydraulicznego | 24.04.2026 |
| 13 | T-1.2-I-1421/S | 70387 | Tarcza Boehmego | FORM+TEST | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 1338 - licznik obrotów, ilość obrotów na minutę - wymiar tarczy | 25.04.2026 |
| 14 | T-1.2-I-1577/S | 1048 | Aparat do badania zawartości powietrza w betonie - 8 litrów | Testing | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12350-7:2019 i kalibracja aparatu | 25.04.2026 |
| 15 | T-1.2-I-1984/S | 5681 | Aparat do badania zawartości powietrza w betonie - 8 litrów | Testing | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12350-7:2019 i kalibracja aparatu | 25.04.2026 |
| 16 | T-1.2-I-1882/S | 7580 | Aparat do badania zawartości powietrza w betonie - 8 litrów | FORM+TEST | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12350-7:2019 i kalibracja aparatu | 25.04.2026 |
| 17 | T-1.2-III-1613/S | 6486 | Stolik wibracyjny przenośny | Wacker | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12350-1, PN-EN 12390-2 - pomiar częstotliwość | 11.05.2026 |
| 18 | T-1.2-III-1852/S | 18100506 | Stolik wibracyjny przenośny | Brecon | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12350-1, PN-EN 12390-2 - pomiar częstotliwość | 11.05.2026 |
| 19 | T-1.2-III-1895/NK | T-1.2/031 | Wibrator wgłębny | Makita | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12350-1, PN-EN 12390-2 - pomiar częstotliwość | 24.05.2026 |
| 20 | T-1.2-I-1405/W/S | 1849 | Prasa wytrzymałościowa MEGA 6-3000-100 S | FORM+TEST | Przegląd prasy: - wykonanie konserwacji, sprawdzenie poziomu oleju oraz szczelności przewodów | 25.04.2026 |
| 21 | T-1.5-I-1589/S | 10054 02 | Wstrząsarka do wskaźnika piaskowego Infratest | Infratest | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 933-8:2015-07 - punkt 6.13 zakres przesuwu 200 ± 10 mm częstotliwość 3 cykle/s | 26.04.2026 |
| 22 | T-1.5-I-1581/S | S157-01/AZ/0041 | Urządzenie do badania błękitu metylenowego model S157-01 | Matest | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 939-9:2022-07 - punkt 6.4 prędkość obrotowa 600 ± 60 obr/min | 26.04.2026 |
| 23 | T-1.5-I-1604/S | 1702.0174 | Łaźnia wodna Memmert | Memmert | sprawdzenie temperatury w temp. 25°C | 26.04.2026 |

| Część 2 - | Usługa przeglądu i sprawdzenia urządzeń laboratoryjnych firmy Zehntner; |
| --- | --- |

Tabela 2: Wykaz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia

| Lp | nr qms | Nr seryjny | Nazwa urządzenia | Producent | Zakres sprawdzenia | Termin realizacji do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-1.3-I-1607/S | 460806014 | Retroreflektometr, Model ZRM 6014 | Zehntner | Przegląd techniczny, sprawdzenie wskazań urządzenia | 16.04.2026 |
| 2 | T-1.3-I-1715/S | 481796060 | Retroreflektometr, Model ZRS 6060 | Zehntner | Przegląd techniczny, sprawdzenie wskazań urządzenia | 16.04.2026 |

| Część 3 - | Usługa przeglądu i sprawdzenia urządzeń laboratoryjnych firm: Infratest, Frowag, Multiserw, Geolab, ZAN; |
| --- | --- |

Tabela 3: Wykaz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia

| Lp | nr qms | Nr seryjny | Nazwa urządzenia | Producent | Zakres sprawdzenia | Termin realizacji do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-1.3-I-1926/W/S | 160752869 | VSS - jednoczujnikowy | InfraTest | Przegląd techniczny | 02.04.2026 |
| 2 | T-1.3-I-1933/W/S | 192104413 | VSS - jednoczujnikowy | InfraTest | Przegląd techniczny | 02.04.2026 |
| 3 | T-1.3-I-1562/W/S | 1008380 / 333384 00003 | VSS - jednoczujnikowy, (nr statywu: 1012902) | InfraTest | Przegląd techniczny | 02.04.2026 |
| 4 | T-1.3-I-1564/W/S | 1220041 / 333384 00008 | VSS - jednoczujnikowy, (nr statywu: 1003902) | InfraTest | Przegląd techniczny | 02.04.2026 |
| 5 | T-1.4-I-1862/S | 1191 | Aparat Proctora Typ 2.151 | FROWAG | Sprawdzenie zgodnie z PN-88/B-04481 -wymiarów form Proctora, 2 małe formy, 2 duże formy -masy i średnicy ubijaków, 6 ubijaków -wysokości opadania ubijaków: 2 wysokości 320 mm i 480 mm | 25.04.2026 |
| 6 | T-1.4-I-1588/S | 5501 | Wstrząsarka do badania wskaźnika piaskowego typ LPz-WP | Multiserw | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 933-8:2012 - punkt 6.13 - punkt 8.2 | 25.04.2026 |
| 7 | T-1.4-III-1857/S | T-1.4/ 03/Kartell dla WP 14907 2023 | Zestaw do przemywania - wskaźnik piaskowy | Multiserw | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 933-8:2012 | 25.04.2026 |
| 8 | T-1.4-III-1856/S | WP 14907 2023 | Nurnik do wskaźnika piaskowego | Multiserw | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 933-8:2012 | 25.04.2026 |
| 9 | T-1.4-I-1597/S | 1034/2011 | Aparat Casagrande’a | GeoLab | Sprawdzenie zgodnie z PN-88/B-04481 - punkt 5.6.2.2 | 25.04.2026 |
| 10 | T-1.4-I-1598/S | 1033/2011 | Aparat Casagrande’a | GeoLab | Sprawdzenie zgodnie z PN-88/B-04481 - punkt 5.6.2.2 | 25.04.2026 |
| 11 | T-1.4-I-1894/S | T-1.4/04 | Objętościomierz piaskowy | ZAN | Sprawdzenie zgodnie z BN-77/8931-12 punkt 2.2 | 25.04.2026 |
| 12 | T-1.4-I-1972/S | 1684/2023 | Sonda dynamiczna pneumatyczna DPL-R | GeoLab | Przegląd techniczny | 25.04.2026 |

| Część 4 - | Usługa przeglądu technicznego i konserwacji wiertnic firmy CEDIMA; |
| --- | --- |

Tabela 4: Wykaz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia

| Lp | nr qms | Nr seryjny | Nazwa urządzenia | Producent | Zakres sprawdzenia | Termin realizacji do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-1.1-I-1597/S | 22400048 | Wiertnica CEDIMA BW-400 (przyczepa wiertnicza) | CEDIMA | Przegląd techniczny okresowy: - konserwacja i smarowanie zespołów wiertnicy - sprawdzenie działania zespołów wiertnicy - wymiana wkładu filtra oleju hydraulicznego na spływie oleju - wymiana oleju hydraulicznego 45 litrów - wymiana filtra oleju silnikowego silnika Hatz - wymiana oleju silnika Hatz 3 litry | 24.04.2026 |
| 2 | T-1.1-I-1596/S | 0068565 | Wiertnica CEDIMA H 250, Model: BBM33L | CEDIMA | Przegląd techniczny | 24.04.2026 |

Część 5 - Usługa przeglądu i sprawdzenia urządzeń laboratoryjnych firm: WSL, Petrotest, Controls, RMU, Liebherr;

Tabela 5: Wykaz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia

| Lp | nr qms | Nr seryjny | Nazwa urządzenia | Producent | Zakres sprawdzenia | Termin realizacji do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-1.1-I-1370/S | 09473291/02 | Eksykator szafkowy Typu EKS 13 | WSL Sp. z o.o. | Sprawdzenie poprawności wskazań elektronicznego termohigrometru | 24.04.2026 |
| 2 | T-1.1-I-1371/S | 09473291/01 | Eksykator szafkowy Typu EKS 13 | WSL Sp. z o.o. | sprawdzenie poprawności wskazań elektronicznego termohigrometru | 24.04.2026 |
| 3 | T-1.1-I-1579/W/S | 0225100601 | Automatyczny analizator mięknienia bitumu metodą Pierścień i Kula RKA-5 Petrotest Typ 10-0802 | Petrotest | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 1427:2015-08: - średnica (9,50 ± 0,05 mm) i masa (3,50 ± 0,05 g) kulek zgodnie z p. 6.1.3 (10 sztuk) - wymiary pierścieni zgodnie z p. 6.1.1 (10 sztuk) - wymiary elementu podtrzymującego pierścienie i jego części zgodnie z p. 6.1.5 - wymiary oraz prędkość obrotowa mieszadła magnetycznego zgodnie z p. 6.1.8 - sprawdzenie laserowego czujnika wykrywającego opadającą kulkę (przerwanie strumienia światła przez spadającą kulkę w odległości 25,0 ± 0,4 mm poniżej dolnej krawędzi pierścienia) | 24.04.2026 |
| 4 | T-1.2-I-1973/W/S | 15004375 | Aparat do badania wodoprzepuszczalności betonu, typ 55-C0246/6 | Controls | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 12390-8:2019, przegląd techniczny i szczelność aparatu. | 18.04.2026 |
| 5 | T-1.2-I-1853/S | T-1.2/024 | Aparat Vicata ręczny | RMU | Sprawdzenie zgodnie z PN-EN 196-3 | 25.04.2026 |
| 6 | T-1.4-I-1594/S | 81.881.4738 | Zamrażarka do badania próbek soli | Liebherr | Sprawdzenie w temperaturze -10°C | 25.04.2026 |
| 7 | T-1.4-III-1938/S | 89127 | Eksykator szafkowy EKS 11 PLUS | WSL Sp. z o.o. | Sprawdzenie poprawności wskazań elektronicznego termohigrometru | 25.04.2026 |

- Warunki dotyczące zamówienia

Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając do każdego z urządzeń Świadectwo kontroli.

Wszystkie koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego (ul. Drogowców 6, 
43-600 Jaworzno) muszą być wliczone w usługę przeglądu i sprawdzenia. Wszystkie koszty przesyłek muszą być wliczone w usługę przeglądu i sprawdzenia.

Dodatkowo Świadectwo kontroli musi zawierać:

- Opis kontrolowanego urządzenia - łącznie z numerem identyfikacyjnym

- Nazwa i adres użytkownika:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe

43-600 Jaworzno, ul. Drogowców 6

- Datę sprawdzenia

- Metodę sprawdzenia

- Wyniki sprawdzenia

- Zgodność z wymaganiami (w przypadku odwołania się do normy)

Na Świadectwach kontroli dla wartości mierzalnych należy podać niepewność pomiaru.

- Warunki płatności

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Przygotował:	Bartłomiej Bachara

Zatwierdził: 	Marcin Walkowiak