Załącznik nr 1d do SWZ

…………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

DOSTAWA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

- Dane o wykonawcy:

| Pełna nazwa Wykonawcy (jak w dokumencie rejestrowym) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |  | Miejscowość |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulica, numer |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Województwo |  |  |  |  |  |
| Adres e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer telefonu / faks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer rachunku bankowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana forma:

Formularz musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściciela firmy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

- Oferuję realizację zamówienia określonego w Załączniku Nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) – Część IV, tj. …………………….., którym jest ………………. (nazwa urządzenia, model, producent, rok produkcji lub inne dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu):

Wartość netto: ..................................................... zł.

(słownie): ...............................................................................................................

podatek VAT: ...................................................... zł.

Wartość brutto: .................................................... zł.

(słownie): ..............................................................................................................

Termin dostawy: do …………… dni

Okres gwarancji: ………………. lata

| Wymagania szczegółowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Wymagania minimalne Zamawiającego | *Spełnienie warunków TAK/NIE |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Sterylizator parowy pionowy wraz z akcesoriami dodatkowymi i usługą wzorcowania | Oferowany produkt Producent: …………………... Model: …………………... Nr katalogowy: …………………... Rok produkcji: …………………... |
|  | Dostarczony sprzęt ma być wolny od wad technicznych, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026 r.). Dostarczony zostanie w opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzony w etykiety identyfikujące dany produkt. |  |
|  | - Sterylizator laboratoryjny parowy musi posiadać pionową komorę sterylizacyjną. - Sterylizator musi umożliwiać sterylizację płynów w naczyniach otwartych, niedomkniętych i szczelnie zamkniętych. - Sterylizator musi posiadać wymiary zewnętrzne (wysokość x szerokość x głębokość) [mm]: 1097 x 735 x 600 (± 5 %). - Pojemność użytkowa komory sterylizatora musi wynosić minimum: 100 litrów (± 5 %). - Wymiary komory sterylizatora (średnica x wysokość) [mm] muszą wynosić: 413 x 760 (± 10 mm). - Rama i obudowa sterylizatora muszą być wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg. AISI. - Obudowa drzwi sterylizatora (bez elementów wystających) musi być wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg. AISI. - Komora, płaszcz komory, drzwi komory i wytwornica pary muszą być wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg. AISI. - Sterylizator musi być wyposażony w 4 skrętne kółka z blokadami. - Sterylizator musi być wyposażony w zewnętrzną cichobieżną, bezolejową sprężarkę powietrza dostosowaną do wymagań sterylizatora. - Sterylizator musi być wyposażony w wbudowaną ciśnieniową wytwornicę pary oddzieloną od komory sterylizacyjnej o mocy minimum 9 kW. - Sterylizator musi posiadać system podtrzymania ciśnienia w komorze. - Sterylizator musi być wyposażony w wbudowaną pompę próżniową umożliwiającą odpowietrzanie w formie próżni frakcjonowanej (zamiast odpowietrzania grawitacyjnego) oraz suszenie próżniowe. - Sterylizator musi posiadać system zapobiegający kipieniu płynów na przykład poprzez funkcję podtrzymania ciśnienia w trakcie schładzania płynów. - Sterylizator musi posiadać system chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej. - Sterylizator musi posiadać system szybkiego chłodzenia wsadu za pomocą zimnej wody uzdatnionej wpuszczanej do płaszcza komory w obiegu zamkniętym. Woda z płaszcza wykorzystywana po chłodzeniu do zasilania wytwornicy pary. - Zużycie wody chłodzącej do chłodzenia kondensatu nie może przekraczać 10 l wody wodociągowej zdatnej do picia. - Średnie zużycie wody demineralizowanej na 1 cykl nie może przekraczać 4 l. - Sterylizator musi być wyposażony w system automatycznego czyszczenia wytwornicy pary po zakończeniu każdego cyklu. - Sterylizator musi być wyposażony w wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze (sonda giętka). - Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 17665-1. - Sterylizator musi posiadać system automatycznego ryglowania pokrywy z blokadą temperaturową. - Otwieranie drzwi sterylizatora musi być wspomagane za pomocą sprężyny gazowej (drzwi otwierane do pionu). - Uszczelka drzwi sterylizatora musi być rozprężana parą. - Sterylizator musi posiadać minimum 20 programów sterylizacyjnych. - Sterylizator musi posiadać 2 programy testowe: test szczelności i test Bowie-Dick. - Sterylizator musi posiadać możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika. - Sterylizator musi być wyposażony w rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu. - Temperatura sterylizacji musi być programowana w zakresie (103 ÷ 136)°C. - Program rozgrzewania podtrzymywania temperatury wsadu musi posiadać regulację w zakresie (60 ÷ 136)°C. - Procesy sterylizacji muszą być realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. - Sterylizator musi być wyposażony w sterownik mikroprocesorowy. - Sterylizator musi wyświetlać komunikaty o zaistniałych awariach na wyświetlaczu. - Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu muszą być wyświetlane w języku polskim. - Sterylizator musi być wyposażony w wbudowaną drukarkę igłową (drukującą parametry procesu sterylizacji) gwarantującą trwałość wydruków. Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - Sterylizator musi być wyposażony w system załadowczy obejmujący: - pojemnik sterylizacyjny z uchwytem i perforowaną pokrywą, wykonany z blachy ze stali nierdzewnej; na 1/2 załadunku komory o wymiarach (średnica x wysokość) [mm]: 375 x 290 – 1 sztuka, - kosz sterylizacyjny z uchwytem wykonany z siatki ze stali nierdzewnej; na 1/3 załadunku komory o wymiarach (średnica x wysokość) [mm]: 360 x 200 – 2 sztuki. - Wraz ze sterylizatorem musi zostać dostarczony system uzdatniania wody obejmujący: - stację uzdatniania wody o wydajności minimum 40 litrów na godzinę, dostosowanej do całodobowej obsługi 2 sterylizatorów (pionowego i przelotowego lewostronnego) oraz produkcji wody na potrzeby płukania szkła laboratoryjnego (z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie od 0,06 μS/cm do 15 μS/cm) – 1 sztuka. - zbiornik ciśnieniowy wody demineralizowanej o pojemności minimum 150 litrów – 1 sztuka. Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
| Wzorcowanie | Sterylizator musi zostać poddany wzorcowaniu spełniającemu następujące wymagania: - wzorcowanie musi być wykonane przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez PCA na wykonywanie tego typu wzorcowania, - zakres wzorcowania musi obejmować przestrzenny rozkład temperatury wewnątrz komory sterylizatora: - bez załadunku sterylizatora, - przy pełnym załadunku sterylizatora w temperaturze zadanej 117°C i czasie sterylizacji 15 minut, - przy pełnym załadunku sterylizatora w temperaturze zadanej 121°C i czasie sterylizacji 15 minut, - podczas wzorcowania musi zostać ustanowiona i wykazana spójność pomiarowa wyników pomiarów z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI). - świadectwo wzorcowania musi zawierać wyniki pomiarów, poprawkę lub błąd pomiaru oraz niepewność rozszerzoną pomiaru. - wzorcowanie musi zostać wykonane w siedzibie Zamawiającego. |  |
| Dostawa i uruchomienie | - Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia muszą nastąpić w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa oraz wniesienia go na drugie piętro do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. W budynku znajduje się dźwig osobowy – szerokość drzwi 90 centymetrów, maksymalny udźwig 630 kg. Szerokość drzwi do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowane urządzenie – 90 cm). Zamawiający zapewnia możliwość transportu urządzenia wewnątrz budynku przy użyciu wózka paletowego. - Wykonawca zobowiązany jest również do montażu, instalacji, uruchomienia i skonfigurowania urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także do przetestowania i demonstracji pełnej sprawności dostarczonego urządzenia. - Ponadto wykonawca zobowiązany jest do: - podłączenia stacji uzdatniania wody obsługującej 2 sterylizatory: pionowy oraz przelotowy lewostronny, a także produkującej wodę na potrzeby płukania szkła laboratoryjnego, - demontaż posiadanego obecnie urządzenia, - przetransportowania zdemontowanego urządzenia z wykorzystaniem windy, do miejsca jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego. |  |
| Instruktaż stanowiskowy | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie instruktażu stanowiskowego dla co najmniej 6 pracowników Zamawiającego, obejmującego 1 dzień z obsługi i konserwacji urządzeń. |  |
| Gwarancja | Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie wraz z wyposażeniem dodatkowym, obejmującej: - aparat – co najmniej 24 miesiące, liczone od dnia instalacji i uruchomienia urządzenia, - części i elementy eksploatacyjne – co najmniej 3 miesiące, liczone od dnia instalacji i uruchomienia urządzenia, przy czym gwarancja musi obejmować wady materiałowe, produkcyjne oraz inne wady niewynikające z ich normalnego zużycia lub nieprawidłowej eksploatacji. |  |
| Wymagania serwisowe | - Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat od zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia. - Wykonawca musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, obejmujący części zamienne i robociznę w okresie gwarancji (nie dotyczy przeglądów okresowych oraz materiałów zużywalnych). - Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej (e-mail). - Wykonawca musi zapewnić wsparcie oraz bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji, jeżeli takie aktualizacje są udostępniane lub wymagane przez producenta. |  |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzenia wykonawca przekaże: - instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej, - kartę gwarancyjną w wersji papierowej, - dokumentację dla potrzeb rejestracji wyrobu w Urzędzie Dozoru Technicznego w języku polskim, - deklarację zgodności UE dla oferowanego urządzenia. |  |

Uwagi dotyczące prawidłowego wypełniania tabeli.

*należy wpisać w kolumnie: TAK lub NIE.

UWAGA! W przypadku pominięcia wypełnienia którejkolwiek pozycji w powyższej tabeli przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że dany wymagany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego i oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

3. Załącznikiem do oferty są wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty) wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów jakościowych i cech użytkowych oferowanych produktów w postaci następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) Katalogi, foldery lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach danego sprzętu;

2) Deklaracja zgodności WE lub UE dla danego sprzętu.

4. Oświadczam, że (oświadczenia Wykonawcy):

- Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ustanowione w SWZ.

- Oświadczam/y, że ceny brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty              podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia                             i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                      w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oświadczam/y, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że oferowane produkty ICT oraz związane z nimi usługi ICT nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.                        o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczącym dostawców wysokiego ryzyka.

- Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP informuję/my, że wybór oferty:

a. [ ] nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,

b. [ ] będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby rozliczyć – w następującym zakresie:

......................................................................................................

(należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b).

5. Oferujemy następujące warunki płatności:

- 30 dni od otrzymania oryginału faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale Podwykonawców*

Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………

Podwykonawcą będzie:

…………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Oferta składa się z następujących oświadczeń, dokumentów i informacji:

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

| ……………………………………… Data i miejsce sporządzenia oferty | ……………………………………… Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej |
| --- | --- |