Znak sprawy PSA.272.2.2023

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 4

Nazwa sprzętu: Cieplarka laboratoryjna - 1 szt

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | obieg powietrza | wymuszony |  |  |
| 2. | Pojemność | Min. 140 litrów+/- 5% |  |  |
| 3. | Parametry temperaturowe | - zakres temp. pracy: 20÷50 °C, - regulacja temperatury co 0,1 °C, - alarm odchyłki od temperatury zadanej, |  |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne [mm] | (szer./gł/wys.) min.550/min.600/min. 900 ±5% |  |  |
| 5. | Wymiary wewnętrzne Szer./wys./gł. [mm] | 470x720x560 ±5% |  |  |
| 6. | Komora | - otwór inspekcyjny przepust do wprowadzania dodatkowych czujników - ilość półek- 3, - wzorcowanie w akredytowanym laboratorium w 5 punktach (naroża + środek geometryczny) na każdej z półek w temp 37°C i 44°C |  |  |
| 7. | Obudowa | - szklana szyba wewnętrzna, |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |
| 2. | Serwis | Czas reakcji serwisu – rozumiany jako podjęcie naprawy u zamawiającego nie dłuższy niż 72 godziny .Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 3. | Dostawa i instalacja | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie urządzenia |  |  |
| 4. | Instrukcja | W języku polskim w wersji drukowanej oraz elektronicznej |  |  |
| 5. | Deklaracja zgodności oznaczenie CE | W języku angielski i/lub polskim dołączona do oferty |  |  |
| 6. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa sprzętu:   Cieplarka laboratoryjna - 1 szt.

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE: |  |  |  |  |
| 1. | obieg powietrza | naturalny |  |  |
| 2. | Pojemność | Min. 15 l ±5% |  |  |
| 3. | Parametry temperaturowe | -mikroprocesorowy sterownik temperatur, graficzny wyświetlacz LCD - zakres temp. pracy: 30÷50 °C, - regulacja temperatury co 0,1 °C, - alarm odchyłki od temperatury zadanej, |  |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne Szer./wys./gł. [mm] | (szer./gł/wys.) min. 510/ min. 470/min. 550 ±5% |  |  |
| 5. | Komora wewnętrzna | - otwór inspekcyjny przepust do wprowadzania dodatkowych czujników, - ilość półek- 1, - wzorcowanie w kredytowanym laboratorium w 5 punktach (naroża + środek geometryczny) w temp 37°C, |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 2. | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |
| 3. | Serwis | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godziny .Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 4. | Dostawa i instalacja | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie urządzenia |  |  |
| 5. | Instrukcja | W języku polskim w wersji drukowanej oraz elektronicznej |  |  |
| 6. | Deklaracja zgodności oznaczenie CE | W języku angielski i/lub polskim dołączona do oferty |  |  |
| 7. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa sprzętu:  Witryna chłodnicza – 1 szt.

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Zakres temperatury | 0 ÷15 °C, |  |  |
| 2. | Pojemność chłodziarki | Min. 250 litrów |  |  |
| 3. | Obieg powietrza | wymuszony |  |  |
| 4. | Wymiary [mm] | - wymiary zew.(szer./gł./wys.) min.620 /min. 650/min. 1300 mm - wymiary wew. (szer./gł./wys.) min. 480/min. 480/min. 1060 mm ±5% |  |  |
| 6. | Odszraniane | automatyczne |  |  |
| 7. | Wskaźnik temperatury | zewnętrzny preferowany cyfrowy, |  |  |
| 8. | Drzwi | szklane |  |  |
| 9. | Sterowanie | sterowanie elektroniczne, - alarm np. dźwiękowy, |  |  |
| 10. | Wyposażenie | - Cyfrowy zewnętrzny wskaźnik temperatury - minimum 4 półki szklane |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |
| 2 | Serwis | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godzin. Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 3. | Dostawa i instalacja | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie urządzenia |  |  |
| 4. | Instrukcja | W języku polskim w wersji drukowanej oraz elektronicznej |  |  |
| 5. | Oznaczenie CE | Dokument dołączony do dostawy |  |  |
| 6. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa sprzętu: Łaźnia wodna – 1szt.

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Pojemność | Min. 26l |  |  |
| 2. | wanna | - wanna ze stali nierdzewnej, - klasa ochronności I |  |  |
| 3. | Wymiary [mm] | - wymiary gabarytowe [mm] min. 340xmin. 630xmin. 260 - wymiary komory wanny [mm] min. 300x min. 500x min.200 - wymiary użytkowe wanny [mm] min. 230xmin. 360x min. 200 |  |  |
| 4. | Parametry temperaturowe | - rozdzielczość regulatora temperatury: 0,1 °C - minimalna temperatura robocza: +5 °C powyżej temperatury otoczenia, - stabilność temperatury: ± 0,3°C - zakres regulacji temperatury: 20-100°C - krocząca temperatura alarmowa, |  |  |
| 5. | Wyposażenie | - intuicyjne MENU oraz ikony graficzne, - pięć konfiguracyjnych profili użytkownika, - dwa zintegrowane, mikroprocesorowe regulatory temperatury, - dwufunkcyjny TIMER automatycznie wyłączający urządzenie po upływie odmierzonego czasu, - zakres pracy TIMER-a od 1 min. do 99 godz. i 59 min. - trzy silikonowe grzałki - czujnik temperatury Pt 1000 klasy A, - elektroniczny system kontroli poziomu wody, - pamięć nieulotna, - tryb gotowania, - zabezpieczenie przed pracą urządzenia „na sucho”, - pulpit sterowniczy odporny na zachlapanie i chemikalia, - zawór spustu wody na pulpicie, - półka perforowana na dnie wanny, - adapter, - pokrywa dwuspadowa, - kosze na probówki - 6 szt. |  |  |
| 6. | zanurzenie max [mm] | [mm] H min. 180 |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |
| 2. | Serwis | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godzin . Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 3. | Dostawa i instalacja | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie urządzenia |  |  |
| 4. | Instrukcja | W języku polskim w wersji drukowanej oraz elektronicznej |  |  |
| 5. | Oznaczenie CE | Dokument dołączony do dostawy |  |  |
| 6. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa sprzętu: Przyrząd wielofunkcyjny pH/konduktometr - 1 szt.

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Parametry techniczne | - pomiar pH oraz przewodności elektrycznej właściwej w wodach czystych, - zakres: -6,000÷20,000 pH; ±1999,9 mV, - dokładność ±0,002 pH; do 19,99 mS/cm ±0,1 %, - możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera, - automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury, - kalibracja w 5 punktach, - automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika, - funkcja „HOLD” umożliwiająca zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie, - sygnalizacja pomiaru ustalonego, - pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania, |  |  |
| 2. | wyposażenie | - elektroda zespolona- EPS-1, - czujnik konduktometryczny ECF-1, - czujnik temperatury, |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | wzorcowanie miernika | wzorcowanie miernika pH/konduktometr w akredytowanym laboratorium |  |  |
| 2. | Instrukcja | W języku angielski i/lub polskim dołączona do dostawy |  |  |
| 3. | Deklaracja zgodności oznaczenie CE | W języku angielski i/lub polskim dołączona do dostawy |  |  |
| 4. | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |  |
| 5. | Serwis | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godzin . Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 6. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa sprzętu: Densytometr - 1 szt.

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | źródło światła | dioda LED |  |  |
| 2. | Parametry techniczne | długość fali 565±15 nm, - zakres pomiarowy 0,3-15,0 [McF] - dokładność pomiaru ±3 %, - czas pomiaru 1 [sek.], - średnica otworu pomiarowego 18 mm (bez adaptera) lub 16 mm (z adapterem), - objętość mierzonej próbki- nie mniejsza niż 2 ml, - odchylenie standardowe przy pomiarze: 0,5 McF-0,5±0,1 3,0 McF-3,0±0,1 6,0 McF-6,0±0,2 7,5 McF-7,5±0,2 - rozdzielczość wyświetlacza 0,1 [McF], - wymiary (WxDxH) [mm]- 165x115x75, - forma prezentacji wyniku -LED |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |  |
| 2. | Serwis | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godzin . Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 3. | Oferowana kwota | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa sprzętu: Zestaw do filtracji membranowej - 1 szt.

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | PARAMETR | Wymagana wartość/cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1. | Parametry techniczne | - zestaw ze stali nierdzewnej 1 stanowiskowy wraz z pompą próżniową, - uchwyt lejka - gwintowany, - zawór odcinający, - spiek do filtrów 0.45 , - pompa próżniowa membramowa z wakuometrem wskazówkowym; - regulacja podciśnienia pokrętłem od 0.1 do 0.85 bar |  |  |
|  | - pojemność lejka stalowego | Min. 500 ml |  |  |
|  | - pojemność odbieralnika | Min. 2 000 ml |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja | W języku angielski i/lub polskim dołączona do dostawy |  |  |
| 2. | Deklaracja zgodności oznaczenie CE | W języku angielski i/lub polskim dołączona do dostawy |  |  |
| 3. | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |  |
| 4. | Serwis | Czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godzin . Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |  |
| 5. | Oferowana kwota za sprzęt | Netto: Brutto: VAT:……………….% |  |  |

*  Wypełnia wykonawca