## Pipety wzorcowanie PBM
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia Część 2
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/adres | Jednostka zlecająca | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - PRZYRZĄDY DO POMIARU OBJĘTOŚCI
1. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/87/w | 3424691 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
2. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/108/w | 1230237 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 500 - 5000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 4,8%, ± 24 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 6 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 40 µL; CV ≤ 0,5%, ≤ 12,5 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
3. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/115/w | 1731999 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 20 - 200 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 5%, ± 1 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,28 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
4. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/180/w | P38184D | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
5. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/181/w | P16303D | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 10 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 2%; ≤ 0,2 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
6. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/182/w | N16438D | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 2 - 20 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 10%, ± 0,2 µL; CV ≤ 3%; ≤ 0,06 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
7. | Pipeta elektroniczna 16-kanałowa | FF-I/UD/219/w | M51250I | tłokowa 16-kanałowa o zmiennej objętości Xplorer plus | Eppendorf | wzorcowanie | 5 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 10% objętości wartości nominalnej (10% Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 12%, ± 0,6 µL; CV ≤ 8%; ≤ 0,4 µ * 10% Vmax: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 4%; ≤ 0,4 µL * 50% Vmax: es ± 2,4%, ± 1,2 µL; CV ≤ 1,2%; ≤ 0,6 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
8. | Pipeta elektroniczna | FF-I/UD/226/w | Q36223J | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Xplorer | Eppendorf | wzorcowanie | 15 - 300 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 10% objętości wartości nominalnej (10% Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin es ± 10%; ± 1,5 µL; CV ≤ 2,8%; ≤ 0,42 µL * 10% Vmax: es ± 5%, ± 1,5 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,42 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
9. | Pipeta elektroniczna | FF-I/UD/230/w | O42548J | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Xplorer | Eppendorf | wzorcowanie | 10 - 200 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 10% objętości wartości nominalnej (10% Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin es ± 10%; ± 1 µL; CV ≤ 2,8%; ≤ 0,28 µL * 10% Vmax: es ± 5%, ± 1 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,28 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
10. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/251/w | M458473G | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 100 - 1000 µL | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
11. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/252/w | M458228G | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 1 - 10 mL | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 60 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 12 µL * 50% Vmax: es ± 1,2%, ± 60 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 20 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
12. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/253/w | M458237G | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 500 - 5000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 4,8%, ± 24 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 6 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 40 µL; CV ≤ 0,5%, ≤ 12,5 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
13. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/235/w | N57955K | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 10 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 2%; ≤ 0,2 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
14. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/81/w | 4736891 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 20 - 200 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 5%, ± 1 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,28 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
15. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/28/w | 248488 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 2 - 20 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 10%, ± 0,2 µL; CV ≤ 3%; ≤ 0,06 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
16. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/258/w | Q00349M | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference 2 | Eppendorf | wzorcowanie | 0,1 - 2,5 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 62,5%; ± 0,0625 µL; CV ≤ 24%; ≤ 0,024 µL * 50% Vmax: es ± 5%, ± 0,062 µL; CV ≤ 3%, ≤ 0,038 µL * Vmax: es ± 2,5%, ± 0,0625 µL; CV ≤ 1,4%, ≤ 0,036 µL | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
17. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/260/w | K04232N | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference 2 | Eppendorf | wzorcowanie | 100 - 1000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
18. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/68/w | 4890616 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 20 - 200 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 5%, ± 1 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,28 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
19. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/109/w | 179846 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
20. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/110/w | 2286428 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
21. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/202/w | J42136I | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 100 - 1000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-06-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
22. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/170/w | P21341D | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-05-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
23. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/171/w | O31334D | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,1 - 2,5 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 62,5%; ± 0,0625 µL; CV ≤ 24%; ≤ 0,024 µL * 50% Vmax: es ± 5%, ± 0,062 µL; CV ≤ 3%, ≤ 0,038 µL * Vmax: es ± 2,5%, ± 0,0625 µL; CV ≤ 1,4%, ≤ 0,036 µL | 2027-05-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
24. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/172/w | 1271979 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 30 - 300 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 5%, ± 1,5 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,42 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-05-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
25. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/158/w | O16014C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-05-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
26. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/160/w | N17495C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 100 - 1000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-05-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
27. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/183/w | J15678E | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 100 - 1000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-05-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
28. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/188/w | J37134F | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 10 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 2%; ≤ 0,2 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-05-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
29. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/189/w | J36484F | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,1 - 2,5 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 62,5%; ± 0,0625 µL; CV ≤ 24%; ≤ 0,024 µL * 50% Vmax: es ± 5%, ± 0,062 µL; CV ≤ 3%, ≤ 0,038 µL * Vmax: es ± 2,5%, ± 0,0625 µL; CV ≤ 1,4%, ≤ 0,036 µL | 2027-05-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
30. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/195/w | I27404G | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-05-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
31. | Pipeta elektroniczna | FF-I/UD/196/w | P12888F | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Eppendorf typu Xplorer | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 10% objętości wartości nominalnej (10% Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 10% Vmax es ± 5%; ± 0,05 µL CV ≤ 3,6%; ≤ 0,036 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-05-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
32. | Pipeta elektroniczna | FF-I/UD/197/w | H36404G | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Eppendorf typu Xplorer | Eppendorf | wzorcowanie | 5 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 10% objętości wartości nominalnej (10% Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin es ± 12%; ± 0,6 µL; CV ≤ 6%; ≤ 0,3 µL * 10% Vmax: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 3%; ≤ 0,3 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-05-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
33. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/242/w | 3418047 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference | Eppendorf | wzorcowanie | 100 - 1000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-05-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
34. | Pipeta elektroniczna | FF-I/UD/247/w | O47645L | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Xplorer | Eppendorf | wzorcowanie | 15 - 300 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 10% objętości wartości nominalnej (10% Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin es ± 10%; ± 1,5 µL; CV ≤ 2,8%; ≤ 0,42 µL * 10% Vmax: es ± 5%, ± 1,5 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,42 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-05-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
35. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/217/w | H44638K | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-05-19 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
36. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/139/w | 138041B | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Ergo One | Starlab | wzorcowanie | 0,5 - 10 µL | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-01-29 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
37. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/140/w | 138243B | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Ergo One | Starlab | wzorcowanie | 20 - 200 µL | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 5%, ± 1 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,28 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-01-29 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
38. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/141/w | 138315B | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Ergo One | Starlab | wzorcowanie | 100 - 1000 µL | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-01-29 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
39. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/161/w | 455519C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Ergo One | Starlab | wzorcowanie | 10 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 2%; ≤ 0,2 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-01-29 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
40. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/162/w | 454011C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Ergo One | Starlab | wzorcowanie | 500 - 5000 µL | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 4,8%, ± 24 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 6 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 40 µL; CV ≤ 0,5%, ≤ 12,5 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-01-29 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
41. | Pipeta elektroniczna | FF-I/UD/248/w | N37846L | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Xplorer plus | Eppendorf | wzorcowanie | 50 - 1000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 10% objętości wartości nominalnej (10% Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 12%, ± 6 µL; CV ≤ 2,4%, ≤ 1,2 µL * 10% Vmax: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-01-29 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
42. | Pipeta elektroniczna | FF-I/UD/249/w | O10140L | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Xplorer plus | Eppendorf | wzorcowanie | 5 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 10% objętości wartości nominalnej (10% Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin es ± 12%; ± 0,6 µL; CV ≤ 6%; ≤ 0,3 µL * 10% Vmax: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 3%; ≤ 0,3 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-01-29 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
43. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/159/w | O26903C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 10 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 2%; ≤ 0,2 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-01-29 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
44. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/194/w | I27410G | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-01-29 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
45. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/199/w | H48480G | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,1 - 2,5 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 62,5%; ± 0,0625 µL; CV ≤ 24%; ≤ 0,024 µL * 50% Vmax: es ± 5%, ± 0,062 µL; CV ≤ 3%, ≤ 0,038 µL * Vmax: es ± 2,5%, ± 0,0625 µL; CV ≤ 1,4%, ≤ 0,036 µL | 2027-01-29 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
46. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/218/w | G26029K | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 2 - 20 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 10%, ± 0,2 µL; CV ≤ 3%; ≤ 0,06 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2027-01-29 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
47. | Pipeta elektroniczna 16-kanałowa | FF-I/UD/220/w | M51229I | tłokowa 16-kanałowa o zmiennej objętości Xplorer plus | Eppendorf | wzorcowanie | 5 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 10% objętości wartości nominalnej (10% Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 12%, ± 0,6 µL; CV ≤ 8%; ≤ 0,4 µ * 10% Vmax: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 4%; ≤ 0,4 µL * 50% Vmax: es ± 2,4%, ± 1,2 µL; CV ≤ 1,2%; ≤ 0,6 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-25 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
48. | Pipeta elektroniczna | FF-I/UD/227/w | Q36207J | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Xplorer | Eppendorf | wzorcowanie | 15 - 300 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 10% objętości wartości nominalnej (10% Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin es ± 10%; ± 1,5 µL; CV ≤ 2,8%; ≤ 0,42 µL * 10% Vmax: es ± 5%, ± 1,5 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,42 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-25 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
49. | Pipeta elektroniczna | FF-I/UD/231/w | O42554J | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Xplorer | Eppendorf | wzorcowanie | 10 - 200 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 10% objętości wartości nominalnej (10% Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin es ± 10%; ± 1 µL; CV ≤ 2,8%; ≤ 0,28 µL * 10% Vmax: es ± 5%, ± 1 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,28 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-25 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
50. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/203/w | J42122I | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 100 - 1000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
51. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/55/w,s | 4016345 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 2 - 20 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 10%, ± 0,2 µL; CV ≤ 3%; ≤ 0,06 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
52. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/66/w | 4870956 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
53. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/224/w | H44463K | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
54. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/233/w | M49692K | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 20 - 200 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 5%, ± 1 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,28 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
55. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/223/w | H44613K | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
56. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/225/w | H41773K | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,1 - 2,5 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 62,5%; ± 0,0625 µL; CV ≤ 24%; ≤ 0,024 µL * 50% Vmax: es ± 5%, ± 0,062 µL; CV ≤ 3%, ≤ 0,038 µL * Vmax: es ± 2,5%, ± 0,0625 µL; CV ≤ 1,4%, ≤ 0,036 µL | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
57. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/229/w | G45496K | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 10 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 2%; ≤ 0,2 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
58. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/232/w | L72166K | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 2 - 20 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 10%, ± 0,2 µL; CV ≤ 3%; ≤ 0,06 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
59. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/234/w | M49691K | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 20 - 200 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 5%, ± 1 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,28 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
60. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/236/w | O31781K | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 100 - 1000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
61. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/120/w,s | 162649Z | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 0,1 - 2,5 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 62,5%; ± 0,0625 µL; CV ≤ 24%; ≤ 0,024 µL * 50% Vmax: es ± 5%, ± 0,062 µL; CV ≤ 3%, ≤ 0,038 µL * Vmax: es ± 2,5%, ± 0,0625 µL; CV ≤ 1,4%, ≤ 0,036 µL | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
62. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/121/w,s | 4544779 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
63. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/122/w,s | 163884Z | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 10 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 2%; ≤ 0,2 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
64. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/123/w,s | 190329Z | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 20 - 200 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 5%, ± 1 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,28 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
65. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/124/w,s | 189148Z | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 500 - 5000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 4,8%, ± 24 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 6 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 40 µL; CV ≤ 0,5%, ≤ 12,5 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
66. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/125/w,s | 171564Z | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 100 - 1000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
67. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/184/w | H36855E | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 20 - 200 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 5%, ± 1 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,28 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
68. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/190/w | K14790F | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
69. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/126/w | 162961Z | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 0,1 - 2,5 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 62,5%; ± 0,0625 µL; CV ≤ 24%; ≤ 0,024 µL * 50% Vmax: es ± 5%, ± 0,062 µL; CV ≤ 3%, ≤ 0,038 µL * Vmax: es ± 2,5%, ± 0,0625 µL; CV ≤ 1,4%, ≤ 0,036 µL | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
70. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/129/w | 103139Z | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 100 - 1000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
71. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/144/w | P15719B | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 10 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 2%; ≤ 0,2 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
72. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/145/w | 028575B | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 500 - 5000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 4,8%, ± 24 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 6 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 40 µL; CV ≤ 0,5%, ≤ 12,5 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
73. | Pipeta automatyczna | FF -I/UD/156/w | 021115C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 500 - 5000 µL | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 4,8%, ± 24 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 6 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 40 µL; CV ≤ 0,5%, ≤ 12,5 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
74. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/174/w | N14501D | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference 2 | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
75. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/176/w | M25182D | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference 2 | Eppendorf | wzorcowanie | 0,1 - 2,5 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 62,5%; ± 0,0625 µL; CV ≤ 24%; ≤ 0,024 µL * 50% Vmax: es ± 5%, ± 0,062 µL; CV ≤ 3%, ≤ 0,038 µL * Vmax: es ± 2,5%, ± 0,0625 µL; CV ≤ 1,4%, ≤ 0,036 µL | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
76. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/177/w | L11997D | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference 2 | Eppendorf | wzorcowanie | 2 - 20 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 10%, ± 0,2 µL; CV ≤ 3%; ≤ 0,06 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
77. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/207/w | H10416J | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference 2 | Eppendorf | wzorcowanie | 0,1 - 2,5 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 62,5%; ± 0,0625 µL; CV ≤ 24%; ≤ 0,024 µL * 50% Vmax: es ± 5%, ± 0,062 µL; CV ≤ 3%, ≤ 0,038 µL * Vmax: es ± 2,5%, ± 0,0625 µL; CV ≤ 1,4%, ≤ 0,036 µL | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
78. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/208/w | J10427J | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference 2 | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
79. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/209/w | M38180I | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference 2 | Eppendorf | wzorcowanie | 2 - 20 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 10%, ± 0,2 µL; CV ≤ 3%; ≤ 0,06 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
80. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/210/w | H10220J | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference 2 | Eppendorf | wzorcowanie | 10 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,14 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
81. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/211/w | I10072J | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference 2 | Eppendorf | wzorcowanie | 20 - 200 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 5%, ± 1 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,28 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
82. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/212/w | I10599J | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference 2 | Eppendorf | wzorcowanie | 100 - 1000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
83. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/244/w | 2324797 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference | Eppendorf | wzorcowanie | 50 - 200 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 2%, ± 1 µL; CV ≤ 0,6%; ≤ 0,3 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
84. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/175/w | M25238D | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference 2 | Eppendorf | wzorcowanie | 0,1 - 2,5 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 62,5%; ± 0,0625 µL; CV ≤ 24%; ≤ 0,024 µL * 50% Vmax: es ± 5%, ± 0,062 µL; CV ≤ 3%, ≤ 0,038 µL * Vmax: es ± 2,5%, ± 0,0625 µL; CV ≤ 1,4%, ≤ 0,036 µL | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
85. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/259/w | Q00226M | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference 2 | Eppendorf | wzorcowanie | 10 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,14 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
86. | Pipeta automatyczna 8-kanałowa | FF-I/UD/261/w | 130228N | tłokowa 8-kanałowa o zmiennej objętości Research plus Move It | Eppendorf | wzorcowanie | 1 - 20 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin es ± 30%; ± 0,3 µL, CV ≤ 16%; ≤ 0,16 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-09-16 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
87. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/72/w | 4750931 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 500 - 5000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 4,8%, ± 24 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 6 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 40 µL; CV ≤ 0,5%, ≤ 12,5 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
88. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/131/w | 143943A | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 500 - 5000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 4,8%, ± 24 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 6 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 40 µL; CV ≤ 0,5%, ≤ 12,5 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
89. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/132/w | 249105Z | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 10 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 2%; ≤ 0,2 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
90. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/133/w | 489919Z | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 100 - 1000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
91. | Pipeta automatyczna | FF -I/UD/157/w | P19161C | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 10 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 2%; ≤ 0,2 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
92. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/173/w | N14448D | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference 2 | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
93. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/178/w | L12229D | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Reference 2 | Eppendorf | wzorcowanie | 2 - 20 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 10%, ± 0,2 µL; CV ≤ 3%; ≤ 0,06 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
94. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/213/w,s | J76388J | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,1 - 2,5 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 62,5%; ± 0,0625 µL; CV ≤ 24%; ≤ 0,024 µL * 50% Vmax: es ± 5%, ± 0,062 µL; CV ≤ 3%, ≤ 0,038 µL * Vmax: es ± 2,5%, ± 0,0625 µL; CV ≤ 1,4%, ≤ 0,036 µL | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
95. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/214/w,s | N33263I | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,5 - 10 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 16%; ± 0,08 µL; CV ≤ 10%; ≤ 0,05 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
96. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/215/w,s | O43864I | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 10 - 100 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 0,6 µL; CV ≤ 2%; ≤ 0,2 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
97. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/216/w,s | M43654I | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 100 - 1000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
98. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/185/w | H41871E | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 2 - 20 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 10%, ± 0,2 µL; CV ≤ 3%; ≤ 0,06 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
99. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/127/w | 145331 | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research | Eppendorf | wzorcowanie | 20 - 200 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 5%, ± 1 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,28 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
100. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/264/w | I12875O | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 100 - 1000 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
101. | Pipeta automatyczna | FF-I/UD/198/w | H48353G | tłokowa jednokanałowa o zmiennej objętości Research plus | Eppendorf | wzorcowanie | 0,1 - 2,5 µl | objętość minimalna wartości nominalnej (Vmin), 50% objętości wartości nominalnej (50% Vmax) i wartość nominalna (Vmax) w 10 powtórzeniach dla każdej objętości * Vmin: es ± 62,5%; ± 0,0625 µL; CV ≤ 24%; ≤ 0,024 µL * 50% Vmax: es ± 5%, ± 0,062 µL; CV ≤ 3%, ≤ 0,038 µL * Vmax: es ± 2,5%, ± 0,0625 µL; CV ≤ 1,4%, ≤ 0,036 µL | 2026-07-01 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Biologii Molekularnej
Wartość łączna netto w złotych Część 2
Wartość łączna brutto w złotych Część 2
Na świadectwie wzorcowania proszę podać wartości błądów systematycznych oraz przypadkowych.