(nazwa i adres Wykonawcy)

Rozdział nr 3 – dostawa chodziarko-zamrażarka laboratoryjna (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

Producent (marka)

model

rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna | drzwi z zamkiem otwierane ręcznie za pomocą ergonomicznego uchwytu drążkowego, drzwi prawo wymienne, samodomykalne |  |
| 2. | Pojemność łączna komór | co najmniej netto: 340l brutto: 360l | - Należy podać |
| 3. | Wymiary zewnętrzne (podyktowane organizacją stanowiska pracy) | komora o wymiarach zewnętrznych nie więcej niż 600mmx620xmmx2100mm | - Należy poda |
| 4. | Wymiary wewnętrzne (podyktowane organizacją stanowiska pracy) | komora o wymiarach wewnętrznych nie więcej niż 450mmx450xmmx1150mm | - Należy podać |
| 5. | Roczne zużycie energii w ciągu 365 dni | nie więcej niż: 660kWh | - Należy podać |
| 6. | Klasa klimatyczna 7 | wymagane |  |
| 7. | Czynnik chłodniczy | R 600a |  |
| 8. | Poziom głośności w dB | Max. 52 db(A) | - Należy podać |
| 9. | Prąd znamionowy | 1,5A |  |
| 10. | Napięcie | 220-240V |  |
| 11. | System chłodzenia: dynamiczne/statyczne | wymagane |  |
| 12. | Metoda odszraniania: automatyczna oraz manuala | wymagane |  |
| 13. | Zakres pracy temperatur: lodówka:+3°C do +16°C zamrażarka: -9°C do -30°C | wymagane |  |
| 14. | Gradient (zgodnie z normą EN 60069-3 różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru) chłodziarka/zamrażarka | max 6,5°C | - Należy podać |
| 15. | Fluktuacja (zgodnie z normą EN 60068-3 największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów) chłodziarka/zamrażarka | max 5,7°C | - Należy podać |
| 16. | Materiał obudowy/kolor: stal/biały | wymagane |  |
| 17. | Materiał drzwi/pokrywy: stal | wymagane |  |
| 18. | Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne białe | wymagane |  |
| 19. | Sterowanie elektroniczne | wymagane |  |
| 20. | Wskaźnik temperatury wbudowany, na zewnątrz, elektroniczne | wymagane |  |
| 21. | Obudowa sprzętu ze stali | wymagane |  |
| 22. | Informacja o awarii: alarm akustyczny i optyczny | wymagane |  |
| 23. | Port RS 285 (interfejs) | wymagane |  |
| 24. | Złącze beznapięciowe | wymagane |  |
| 25. | Szuflady w zamrażarce: 3 | wymagane |  |
| 26. | Regulowane półki w lodówce:4 | wymagane |  |
| 27. | Materiał półek: - ruszty powlekane tworzywem - półki szklane | wymagane |  |
| 28. | Max obciążenie półek: - ruszty powlekane tworzywem 45kg - półki szklane 24 kg | wymagane |  |
| 29. | Izolacja: 70mm | wymagane |  |
| 30. | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim, pełna dokumentacja wraz z dostawą | wymagane |  |
| 31. | Certyfikaty CE | wymagane |  |
| 32. | Instalacja, uruchomienie i przeszkolenie pracowników laboratorium z obsługi sprzętu. Szkolenie poświadczone imiennymi certyfikatami | wymagane |  |
| 33. | Autoryzowany serwis | wymagane |  |
| 34. | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy | Należy podać |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

data podpisania formularza

(pieczęć imienna i podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)