OL PSSE  w Siedlcach
	





Wytyczne pobierania próbek wody

1. Pojemniki do pobierania próbek wody
a) Próbki wody należy pobierać do odpowiednich pojemników w zależności od zakresu badań. 
b) Pojemniki wydawane są w Punkcie Przyjmowania Próbek Wody.
c) Rodzaj stosowanych pojemników i sposób ich napełniania opisano w pkt. 5.
2. Pobieranie próbek wody do badania fizykochemicznego i mikrobiologicznego  odbywa się zgodnie z aktualnymi normami PN-ISO 5667-5 i PN-EN ISO 19458:2007
a) Przed przystąpieniem do pobierania próbki wody należy sprawdzić szczelność kranu i usunąć z niego wszelkie ruchome elementy tj. perlatory, uszczelki, węże

b) Jeśli na powierzchni kranu widoczne są zanieczyszczenia, należy je usunąć. Kran wyszorować za pomocą szczoteczki
i detergentu lub mydła. Po czym dokładnie wypłukać wodą.

a) Kran należy odkręcić i pozostawić przez okres 2-3 minuty. Przy spuszczaniu woda nie powinna się rozpryskiwać.

b) Przystąpić do pobierania próbki do badań fizykochemicznych
c) Napełnić naczynia do pełna, tak by po zamknięciu nie został pod korkiem pęcherz powietrza. 
d) W przypadku naczyń ze środkiem utrwalającym zwrócić uwagę by nie dopuścić do przelania zawartości naczynia, ponieważ grozi to usunięciem zawartych w nim substancji

e) W pierwszej kolejności pobrać próbki do naczyń nie zawierających środka utrwalającego a następnie do naczyń zawierających substancje utrwalające by nie wystąpiły ewentualne zanieczyszczenia krzyżowe.

f) Naczynia szczelnie zamknąć i oznakować.

g) Przystąpić do pobierania próbki do badań mikrobiologicznych 

h) Kran zakręcić, wyjałowić poprzez: opalenie płomieniem – w przypadku gdy próbka jest pobierana z metalowego kranu lub przez zanurzenie w alkoholu na 2-3 min, gdy wylewka jest z tworzywa sztucznego.

i) Odkręcić kran i spuszczać wodę przez czas umożliwiający usunięcie środka użytego do dezynfekcji i ustalenia równomiernego przepływu.

j) Butelkę rozpakować z papieru, wyjąć korek trzymając go za pośrednictwem papierowego kapturka. Wyrzucić pasek papieru, który jest umieszczony między szyjką butelki i korkiem. Trzymając korek w dłoni (jałową częścią skierowaną
do dołu) napełnić pojemnik do objętości ¾ butelki uważając, by nie dotykać do kranu krawędzią naczynia.
k) Zamknąć naczynie korkiem z papierowym kapturkiem i zapakować w folię.

l) Próbki oznakować, zapakować w folię  i dostarczyć do laboratorium w warunkach chłodniczych (w termotorbie
z wkładem chłodzącym).

3. Sporządzenie protokołu pobrania próbki: Po zabezpieczeniu próbek  wypełnić protokół z pobierania próbki (w dwóch egzemplarzach). 
4. Właściwy sposób pobrania i transportowania próbek ma istotny wpływ na końcowe wyniki badań.
5. Rodzaje opakowań i sposób ich napełniania
	Kierunek badań
	Rodzaj opakowań
	Sposób napełniania

	Badania fizykochemiczne

	Podstawowe badania /mętność, barwa, odczyn, przewodność, amonowy jon/
	plastikowe butelki o poj. 1 dm3 zamykane plastikowymi nakrętkami 
	Butelkę przepłukać badaną wodą  i napełnić pod korek, lejąc po ściankach małym strumieniem (co zapobiega napowietrzeniu się próbki)

	Zapach, smak
	butelki szklane poj. 500ml, zamykane szklanymi korkami
	

	Badania podstawowe + (twardość, chlorki, azotyny, utlenialność, wapń, fluorki, azotany, siarczany,  magnez)
	plastikowe butelki o poj. 2 dm3 zamykane plastikowymi nakrętkami
	

	Żelazo, mangan
	butelki plastikowe o poj. 250 cm3 zamykane nakrętką, w których znajduje się 2,5 cm3 H2SO4 (1+3)
	Napełnić butelkę do szyjki, nie wypłukiwać środka utrwalającego. Trwałość próbek po zakwaszeniu wynosi 30dni.

	Metale /ołów, kadm, chrom, nikiel, miedź, selen, antymon, sód, glin, arsen/ 
	butelki plastikowe o poj. 250cm3 zamykane nakrętką, w których znajduje się 2cm3  HNO3 (1+1)
	Napełnić butelkę do szyjki, nie wypłukiwać środka utrwalającego. Trwałość próbek po zakwaszeniu wynosi 30 dni.


	Rtęć
	butelki szklane poj. 100ml z niebieską nakrętką , w których znajduje się 2 ml roztworu kwasu solnego (1+1). Trwałość próbek wynosi – 30 dni.
	Próbki pobierać do butelek poj. 100ml. Nalewać wodę do pełna unikając wypłukania kwasu 

	Bor
	butelki plastikowe o poj. 100 cm3 zamykane nakrętką

	Napełnić butelkę pod korek, lejąc po ściankach małym strumieniem

	Chlor wolny 
	ciemne butelki szklane o poj. 100 cm3 lub 250 cm3  z wąską szyjką i zamykane korkiem na szlif
	Napełnić butelkę i zamknąć tak by pod korkiem nie został pęcherzyk powietrza

	(THM: bromoform, trichlorometan, bromodichlorometan

dibromochlorometan
	szklane butelki o poj.  250 - 300 cm3 zamykane korkami na szlif zawierające kryształki  tiosiarczanu sodu

	Napełnić butelkę i zamknąć tak by pod korkiem nie został pęcherzyk powietrza

	Cyjanki ogólne
	plastikowe butelki o poj. 500 ml z dodatkiem 2 ml 10% NaOH
	Napełnić butelkę do szyjki, nie wypłukiwać środka utrwalającego


	Benzen

VOC:, (tri- i tetrachlorometan,  

1,2-dichloroetan, tetrachloroeten
	ciemne butelki szklane o poj. 250 cm3  zamykane korkami na szlif zawierające kryształki  tiosiarczanu sodu

	Napełnić butelkę i zamknąć tak, by pod korkiem nie został pęcherzyk powietrza


	Badania bakteriologiczne

	Podstawowe badania

/bakterie grupy coli, Escherichia coli/ 
	sterylne, szklane butelki o poj. 250-300 cm3 zamykane korkami na szlif / wodę chlorowaną pobieramy do butelki zawierającej tiosiarczan sodu/
	Napełnić butelkę bakteriologiczną wodą do przewężenia butelki (zapewnić poduszkę powietrzną nad wodą) i szczelnie zamknąć unikając zanieczyszczenia korka

	Badania podstawowe + enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC/

	
	

	Clostridia redukujące siarczyny,  Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)
	sterylne, szklane butelki o poj.  500 cm3 lub 1000 cm3 zamykane korkami na szlif  /wodę chlorowaną pobieramy do butelki zawierającej tiosiarczan sodu/

	

	Legionella 
	sterylne, szklane butelki zamykane korkami /zawierają tiosiarczan potasu/
Uwaga:

Dla badań Legionella sp.  w 100 ml 
- objętość próbki wynosi  500 ml

Dla badań Legionella sp.  w 1000 ml 
- objętość próbki wynosi 1500 ml


	

	Butelki do badań mikrobiologicznych pakowane w rękaw z folii są sterylne przez okres 3 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu butelki


Wytyczne pobierania próbek wody opracowano na postawie:

1. PN-ISO 5667-5:2017-10 Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji.
2. PN-EN ISO 5667-3:2005 Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 3: Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania
 z próbkami wody (norma wycofana zastąpiona poz. 3)

3. PN-EN ISO 5667-3:2018-08 Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody  (norma wycofana i zastąpiona PN-EN ISO 5667-3:2024-10 wersja angielska)

4. PN-EN ISO 19458:2007 Jakość wody. Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych

5. Zgodnie z wymaganiami metodyk badawczych

Załącznik POL-06-IT-02-Z1
Data wydania 20.12.2024

