(nazwa i adres Wykonawcy)

Rozdział 10: dostawa suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza (liczba szt.: 1 szt.) do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań

Producent (marka)

model

rok produkcji: nie wcześniej niż 2021 rok, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne ofertowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres temperatury | od temperatury otoczenia plus 10°C do min. 300°C |  |
|  | Dokładność temperatury | ± 2,0°C |  |
|  | Kontroler z wyświetlaczem LCD | wymagany |  |
|  | Konwekcja wymuszona | wymagana |  |
|  | Chromowane półki | min. 2 |  |
|  | Zintegrowane niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 (DIN 12880), z alarmem optycznym | wymagane |  |
|  | Pojemność wnętrza | min 259 l |  |
|  | Przestrzenna zmienność temperatury przy 150°C | max 2,0°C |  |
|  | Fluktuacja temperatury przy 150°C | max 0,5°C |  |
|  | Czas nagrzewania do 150°C | max 20 min |  |
|  | Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30s przy 150°C | max 5 min |  |
|  | Nastawianie temperatury max co 1°C | wymagane |  |
|  | Częstotliwość wymiany powietrza przy 100°C | min 9 x/h |  |
|  | Napięcie znamionowe | 230V |  |
|  | Częstotliwość napięcia | 50/60Hz |  |
|  | Moc znamionowa | 2,3kW |  |
|  | Bezpiecznik urządzenia | 12,5A |  |
|  | Faza (napięcie znamionowe) | 1 ̴ |  |
|  | Wymiary wewnętrzne (podyktowane organizacją stanowiska pracy) | Wysokość: co najmniej 780 mm Szerokość: co najmniej 650 mm Głębokość: co najmniej 515 mm | Należy podać |
|  | Wymiary obudowy (podyktowane organizacją stanowiska pracy) | Wysokość: co najwyżej 940 mm Szerokość: co najwyżej 810 mm Głębokość: co najwyżej 825 mm | Należy podać |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego | max 43 db(A) |  |
|  | Wzorcowanie w laboratorium posiadającym akredytację PCA w punktach temperaturowych 40, 100, 102, 105, 115, 130 (°C) w czterech narożnikach oraz na przecięciu przekątnych na jednej, środkowej półce | wymagane |  |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi sprzętu | w języku polskim w wersji drukowanej razem z dostawą |  |
|  | Instalacja i uruchomienie sprzętu na stanowisku roboczym w miejscu użytkowania sprzętu, łącznie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia | wymagana |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | co najmniej 5 osób |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy | - Należy podać |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)