(nazwa i adres Wykonawcy)

Rozdział 5: dostawa wagi analitycznej klasa I (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce,

Producent (marka)

model

rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 rok, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne ofertowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poziomowanie wagi | całkowicie automatyczne |  |
|  | Osłona komory ważenia | otwierana ręcznie |  |
|  |  | z możliwością samodzielnego demontażu w celu konserwacji wagi |  |
|  | Zasilanie | sieciowe |  |
|  | Stopień ochrony zasilacza | IP 20 |  |
|  | Adjustacja wewnętrzna | automatyczna |  |
|  | Wyświetlacz | dotykowy |  |
|  | Język obsługi wagi | polski |  |
|  | Wskaźnik wypoziomowania wagi | na wyświetlaczu |  |
|  | Eksport danych | poprzez port USB |  |
|  | Maksymalny udźwig | minimum: 320g. | Należy podać |
|  | Podziałka odczytowa | maksimum: 0,1mg | Należy podać |
|  | Zakres tary | minimum: około 100% zakresu ważenia | Należy podać |
|  | Działka legalizacyjna | maksimum: 1mg | Należy podać |
|  | Obciążenie minimalne | maksimum: 10mg | Należy podać |
|  | Powtarzalność: obciążenie 5% ¦ max | maksimum: 0,08 ¦ 0,1mg | Należy podać |
|  | Odchylenie liniowości | maksimum: 0,3mg | Należy podać |
|  | Błąd niecentryczności | maksimum: 0,3mg | Należy podać |
|  | Czas stabilizacji | maksimum: 1s | Należy podać |
|  | Wymiary szalki | minimum: 85mm x 85mm | Należy podać |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące | - Należy podać |
|  | Dostępność części zamiennych | minimum 10 lat | Należy podać |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania | wymagane |  |
|  | Wniesienie, instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu użytkowania | wymagane |  |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej, razem z dostawą | wymagane |  |
|  | Świadectwo legalizacji | wymagane |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowanego sprzętu) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)