
Załącznik nr 1 ZMIANA
Chromatograf 
Producent ………………….………………..
Model …………………………….…………
Nr katalogowy (jeśli dotyczy) …..………….
Rok produkcji ………………………………
Gwarancja…… miesięcy (minimalny termin 24 miesiące)
	Lp.
	



Parametry techniczne i eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego
	Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnianie warunku
WYPEŁNIA WYKONAWCA TAK/NIE

	Chromatograf gazowy wraz z:

	1.
	-dozownik typu split/splitless, dedykowany do nastrzyków z fazy ciekłej po ekstrakcji rozpuszczalnikiem.
- sterowanie pneumatyczne: w pełni elektroniczne/cyfrowe z automatyczną kompensacją zmian ciśnienia atmosferycznego i temperatury. 
- system modułowy, pozwalający na rozbudowę do minimum drugiego dozownika oraz drugiego detektora. 
- piec - zakres temperaturowy pieca od ok. 4°C powyżej temperatury otoczenia do 450°C, rozdzielczość ustawień temperatury nie gorsza niż 0,1°C, maksymalna prędkość grzania pieca minimum 120°C/min,
	

	2.
	- detektor ECD z temperaturą maksymalną pracy nie gorszą niż 400 °C,
częstość zbierania danych minimum 100 Hz, liniowość dynamiczna detektora minimum 104.
	

	3.
	- automatyczny podajnik (autosampler) próbek cieczy, 
-zintegrowany konstrukcyjnie i sterowany w pełni z oprogramowania systemowego,
-dozowanie  strzykawką z programowalną prędkością pobierania próbek (optymalizacja pod lotne rozpuszczalniki np. pentan),
-programowalne automatyczne cykle płukania strzykawki czystym rozpuszczalnikiem oraz próbką przed i po nastrzyku.
- minimalna liczba miejsc na podajniku (autosamplerze) na vialki z próbkami: 30 
- minimalna liczba miejsc na podajniku (autosaplerze) na zlewki i odpady:  4
- minimum 100 vialek 2 ml z nakrętkami i septami odpornymi na rozpuszczalniki organiczne,
- min. 5 szt linerów dedykowanych do wstrzyknięć splitless oraz 5 do split
- min 50 szt. sept wysokotemperaturowych
- min. 10 uszczelek do kolumn
- min. 5 strzykawki do autosamplera
	

	4.
	kolumna chromatograficzna do oznaczania:
 -trichlorometanu (chloroformu), 
-bromodichlorometanu, 
-dibromochlorometanu,
 -trichloroetenu, 
-tetrachloroetenu, 
-tribromometanu (bromoformu) 
i 1,2 dichloroetanu w wodzie
	

	5.
	wzorce chromatograficzne po 2szt w/w (wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem   
porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA, 
-z terminem ważności co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
	

	6.
	niezbędny zestaw montażow,
	

	7.
	zestaw komputerowy (monitor, drukarka, mysz i klawiatura),
minimalne wymagania:
- system operacyjny Windows 11 Pro lub równoważny (w pełni kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem chromatograficznym)
- procesor posiadający co najmniej 8 rdzeni fizycznych, w tym minimum 4 rdzeniowe wydajnościowe o taktowaniu bazowym minimum 2,0 GHz
- dysk twardy 512 GB SSD
- pamięć minimalna RAM 16 GB
- zintegrowana karta graficzna
- monitor min. 23,8″
	

	8.
	oprogramowanie sterujące (licencje na oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem powinny dopuszczać przeniesienie licencji oprogramowania na inny komputer (licencja niewygasająca). 
-wykonawca dostarczy nośniki z oprogramowaniem umożliwiającym jego zainstalowanie na nowo),
	

	9.
	dostawa, 
wniesienie na wskazane miejsce, 
montaż i szkolenia
(szkolenie z obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego plus szkolenie aplikacyjne obejmujące ustawienie metody oznaczania THM w wodzie 
w siedzibie zamawiającego)
	

	10.
	okres gwarancyjny min. 24 miesiące od daty instalacji
 i podpisania protokołu odbioru 

	

	11.
	pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku producenta 
wraz z jej tłumaczeniem, w formie drukowanej 
	

	12.


	instrukcja obsługi w języku polskim,
 obejmującą informacje niezbędne do prawidłowej obsługi zestawu przez użytkownika
	

	13.
	Oferowane rozwiązanie powinno być standardem rynkowym dla systemów chromatograficznych producenta oferowanej aparatury oraz zapewnia pełną zgodność funkcjonalną i komunikacją z urządzeniami tego producenta. 
Oprogramowanie chromatograficzne do sterowania pracą, umożliwiające kontrolę parametrów pracy, zbierania, analizy, przechowywania
i przetwarzania danych w tym integracje pików oraz komputer o
konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu.
	

	14.
	Certyfikat CE 

	

	15.
	Czas dostawy w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2026 r. 

	





Cena netto …………………………………. 
% Vat ………………………………………. %
Cena brutto ………………………………… 
Okres gwarancji ……………………miesiące 
Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyposażenie jest fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 



