Przeworsk 05.10.2023 r.

Specyfikacja na zakup sprzętu laboratoryjnego 
dla PSSE w Przeworsku

PAKIET NR 4

 Poz. 1. Cieplarka laboratoryjna –   2 szt.
- obieg powietrza- wymuszony,
-  poj. min 140 l,
- wymiary zewnętrzne: (szer./gł/wys.) min 550/ min 600/ min 900
-  zakres temp. pracy: 20÷50 °C, 
-  regulacja temperatury co 0,1 °C, 
-  alarm odchyłki od temperatury zadanej,
-  szklana szyba wewnętrzna,
-  otwór inspekcyjny przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,
-  ilość półek- 3,
- wzorcowanie w akredytowanym laboratorium w 5 punktach (naroża + środek geometryczny) na każdej z półek w temp 37°C i 44°C,
-  gwarancja 24 miesiące.

Poz. 2. Cieplarka laboratoryjna - 1 szt.
- obieg powietrza- naturalny,
-  poj. min 15 l,
- mikroprocesorowy sterownik temperatur, graficzny wyświetlacz LCD
- wymiary zewnętrzne: (szer./gł/wys.) min 510/ min 470/ min 550
-  zakres temp. pracy: 30÷50 °C, 
-  regulacja temperatury co 0,1 °C, 
-  alarm odchyłki od temperatury zadanej,
-  otwór inspekcyjny przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,
-  ilość półek- 1,
-  wzorcowanie w akredytowanym laboratorium w 5 punktach (naroża + środek   geometryczny) w temp 37°C,
-  gwarancja 24 miesiące.

Poz. 3. Witryna chłodnicza - 1 szt.
- pojemność min 250 l 
- wymiary zew.(szer./gł./wys.) - min 620 / min 650 / min 1300 mm
- wymiary wew. (szer./gł./wys.) min 480/ min 480/ min 1060 mm
- obieg powietrza- wymuszony,
- odszranianie – automatyczne,
- zakres temperatury –  0 ÷15 °C,
- szklane drzwi,
- wskaźnik temperatury – zewnętrzny preferowany cyfrowy,
- sterowanie elektroniczne,
- alarm np. dźwiękowy,  
- półki druciane – co najmniej 4, 
- gwarancja 24 miesiące,
- instrukcja w języku polskim.

 Poz. 4. Łaźnia wodna - 1 szt.
- pojemność wanny- min 26 l,
- wanna ze stali nierdzewnej,
- klasa ochronności I
- wymiary gabarytowe [mm] min 340x min 630x min 260
- wymiary komory wanny [mm] min 300x min 500x min 200
- wymiary użytkowe wanny [mm] min 230x min 360x min 200
- zanurzenie max H[mm] -180
- rozdzielczość regulatora temperatury: 0,1 °C
- minimalna temperatura robocza: +5 °C powyżej temperatury otoczenia,
- stabilność temperatury: ± 0,3°C
- zakres regulacji temperatury: 20-100°C
- intuicyjne MENU oraz ikony graficzne,
- pięć konfiguracyjnych profili użytkownika,
- dwa zintegrowane, mikroprocesorowe regulatory temperatury,
- dwufunkcyjny TIMER automatycznie wyłączający urządzenie po upływie odmierzonego czasu,
- zakres pracy TIMER-a od 1 min. do 99 godz. i 59 min.
- trzy silikonowe grzałki
- czujnik temperatury Pt 1000 klasy A, 
- elektroniczny system kontroli poziomu wody,
- krocząca temperatura alarmowa,
- pamięć nieulotna,
- tryb gotowania,
- zabezpieczenie przed pracą urządzenia „na sucho”,
- pulpit sterowniczy odporny na zachlapanie i chemikalia,
- zawór spustu wody na pulpicie,
- półka perforowana na dnie wanny,
- adapter,
- pokrywa dwuspadowa,
- kosze na probówki - 6 szt. (średnica probówki 16 mm, długość probówki 95-130 mm)
- gwarancja 24 miesiące.

 Poz. 5. Przyrząd wielofunkcyjny pH/konduktometr - 1 szt.
- pomiar pH oraz przewodności elektrycznej właściwej w wodach czystych,
- zakres: -6,000÷20,000 pH; ±1999,9 mV,
- dokładność ±0,002 pH; do 19,99 mS/cm ±0,1 %,
- możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera,
- elektroda zespolona- EPS-1,
- czujnik konduktometryczny ECF-1,
- czujnik temperatury,
- automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury,
- kalibracja w 5 punktach,
- automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika,
- funkcja „HOLD” umożliwiająca zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie,
- sygnalizacja pomiaru ustalonego,
- pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania,
- zasilacz 12V,
- do pracy tylko w warunkach laboratoryjnych ( nie terenowych),
- wzorcowanie miernika pH/konduktometr w akredytowanym laboratorium,
- gwarancja 24 miesiące.

Poz. 6. Densytometr - 1 szt.
- źródło światła- dioda LED
- długość fali 565±15 nm, 
- zakres pomiarowy 0,3-15,0 [McF] 
- dokładność pomiaru ±3 %,
- czas pomiaru 1 [sek.],
- średnica otworu pomiarowego 18 mm (bez adaptera) lub 16 mm (z adapterem),
- objętość mierzonej próbki- nie mniejsza niż 2 ml,
- odchylenie standardowe przy pomiarze: 0,5 McF-0,5±0,1
						    3,0 McF-3,0±0,1
						    6,0 McF-6,0±0,2
						    7,5 McF-7,5±0,2
- rozdzielczość wyświetlacza 0,1 [McF],
- wymiary (WxDxH) [mm]- 165x115x75, 
- forma prezentacji wyniku -LED,

Poz. 7. Zestaw do filtracji membranowej - 1 szt.
- zestaw ze stali nierdzewnej 1 stanowiskowy wraz z pompą próżniową,
- pojemność lejka stalowego min 500 ml
- uchwyt lejka - gwintowany,
- pojemność odbieralnika min 2 000 ml,
- zawór odcinający,
- spiek do filtrów 0.45,
- pompa próżniowa membramowa z wakuometrem wskazówkowym;
- regulacja podciśnienia pokrętłem od 0.1 do 0.85 bar,
- gwarancja 12 miesięcy.

PAKIET NR 5 

Poz. 1. Waga analityczna – 1 szt.
- obciążenie maksymalne:  62 g,
- obciążenie minimalne: 1 mg, 
- dokładność odczytu [d]: 0,01 mg, 
- działka legalizacyjna [e]: 1mg,
- temperatura pracy: 10 ÷ 40 °C, 
- wilgotność względna powietrza: 40%-80%,
- liniowość: ±0,05 mg,
- klasa dokładności OIML:  I,
- adiustacja:  wewnętrzna (automatyczna)
- system poziomowania manualny,
- wyświetlacz graficzny dotykowy,
- legalizacja,
- wzorcowanie w akredytowanym laboratorium,
- gwarancja min. 24 miesiące.

  Poz. 2. Waga analityczna – 1 szt.
- obciążenie maksymalne: 120 g,
- obciążenie minimalne: 1 mg, 
- dokładność odczytu [d]: 0,01 mg, 
- działka legalizacyjna [e]: 1mg,
- temperatura pracy: 10 ÷ 40 °C, 
- wilgotność względna powietrza: 40%-80%,
- liniowość: ± 0,07 mg,
- klasa dokładności OIML:  I,
- adiustacja:  wewnętrzna (automatyczna)
- system poziomowania manualny,
- wyświetlacz graficzny dotykowy,
- legalizacja,
- wzorcowanie w akredytowanym laboratorium,
         - gwarancja min. 24 miesiące.