OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego spektrometru FTIR

- Zakres i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Zakres spektralny, co najmniej 7800 – 350 cm-1.

- Maksymalna rozdzielczość optyczna powyżej 0,5 cm-1.

- Rozdzielczość zmienna w zakresie co najmniej 0,5 – 32 cm-1.

- Szczelny i osuszany układ optyczny z okienkami KBr pokrywanymi BaF2 oddzielającymi optykę od przedziału próbek.

- Spektrometr musi posiadać możliwość podłączenia do automatycznego przedmuchu spektrometru.

- Interferometr justowany dynamicznie w trakcie skanowania. Mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujący wiązkę lasera, padającą na trójpozycyjny detektor laserowy, do monitorowania i utrzymywania idealnego względnego położenia kątowego zwierciadeł interferometru.

- Spektrometr musi posiadać ogniskowanie wiązki centralnie w komorze pomiarowej aparatu.

- Ceramiczne trwałe źródło promieniowania IR.

- Spektrometr musi być wyposażony w beamsplitter Ge/KBr.

- Spektrometr musi być wyposażony w detektor DLaTGS.

- Spektrometr musi być wyposażony w precyzyjny laser półprzewodnikowy o stabilnej długości fali promieniowania zapewniający precyzję liczb falowych nie gorszą niż +/- 0,001 cm-1 .

- Automatyczne rozpoznawanie przez system akcesoriów pomiarowych takich jak moduł do pomiarów transmisyjnych, przystawki ATR, przystawki rozproszeniowej i inne:

- przystawka ATR wyposażona w monolityczny kryształ diamentowy, wprasowany w płytkę. Przystawka pracująca w pokrywającym pełnym zakres spektralny spektrometru, ze śrubą dociskową o powtarzalnej sile docisku z mechanizmem dynamometrycznym.

- Spektrometr musi mieć wbudowana na stałe w aparat automatyczną przystawkę do testowania spektrometru z kołem z certyfikowanym wzorcem polistyrenowym.

- Kompaktowa konstrukcja:

- masa spektrometru nie przekraczająca 15 kg

- wymiary podstawy nie przekraczające 35 x 35 cm

- Zasilacz spektrometru umieszczony na zewnątrz aparatu eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność termiczną systemu.

- Sterowanie przez zewnętrzny komputer PC pracujący w systemie Windows. Program obsługi spektrometru co najmniej w języku polskim i angielskim kompatybilny z Windows 11 64-bit.

- przechowywanie danych pomiarowych w relacyjnej bazie danych z możliwością automatycznego wykonywania kopii zapasowych;

- procedurę Auto-Tune - automatycznego ustawiania aparatu na maksimum energii z poziomu oprogramowania

- dostęp do surowych danych łącznie z interferogramem

- eksport danych spektralnych w najczęściej wykorzystywanych formatach widm IR, co najmniej: spc, spa, txt/csv

- funkcje przetwarzania widm: korekcja linii bazowej, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów, korekcja ATR, pomiar wysokości i położenia pasma, pomiar pola powierzchni pasm - bezwzględnej i względnej.

- przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca

- tworzenie własnych bibliotek użytkownika,

- automatyczna korekcja zawartości CO2 i pary wodnej przez oprogramowanie bez konieczności zbierania widm referencyjnych

- funkcja automatycznego pomiaru tła w czasie bezczynności urządzenia

- Biblioteki:

- Zestaw liczący c najmniej 1200 widm do analizy kryminalistycznej

- Zestaw liczący co najmniej 1300 widm do analizy polimerów

- Biblioteka związków małocząsteczkowych i polimerów obejmująca ponad 19000 widm.

- Kompatybilny zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż:

- procesor procesor Intel Core i5 lub lepszy

- dysk twardy SSD M@ przynajmniej 512 GB

- pamięć RAM minimum 32 GB DDR5

- ekran o przekątnej ekranu co najmniej 27 cale, odświeżanie 120 Hz.

- pakiet Microsoft Office

- Pozostałe warunki:

- Urządzenie musi posiadać certyfikat CE

- Gwarancja co najmniej 12 miesięcy,  dodatkowa gwarancja rozszerzająca gwarancje podstawową do 10 lat na laser, źródło światła, interferometr, gwarancja na kryształ diamentowy do ATR min. 5 lat

- Zapewnienie części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego co najmniej przez 10 lat.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:

a) dostarczenia na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, al. gen. A. Chruściela „Montera” 105, 00-910 Warszawa, przeprowadzenia rozładunku przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przekazania do użytku przedmiot zamówienia,

b) dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia dokumentacji technicznej oraz instrukcji dotyczącej sposobu korzystania z przedmiotu zamówienia, oraz instrukcję oprogramowania w języku polskim. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia dokumentacji technicznej oraz instrukcji dotyczącej sposobu korzystania z przedmiotu zamówienia, oraz instrukcji oprogramowania w języku angielskim,

c) dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia dokumentów gwarancyjnych dla każdego urządzenia osobno wystawionych w języku polskim. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia dokumentów gwarancyjnych dla każdego urządzenia osobno wystawionych w języku angielskim,

d) przeprowadzenia co najmniej 1 – dniowego szkolenia dla 5 osób w miejscu pierwszego uruchomienia przedmiotu zamówienia, w zakresie jego obsługi. Przeprowadzone szkolenie zostanie potwierdzone w formie pisemnej.

e) dostarczenia wyłącznie licencjonowanego oprogramowania jeżeli będzie instalowane na danym urządzeniu