### Załącznik nr 2 do SWZ - 
Formularz asortymentowo-cenowy

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz asortymentowo - cenowy, w zakresie części na którą składa ofertę. W przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, poprzez wpisanie w kolumnie 5 nazwy oferowanego produktu w sposób umożliwiający jego identyfikację.

Część 1 - Szafa termostatyczna

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szafa termostatyczna MLR-352-PE lub równoważna | Komora do hodowli roślin MLR-352 Pojemność: 294 litry. Zakres nastawy temperatury: 0°C do +50°C (od +10°C przy włączonym oświetleniu). Maksymalne natężenie światła do 20000 lux (5 poziomów intensywności lub wyłączone). Świetlówki jarzeniowe w drzwiach głównych oraz uchylnych skrzydłach bocznych (15 szt.) Wnętrze ze stali nierdzewnej. Dodatkowe, szklane drzwi wewnętrzne. Liczba półek: 5 szt. Wymuszony obieg powietrza. Sterownik mikroprocesorowy z tekstowym wyświetlaczem typu LCD i klawiaturą numeryczną. Rejestracja i podgląd parametrów pracy z okresu do 10 tygodni wstecz. Możliwość konstruowania programów zawierających do 12 zmian parametrów (kroków) powtarzanych w cyklach do 98 razy lub w sposób ciągły. Pamięć na 10 szablonów programów. Funkcja łączenia programów. Czas pracy kontrolowany przez niezależny czasomierz lub zegar czasu rzeczywistego. Sygnalizacja alarmowa: odchylenia temperatury, otwarcia drzwi, zabezpieczenia przed przegrzaniem i przechłodzeniem, przyłącza NO/NC. Waga 226 kg. Wymiary zewnętrzne (SxGxW): 760x700x1835 mm Wymiary wewnętrzne (SxGxW): 520x490x1135 mm -Wspornik półki (do montażu pojedynczej półki) PHCbi nr kat. 6250734726 lub równoważny -Dodatkowa półka PHCbi nr kat. 9241759098l lub równoważna -Wspornik półki (do montażu pojedynczej półki) - 12 szt. PHCbi nr kat. 6250734726 lub równoważny -Dodatkowa półka PHCbi nr kat. 9241759098 lub równoważna | 1 szt. 4 szt. 1 szt. 12 szt. 3 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych.

Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim, szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja: w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Dostawa do RLN Poznań.

_______________________________

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Część 2 - Płuczka mikropłytkowa

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Płuczka mikropłytkowa w zestawie z pompą próżniową | - Płuczka do płytek wielodołkowych: płukanie zgodne z procedurami m. in. testów ELISA oraz Luminex xMAP - Obsługa urządzenia: monochromatyczny ekran LCD z membranową klawiaturą numeryczną. Opcjonalna możliwość podłączenia płuczki do zewnętrznego oprogramowania. - Automatyczne przełączanie buforów między nie mniej niż czterema buforami płuczącymi - Format obsługiwanych płytek: całe płytki 96-dołkowe, płasko- i okrągłodenne - Głowica: 96 igieł aspirujących i 96 igieł dozujących - Szybkość płukania dla płytki 96-dołkowej (3 cykle odsysanie-dozowanie po 300 µl/dołek): ≤ 30 s - Ilość cykli płukania: 1-250 cykli - Czas namakania: Programowalny, do 60 minut - Zakres dozowanych objętości: 25 - 3000 μl/dołek, programowalna co 1 μl, możliwość wyboru jednego z jedenastu szybkości dozowania - Pozostałość po odsysaniu: 2µl/dołek - Możliwość rozbudowy urządzenia o funkcję filtracji próżniowej: poziom próżni w zakresie - 40 ÷ - 500mmHg - Czas filtracji próżniowej: 5 ÷ 900 s - Możliwość rozbudowy urządzenia o funkcję płukania z separacją magnetyczną: 4-strefowy magnes o magnetycznym polu pierścieniowym o minimalnej mocy 7094 Gauss. Każdy dołek płytki 96-dołkowej otoczony przez 4 magnesy, - Funkcja wytrząsania: intensywność w 4 zakresach, wytrząsanie do 60 minut - Funkcja czyszczenia ultradźwiękowego: Wbudowana łaźnia do czyszczenia igieł głowicy z pozostałości dozowanych płynów - Możliwość rozbudowy o moduł odprowadzania zlewek bezpośrednio do odpływu kanalizacyjnego: tak - Dołączone akcesoria: pompa próżniowa, naczynia na zlewki i bufory, komplet wężyków i kabli - Możliwość integracji z ramieniem automatycznym: tak - Możliwość sterowania z komputera – opcja dokupienia zewnętrznego oprogramowania: tak - Autoryzowany serwis na terenie kraju: tak - Certyfikaty: CE - Uruchomienie i przeszkolenie personelu. | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Koszalina.

_______________________________

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Część 3 - Suszarki laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Suszarka laboratoryjna | Suszarka laboratoryjna FED 56 lub równoważna. Zakres temperatury od 10 C powyżej temperatury pomieszczenia do 300 C. Cyfrowo sterowany mocny wentylator, regulacja obrotów wentylatora co 10%. Cyfrowy zegar sterujący 0-99,59 h pozwalający na nastawianie czasu włączenia, wyłączenia, wyłączenia po dojściu do określonej temperatury. Komora wstępnego nagrzewania zapewniająca doskonały rozkład temperatury. Zabezpieczenie temperaturowe kl. 2 z alarmem wizualnym. Elektromechaniczna kontrola klapki wylotowej. 2 chromowane półki w standardowej dostawie. Max ilość półek: 5 sztuk. Max dopuszczalne obciążenie na półkę:30 kg Max dopuszczalne obciążenie na urządzenie: 40 kg. Pojemność komory wewnętrznej 60 l. Wymiary komory wewnętrznej: 400x440x345 mm (szer x wys x głęb). Wymiary zewnętrzne urządzenia: 560x625x565 mm (szer x wys x głęb). Przestrzenna zmienność temperatury przy 150C: +/-1,4 K Czas nagrzewania do 150C: 15 min | 2 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych.

Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim, szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja: w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Dostawa do Warszawy.

_______________________________

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Część 4 - Komora klimatyczna

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | KK 700 SMART PRO - komora klimatyczna lub równoważna | Komora klimatyczna z nawilżaczem ultradźwiękowym, sterownik SMART PRO, obudowa z blachy malowanej proszkowo, wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18, jednoskrzydłowe drzwi podwójne - wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne, zakres temperatury od 0°C do +60°C, zakres wilgotności 30-90%, wymuszony obieg powietrza, pojemność komory 600 l, zabezpieczenie kl. 3.3, 3 półki druciane INOX, port USB, WiFi, możliwość podłączenia do sieci Ethernet (kabel, oprogramowanie w zestawie) kółka jezdne, w zestawie pompka do odprowadzania wody zużytej oraz zbiornik na wodę dejonizowaną o poj. 20 l (KK/Z), komora wymaga zasilania wodą dejonizowaną o przewodnictwie <= 1 uS, Rozszerzenie zakresu wilgotności do 95% dl KK700 Wersja fitotronowa dla KK700 w ściankach bocznych i drzwiach System oczyszczania wody SolPure VENA 5 Transport krajowy z wniesieniem | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim, szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja: w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Dostawa do Warszawy.

_______________________________

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Część 5 – Wirówka

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wirówka laboratoryjna MPW-352R z chłodzeniem Wirnik kątowy 6 x 50ml na probówki Falcon, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą Wirnik kątowy 24 x 2/1,5ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą [kąt 45°] | Wirówka laboratoryjna MPW-352R z chłodzeniem z możliwością regulacji RPM/RCF oraz czasu pracy. Posiada funkcję chłodzenia wstępnego, autoidentyfikację wirnika oraz możliwość automatycznego otwierania pokrywy. Komora wirówki wykonana ze stali nierdzewnej Zasilanie: 230V 50 Hz, Zakres obrotów: 90 ÷ 18 000 RPM Max RCF: 30065 x g Temperatura pracy: -100C do +400C max RPM: 15000min-1 max RCF: 19 621xg max RPM: 18000min-1 max RCF: 30 065xg | 1 szt. 1 szt. 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja: w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Dostawa do Elbląga.

_______________________________

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Część 6 – Komora do hodowli roślin

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Komory do hodowli roślin | Pojemność ok. 300 litrów. Minimum 5 półek z możliwością zmiany wysokości zawieszenia. Wymiary zewnętrzne nie większe niż: - szerokość: 760 mm - głębokość: 700 mm - wysokość: 1840 mm Wnętrze - stal nierdzewna. Wymuszony obieg powietrza. Zakres temperatury: - od 0°C do +50°C przy wyłączonym oświetleniu - od +10°C do +50°C przy włączonym oświetleniu Zakres ustawiania wilgotności od 55% RH do 90% RH z dwukierunkową, aktywną kontrolą wilgotności (nawilżanie i osuszanie). Nawilżacz ultradźwiękowy. Zakres natężenia światła: 0 do 20 000 lx z możliwością regulacji natężenia (źródło światła: świetlówki fluorescencyjne - nie dopuszcza się oświetlenia typu LED; oświetlenie boczne z 3 stron zamontowane w uchylnych skrzydłach). Stabilność temperatury: nie gorsza niż ±0.3°C Wbudowane alarmy: - odchylenia temperatury z regulacją w zakresie od ±1.0°C do ±5.0°C lub szerszym - odchylenia wilgotności z regulacją w zakresie od ±3%RH do ±5%RH lub szerszym - zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury z możliwością samodzielnej regulacji temperatur granicznych - niedomknięcia drzwi (z możliwością regulacji czasu zwłoki w zakresie od 0 do 15 minut) Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, z funkcją graficznego odwzorowania parametrów pracy i przebiegu programu. Panel sterowania wyposażony przyciski fizyczne i klawiaturę numeryczną (nie dopuszcza się sterowania wyłącznie przy pomocy przycisków ekranowych wyświetlanych na panelu dotykowym). Możliwość konstruowania programów zawierających do 12 zmian temperatury, wilgotności i światła w czasie oraz pamięć na min. 10 programów (opcja: funkcja łączenia programów w sekwencje). Programowanie z zastosowaniem 24-godzinnego zegara czasu rzeczywistego. Funkcja rejestracji parametrów pracy z możliwością podglądu danych archiwalnych na wyświetlaczu z okresu do 10 tygodni wstecz (opcja: możliwość doposażenia w oryginalny, pochodzący od producenta urządzenia, interfejs do komunikacji z komputerem typu PC). Zasilanie 230 V, 50 Hz. Urządzenie w konfiguracji fabrycznej zgodnej ze specyfikacją producenta, niepoddawane przeróbkom i modyfikacjom. Deklaracja CE dołączona do dostawy Opcja: Funkcja blokady klawiatury panelu sterowania przy pomocy hasła zabezpieczająca przed nieautoryzowaną zmianą parametrów. System automatycznej diagnostyki do samodzielnej identyfikacji przyczyn usterek. Komora wyposażona w kółka samonastawne do łatwego przemieszczania. Wbudowane styki bezpotencjałowe NO/NC do centralnych systemów monitoringu. np. MLR-352H lub równoważne. | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Instalacja w laboratorium przez wykwalifikowany personel.

Gwarancja: min. 12 miesięcy.

Realizacja: w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Dostawa do RLN Poznań.

_______________________________

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Załącznik nr 3 do SWZ -
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca:

_____________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby/podwykonawcy*

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ

SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - nr postępowania WIP.261.76.2024.OM, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE Wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby/ podwykonawcy*:

* niepotrzebne skreślić

I. 	Spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

II. 	Przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4.

_________________________ (miejscowość), dnia __________________ r.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. _______________ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp podjąłem następujące środki:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśniam fakty i okoliczności o którym mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  2 ustawy Pzp.:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podjąłem następujące kroki o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  3 ustawy Pzp.:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ (miejscowość), dnia __________________ r.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

_________________________ (miejscowość), dnia __________________ r.

_______________________________

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ

### Załącznik nr 4 do SWZ -

### Oświadczenie o aktualności

Wykonawca:

____________________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

____________________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: Dostawę specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - nr postępowania WIP.261.76.2024.OM.

są aktualne w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

_______________________________

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

### Załącznik nr 5 do SWZ -
Grupa kapitałowa

Wykonawca:

____________________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

____________________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie o braku o przynależności lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: Dostawę specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - nr postępowania WIP.261.76.2024.OM.

Oświadczam, że nie przynależę / przynależę * do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową:

* niepotrzebne skreślić

W przypadku odpowiedzi twierdzącej:

Składam listę podmiotów, razem z którymi przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Jednocześnie przedkładam następujące dokumenty lub informacje, potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

### Załącznik nr 6 do SWZ -
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca:

____________________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

____________________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby/podwykonawcy*

* niepotrzebne skreślić

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: Dostawę specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - nr postępowania WIP.261.76.2024.OM

niniejszym oświadczam / oświadczamy*, iż:

nie zachodzą wobec mnie / nas* podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

_______________________________

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

### Załącznik nr 7 do SWZ -
Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

ul. Powsińska 69/71

02-903 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: Dostawę specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - nr postępowania WIP.261.76.2024.OM

ja / my niżej podpisani:

___________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

Województwo:__________________________________________

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy: ____________________________________________________________

(wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo)

Nr KRS: __________________________________________________

NIP: __________________________________________________

REGON: ______________________________________________

Adres internetowy pod którym dostępny jest KRS lub CEIDG:

______________________________________________________________________________________________________________________

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

________________________________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy wszelkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- OŚWIADCZAMY, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- OFERUJEMY wykonanie zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ (Wykonawca wypełnia odpowiednio dla części na którą składa ofertę. Pozostały zakres części można usunąć lub wykreślić) obliczoną zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, tj.:

w zakresie części 1 za cenę - _____________________ zł brutto

w zakresie części 2 za cenę -_____________________ zł brutto

w zakresie części 3 za cenę -_____________________ zł brutto

w zakresie części 4 za cenę -_____________________ zł brutto

w zakresie części 5 za cenę -_____________________ zł brutto

w zakresie części 6 za cenę -_____________________ zł brutto

- OFERUJEMY GWARANCJĘ na przedmiot zamówienia (Wykonawca wypełnia odpowiednio dla części na którą składa ofertę. Pozostały zakres części można usunąć lub wykreślić):

w zakresie części 1 - ___________ miesięcy (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)

w zakresie części 2 - ___________ miesięcy (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)

w zakresie części 3 - ___________ miesięcy (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)

w zakresie części 4 - ___________ miesięcy (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)

w zakresie części 5 - ___________ miesięcy (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)

w zakresie części 6 - ___________ miesięcy (wpisać liczbę miesięcy, nie krócej niż 12 miesięcy)

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projektowanych postanowieniach umowy.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców*

- * niepotrzebne skreślić

- Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

_____________________________________________________________________________________

(opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie:

_____________________________________________________________________________________

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko: 	___________________________________________________________________

Adres: 		____________________________________________________________________

Telefon: 	   ________________________________

Adres e-mail:           ___________________________________________________________________

- ZAŁĄCZAMY do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ________________________________

  - ________________________________

_______________________________

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.