Załącznik Nr 2a do SWZ
SAT.272.27.2026

Oświadczenie wykonawcy o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
CHROMATOGRAF GAZOWY Z DETEKTOREM ECD DO BADAŃ WODY DLA PSSE W SIEDLCACH
w ramach udziału w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 poprzez realizację zadań:
 Chromatograf gazowy z detektorem ECD do badań wody dla PSSE w Siedlcach

Instrukcja dla Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w całości. 
1) W kolumnie 3 należy bezwzględnie wpisać „TAK” lub „NIE”.
2) W kolumnie 4 należy podać konkretne wartości liczbowe, opisy lub parametry oferowanego urządzenia.
3) Zamawiający dopuszcza w kolumnie 4 wpisanie przykładowych sformułowań typu : „zgodnie z SWZ”, „TAK”, „zgodnie z katalogiem, jeżeli Zamawiający jest w stanie zweryfikować dany parametr konkretnego modelu, np. na stronie producenta, w broszurze parametrów technicznych. Wykonawca może zostać wezwany wtedy do przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych, w szczególności dotyczy to parametrów i wymagań stanowiących kryterium oceny ofert
4) Zamawiający informuje, że podane parametry stanowią minimalne wymagania techniczne przedmiotu umowy,  a tym samym Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.
5) Dokument należy zapisać w formacie PDF i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia posiada następujące parametry i właściwości  określone w stosunku do  wymagań i parametrów określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SWZ Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 
	
	Chromatograf gazowy z detektorem ECD 
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[TAK/ NIE]
	Oferowane param. sprzętu i spełnienie wymagań
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	I
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
	
	

	
	Chromatograf gazowy z detektorem ECD do badań wody
	
	Nazwa ……………………………..
Typ…………………………………… Model ……………………………...
Producent………………………….


	1. 
	Zestaw musi zapewnić analizę oznaczania w wodzie zawartości trichlorometanu, (chloroformu), bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu (bromoformu) w stężeniach umożliwiających spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi
	
	Zapewnia / Nie zapewnia*

	2. 
	Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.
	
	

	3. 
	Zasilanie aparatu: 230 V, 50 Hz.
	
	

	4. 
	 Chromatograf gazowy i detektor muszą pochodzić od jednego dostawcy
	
	

	5. 
	Szerokość modułu maksymalnie 350 mm . Parametr oceniany jako kryterium oceny. Moduł o szerokości 350 mm w ocenie ofert otrzymuje 0 pkt, moduł o szerokości poniżej 350 mm otrzymuje 10 pkt. 
	
	

	
	PIEC KOLUMN
	
	

	6. 
	Praca w zakresie; w zakresie: od 40°C do  450°C.
	
	

	7. 
	Musi posiadać możliwość programowania minimum 20 narostów temperatury.
	
	

	8. 
	Rozdzielczość ustawienia temperatury co najmniej 0,1°C lub lepsza.
	
	

	9. 
	Maksymalna szybkość grzania minimum 150°C/min.
	
	

	10. 
	Szybkość chłodzenia od 400°C do 50°C poniżej 5 minut.
	
	

	11. 
	Umożliwiający montaż co najmniej dwóch kolumn kapilarnych lub  pakowanych. Parametr oceniany jako kryterium oceny. Montaż 2 kolumn w ocenie ofert otrzymuje 0 pkt, montaż 3 i więcej kolumn otrzymuje  5 pkt.
	
	

	12. 
	Musi posiadać przynajmniej 5 stref grzania z możliwością rozszerzenia o co najmniej 2.
	
	

	13. 
	Odczyt aktualnych parametrów pracy na panelu sterującym (wymagany interfejs w języku polskim)
	
	

	14. 
	Musi posiadać min. dotykowy 10’’ wyświetlacz
	
	

	
	DOZOWNIK PODZIAŁOWY/BEZPODZIAŁOWY DO KOLUMN KAPILARNYCH
	
	

	15. 
	Maksymalna temperatura pracy: co najmniej  450°C.
	
	

	16. 
	Ciśnienie pracy ustawiane w zakresie od 0 do 10 bar.
	
	

	17. 
	Pełna elektroniczna kontrola przepływów.
	
	

	18. 
	Automatyczny czujnik startu zamontowany na  dozowniku.
	
	

	19. 
	Dokładność ustawiania ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi w zakresie co najmniej do 150 psi.
	
	

	20. 
	Możliwość pracy w trybie split mode, splitless mode, pulsed split i pulsed splitless.
	
	

	21. 
	Odczyt aktualnych parametrów pracy na panelu sterującym (wymagany interfejs w języku polskim).
	
	

	22. 
	Programowalna kontrola podziału strumienia nie gorsza niż (1 do 10 000).
	
	

	23. 
	Regulowany przepływ opłukiwania septy.
	
	

	24. 
	Możliwość zamontowania kolumn o średnicy wewnętrznej od 0,05-0,53mm
	
	

	
	DETEKTOR WYCHWYTU ELEKTRONÓW ECD
	
	

	25. 
	Maksymalna temperatura pracy minimum 450°C
	
	

	26. 
	Czułość minimum 7 fg/s dla Lindanu
	
	

	27. 
	Zakres liniowy 104  lub lepszy
	
	

	28. 
	Częstotliwość zbierania danych:  Minimalna wartość 200 Hz.  Parametr oceniany jako kryterium oceny. 
Zakres częstotliwości w przedziale od 200 - 599 Hz nie jest punktowany, zakres równy lub wyższy niż 600 Hz jest punktowany.
Częstotliwość zbierania danych  na poziomie od 200 do 599 Hz w ocenie ofert otrzymuje 0 pkt, 600 Hz i więcej otrzymuje 5 pkt
	
	

	29. 
	Pełna elektroniczna kontrola pneumatyki
	
	

	30. 
	System zabezpieczenia przepływu gazu osłonowego w przypadku zaniku napięcia sieciowego
	
	

	
	OPROGRAMOWANIE
	
	

	31. 
	Umożliwiające zarówno ilościową jak i jakościową analizę otrzymanych wyników.
	
	

	32. 
	Najnowsze biblioteki indeksów retencji NIST lub równoważne.
	
	

	33. 
	Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportu zbiorczego z wielu detektorów.
	
	

	
	STEROWANIE
	
	

	34. 
	Sterowanie z poziomu wbudowanego wyświetlacza dotykowego (interfejs w języku polskim) oraz poziomu zewnętrznego komputera.
	
	

	35. 
	Komunikacja TCP/IP chromatograf – komputer sterujący umożliwiający sterowanie poprzez sieć LAN.
	
	

	36. 
	Oprogramowanie sterujące pracujące z wykorzystaniem baz danych
	
	

	
	ZESTAW KOMPUTEROWY
	
	

	37. 
	Komputer klasy PC kompatybilny z chromatografem, umożliwiający płynną obsługę urządzenia i oprogramowania. System operacyjny o konfiguracji zalecanej przez producenta, najnowszy na rynku: - stacja robocza: jednostka centralna wyposażona w odpowiednie podzespoły oraz karty rozszerzeń, zapewniająca pełną kompatybilność z oferowanym urządzeniem;- pamięć operacyjna minimum 32 GB RAM;- procesor osiągający w teście PassMark nie mniej niż 25000 pkt (według danych z .06.2026 r.);- dysk twardy SSD minimum 1 TB; - dysk twardy HDD minimum 2 TB; minimum 4 złącza SATA na płycie głównej;  - nagrywarka DVD lub wolne gniazdo USB umożliwiające zgrywanie danych;- minimum dwie karty sieciowe o prędkości co najmniej 1Gbit/s. - wyposażony w co najmniej 2 gniazda HDMI lub DisplayPort.
	
	

	38. 
	System operacyjny Microsoft Windows11 Pro/Enterprise 64bit lub równoważny w pełni kompatybilny z dostarczanym rozwiązaniem.
	
	

	39. 
	Oprogramowanie sterujące licencjonowane bez ograniczenia czasowego (licencja wieczysta)
	
	

	40. 
	Pakiet Microsoft Office w wersji minimum 2024 lub równoważny nie wymagającej odnawiania licencji co rok (licencja wieczysta) w języku polskim.
	
	

	41. 
	Monitor co najmniej 1080p /Full HD o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 24 cale z matową matrycą oraz okablowaniem niezbędnym do podłączenia urządzeń.
	
	

	42. 
	Wyposażenie dodatkowe: klawiatura przewodowa, mysz przewodowa
	
	

	
	ZESTAW STARTOWY
	
	

	43. 
	Zestaw do uruchomienia i rozpoczęcia pracy
	
	

	44. 
	Uszczelki/septy do dozownika – min. 50 szt.
	
	

	45. 
	Niezbędne narzędzia do wymiany kolumn.
	
	

	46. 
	Zestaw złączek do zainstalowania kolumn.
	
	

	47. 
	Kolumna kapilarna z fazą typu Wax / 624 (30 m, 0.25 mm i.d., 1.4 µm film thicknes) 
	
	

	
	WYMAGANIA DODATKOWE
	
	

	1
	Bezpłatne szkolenie wstępne w języku polskim z obsługi całego zestawu na zainstalowanym sprzęcie w  wymiarze minimum 12 godzin. Szkolenie powinno odbyć się w dni robocze, w godz. od 7:30-15:05, w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej trzech (3) pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, potwierdzone certyfikatem. Szkolenie powinno obejmować: podstawową obsługę i konserwację chromatografu gazowego, zapoznanie z oprogramowaniem oraz BHP – podstawa do podpisania protokołu odbioru.
	
	

	2
	Bezpłatne szkolenie aplikacyjne w języku polskim w wymiarze co najmniej 18 godzin w dni robocze, w godz. od 7:30-15:05 w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej trzech (3) pracowników wyznaczonych każdorazowo przez Zamawiającego. Szkolenie powinno być przeprowadzone w okresie trwania gwarancji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (na jego elektroniczne wezwanie), nie późniejszym niż 3 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru. Szkolenie aplikacyjne musi w szczególności obejmować ustawienie oznaczania w wodzie zawartości trichlorometanu (chloroformu), bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu (bromoformu) w stężeniach umożliwiających spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi. Szkolenie aplikacyjne zakończone certyfikatem dla uczestników.
	
	

	3
	Fabrycznie i konstrukcyjnie dopuszczalna możliwość modernizacji i rozbudowy urządzenia o automatyczny podajnik próbek (opcja w przyszłości) pozwalający na ustawienie co najmniej 100 viali o poj. 2 ml i dający możliwość dozowania automatycznego w trybie SPME i ambient headspace Parametr oceniany jako kryterium oceny. Brak możliwości rozbudowy  w ocenie ofert otrzymuje 0 pkt, możliwość rozbudowy o automatyczny podajnik próbek  otrzymuje 5 pkt.
	
	

	4
	Fabrycznie i konstrukcyjnie dopuszczalna możliwość modernizacji i rozbudowy urządzenia o detektor spektrometrii mas MS (opcja w przyszłości).
Parametr oceniany jako kryterium oceny. Brak możliwości rozbudowy  w ocenie ofert otrzymuje 0 pkt, możliwość rozbudowy o automatyczny podajnik próbek  otrzymuje 5 pkt.
	
	

	
	WARUNKI ODBIORU URZĄDZENIA I GWARANCJI
	
	

	1
	Urządzenie musi być dostarczone, rozładowane i wniesione w miejsce docelowego montażu, uruchomione, skonfigurowane i sprawdzone.
	
	

	2
	Okres gwarancji liczony od daty podpisania, bez zastrzeżeń, przez strony protokołu odbioru urządzenia.
	
	

	3
	Okres gwarancji dla całego zestawu wynosi nie mniej niż 24 miesiące.
Parametr oceniany jako kryterium oceny. Gwarancja wynosząca od 24 – 35 miesięcy – 0 punktów
Gwarancja wynosząca 36 miesięcy i więcej – 5 punktów
	
	

	4
	W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie co najmniej 2 bezpłatnych przeglądów serwisowych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przeglądu serwisowego w ostatnim miesiącu gwarancji. Parametr oceniany jako kryterium oceny. 2 przegląd serwisowe (wymagane w umowie) – 0 punktów; co najmniej 3 przeglądy serwisowe – 5 punktów

	
	

	5
	Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
	
	

	6
	Personel Serwisowy przystąpi do wykonywania Usług Gwarancji i Serwisu każdorazowo nie później niż w ciągu 120 godzin od wezwania do wykonania tych czynności ze strony Zamawiającego
	
	

	7
	Urządzenie musi posiadać znak zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (składane z ofertą) oraz certyfikaty techniczne związane z urządzeniami zawierających źródła promieniotwórcze (składane przy dostawie)
	
	

	8
	Wykonawca zapewnia zgodny z prawem obrót, transport oraz instalację/serwis urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze. Zamawiający może żądać przedłożenia dowodów na powyższe.
	
	

	9.
	Wykonawca  posiada lub będzie w posiadaniu i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędną wymaganą prawem dokumentację do wystąpienia do Państwowej Agencji Atomistyki w celu dopuszczenia do zakupu i użytkowania urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze w zakupionym chromatografie.
	
	Wymienić jakie:





Potwierdzenie wykonawcy:



………………………………….
(podpis elektroniczny)
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