## Zad.1_Sterylizator
Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.3.2023 |  | załącznik 1/1
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zadanie nr 1- Sterylizator
1 | 2 | 3
Laboratorium | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość
SBEK | STERYLIZATOR PAROWY | 1 SZT.
Oferowane urządzenie ( producent, model, typ, numer katalogowy)
Producent
Model
Typ
Nr Katalogowy
Lp. | Ogólne wymagania: | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/NIE*
1 | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. Od momentu wyprodukowania nie powinno podlegać działaniom stanowiącym ingerencję zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną.
2 | Urządzenie musi posiadać oznaczenia producenta, datę produkcji, nr partii/indywidualny numer seryjny.
Wymagania techniczne (opis):
1 | Sterylizator przeznaczony do sterylizacji posiewów, odpadów, szkła laboratoryjnego, narzędzi zapakowanych, pożywek i płynów w otwartych lub szczelnie zamkniętych pojemnikach, wyrobów wgłębionych. Obudowa , rama i górna obudowa ze stali nierdzewnej 304 wg AISI. Kocioł komory wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316L wg AISI.
2 | Sterylizator parowy z pionową komorą sterylizacyjną, o pojemności 75-80 L, wyposażony w system szybkiego chłodzenia, próżniowe odpowietrzanie komory w formie próżni frakcjonowanej i podtrzymywanie ciśnienia w komorze. Wbudowana i oddzielona od komory sterylizacyjnej wytwornica pary wodnej wraz z systemem automatycznego czyszczenia. Zabezpieczenie przed kipieniem płynów z funkcją podtrzymania ciśnienia w trakcie schładzania płynów. Sterylizator zamykany w sposób bezpieczny (blokowanie temperaturowe), automatyczny i łatwy.
3 | Wymiary sterylizatora: szerokość maksymalnie 760 mm, wysokość maksymalnie 650 mm, głębokość maksymalnie 870 mm. Wsad komory w przypadku narzędzi nie mniejszy niż 30 kg, materiałów 15 kg i płynów 20 litrów. Wymiary komory : szerokość ok. 410 mm, głębokość ok. 615 mm.
4 | Temperatura ekspozycji mieszcząca się w zakresie od ok. 60 OC do 136 OC, dodatkowo posiadanie funkcji aparatu Kocha ok. (100OC). Temperatura sterylizacji programowania od ok. 100 OC do 136 OC. Wbudowany czujnik temperatury w postaci sondy w komorze.
5 | Sterylizator wyposażony w wyświetlacz LCD z automatyczną realizacją programów jak i możliwością wprowadzania zmian w ich ustawieniach przez użytkownika, funkcją autostartu oraz drukarką igłową do wydruku parametrów sterylizacji. Wbudowany system autodiagnostyki wraz z wyświetlaniem komunikatów o zaistniałych awariach najlepiej w języku polskim. Komora sterylizatora powinna mieć port walidacyjny.
6 | Sterylizator ponadto wyposażony w sprężarkę cichobieżną, wyjmowany kosz sterylizacyjny wykonany z siatki nierdzewnej na 1/2 załadunku komory i stację odwróconej osmozy ze zbiornikiem ciśnieniowym o wydajności odpowiedniej do pracy sterylizatora.
Usługa przeszkolenia
1 | W ramach dostawy Wykonawca na własny koszt przeszkoli osoby (5 osób) wyznaczone przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia stanowiącego przedmiot dostawy, w szczególności w zakresie wiedzy o budowie, znajomości parametrów techniczno-funkcjonalnych, obsługi technicznej, eksploatacji i optymalnego wykorzystania urządzenia w terminie 1 tygodnia od dnia przyjęcia dostawy.
2 | Termin realizacji przeszkolenia powinien zostać uprzednio uzgodniony z Zamawiającym.
3 | Strony ustalają, iż czas trwania przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego wynosił będzie maks. 7 godz. zegarowych, przy uwzględnieniu godzin urzędowania Zamawiającego, tj. godz. 725- 1500.
4 | Wykonawca zapewni realizację programu przeszkolenia przez osobę/osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, niezbędne do realizacji przeszkolenia w uzgodnionym zakresie. Po zakończeniu przeszkolenia Wykonawca wystawi na rzecz uczestniczących w nim przedstawicieli Zamawiającego certyfikaty ukończenia przeszkolenia.
5 | Koszty przeszkolenia, tj. koszty dojazdu osób szkolących (przedstawicieli Wykonawcy), koszty materiałów szkoleniowych oraz koszty wykorzystania niezbędnego sprzętu szkoleniowego ponosi Wykonawca.
6 | Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy sali szkoleniowej, odpowiedniej dla przeprowadzenia przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie uzgodnionym w trybie roboczym przez Strony.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1 | W ramach dostawy urządzenia Wykonawca na swój koszt wykona wzorcowanie czujników temperatury wraz ze świadectwem wzorcowania z laboratorium akredytowanego. Walidacja- badanie rozkładu temperatur w komorze pustej, oraz w dwóch programach roboczych z realnym wsadem: 117 st.C 15 min oraz 121 st.C 15 min.
2 | Urządzenia musi posiadać oznaczenie CE potwierdzone stosownym dokumentem przekazanym Zamawiającemu podczas protokolarnego przyjęcia urządzenia.
3 | Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczna i eksploatacyjna urządzenia sporządzona w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD, DVD, pendrive, itp.), została przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu protokolarnego przyjęcia urządzenia.
Gwarancja
1 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie na okres (wpisać poniżej)
………………………………………… miesięcy (min. 24 miesięcy, max. 60 m-cy)
liczony od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy urządzenia.
2 | Oferent musi wskazać siedzibę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………….
3 | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
Dostawa
1 | Dostawa urządzenia do siedziby PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5 na koszt Wykonawcy.
2 | Termin dostawy: max. 84 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
3 | Dostawa musi obejmować: transport, wniesienie, montaż, instalacje, ustawienie i przyłączenie urządzenia do istniejących mediów (prąd, woda, kanalizacja) we wskazanym miejscu. Miejsce docelowe instalacji urządzenia zlokalizowane jest na wysokim parterze budynku PSSE w Kętrzynie (pokój nr 14). W czasie dostawy niezbędne będzie wniesienie urządzenia schodami zewnętrznymi, zniesienia przez trzy stopnie schodów wewnętrznych oraz przeniesienia go przez 5 otworów drzwiowych o wewnętrznej szerokości: 80cm, 85cm, 90cm, 140cm, 150cm oraz wysokości otworów drzwiowych 197 cm, 200 cm, 200cm, 220 cm, 250cm. Nie ma możliwości wniesienia urządzenia przez otwory okienne.
4 | Bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia, Wykonawca dokona jego instalacji (konfiguracji) oraz testowego uruchomienia w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym, w obecności osób wyznaczonych do odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
5 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dołączona do dostawy
Do oferty należy dołączyć:
1 | broszury informacyjne lub inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego urządzenia
*wpisać właściwe
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 (potwierdzenie wymaganych parametrów) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
…………… |  | ……………………………
Data |  | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zad.2_Szafy termostatyczne
Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.3.2023 |  | załącznik 1/2
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zadanie nr 2- Szafy termostatyczne
1 | 2 | 3
SBMŻ | SZAFA TERMOSTATYCZNA | 1 SZT.
SBEK | SZAFA TERMOSTATYCZNA | 1 SZT.
SBW | SZAFA TERMOSTATYCZNA | 3 SZT.
| RAZEM | 5 SZT.
Oferowane urządzenie ( producent, model, typ, numer katalogowy)
Producent
Model
Typ
Nr Katalogowy
Lp. | Ogólne wymagania: | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/NIE*
1 | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Od momentu wyprodukowania nie powinno podlegać działaniom stanowiącym ingerencję zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną.
2 | Urządzenie musi posiadać oznaczenia producenta, datę produkcji, nr partii/indywidualny numer seryjny.
3 | Urządzenie musi posiadać oznaczenie CE potwierdzone stosownym dokumentem przekazanym Zamawiającemu podczas protokolarnego przyjęcia urządzenia.
Wymagania w zakresie funkcjonalności
Rozwiązania techniczne urządzenia muszą zapewnić:
1 | sygnalizacje otwartych drzwi;
2 | utrzymywanie temperatury niezależnie od temperatury otoczenia;
3 | układ grzania i układ chłodzenia;
4 | wymuszony obieg powietrza;
5 | umożliwienie podłączenie do innego urządzenia poprzez LAN i minimum 1 port USB;
6 | pojemność komory minimum 150 l;
7 | pojemność użytkową komory minimum 110 l;
8 | zakres pracy temperatur od +10°C do +65°C;
9 | regulację temperatury co 0,1°C;
10 | wielofunkcyjny wyświetlacz parametrów urządzenia z panelem dotykowym z funkcjami zmiany ustawień urządzenia;
11 | sygnalizację uszkodzenia czujnika temperatury;
12 | bateryjne podtrzymywanie pracy wyświetlacza;
13 | otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika temperatury.
Wymagania w zakresie budowy
Urządzenie musi:
1 | mieć komorę wykonaną ze stali nierdzewnej zgodnie z DIN 1.4016;
2 | posiadać obudowę wykonaną z blachy malowanej proszkowo;
3 | posiadać trzy półki perforowane ze stali nierdzewnej;
4 | zapewniać obciążenie jednej półki minimum 9 kg;
5 | zapewniać obciążenie urządzenia minimum 27 kg;
6 | mieć wagę maksimum 60 kg;
7 | posiadać zabezpieczenie temperaturowe zgodnie z DIN 12880 klasy 1.0;
8 | być zasilane z sieci 50Hz/230V;
9 | być wyposażone w drzwi podwójne: zewnętrzne pełne; wewnętrzne drzwi szklane;
10 | mieć wymiary zewnętrzne nie większe niż: wysokość 910 mm, szerokość 620 mm, głębokość 650 mm;
Dodatkowe wymagania Zamawiającego
1 | W ramach dostawy urządzenia Wykonawca wykona wzorcowanie komory w 5-ciu punktach pomiarowych (naroża i środek geometryczny) na każdej półce (tzn. na 3 półkach) w zakresie temperatury: 37st.C ± 1st.C wraz ze świadectwem wzorcowania z laboratorium akredytowanego- dotyczy 1 szt. szafy termostatycznej dla sekcji SBMŻ
2 | W ramach dostawy urządzenia Wykonawca wykona wzorcowanie komory w 5-ciu punktach pomiarowych (naroża i środek geometryczny) na każdej półce (tzn. na 3 półkach) w zakresie temperatury: 25st.C ± 1st.C wraz ze świadectwem wzorcowania z laboratorium akredytowanego - dotyczy 1 szt. szafy termostatycznej dla sekcji SBEK
3 | W ramach dostawy urządzenia Wykonawca wykona wzorcowanie komory w 5-ciu punktach pomiarowych (naroża i środek geometryczny) na każdej półce (tzn. na 3 półkach) w zakresie 22st.C ± 2 st.C; 37 st.C ±0,5 st.C; 44 st.C ±0,5 st. C wraz ze świadectwem wzorcowania z laboratorium akredytowanego- dotyczy 3 szt. szaf termostatycznych dla sekcji SBW
Dostawa
1 | Termin dostawy: max. 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2 | Dostawa do Laboratorium na koszt Wykonawcy do PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, musi obejmować: transport, wniesienie i ustawienie do Sekcji SBMŻ i SBEK znajdujących się na wysokim parterze budynku PSSE- po 1 szt. do sekcji, razem 2 szt.
3 | Dostawa do Laboratorium na koszt Wykonawcy do PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, musi obejmować: transport, wniesienie i ustawienie do Sekcji SBW znajdującej się na I piętrze budynku PSSE, wejście klatką schodową- 3 szt.
4 | Po dostarczeniu urządzenia, Wykonawca dokona jego instalacji, montażu i uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym, w obecności osób wyznaczonych do odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
5 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dołączona do dostawy
Gwarancja
1 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie na okres (wpisać poniżej)
………………………………………… miesięcy (min. 24 miesięcy, max. 60 m-cy)
liczony od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy urządzenia.
2 | Oferent musi wskazać siedzibę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………….
3 | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
Do oferty należy dołączyć:
1 | broszury informacyjne lub inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego urządzenia
*wpisać właściwe
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 (potwierdzenie wymaganych parametrów) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
…………… |  | ……………………………
Data |  | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zad.3_Lodówki laboratoryjne
Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.3.2023 |  | załącznik 1/3
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zadanie nr 3- Lodówki laboratoryjne
1 | 2 | 3
SBW | LODÓWKA LABORATORYJNA | 1 SZT.
SBMŻ | LODÓWKA LABORATORYJNA | 1 SZT.
| RAZEM | 2 SZT.
Oferowane urządzenie ( producent, model, typ, numer katalogowy)
Producent
Model
Typ
Nr Katalogowy
Lp. | Ogólne wymagania: | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/NIE*
1 | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Od momentu wyprodukowania nie powinno podlegać działaniom stanowiącym ingerencję zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną.
2 | Urządzenie musi posiadać oznaczenia producenta, datę produkcji, nr partii/indywidualny numer seryjny.
Wymagania w zakresie funkcjonalności
Rozwiązania techniczne urządzenia muszą zapewnić:
1 | sygnalizacje otwartych drzwi;
2 | utrzymywanie temperatury niezależnie od temperatury otoczenia;
3 | układ chłodzenia;
4 | wymuszony obieg powietrza;
5 | pojemność komory minimum 150 l;
6 | pojemność użytkową komory minimum 110 l;
7 | zakres pracy temperatur od + 0°C do + 10°C;
8 | regulację temperatury co 0,1°C;
9 | wielofunkcyjny wyświetlacz parametrów urządzenia z panelem dotykowym z funkcjami zmiany ustawień urządzenia;
10 | sygnalizację uszkodzenia czujnika temperatury;
11 | bateryjne podtrzymywanie pracy wyświetlacza;
12 | otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika temperatury.
Wymagania w zakresie budowy
Urządzenie musi:
1 | mieć komorę wykonaną z aluminium;
2 | posiadać obudowę wykonaną z blachy malowanej proszkowo;
3 | posiadać trzy półki perforowane ze stali nierdzewnej;
4 | zapewniać obciążenie jednej półki minimum 9 kg;
5 | zapewniać obciążenie urządzenia minimum 27 kg;
6 | mieć wagę maksimum 60 kg;
7 | posiadać zabezpieczenie nadtemperaturowe zgodnie z DIN 12880 klasy 1.0;
8 | być zasilane z sieci 50Hz/230V;
9 | być wyposażone w drzwi zewnętrzne pełne zamykane na zamek;
10 | mieć wymiary zewnętrzne nie większe niż: wysokość 950 mm, szerokość 620 mm, głębokość 670 mm;
Dostawa
1 | Termin dostawy: max. 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2 | Dostawa do Laboratorium na koszt Wykonawcy do PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, musi obejmować: transport, wniesienie i ustawienie do Sekcji SBW znajdującej się na I piętrze budynku PSSE, wejście klatką schodową - 1 szt.
3 | Dostawa do Laboratorium na koszt Wykonawcy do PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, musi obejmować: transport, wniesienie i ustawienie do Sekcji SBMŻ znajdującej się na wysokim parterze budynku PSSE- 1 szt.
4 | Po dostarczeniu urządzenia, Wykonawca dokona jego instalacji, montażu i uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym, w obecności osób wyznaczonych do odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w terminie 4 tygodni od dnia przyjęcia dostawy.
5 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dołączona do dostawy
Gwarancja
1 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie na okres (wpisać poniżej)
………………………………………… miesięcy (min. 24 miesięcy, max. 60 m-cy)
liczony od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy urządzenia.
2 | Oferent musi wskazać siedzibę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………….
3 | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
Do oferty należy dołączyć:
1 | broszury informacyjne lub inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego urządzenia
*wpisać właściwe
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 (potwierdzenie wymaganych parametrów) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
…………… |  | ……………………………
Data |  | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zad.4_Szafy bezpieczne
Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.3.2023 |  | załącznik 1/4
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zadanie nr 4- Szafy bezpieczne
1 | 2 | 3
SBW | SZAFA BEZPIECZNA NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE | 2 SZT.
Oferowane urządzenie ( producent, model, typ, numer katalogowy)
Producent
Model
Typ
Nr Katalogowy
Lp. | Ogólne wymagania: | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/NIE*
1 | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Od momentu wyprodukowania nie powinno podlegać działaniom stanowiącym ingerencję zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną.
2 | Urządzenie musi posiadać oznaczenia producenta, datę produkcji, nr partii/indywidualny numer seryjny.
Wymagania w zakresie funkcjonalności
Rozwiązania techniczne urządzenia muszą zapewnić:
1 | Szafa bezpieczna do przechowywania substancji niebezpiecznych: odczynniki chemiczne, kwasy, zasady, rozpuszczalniki, materiały łatwopalne i wybuchowe
2 | Regulowane wewnętrzne półki metalowe pokryte proszkowo, zabezpieczone przed przechylaniem
3 | z wbudowanym systemem wentylacyjnym ( wydajna wentylacja wewnętrzna )
4 | z filtrem węglowym dla kwasów i rozpuszczalników
5 | zamykana na klucz
Wymagania w zakresie obudowy
1 | Wysokość około 1950mm
2 | Głębokość około 600mm
3 | Szerokość około 1000mm
4 | Kratki wentylacyjne w drzwiach przednich wspomagające przewiew i wyciąg oparów chemicznych
Dostawa
1 | Termin dostawy: max. 84 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2 | Dostawa do Laboratorium na koszt Wykonawcy do PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, musi obejmować: transport, wniesienie i ustawienie do Sekcji SBW znajdującej się na I piętrze budynku PSSE, wejście klatką schodową
3 | Po dostarczeniu urządzenia, Wykonawca dokona jego instalacji, montażu i uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym, w obecności osób wyznaczonych do odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
4 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dołączona do dostawy
Gwarancja
1 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie na okres (wpisać poniżej)
………………………………………… miesięcy (min. 24 miesięcy, max. 60 m-cy)
liczony od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy urządzenia.
2 | Oferent musi wskazać siedzibę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………….
3 | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
Do oferty należy dołączyć:
1 | broszury informacyjne lub inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego urządzenia
*wpisać właściwe
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 (potwierdzenie wymaganych parametrów) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
…………… |  | ……………………………
Data |  | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zad.5_Komora laminarna
Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.3.2023 |  | załącznik 1/5
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zadanie nr 5- Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa
1 | 2 | 3
SBEK | KOMORA LAMINARNA II KLASY BEZPIECZEŃSTWA | 1 SZT.
Oferowane urządzenie ( producent, model, typ, numer katalogowy)
Producent
Model
Typ
Nr Katalogowy
Lp. | Ogólne wymagania: | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/NIE*
Wymagania ogólne.
1 | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Od momentu wyprodukowania nie powinno podlegać działaniom stanowiącym ingerencję zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną.
2 | Urządzenie musi posiadać oznaczenia producenta, datę produkcji, nr partii/indywidualny numer seryjny.
Wymagania w zakresie budowy i funkcjonalności
1 | Musi spełniać II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2000.
2 | Musi być wyposażona w filtry absolutne o skuteczności 99,999 % dla cząstek 0,1 µm do 0,3 µm zapewniające czystość powietrza klasy ISO 3 wg ISO 14644.
3 | Wymagane rozmiary komory: szerokość zewnętrzna komory 1000-1100mm wysokość wewnętrzna komory > 650 mm; głębokość zewnętrzna bez podłokietnika: < 800 mm.
4 | Szyba frontowa musi być: ustawiona pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego; nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia oraz przesuwana góra-dół (nieuchylana).
5 | Wymagane okna w ścianach bocznych wykonane ze szkła hartowanego.
6 | Wymagane 4 wyprowadzenia do podłączenia mediów.
7 | Wnętrze komory pracy musi być malowane proszkowo na biało z powłoką hamującą wzrost bakterii oraz niepowodujące refleksów świetlnych od wbudowanego oświetlenia.
8 | Komora musi być wyposażona w jeden energooszczędny silnik typu EC (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej.
9 | Wymagana automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapchania filtrów.
10 | Musi posiadać panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV:
- umieszczony centralnie pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora,
- wyposażony we wskaźnik zużycia filtrów i wskaźnik użycia lampy UV
- musi mieć membranowe przyciski funkcyjne oznaczone czytelnymi piktogramami. Panel sterowaniania nie może mieć odstających elementów (typu pokrętło) i musi być łatwo zmywalny .
11 | Oświetlenie obszaru pracy musi być odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego o intensywności ≥ 1000 lux.
12 | Wymagany poziom emitowanego hałasu < 56 dB mierzony wg normy EN 12469:2000
13 | Pod głównym filtrem musi mieć demontowany dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego.
14 | Musi być wyposażona w: lampę UV z licznikiem i programatorem czasu na stale zamontowaną w górnej części ściany tylnej; 2 gniazda elektryczne zlokalizowane na bocznych ścianach; zawór gazowy umożliwiający podłączenia palnika gazowego; blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania, w części roboczej pełny; statyw na kółkach do pracy w pozycji siedzącej, maksymalna wysokość komory wraz ze statywem wynosi 2250mm; podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej.
15 | Musi być wyposażona w palnik gazowy na gaz ziemny. Obudowa palnika wykonana ze stali nierdzewnej ze zintergrowaną podstawką umożliwiajązą pracę w pozycji przechylonej.
16 | Zewnętrzne elementy komory muszą być malowane techniką proszkowo-piecową z pokrywą antybakteryjną.
17 | Wymagana funkcja stand-by o zmniejszonej wydajności wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory oraz oszczędności energii.
18 | Konieczna kontrola dostępu do menu urządzenia z identyfikacją użytkownika dla administratora i operatora.
19 | Wymagany niski pobór mocy ≤ 200 W, zasilanie 230V/50Hz
Usługa przeszkolenia
1 | W ramach dostawy Wykonawca na własny koszt przeszkoli osoby (5 osób) wyznaczone przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia stanowiącego przedmiot dostawy, w szczególności w zakresie wiedzy o budowie, znajomości parametrów techniczno-funkcjonalnych, obsługi technicznej, eksploatacji i optymalnego wykorzystania urządzenia w terminie 1 tygodnia od dnia przyjęcia dostawy.
2 | Przeszkolenie zostanie zrealizowane w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego.
3 | Termin realizacji przeszkolenia powinien zostać uprzednio uzgodniony z Zamawiającym.
4 | Strony ustalają, iż czas trwania przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego wynosił będzie maks. 7 godz. zegarowych, przy uwzględnieniu godzin urzędowania Zamawiającego, tj. godz. 725- 1500.
5 | Wykonawca zapewni realizację programu przeszkolenia przez osobę/osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, niezbędne do realizacji przeszkolenia w uzgodnionym zakresie. Po zakończeniu przeszkolenia Wykonawca wystawi na rzecz uczestniczących w nim przedstawicieli Zamawiającego certyfikaty ukończenia przeszkolenia.
6 | Koszty przeszkolenia, tj. koszty dojazdu osób szkolących (przedstawicieli Wykonawcy), koszty materiałów szkoleniowych oraz koszty wykorzystania niezbędnego sprzętu szkoleniowego ponosi Wykonawca.
7 | Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy sali szkoleniowej, odpowiedniej dla przeprowadzenia przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie uzgodnionym w trybie roboczym przez Strony.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego.
1 | Wymagane jest wykonanie testów instalacyjnych zgodnie z normą PN EN 12469:2000 przy użyciu sprzętu pomiarowego posiadającego ważne świadectwa wzorcowania lub kalibracji wydane przez uprawnione instytucje.
Testy muszą obejmować:
- badanie natężenia przepływu powietrza wg normy EN 12469:2000; przepływu powietrza skierowanego ku dołowi oraz przepływu powietrza skierowanego ku wnętrzu wykonanego za pomocą anemometru posiadającego świadectwo wzorcowania.
- test szczelności i integralności wg normy EN 12469:2000; filtrów głównego i wylotowego metodą aerozolową przy użyciu certyfikowanego fotometru
- kalibrację miernika przepływu powietrza komory oraz weryfikację poprawności działania alarmów przepływów powietrza i położenia szyby frontowej.
2 | Urządzenia musi posiadać oznaczenie CE potwierdzone stosownym dokumentem przekazanym Zamawiającemu podczas protokolarnego przyjęcia urządzenia.
3 | Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczna i eksploatacyjna urządzenia sporządzona w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD, DVD, pendrive, itp.), została przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu protokolarnego przyjęcia urządzenia.
Dostawa
1 | Termin dostawy: max. 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2 | Dostawa urządzenia do siedziby PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, na koszt Wykonawcy.
3 | Dostawa musi obejmować: transport, wniesienie, montaż, instalacje, ustawienie i przyłączenie urządzenia do istniejących mediów (prąd, gaz ziemny) we wskazanym miejscu. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej docelowego miejsca instalacji urządzenia w celu zapoznania się z warunkami lokalowymi i warunkami montażu . Miejsce docelowe instalacji urządzenia zlokalizowane jest na wysokim parterze budynku PSSE w Kętrzynie (pokój nr 9). W czasie dostawy niezbędne będzie wniesienie urządzenia schodami zewnętrznymi, zniesienia przez trzy stopnie schodów wewnętrznych oraz przeniesienia go przez 5 otworów drzwiowych o wewnętrznej szerokości: 80cm, 85cm, 90cm, 140cm, 150cm oraz wysokości otworów drzwiowych 197 cm, 200 cm, 200cm, 220 cm, 250cm. Nie ma możliwości wniesienia urządzenia przez otwory okienne.
4 | Po dostarczeniu urządzenia, Wykonawca dokona jego instalacji (konfiguracji) oraz testowego uruchomienia w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym,w obecności osób wyznaczonych do odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
5 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dołączona do dostawy
Gwarancja
1 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie na okres (wpisać poniżej)
………………………………………… miesięcy (min. 24 miesięcy, max. 60 m-cy)
liczony od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy urządzenia.
2 | Oferent musi wskazać siedzibę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………….
3 | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
Do oferty należy dołączyć:
1 | broszury informacyjne lub inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego urządzenia
*wpisać właściwe
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 (potwierdzenie wymaganych parametrów) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
…………… |  | ……………………………
Data |  | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zad.6_Suszarka-sterylizator lab
Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.3.2023 |  | załącznik 1/6
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zadanie nr 6- Suszarka - sterylizator laboratoryjny
1 | 2 | 3
SBEK | SUSZARKA - STERYLIZATOR LABORATORYJNY Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA | 2 SZT.
Oferowane urządzenie ( producent, model, typ, numer katalogowy)
Producent
Model
Typ
Nr Katalogowy
Lp. | Ogólne wymagania: | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/NIE*
1 | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Od momentu wyprodukowania nie powinno podlegać działaniom stanowiącym ingerencję zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną.
2 | Urządzenie musi posiadać oznaczenia producenta, datę produkcji, nr partii/indywidualny numer seryjny.
Wymagania w zakresie budowy i funkcjonalności
1 | Suszarki-sterylizatory z wymuszonym obiegiem powietrza. Wymuszony obieg realizowany przez wentylator. Wymagana funkcja wstępnego ogrzania świeżego powietrza wpływającego do komory suszarki.
2 | Wyposażona w czujnik temperatury typu Pt100.
3 | Dotykowy panel sterowania bez wystających elementów umożliwiający nastawę temperatury i innych parametrów urządzenia w języku polskim.
4 | Zakres temperatury roboczej od +100C (lub mniej) powyżej temperatury otoczenia do minimum 2500C. System grzewczy umieszczony z czterech stron komory roboczej
5 | Podwójne zabezpieczenie nadtemperaturowe: elektroniczna kontrola temperatury z dowolnie regulowaną temperaturą monitorowania i mechaniczny ogranicznik temperatury klasy TB zgodny z normą 12 880
6 | Wymagane wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż (szer.x wys.x gł.) 780x870x600mm. Pojemność komory roboczej minimum 105 L.
7 | Obudowa zewnętrzna urządzenia i komory roboczej wykonana ze stali nierdzewnej
8 | W komorze roboczej możliwość zainstalowania półek na minimum pięciu poziomach.
9 | Urządzenie wyposażone w co najmniej dwie półki ze stali nierdzewnej.
10 | Zasilanie 1-fazowe 230V 50/60Hz
Usługa przeszkolenia
1 | W ramach dostawy Wykonawca na własny koszt przeszkoli osoby (5 osób) wyznaczone przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia stanowiącego przedmiot dostawy, w szczególności w zakresie wiedzy o budowie, znajomości parametrów techniczno-funkcjonalnych, obsługi technicznej, eksploatacji i optymalnego wykorzystania urządzenia w terminie 1 tygodnia od dnia przyjęcia dostawy.
2 | Przeszkolenie zostanie zrealizowane w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego.
3 | Termin realizacji przeszkolenia powinien zostać uprzednio uzgodniony z Zamawiającym.
4 | Strony ustalają, iż czas trwania przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego wynosił będzie maks. 7 godz. zegarowych, przy uwzględnieniu godzin urzędowania Zamawiającego, tj. godz. 725- 1500.
5 | Wykonawca zapewni realizację programu przeszkolenia przez osobę/osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, niezbędne do realizacji przeszkolenia w uzgodnionym zakresie. Po zakończeniu przeszkolenia Wykonawca wystawi na rzecz uczestniczących w nim przedstawicieli Zamawiającego certyfikaty ukończenia przeszkolenia.
6 | Koszty przeszkolenia, tj. koszty dojazdu osób szkolących (przedstawicieli Wykonawcy), koszty materiałów szkoleniowych oraz koszty wykorzystania niezbędnego sprzętu szkoleniowego ponosi Wykonawca.
7 | Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy sali szkoleniowej, odpowiedniej dla przeprowadzenia przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie uzgodnionym w trybie roboczym przez Strony.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego
1 | Urządzenia musi posiadać oznaczenie CE potwierdzone stosownym dokumentem przekazanym Zamawiającemu podczas protokolarnego przyjęcia urządzenia.
2 | Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczna i eksploatacyjna urządzenia sporządzona w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD, DVD, pendrive, itp.), została przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu protokolarnego przyjęcia urządzenia.
Dostawa
1 | Termin dostawy: max. 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2 | Dostawa do Laboratorium na koszt Wykonawcy do PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, musi obejmować: transport, wniesienie i ustawienie do sekcji SBEK znajdującej się na wysokim parterze budynku.
3 | Po dostarczeniu urządzenia Wykonawca dokona jego instalacji (konfiguracji) oraz testowego uruchomienia w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym, w obecności osób wyznaczonych do odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
4 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dołączona do dostawy
Gwarancja
1 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie na okres (wpisać poniżej)
………………………………………… miesięcy (min. 24 miesięcy, max. 60 m-cy)
liczony od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy urządzenia.
2 | Oferent musi wskazać siedzibę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………….
3 | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
Do oferty należy dołączyć:
1 | broszury informacyjne lub inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego urządzenia
*wpisać właściwe
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 (potwierdzenie wymaganych parametrów) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
…………… |  | ……………………………
Data |  | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zad.7_Inkubator
Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.3.2023 |  | załącznik 1/7
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zadanie nr 7- Inkubator
1 | 2 | 3
SBEK | INKUBATOR | 1 SZT.
Oferowane urządzenie ( producent, model, typ, numer katalogowy)
Producent
Model
Typ
Nr Katalogowy
Lp. | Ogólne wymagania: | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/NIE*
1 | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Od momentu wyprodukowania nie powinno podlegać działaniom stanowiącym ingerencję zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną.
2 | Urządzenie musi posiadać oznaczenia producenta, datę produkcji, nr partii/indywidualny numer seryjny.
Wymagania w zakresie budowy i funkcjonalności
1 | Inkubator z konwekcją naturalną. Wymagana funkcja wstępnego ogrzania świeżego powietrza wpływającego do komory inkubacyjnej
2 | Wyposażony w czujnik temperatury typu Pt100.
3 | Dotykowy panel sterowania bez wystających elementów umożliwiający nastawę temperatury i innych parametrów urządzenia w języku polskim.
4 | Zakres temperatury roboczej od +100C (lub mniej) powyżej temperatury otoczenia do minimum +650C
5 | System grzewczy umieszczony przynajmniej z jednej ściany komory roboczej(podłogi).
6 | Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem- nastawny ogranicznik dla dowolnie wybraną temperaturę i mechaniczny ogranicznik temperatury klasy TB zgodny z normą 12 880
7 | Wymagane wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż (szer. x wys. x gł.) 600x900x 620 mm. Pojemność komory roboczej minimum 50 L.
8 | Obudowa zewnętrzna urządzenia i komory wewnętrznej wykonana ze stali nierdzewnej
9 | W komorze roboczej możliwość zainstalowania półek na minimum czterech poziomach.
10 | Urządzenie wyposażone w co najmniej dwie półki ze stali nierdzewnej.
11 | Wymagane drzwi podwójne: zewnętrzne pełne; wewnętrzne drzwi szklane.
12 | Interfejs sieciowy umożliwiający podłączenie do innego urządzenia.
13 | Zasilanie 1-fazowe 230V 50/60Hz
Dodatkowe wymagania Zamawiającego
1 | W ramach dostawy urządzenia Wykonawca wykona wzorcowanie komory w 5-ciu punktach pomiarowych (naroża i środek geometryczny) na każdej półce (tzn. na 2 półkach), przy czym jedna z półek musi być umieszczona na najniższym poziomie, w zakresie 37 st. C ±1 st.C wraz ze świadectwem wzorcowania z laboratorium akredytowanego.
2 | Urządzenia musi posiadać oznaczenie CE potwierdzone stosownym dokumentem przekazanym Zamawiającemu podczas protokolarnego przyjęcia urządzenia.
3 | Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczna i eksploatacyjna urządzenia sporządzona w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD, DVD, pendrive, itp.), została przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu protokolarnego przyjęcia urządzenia.
Dostawa
1 | Termin dostawy: max. 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2 | Dostawa do Laboratorium na koszt Wykonawcy do PSSE w Kętrzynie ul. Pl. Piłsudskiego 5 musi obejmować: transport, wniesienie i ustawienie do sekcji SBEK znajdującej się na wysokim parterze budynku.
3 | Po dostarczeniu urządzenia, Wykonawca dokona jego instalacji (konfiguracji) oraz testowego uruchomienia w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym, w obecności osób wyznaczonych do odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w terminie 4 tygodni od dnia przyjęcia dostawy.
4 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dołączona do dostawy
Gwarancja
1 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie na okres (wpisać poniżej)
………………………………………… miesięcy (min. 24 miesięcy, max. 60 m-cy)
liczony od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy urządzenia.
2 | Oferent musi wskazać siedzibę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………….
3 | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
Do oferty należy dołączyć:
1 | broszury informacyjne lub inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego urządzenia
*wpisać właściwe
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 (potwierdzenie wymaganych parametrów) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
…………… |  | ……………………………
Data |  | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zad.8_Laminozgrzewarka
Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.3.2023 |  | załącznik 1/8
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zadanie nr 8- Laminozgrzewarka
1 | 2 | 3
SBW | LAMINOZGRZEWARKA | 1 SZT.
(Zgrzewarka do tacek plastikowych służących do wykrywania bakterii grupy coli, Escherichia Coli, Enterococców, Pseudomonasa oraz Legionelli metodą NPL)
Oferowane urządzenie ( producent, model, typ, numer katalogowy)
Producent
Model
Typ
Nr Katalogowy
Lp. | Ogólne wymagania: | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/NIE*
1 | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Od momentu wyprodukowania nie powinno podlegać działaniom stanowiącym ingerencję zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną.
2 | Urządzenie musi posiadać oznaczenia producenta, datę produkcji, nr partii/indywidualny numer seryjny.
Wymagania w zakresie funkcjonalności
1 | Zasilanie : 230V ; 50Hz; 3Amp
2 | Zakres temperatur roboczych 10-32°C
3 | Automatyczny system przesuwu tacki
4 | Czas zgrzewania tacki – 10 sekund
5 | Instrukcja w języku polskim
6 | W zestawie: jedna gumowa wkładka z 51 dołkami i jedna gumowa wkładka z 97 dołkami
Wymagania w zakresie obudowy
1 | Wysokość metryczna około 33cm
2 | Głębokość metryczna około 36cm
3 | Waga około 11kg
Dodatkowe wymagania Zamawiającego
1 | Urządzenia musi posiadać oznaczenie CE potwierdzone stosownym dokumentem przekazanym Zamawiającemu podczas protokolarnego przyjęcia urządzenia.
2 | Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczna i eksploatacyjna urządzenia sporządzona w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD, DVD, pendrive, itp.), została przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu protokolarnego przyjęcia urządzenia.
Dostawa
1 | Termin dostawy: max. 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2 | Dostawa do Laboratorium na koszt Wykonawcy do PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, musi obejmować: transport, wniesienie i ustawienie do sekcji SBW znajdującej się na I piętrze budynku, wejście klatką schodową
3 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dołączona do dostawy
Gwarancja
1 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie na okres (wpisać poniżej)
………………………………………… miesięcy (min. 24 miesięcy, max. 60 m-cy)
liczony od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy urządzenia.
2 | Oferent musi wskazać siedzibę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………….
3 | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
Do oferty należy dołączyć:
1 | broszury informacyjne lub inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego urządzenia
*wpisać właściwe
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 (potwierdzenie wymaganych parametrów) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
…………… |  | …………………
Data |  | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zad.9_Miernik pH i mV
Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.3.2023 |  | załącznik 1/9
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zadanie nr 9- Laboratoryjny jednokanałowy miernik ph i mV
1 | 2 | 3
Laboratorium | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość
SBŚP | LABORATORYJNY JEDNOKANAŁOWY MIERNIK PH I MV | 1 SZT.
Oferowane urządzenie ( producent, model, typ, numer katalogowy)
Producent
Model
Typ
Nr Katalogowy
Lp. | Ogólne wymagania: | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/NIE*
1 | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Od momentu wyprodukowania nie powinno podlegać działaniom stanowiącym ingerencję zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną.
2 | Urządzenie musi posiadać oznaczenia producenta, datę produkcji, nr partii/indywidualny numer seryjny.
Wymagania w zakresie budowy i funkcjonalności
1 | Urządzenie do pomiaru do pH wyposażone w czujnik temperatury.
2 | Czytelny wyświetlacz umożliwiający jednoczesny odczyt mierzonej funkcji i temperatury, dotykowy panel bez wystających elementów. Bez konieczności połączenia z komputerem.
3 | Kalibracja elektrody pH w 3 punktach (4,00, 7,00, 9,21 pH). Automatyczne wykrywanie wartości pH buforu. Automatyczna kompensacja temperatury.
4 | Wymagany minimalny zakres pracy urządzenia:
• Zakres pH: 0 pH ÷ 14.00 pH , rozdzielczość pH: 0.01 pH
• Zakres °C: 0 ÷ +100 ºC, rozdzielczość °C: 0.1 ºC
5 | Urządzenie wyposażone w kompatybilną do miernika elektrodę pomiarową dostosowaną do pracy zarówno w roztworach płynnych, np. płynne pożywki mikrobiologiczne, jak i półpłynnych/ciałach stałych, np. podłoża mikrobiologiczne z agarem. Elektroda bez konieczności uzupełnienia elektrolitu. Korpus elektrody wykonany z tworzywa odpornego na stłuczenie. Elektroda umieszczona w probówce z tworzywa sztucznego zapewniający właściwe warunki przechowywania elektrody. Zakres pracy elektrody w przedziale pH 3-11, zakres temperatury nie mniejszy niż 10-500C.
6 | Urządzenie wyposażone w statyw metalowy do utrzymywania w pionie elektrod stosowanych podczas pomiarów pH, kompatybilny z elektrodą. Możliwość umieszczenia na statywnie minium dwóch elektrod. Zakres ruchu ramienia statywu 3600.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego.
1 | W ramach dostawy urządzenia Wykonawca wykona wzorcowanie urządzenia w trzech punktach 4,00; 7,00; 9,00 pH wraz ze świadectwem wzorcowania z laboratorium akredytowanego.
2 | Urządzenia musi posiadać oznaczenie CE potwierdzone stosownym dokumentem przekazanym Zamawiającemu podczas protokolarnego przyjęcia urządzenia.
3 | Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczna i eksploatacyjna urządzenia sporządzona w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD, DVD, pendrive, itp.), została przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu protokolarnego przyjęcia urządzenia.
Dostawa
1 | Termin dostawy: max. 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2 | Dostawa do Laboratorium na koszt Wykonawcy do PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5.
3 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dołączona do dostawy
Gwarancja
1 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie na okres (wpisać poniżej)
………………………………………… miesięcy (min. 24 miesięcy, max. 60 m-cy)
liczony od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy urządzenia.
2 | Oferent musi wskazać siedzibę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………….
3 | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
Do oferty należy dołączyć:
1 | broszury informacyjne lub inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego urządzenia
*wpisać właściwe
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 (potwierdzenie wymaganych parametrów) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
…………… |  | ……………………………
Data |  | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zad.10_Analizator tlenku węgla
Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.3.2023 |  | załącznik 1/10
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zadanie nr 10- Analizator tlenku węgla
1 | 2 | 3
SBŚP | ANALIZATOR TLENKU WĘGLA | 1 SZT.
Oferowane urządzenie ( producent, model, typ, numer katalogowy)
Producent
Model
Typ
Nr Katalogowy
Lp. | Ogólne wymagania: | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/NIE*
1 | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r.
2 | Urządzenie musi posiadać oznaczenia producenta, datę produkcji, nr partii/indywidualny numer seryjny.
Wymagania w zakresie funkcjonalności
Rozwiązania techniczne urządzenia muszą zapewnić:
1 | Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście z podświetlaczem,
2 | Czujnik elektrochemiczny,
3 | Kompletny zestaw, w tym: walizka/futerał, zespół sondy pomiarowej,
4 | Zakres pomiarowy od 0 do 2000 ppm,
5 | Alarm uaktywniający się po przekroczeniu zadanego przez użytkownika poziomu stężenia CO,
6 | Dokładne pomiary stężenia CO (zmiana co 1 ppm),
7 | Możliwość rozbudowy na badanie na inne gazy,
Wymagania w zakresie budowy
Urządzenie musi:
1 | Sposób zasilania – baterie lub akumulatory NiMh,
2 | Obudowa odporna na kurz i wodę,
Usługa przeszkolenia
1 | W ramach dostawy Wykonawca na własny koszt przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia stanowiącego przedmiot dostawy, w szczególności w zakresie wiedzy o budowie, znajomości parametrów techniczno-funkcjonalnych, obsługi technicznej, eksploatacji i optymalnego wykorzystania urządzenia w terminie nie później niż 1 tygodnia od dnia przyjęcia dostawy.
2 | Przeszkolenie zostanie zrealizowane w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego.
3 | Termin realizacji przeszkolenia powinien zostać uprzednio uzgodniony z Zamawiającym.
4 | Strony ustalają, iż czas trwania przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego wynosił będzie maks. 7 godz. zegarowych, przy uwzględnieniu godzin urzędowania Zamawiającego, tj. godz. 725- 1500.
5 | Wykonawca zapewni realizację programu przeszkolenia przez osobę/osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, niezbędne do realizacji przeszkolenia w uzgodnionym zakresie. Po zakończeniu przeszkolenia Wykonawca wystawi na rzecz uczestniczących w nim przedstawicieli Zamawiającego certyfikaty ukończenia przeszkolenia.
6 | Koszty przeszkolenia, tj. koszty dojazdu osób szkolących (przedstawicieli Wykonawcy), koszty materiałów szkoleniowych oraz koszty wykorzystania niezbędnego sprzętu szkoleniowego ponosi Wykonawca.
7 | Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy sali szkoleniowej, odpowiedniej dla przeprowadzenia przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie uzgodnionym w trybie roboczym przez Strony.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego
1 | W ramach dostawy urządzenia Wykonawca wykona wzorcowanie w następujących punktach 3; 4; 10; 18; 100; 150 10-6mol/mol wraz ze świadectwem wzorcowania z laboratorium akredytowanego.
2 | Urządzenia musi posiadać oznaczenie CE potwierdzone stosownym dokumentem przekazanym Zamawiającemu podczas protokolarnego przyjęcia urządzenia.
3 | Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczna i eksploatacyjna urządzenia sporządzona w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD, DVD, pendrive, itp.), została dołączona do oferty oraz przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu protokolarnego przyjęcia urządzenia.
Dostawa
1 | Termin dostawy: max. 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2 | Dostawa do Laboratorium na koszt Wykonawcy do PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5 .
3 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dołączona do dostawy
Gwarancja
1 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie na okres (wpisać poniżej)
………………………………………… miesięcy (min. 24 miesięcy, max. 60 m-cy)
liczony od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy urządzenia.
2 | Oferent musi wskazać siedzibę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………….
3 | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
Do oferty należy dołączyć:
1 | broszury informacyjne lub inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego urządzenia
*wpisać właściwe
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 (potwierdzenie wymaganych parametrów) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
…………… |  | ……………………………
Data |  | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zad.11_Cyfr.analizator dźwięku
Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.3.2023 |  | załącznik 1/11
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zadanie nr 11- Cyfrowy analizator dźwięku i drgań
1 | 2 | 3
SBŚP | CYFROWY ANALIZATOR DŹWIEKU I DRGAŃ | 1 SZT.
Oferowane urządzenie ( producent, model, typ, numer katalogowy)
Producent
Model
Typ
Nr Katalogowy
Lp. | Ogólne wymagania: | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/NIE*
1 | Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r.
2 | Urządzenia muszą posiadać oznaczenia producenta, datę produkcji, nr partii/indywidualny numer seryjny.
3 | Spełniające wymagania Normy IEC 61672-1
Wymagania w zakresie funkcjonalności
Specyfikacja analizatora dźwięku:
a) Pełne oprzyrządowanie (m.in. osłona przeciwwietrzna, kalibrator, statywy, przedłużacz mikrofonowy, torba transportowa)
b) Miernik poziomu dźwięku klasy I, posiadający zatwierdzenie typu w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej, z gwarancją min. 5-letniego okresu zapewnienia typu.
c) Zapisywanie wyników w pamięci urządzenia,
d) Zakres pomiarowy od 25 do 138 dB dla dźwięku,
e) Jednoczesny pomiar w trzech profilach,
f) Automatyczna kalibracja,
g) Niewielkie wymiary i waga (nie większe niż 250 mm x 60 x 25 mm oraz waga nie większa niż 300 g).
h) Zasilanie alkaliczne lub akumulatorowe,
i) Wyświetlacz OLED,
j) Warunki pracy: temperatura -10 oC do 50 oC, wilgotność do 95%,
Specyfikacja analizatora drgań:
a) Pełne oprzyrządowanie (torba transportowa, przetworniki do drgań miejscowych i ogólych),
b) Zakres pomiarowy od 0,03 do 300 m/s2 dla drgań,
c) Wykonywanie pomiarów w trzech osiach jednocześnie,
d) Niewielkie wymiary i waga (nie większe niż 150 x 90 x 30 mm i waga nie większa niż 450 g),
e) Wyświetlacz OLED
f) Zasilanie alkaliczne lub akumulatorowe,
g) Warunki pracy: temperatura od -10 oC do 50 oC, wilgotność do 90%.
Usługa przeszkolenia
1 | W ramach dostawy Wykonawca na własny koszt przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia stanowiącego przedmiot dostawy, w szczególności w zakresie wiedzy o budowie, znajomości parametrów techniczno-funkcjonalnych, obsługi technicznej, eksploatacji i optymalnego wykorzystania urządzenia w terminie nie później niż 1 tygodnia od dnia przyjęcia dostawy.
2 | Przeszkolenie zostanie zrealizowane w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego.
3 | Termin realizacji przeszkolenia powinien zostać uprzednio uzgodniony z Zamawiającym.
4 | Strony ustalają, iż czas trwania przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego wynosił będzie maks. 7 godz. zegarowych, przy uwzględnieniu godzin urzędowania Zamawiającego, tj. godz. 725- 1500.
5 | Wykonawca zapewni realizację programu przeszkolenia przez osobę/osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, niezbędne do realizacji przeszkolenia w uzgodnionym zakresie. Po zakończeniu przeszkolenia Wykonawca wystawi na rzecz uczestniczących w nim przedstawicieli Zamawiającego certyfikaty ukończenia przeszkolenia.
6 | Koszty przeszkolenia, tj. koszty dojazdu osób szkolących (przedstawicieli Wykonawcy), koszty materiałów szkoleniowych oraz koszty wykorzystania niezbędnego sprzętu szkoleniowego ponosi Wykonawca.
7 | Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy sali szkoleniowej, odpowiedniej dla przeprowadzenia przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie uzgodnionym w trybie roboczym przez Strony.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego
1 | W ramach dostawy urządzenia Wykonawca wykona wzorcowanie ze świadectwem wzorcowania z laboratorium akredytowanego.
2 | Urządzenia musi posiadać oznaczenie CE potwierdzone stosownym dokumentem przekazanym Zamawiającemu podczas protokolarnego przyjęcia urządzenia.
3 | Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczna i eksploatacyjna urządzenia sporządzona w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD, DVD, pendrive, itp.), została dołączona do oferty oraz przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu protokolarnego przyjęcia urządzenia.
Dostawa
1 | Termin dostawy: max. 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2 | Dostawa do Laboratorium na koszt Wykonawcy do PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5 .
3 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dołączona do dostawy
Gwarancja
1 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie na okres (wpisać poniżej)
………………………………………… miesięcy (min. 24 miesięcy, max. 60 m-cy)
liczony od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy urządzenia.
2 | Oferent musi wskazać siedzibę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………….
3 | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
Do oferty należy dołączyć:
1 | broszury informacyjne lub inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego urządzenia
*wpisać właściwe
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 (potwierdzenie wymaganych parametrów) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
…………… |  | ……………………………
Data |  | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zad.12_Aspirator powietrza
Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.3.2023 |  | załącznik 1/12
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zadanie nr 12- Aspirator powietrza
Laboratorium | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość
SBŚP | ASPIRATOR OSOBISTY | 1 zestaw
Oferowane urządzenie ( producent, model, typ, numer katalogowy)
Producent
Model
Typ
Nr Katalogowy
Lp. | Ogólne wymagania: | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/NIE*
1 | Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r.
2 | Urządzenia musza posiadać oznaczenia producenta, datę produkcji, nr partii/indywidualny numer seryjny.
Specyfikacja:
1 | Pełne oprzyrządowanie (ładowarki, przewody silikonowe, pasy mocujące torba transportowa),
2 | Zakres przepływu od 0,75 do 3 l/min.
3 | Stabilizacja przepływu 5%, przepływ wolny od pulsacji
4 | Cicha praca urządzenia,
5 | Lampka kontrolna baterii,
6 | Czas ciągłej pracy min. 8h,
7 | Akumulator NiMH,
Usługa przeszkolenia
1 | W ramach dostawy Wykonawca na własny koszt przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia stanowiącego przedmiot dostawy, w szczególności w zakresie wiedzy o budowie, znajomości parametrów techniczno-funkcjonalnych, obsługi technicznej, eksploatacji i optymalnego wykorzystania urządzenia w terminie nie później niż 1 tygodnia od dnia przyjęcia dostawy.
2 | Przeszkolenie zostanie zrealizowane w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego.
3 | Termin realizacji przeszkolenia powinien zostać uprzednio uzgodniony z Zamawiającym.
4 | Strony ustalają, iż czas trwania przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego wynosił będzie maks. 7 godz. zegarowych, przy uwzględnieniu godzin urzędowania Zamawiającego, tj. godz. 725- 1500.
5 | Wykonawca zapewni realizację programu przeszkolenia przez osobę/osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, niezbędne do realizacji przeszkolenia w uzgodnionym zakresie. Po zakończeniu przeszkolenia Wykonawca wystawi na rzecz uczestniczących w nim przedstawicieli Zamawiającego certyfikaty ukończenia przeszkolenia.
6 | Koszty przeszkolenia, tj. koszty dojazdu osób szkolących (przedstawicieli Wykonawcy), koszty materiałów szkoleniowych oraz koszty wykorzystania niezbędnego sprzętu szkoleniowego ponosi Wykonawca.
7 | Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy sali szkoleniowej, odpowiedniej dla przeprowadzenia przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie uzgodnionym w trybie roboczym przez Strony.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego.
1 | Urządzenia musi posiadać oznaczenie CE potwierdzone stosownym dokumentem przekazanym Zamawiającemu podczas protokolarnego przyjęcia urządzenia.
2 | Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczna i eksploatacyjna urządzenia sporządzona w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD, DVD, pendrive, itp.), została dołączona do oferty oraz przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu protokolarnego przyjęcia urządzenia.
Dostawa
1 | Termin dostawy: max. 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2 | Dostawa do Laboratorium na koszt Wykonawcy do PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5 .
3 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dołączona do dostawy
Gwarancja
1 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie na okres (wpisać poniżej)
………………………………………… miesięcy (min. 24 miesięcy, max. 60 m-cy)
liczony od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy urządzenia.
2 | Oferent musi wskazać siedzibę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………….
3 | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
Do oferty należy dołączyć:
1 | broszury informacyjne lub inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego urządzenia
*wpisać właściwe
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 (potwierdzenie wymaganych parametrów) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
…………… |  | ……………………………
Data |  | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz