 MLD PSSE Łomża                          
                                                                                                                                                                   Załącznik nr 3 do PO-03/IR-04, wyd. 14


 Data obowiązywania: 24.10.2025 
Strona  1 z 2
 MLD PSSE Łomża                          
                                                                                                                                                                   Załącznik nr 3 do PO-03/IR-04, wyd. 14
Data obowiązywania: 24.10.2025                                                                        

Strona  2 z 2 

	[image: image1.jpg]


                                     ZLECENIE NA BADANIA LABORATORYJNE (nr …………………………………………..)L 
                      biologicznego wskaźnika stosowanego w celu kontroli skuteczności sterylizacji
                               Zleceniobiorca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży, 18-400 Łomża, ul. gen. Władysława Sikorskiego 156

                                 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl; telefon: (86) 216 52 61

                            Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, 18-400 Łomża, ul. Dworna 21, 

                                 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl; telefon: 696 496 444

	Dane Zleceniodawcy (nazwa, adres, NIP, telefon kontaktowy/pieczątka): 
Rodzaj próbki (przedmiot badań): biologiczne wskaźniki kontroli skuteczności sterylizacji*

  Rodzaj wskaźnika:         FORMCHECKBOX 
  sporal A                            FORMCHECKBOX 
  inny …………….….
                                           FORMCHECKBOX 
  sporal S

                                           FORMCHECKBOX 
  wskaźnik ampułkowy ………………………….           

Wskaźnik nr …………..   test kontrolny                               seria/data ważności: ……………………………………………….……
Wskaźnik nr ……….….   lokalizacja**………….................  seria/data ważności: …………………………………….……..…….…

Wskaźnik nr ……….….   lokalizacja**..…….………………….  seria/data ważności: ……………………………………….……………
Wskaźnik nr ………..…   lokalizacja** ……..………………….  seria/data ważności: ………………………………………….…...……

Rodzaj sterylizatora:  

Nazwa urządzenia: ………………………………………………………………………………………..………………………………………..……….……………………

Typ urządzenia: …………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………….

Nr fabryczny urządzenia:  ……………………………………………………….    rok produkcji:  …………………………………………………………….……

Miejsce użytkowania urządzenia; pobrania próbki  - adres (jeśli istotne)…………………..……………………….…………………………….………….

Data i godzina zakończenia sterylizacji ……………………..…………………………………………………………………..……………………….…..………… Parametry procesu sterylizacji: czas………………………….... / temperatura …………..…………./ ciśnienie(jeśli dotyczy)  ……………..….……

Inne istotne informacje (np. rodzaj i nr wsadu; cel badania): ………………………………………………….……………………….………..………….

Dane osoby przeprowadzającej sterylizację (pobierającej próbkę)…………………………………………………………….………………………….
Dane osoby upoważnionej do odbioru sprawozdania z badania lub miejsce przesłania sprawozdania*:
            osobiście     przesyłka pocztowa         inne ………………………………………………………………………………………………………………..
1. Próbkę pobrano zgodnie z wymaganiami laboratorium i zaleceniami producenta wskaźników*:  tak /nie 
2. Zlecam wykonanie badania wg metody badawczej stosowanej w laboratorium (wymienionej na odwrocie  zlecenia)

3. Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o sposobie pobierania, przechowywania i transportu próbki/ek do badań.  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 9 ust.2 lit. „h” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119s.1). 

5. Laboratorium zapewnia bezstronność i niezależność oraz gwarantuje zachowanie poufności informacji i ochronę praw własności Zleceniodawcy.

	Podpis klienta/osoby zlecającej badanie:

 
	Data wystawienia zlecenia:

	           *  - *właściwe zakreślić / podkreślić            ** rozmieszczenie wskaźników w urządzeniu (jeśli istotne)

	WYPEŁNIA  LABORATORIUM (L):

	Ocena stanu próbki/-ek:

(skrót „bz” – „bez zastrzeżeń” zlecenie i próbka/-ki zaakceptowane do badania)
	Próbkę/-ki dostarczył:

	Data i godzina przyjęcia próbki:
	Podpis osoby przyjmującej próbkę i dokonującej przeglądu  zlecenia:

	Kod próbki/-ek:   Nr 1……………….


	Warunki przechowywania materiału przed rozpoczęciem badania:

	Miejsce:
	Czas:
	Temperatura: 
	Sposób przechowywania:
	Osoba odpowiedzialna:


F3/PO-03/IR-04

	Przedmiot badań 
	Badane cechy/metoda
	Dokument odniesienia

	Biologiczne wskaźniki kontroli skuteczności sterylizacji
	Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych: 
Geobacillus stearothermophilus/ metoda hodowlana

(rodzaj wskaźnika: wskaźnik ampułkowy, sporal A)
	A
	PB-01 wyd. 6 z dnia 02.09.2025 r.                 w oparciu o instrukcje producentów testów
„Badanie biobójczej skuteczności sterylizacji przy użyciu wskaźników biologicznych”

	
	Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych: 
Bacillus subtilis/Bacillus atrophaeus

/metoda hodowlana

(rodzaj wskaźnika: sporal S)
	N
	


A – badanie akredytowane            N- badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE TESTÓW BIOLOGICZNEJ KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI 
Warunki przechowywania wskaźników przed użyciem:

- temperatura pokojowa, z dala od źródeł ciepła,

- chronić przed zawilgoceniem,

- nie używać po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu, 

- wskaźniki nie użyte lub przeterminowane należy spalić lub poddać sterylizacji .

SPORAL A i SPORAL S

Sposób użycia:

- Wskaźniki testowe włożyć do pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego. Przeprowadzić ustalony program sterylizacji. Wyjąć wskaźniki z pakietu kontrolnego i opisać (rozmieszczenie).

- Zabezpieczone przed uszkodzeniem wskaźniki (np. umieszczone w kopercie) należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin od zakończenia kontrolowanego procesu. Próbki transportować w temperaturze pokojowej. Jeśli nie jest to możliwe, wskaźniki należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta (np. w temperaturze  pokojowej i w czasie nie dłuższym niż 24 godziny dostarczyć do laboratorium). 

- Należy dodatkowo dostarczyć wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji jako test kontrolny żywotności drobnoustrojów – tej samej serii co testy badane.

ATTEST 3 M     

Sposób użycia:

- Wskaźniki testowe włożyć do pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku  i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego. Przeprowadzić ustalony program sterylizacji. Wyjąć wskaźniki z pakietu kontrolnego         i opisać (rozmieszczenie).

- Wskaźniki należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin od zakończenia kontrolowanego procesu. Próbki transportować w temperaturze pokojowej. Jeśli nie jest to możliwe, wskaźniki należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta (np. umieścić w lodówce w temperaturze od 4°C do 8°C).

- Należy dodatkowo dostarczyć wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji jako test kontrolny żywotności drobnoustrojów – tej samej serii co testy badane.

Próbki są przyjmowane do laboratorium wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zlecenia
od poniedziałku do czwartku w godz. 800 - 1130    

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 696 496 444
F3/PO-03/IR-04 


