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…………………………………………………………
Pieczęć Wykonawcy



FORMULARZ OFERTY

DOSTAWA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

 
1. Dane o wykonawcy:

	Pełna nazwa Wykonawcy
(jak w dokumencie rejestrowym)
	






	Adres Wykonawcy
	Miejscowość
	

	
	Kod pocztowy
	

	
	Ulica, numer
	

	
	Województwo
	

	Adres e-mail
	

	Numer telefonu / faks
	

	Numer rachunku bankowego
	

	NIP
	

	Regon
	



Wymagana forma:
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściciela firmy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.


2. Oferuję realizację zamówienia określonego w Załączniku Nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) – Część I, tj. …………………….., którym jest ………………. (nazwa urządzenia, model, producent, rok produkcji lub inne dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu):
Wartość netto: ..................................................... zł. 
(słownie): ...............................................................................................................
podatek VAT: ...................................................... zł.
Wartość brutto: .................................................... zł. 
(słownie): ..............................................................................................................
Termin dostawy: do …………… dni
Okres gwarancji: ………………. lata

	Wymagania szczegółowe

	Opis
	Wymagania minimalne Zamawiającego
	*Spełnienie warunków
TAK/NIE

	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Chromatograf gazowy z detektorami: FID oraz ECD, dwoma dozownikami SPL oraz dwoma wieżami nastrzykowymi wraz z akcesoriami dodatkowymi
	Oferowany produkt 
Producent:
…………………...
Model:
…………………...
Nr katalogowy:
…………………...
Rok produkcji:
…………………...

	
	Dostarczony sprzęt ma być wolny od wad technicznych, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026 r.). Dostarczony zostanie w opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzony w etykiety identyfikujące dany produkt.
	

	
	Chromatograf gazowy musi być wyposażony w jeden detektor FID oraz jeden detektor ECD.
	

	
	· Chromatograf musi zapewniać elektroniczno-cyfrową kontrolę ciśnienia, przepływu i temperatury.
· Chromatograf musi zapewniać zakres ciśnień co najmniej 0 – 1035 kPa (standardowe przygotowanie do wysokosprawnej chromatografii gazowej, umożliwiające zastosowanie krótkich kolumn o małej średnicy wewnętrznej).
· Chromatograf musi umożliwiać programowanie przepływów i ciśnienia – co najmniej 7 etapów programowania (ramp).
· Chromatograf musi zapewniać zakres przepływu 0 – 1300 ml/min.
· Chromatograf musi umożliwiać rozbudowę do trzech detektorów chromatograficznych.
· Chromatograf musi posiadać systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami AFC i APC o dokładności ustawień ciśnienia 0,1 kPa (0,001 PSI).
· Chromatograf musi zapewniać kompensację zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym.
· Chromatograf musi umożliwiać pracę z kolumnami o średnicach wewnętrznych od 0,1 do 0,53 mm.
· Konfiguracja chromatografu musi umożliwiać analizę próbki za pomocą dwóch detektorów podczas jednego rozdziału.
· Chromatograf musi zapewniać powtarzalność czasów retencji na poziomie <0,0008 min.
· Chromatograf musi zapewniać powtarzalność powierzchni na poziomie <1% RSD.
· Chromatograf musi posiadać kanał wylotowy skierowujący powietrze wydmuchiwane z GC ku górze.
· Chromatograf musi zapewniać pełną współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem LabSolutions MultiGC, umożliwiającą sterowanie chromatografem, akwizycję oraz przetwarzanie danych, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowego oprogramowania lub dodatkowych licencji.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Piec
· Piec musi zapewniać zakres temperatur od +4°C powyżej temperatury otoczenia do 450°C, z możliwością programowania co 0,1°C.
· Piec musi zapewniać czas chłodzenia od 450°C do 50°C poniżej 5,5 min.
· Piec musi umożliwiać programowanie co najmniej 30 ramp temperaturowych oraz co najmniej 21 etapów utrzymania stałej temperatury (plateau) oraz ramp negatywnych.
· Piec musi być wyposażony w dwa wieszaki na dwie kolumny analityczne.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Detektor wychwytu elektronów ECD
· Detektor ECD musi posiadać APC (elektronicznie kontrolowany przepływ i ciśnienie gazów).
· Detektor ECD musi zapewniać czułość <4,0 fg/s (dla lindanu).
· Detektor ECD musi zapewniać maksymalną temperaturę pracy do 400°C.
· Detektor ECD musi zapewniać zakres liniowości co najmniej 10⁵.
· Detektor ECD musi zapewniać szybkość zbierania danych 1000 Hz oraz rejestrację pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy.
· Detektor ECD musi być przystosowany do pracy z azotem.
· Detektor ECD musi być wyposażony w system przemywania źródła zapobiegający jego zużywaniu podczas trybu podtrzymania.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Detektor płomieniowo jonizacyjny FID
· Detektor FID musi posiadać elektronicznie kontrolowany przepływ i ciśnienie gazów.
· Detektor FID musi zapewniać czułość <1,5 pg C/s (dla dodekanu).
· Detektor FID musi zapewniać zakres liniowości 10⁷ (10%).
· Detektor FID musi zapewniać szybkość zbierania danych 1000 Hz oraz rejestrację pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Dozownik
· Chromatograf musi posiadać dwa niezależne dozowniki typu Split/Splitless (SPL).
· Każdy dozownik musi być sterowany komputerowo i zapewniać maksymalną temperaturę pracy do 450°C.
· Każdy dozownik musi umożliwiać maksymalny podział do 12500:1.
· Każdy dozownik musi umożliwiać programowanie przepływu i ciśnienia – przynajmniej 7 etapów programowania (ramp).
· Każdy dozownik musi umożliwiać ustawienie ciśnienia w zakresie od 0 do 1035 kPa.
· Każdy dozownik musi umożliwiać ustawienie przepływu w zakresie 0 – 1300 ml/min (dla He i H2) oraz 0 – 600 ml/min dla N2.
· Każdy dozownik musi posiadać systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami AFC i APC o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,01 psi.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Automatyczny podajnik próbek ciekłych
· Chromatograf musi być wyposażony w dwa niezależne automatyczne podajniki próbek ciekłych, umożliwiające automatyczne wykonanie nastrzyków do dwóch dozowników SPL 
· Każdy automatyczny podajnik musi umożliwiać objętość nastrzyku od 0,1 do 200 µl, zależnie od użytej strzykawki.
· Każdy automatyczny podajnik musi umożliwiać zastosowanie strzykawek w zakresie od 10 µl do 250 µl.
· Każdy automatyczny podajnik musi umożliwiać wykonanie do 99 powtórzeń dla tej samej próbki.
· Każdy automatyczny podajnik musi umożliwiać zmianę szybkości ruchu strzykawki.
· Każdy automatyczny podajnik musi umożliwiać zmianę szybkości ruchu tłoka strzykawki.
· Każdy automatyczny podajnik musi zapewniać współczynnik przeniesienia 10⁻⁴.
· Każdy automatyczny podajnik musi umożliwiać zdefiniowanie próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej.
· Każdy automatyczny podajnik musi umożliwiać pobranie przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika.
· Zestaw musi obejmować zestaw montażowy do dwóch dozowników, niewymagający użycia narzędzi przy zmianie wieży nastrzykowej.
· Zestaw musi obejmować tacę na 150 fiolek o pojemności 2 ml.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Kolumny analityczne
Chromatograf musi być wyposażony w 3 kolumny analityczne o następujących parametrach:
· Kolumna typu 5 o wymiarach 30 m x 0,25 mm i grubości filmu 0,25 µm (5% difenyl / 95% dimetylopolisiloksan) – 1 szt.,
· Kolumna typu 1701 o wymiarach 30 m x 0,25 mm i grubości filmu 1,00 µm (14% cyjanopropylofenyl / 86% dimetylopolisiloksan) – 1 szt.,
· Kolumna typu 1 o wymiarach 30 m x 0,32 mm i grubości filmu 0,25 µm (100% dimetylopolisiloksan) – 1 szt.
	

	Wyposażenie dodatkowe
	Chromatograf musi być wyposażony w:
· doloty gazowe o długości co najmniej 5 m do zasilania gazem nośnym, azotem, powietrzem syntetycznym i wodorem – 4 szt.,
· narzędzia do konserwacji urządzenia,
· zestaw eksploatacyjny wymagany do uruchomienia urządzenia,
· zestaw filtrów do gazów – 2 szt.,
· septa do dozownika – 100 szt.,
· fiolka do płukania poj. 4 ml z zakrętką – 48 szt.,
· fiolka chromatograficzna ze szkła bursztynowego o pojemności 2 ml z nakrętką i septą PTFE/silikon, z polem do opisu – 1000 szt.,
· jednoskładnikowe certyfikowane materiały odniesienia dedykowane do chromatografii gazowej wyprodukowane przez akredytowanego producenta w odniesieniu do wymagań normy ISO 17034, którego zakres akredytacji obejmuje przedmiot zakupu, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA) z okresem przydatności min. ¾ daty ważności deklarowanej przez producenta:
· wzorzec tetrachloroetenu, czystość ≥ 98,0%, do GC – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta),
· wzorzec trichloroetenu, czystość ≥ 98,0%, do GC – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta).
· zestaw startowy odczynników do trichloroetenu i tetrachloroetenu:
· n-Pentan, czystość ≥ 99,9%, do GC – 5 litrów.
· dodatkowe kolumny analityczne (z opcją przechowywania u producenta) o parametrach: 
· kolumna typu 5 o wymiarach 30 m x 0,25 mm i grubości filmu 0,25 µm (5% difenyl / 95% dimetylopolisiloksan) – 1 szt.,
· kolumna typu 1701 o wymiarach 30 m x 0,25 mm i grubości filmu 1,00 µm (14% cyjanopropylofenyl / 86% dimetylopolisiloksan) – 1 szt.,
· kolumna typu 1 o wymiarach 30 m x 0,32 mm i grubości filmu 0,25 µm (100% dimetylopolisiloksan) – 1 szt.
· dodatkowe strzykawki do zaoferowanego autosamplera o pojemności 10 µl – 4 szt.
	

	Dostawa
i uruchomienie
	· Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia muszą nastąpić w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.
· Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa oraz wniesienia go na pierwsze piętro do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. W budynku znajduje się dźwig osobowy – szerokość drzwi 90 centymetrów, maksymalny udźwig 630 kg. Szerokość drzwi do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowane urządzenie – 90 cm).
· Wykonawca zobowiązany jest również do montażu, instalacji, uruchomienia i skonfigurowania urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym do ustawienia metod oznaczania trichloroetenu i tetrachloroetenu zgodnie z PN-EN ISO 10301:2002, a także do przetestowania i demonstracji pełnej sprawności dostarczonego urządzenia.
	

	Instruktaż stanowiskowy
	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie instruktażu stanowiskowego dla co najmniej 2 pracowników Zamawiającego, obejmującego:
· 2 dni szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia oraz obsługi oprogramowania,
· 3 dni szkolenia aplikacyjnego obejmującego ustawienie i praktyczną realizację metod oznaczania trichloroetenu i tetrachloroetenu na dostarczonej aparaturze.
	

	Gwarancja
	Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie wraz z wyposażeniem dodatkowym, obejmującej:
· aparat – co najmniej 24 miesiące, liczone od dnia instalacji i uruchomienia urządzenia,
· części i elementy eksploatacyjne – co najmniej 3 miesiące, liczone od dnia instalacji i uruchomienia urządzenia, przy czym gwarancja musi obejmować wady materiałowe, produkcyjne oraz inne wady niewynikające z ich normalnego zużycia lub nieprawidłowej eksploatacji.
	

	Wymagania serwisowe
	· Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat od zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, obejmujący części zamienne i robociznę w okresie gwarancji.
· Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej (e-mail).
· Wykonawca musi zapewnić wsparcie oraz bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji, jeżeli takie aktualizacje są udostępniane lub wymagane przez producenta.
· Wykonawca musi zapewnić jeden bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji oraz jeden bezpłatny przegląd serwisowy po upływie okresu gwarancji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
· Przeglądy serwisowe muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, z wykorzystaniem dedykowanych zestawów konserwacyjno-naprawczych.
	

	Dokumentacja
	W dniu dostarczenia urządzenia wykonawca przekaże:
· instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej,
· kartę gwarancyjną w wersji papierowej,
· deklarację zgodności UE dla oferowanego urządzenia
	



Uwagi dotyczące prawidłowego wypełniania tabeli.

*należy wpisać w kolumnie: TAK lub NIE. 

UWAGA! W przypadku pominięcia wypełnienia którejkolwiek pozycji w powyższej tabeli przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że dany wymagany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego i oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

[image: ][image: ]3. Załącznikiem do oferty są wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty) wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów jakościowych i cech użytkowych oferowanych produktów w postaci następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
1) Katalogi, foldery lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach danego sprzętu; 
2) Deklaracja zgodności WE lub UE dla danego sprzętu.    

4. Oświadczam, że (oświadczenia Wykonawcy):
· Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ustanowione w SWZ. 
· Oświadczam/y, że ceny brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty              podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego.
· Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia                             i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
· Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                      w specyfikacji warunków zamówienia.
· Oświadczam/y, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
· Oświadczam/y, że oferowane produkty ICT oraz związane z nimi usługi ICT nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.                        o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczącym dostawców wysokiego ryzyka.
· Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP informuję/my, że wybór oferty: 
a. [ ] nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
b. [ ] będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby rozliczyć – w następującym zakresie:

 ......................................................................................................
                                  (należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b).

5. Oferujemy następujące warunki płatności: 
· 30 dni od otrzymania oryginału faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 
6. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale Podwykonawców*
Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Podwykonawcą będzie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
Oferta składa się z następujących oświadczeń, dokumentów i informacji: 
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….………………………

	………………………………………
Data i miejsce sporządzenia oferty

	………………………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
lub osoby upoważnionej
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