Załącznik nr 1a do SWZ

…………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

DOSTAWA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

- Dane o wykonawcy:

| Pełna nazwa Wykonawcy (jak w dokumencie rejestrowym) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |  | Miejscowość |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulica, numer |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Województwo |  |  |  |  |  |
| Adres e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer telefonu / faks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer rachunku bankowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana forma:

Formularz musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściciela firmy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

- Oferuję realizację zamówienia określonego w Załączniku Nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) – Część I, tj. …………………….., którym jest ………………. (nazwa urządzenia, model, producent, rok produkcji lub inne dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu):

Wartość netto: ..................................................... zł.

(słownie): ...............................................................................................................

podatek VAT: ...................................................... zł.

Wartość brutto: .................................................... zł.

(słownie): ..............................................................................................................

Termin dostawy: do …………… dni

Okres gwarancji: ………………. lata

| Wymagania szczegółowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Wymagania minimalne Zamawiającego | *Spełnienie warunków TAK/NIE |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Chromatograf gazowy z detektorami: FID oraz ECD, dwoma dozownikami SPL oraz dwoma wieżami nastrzykowymi wraz z akcesoriami dodatkowymi | Oferowany produkt Producent: …………………... Model: …………………... Nr katalogowy: …………………... Rok produkcji: …………………... |
|  | Dostarczony sprzęt ma być wolny od wad technicznych, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026 r.). Dostarczony zostanie w opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzony w etykiety identyfikujące dany produkt. |  |
|  | Chromatograf gazowy musi być wyposażony w jeden detektor FID oraz jeden detektor ECD. |  |
|  | - Chromatograf musi zapewniać elektroniczno-cyfrową kontrolę ciśnienia, przepływu i temperatury. - Chromatograf musi zapewniać zakres ciśnień co najmniej 0 – 1035 kPa (standardowe przygotowanie do wysokosprawnej chromatografii gazowej, umożliwiające zastosowanie krótkich kolumn o małej średnicy wewnętrznej). - Chromatograf musi umożliwiać programowanie przepływów i ciśnienia – co najmniej 7 etapów programowania (ramp). - Chromatograf musi zapewniać zakres przepływu 0 – 1300 ml/min. - Chromatograf musi umożliwiać rozbudowę do trzech detektorów chromatograficznych. - Chromatograf musi posiadać systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami AFC i APC o dokładności ustawień ciśnienia 0,1 kPa (0,001 PSI). - Chromatograf musi zapewniać kompensację zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym. - Chromatograf musi umożliwiać pracę z kolumnami o średnicach wewnętrznych od 0,1 do 0,53 mm. - Konfiguracja chromatografu musi umożliwiać analizę próbki za pomocą dwóch detektorów podczas jednego rozdziału. - Chromatograf musi zapewniać powtarzalność czasów retencji na poziomie <0,0008 min. - Chromatograf musi zapewniać powtarzalność powierzchni na poziomie <1% RSD. - Chromatograf musi posiadać kanał wylotowy skierowujący powietrze wydmuchiwane z GC ku górze. - Chromatograf musi zapewniać pełną współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem LabSolutions MultiGC, umożliwiającą sterowanie chromatografem, akwizycję oraz przetwarzanie danych, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowego oprogramowania lub dodatkowych licencji. Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | Piec - Piec musi zapewniać zakres temperatur od +4°C powyżej temperatury otoczenia do 450°C, z możliwością programowania co 0,1°C. - Piec musi zapewniać czas chłodzenia od 450°C do 50°C poniżej 5,5 min. - Piec musi umożliwiać programowanie co najmniej 30 ramp temperaturowych oraz co najmniej 21 etapów utrzymania stałej temperatury (plateau) oraz ramp negatywnych. - Piec musi być wyposażony w dwa wieszaki na dwie kolumny analityczne. Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | Detektor wychwytu elektronów ECD - Detektor ECD musi posiadać APC (elektronicznie kontrolowany przepływ i ciśnienie gazów). - Detektor ECD musi zapewniać czułość <4,0 fg/s (dla lindanu). - Detektor ECD musi zapewniać maksymalną temperaturę pracy do 400°C. - Detektor ECD musi zapewniać zakres liniowości co najmniej 10⁵. - Detektor ECD musi zapewniać szybkość zbierania danych 1000 Hz oraz rejestrację pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy. - Detektor ECD musi być przystosowany do pracy z azotem. - Detektor ECD musi być wyposażony w system przemywania źródła zapobiegający jego zużywaniu podczas trybu podtrzymania. Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | Detektor płomieniowo jonizacyjny FID - Detektor FID musi posiadać elektronicznie kontrolowany przepływ i ciśnienie gazów. - Detektor FID musi zapewniać czułość <1,5 pg C/s (dla dodekanu). - Detektor FID musi zapewniać zakres liniowości 10⁷ (10%). - Detektor FID musi zapewniać szybkość zbierania danych 1000 Hz oraz rejestrację pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy. Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | Dozownik - Chromatograf musi posiadać dwa niezależne dozowniki typu Split/Splitless (SPL). - Każdy dozownik musi być sterowany komputerowo i zapewniać maksymalną temperaturę pracy do 450°C. - Każdy dozownik musi umożliwiać maksymalny podział do 12500:1. - Każdy dozownik musi umożliwiać programowanie przepływu i ciśnienia – przynajmniej 7 etapów programowania (ramp). - Każdy dozownik musi umożliwiać ustawienie ciśnienia w zakresie od 0 do 1035 kPa. - Każdy dozownik musi umożliwiać ustawienie przepływu w zakresie 0 – 1300 ml/min (dla He i H2) oraz 0 – 600 ml/min dla N2. - Każdy dozownik musi posiadać systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami AFC i APC o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,01 psi. Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | Automatyczny podajnik próbek ciekłych - Chromatograf musi być wyposażony w dwa niezależne automatyczne podajniki próbek ciekłych, umożliwiające automatyczne wykonanie nastrzyków do dwóch dozowników SPL - Każdy automatyczny podajnik musi umożliwiać objętość nastrzyku od 0,1 do 200 µl, zależnie od użytej strzykawki. - Każdy automatyczny podajnik musi umożliwiać zastosowanie strzykawek w zakresie od 10 µl do 250 µl. - Każdy automatyczny podajnik musi umożliwiać wykonanie do 99 powtórzeń dla tej samej próbki. - Każdy automatyczny podajnik musi umożliwiać zmianę szybkości ruchu strzykawki. - Każdy automatyczny podajnik musi umożliwiać zmianę szybkości ruchu tłoka strzykawki. - Każdy automatyczny podajnik musi zapewniać współczynnik przeniesienia 10⁻⁴. - Każdy automatyczny podajnik musi umożliwiać zdefiniowanie próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej. - Każdy automatyczny podajnik musi umożliwiać pobranie przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika. - Zestaw musi obejmować zestaw montażowy do dwóch dozowników, niewymagający użycia narzędzi przy zmianie wieży nastrzykowej. - Zestaw musi obejmować tacę na 150 fiolek o pojemności 2 ml. Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | Kolumny analityczne Chromatograf musi być wyposażony w 3 kolumny analityczne o następujących parametrach: - Kolumna typu 5 o wymiarach 30 m x 0,25 mm i grubości filmu 0,25 µm (5% difenyl / 95% dimetylopolisiloksan) – 1 szt., - Kolumna typu 1701 o wymiarach 30 m x 0,25 mm i grubości filmu 1,00 µm (14% cyjanopropylofenyl / 86% dimetylopolisiloksan) – 1 szt., - Kolumna typu 1 o wymiarach 30 m x 0,32 mm i grubości filmu 0,25 µm (100% dimetylopolisiloksan) – 1 szt. |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Chromatograf musi być wyposażony w: - doloty gazowe o długości co najmniej 5 m do zasilania gazem nośnym, azotem, powietrzem syntetycznym i wodorem – 4 szt., - narzędzia do konserwacji urządzenia, - zestaw eksploatacyjny wymagany do uruchomienia urządzenia, - zestaw filtrów do gazów – 2 szt., - septa do dozownika – 100 szt., - fiolka do płukania poj. 4 ml z zakrętką – 48 szt., - fiolka chromatograficzna ze szkła bursztynowego o pojemności 2 ml z nakrętką i septą PTFE/silikon, z polem do opisu – 1000 szt., - jednoskładnikowe certyfikowane materiały odniesienia dedykowane do chromatografii gazowej wyprodukowane przez akredytowanego producenta w odniesieniu do wymagań normy ISO 17034, którego zakres akredytacji obejmuje przedmiot zakupu, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA) z okresem przydatności min. ¾ daty ważności deklarowanej przez producenta: - wzorzec tetrachloroetenu, czystość ≥ 98,0%, do GC – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta), - wzorzec trichloroetenu, czystość ≥ 98,0%, do GC – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta). - zestaw startowy odczynników do trichloroetenu i tetrachloroetenu: - n-Pentan, czystość ≥ 99,9%, do GC – 5 litrów. - dodatkowe kolumny analityczne (z opcją przechowywania u producenta) o parametrach: - kolumna typu 5 o wymiarach 30 m x 0,25 mm i grubości filmu 0,25 µm (5% difenyl / 95% dimetylopolisiloksan) – 1 szt., - kolumna typu 1701 o wymiarach 30 m x 0,25 mm i grubości filmu 1,00 µm (14% cyjanopropylofenyl / 86% dimetylopolisiloksan) – 1 szt., - kolumna typu 1 o wymiarach 30 m x 0,32 mm i grubości filmu 0,25 µm (100% dimetylopolisiloksan) – 1 szt. - dodatkowe strzykawki do zaoferowanego autosamplera o pojemności 10 µl – 4 szt. |  |
| Dostawa i uruchomienie | - Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia muszą nastąpić w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa oraz wniesienia go na pierwsze piętro do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. W budynku znajduje się dźwig osobowy – szerokość drzwi 90 centymetrów, maksymalny udźwig 630 kg. Szerokość drzwi do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowane urządzenie – 90 cm). - Wykonawca zobowiązany jest również do montażu, instalacji, uruchomienia i skonfigurowania urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym do ustawienia metod oznaczania trichloroetenu i tetrachloroetenu zgodnie z PN-EN ISO 10301:2002, a także do przetestowania i demonstracji pełnej sprawności dostarczonego urządzenia. |  |
| Instruktaż stanowiskowy | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie instruktażu stanowiskowego dla co najmniej 2 pracowników Zamawiającego, obejmującego: - 2 dni szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia oraz obsługi oprogramowania, - 3 dni szkolenia aplikacyjnego obejmującego ustawienie i praktyczną realizację metod oznaczania trichloroetenu i tetrachloroetenu na dostarczonej aparaturze. |  |
| Gwarancja | Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie wraz z wyposażeniem dodatkowym, obejmującej: - aparat – co najmniej 24 miesiące, liczone od dnia instalacji i uruchomienia urządzenia, - części i elementy eksploatacyjne – co najmniej 3 miesiące, liczone od dnia instalacji i uruchomienia urządzenia, przy czym gwarancja musi obejmować wady materiałowe, produkcyjne oraz inne wady niewynikające z ich normalnego zużycia lub nieprawidłowej eksploatacji. |  |
| Wymagania serwisowe | - Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat od zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia. - Wykonawca musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, obejmujący części zamienne i robociznę w okresie gwarancji. - Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej (e-mail). - Wykonawca musi zapewnić wsparcie oraz bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji, jeżeli takie aktualizacje są udostępniane lub wymagane przez producenta. - Wykonawca musi zapewnić jeden bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji oraz jeden bezpłatny przegląd serwisowy po upływie okresu gwarancji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. - Przeglądy serwisowe muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, z wykorzystaniem dedykowanych zestawów konserwacyjno-naprawczych. |  |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzenia wykonawca przekaże: - instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej, - kartę gwarancyjną w wersji papierowej, - deklarację zgodności UE dla oferowanego urządzenia |  |

Uwagi dotyczące prawidłowego wypełniania tabeli.

*należy wpisać w kolumnie: TAK lub NIE.

UWAGA! W przypadku pominięcia wypełnienia którejkolwiek pozycji w powyższej tabeli przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że dany wymagany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego i oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

3. Załącznikiem do oferty są wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty) wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów jakościowych i cech użytkowych oferowanych produktów w postaci następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) Katalogi, foldery lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach danego sprzętu;

2) Deklaracja zgodności WE lub UE dla danego sprzętu.

4. Oświadczam, że (oświadczenia Wykonawcy):

- Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ustanowione w SWZ.

- Oświadczam/y, że ceny brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty              podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia                             i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                      w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oświadczam/y, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że oferowane produkty ICT oraz związane z nimi usługi ICT nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.                        o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczącym dostawców wysokiego ryzyka.

- Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP informuję/my, że wybór oferty:

a. [ ] nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,

b. [ ] będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby rozliczyć – w następującym zakresie:

......................................................................................................

(należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b).

5. Oferujemy następujące warunki płatności:

- 30 dni od otrzymania oryginału faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale Podwykonawców*

Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podwykonawcą będzie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Oferta składa się z następujących oświadczeń, dokumentów i informacji:

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

| ……………………………………… Data i miejsce sporządzenia oferty | ……………………………………… Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej |
| --- | --- |