Załącznik nr 1h do SWZ

…………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

DOSTAWA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

- Dane o wykonawcy:

| Pełna nazwa Wykonawcy (jak w dokumencie rejestrowym) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |  | Miejscowość |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulica, numer |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Województwo |  |  |  |  |  |
| Adres e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer telefonu / faks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer rachunku bankowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana forma:

Formularz musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściciela firmy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

- Oferuję realizację zamówienia określonego w Załączniku Nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) – Część VIII, tj. …………………….., którym jest ………………. (nazwa urządzenia, model, producent, rok produkcji lub inne dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu):

Wartość netto: ..................................................... zł.

(słownie): ...............................................................................................................

podatek VAT: ...................................................... zł.

Wartość brutto: .................................................... zł.

(słownie): ..............................................................................................................

Termin dostawy: do …………… dni

Okres gwarancji: ………………. lata

| Wymagania szczegółowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Wymagania minimalne Zamawiającego | *Spełnienie warunków TAK/NIE |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | # Dygestorium metalowe z komorą ceramiczną wraz z akcesoriami dodatkowymi | Oferowany produkt Producent: …………………... Model: …………………... Nr katalogowy: …………………... Rok produkcji: …………………... |
|  | Dostarczony sprzęt ma być wolny od wad technicznych, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026 r.). Dostarczony zostanie w opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzony w etykiety identyfikujące dany produkt. |  |
|  | Dygestorium: - Dygestorium musi posiadać wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość x głębokość): 1500 ± 10 mm x 2500 ± 50 mm x 925 ± 25 mm. - Dygestorium musi posiadać wymiary wewnętrzne komory roboczej (szerokość x wysokość x głębokość): 1390 ± 10 mm x 1250 ± 10 mm x 790 ± 10 mm. - Wszystkie materiały zastosowane muszą umożliwiać bezpieczną pracę z zimnymi i gorącymi stężonymi kwasami i zasadami, - Blat roboczy musi być wykonany z ceramiki lanej monolitycznej w kolorze szarym ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem ze wszystkich stron. - twardość ceramiki musi wynosić co najmniej 7 w skali Mohsa, - średnia nasiąkliwość ceramiki nie może być większa niż 5%, - Gęstość objętościowa ceramiki musi wynosić co najmniej 2,17 g/cm3, - Średnia porowatość otwarta ceramiki nie może być większa niż 10,1%, - Wytrzymałość ceramiki na zginanie musi wynosić co najmniej 44 MPa, - Rozszerzalność liniowa ceramiki w zakresie temperatur od 25C do 1200C nie może być większa niż 0,7%, - Średnia wytrzymałość ceramiki na ściskanie, określana na podstawie badań co najmniej 10 próbek, musi wynosić co najmniej 130 MPa, - Emisja ołowiu i kadmu nie może być większa niż 0,0005 mg/dm2, - Spełnienie powyższych parametrów ceramiki musi być potwierdzone raportem z badań wykonanych przez akredytowane laboratorium. - Blat musi posiadać ścięte ukośnie narożniki pod kątem 45 stopni na odcinku 10 x 10 cm. - Kształt blatu musi być dostosowany do przekroju komory roboczej w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie jej powierzchni. - Podwyższone obrzeże musi obejmować również ścięte narożniki blatu. - Szerokość blatu i komory roboczej nie może być mniejsza niż szerokość dygestorium pomniejszona maksymalnie o 100 mm. - Grubość blatu musi wynosić 28 ± 2 mm na całej powierzchni w części płaskiej. Nie dopuszcza się stosowania cieńszych płyt z żebrowaniem. - Grubość blatu wraz z podwyższonym obrzeżem musi wynosić 35 ± 2 mm. - Dopuszczalne obciążenie blatu musi wynosić co najmniej 200 kg. - Blat musi być koloru szarego. - Wysokość blatu roboczego musi wynosić ok. 900 mm. - Dygestorium musi być wyposażone w chemoodporny zlew ceramiczny usytuowany przy prawej ścianie bocznej komory roboczej. - Dygestorium musi posiadać konstrukcję modułową, odporną na korozję i działanie chemikaliów oraz wykonaną z materiałów niepalnych. - Dygestorium musi być wykonane w całości z blachy stalowej o grubości od 0,8 mm do 1,0 mm, przy czym podstawa musi być wykonana z blachy o grubości od 1,5 mm do 2 mm. - Blacha stalowa musi być ocynkowana galwanicznie, a grubość warstwy cynku musi wynosić co najmniej 2,5 μm, lub musi być wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku OH18N9. - Blacha musi być dwustronnie pokryta lakierem poliuretanowym nakładanym metodą proszkową, a grubość powłoki lakierniczej musi wynosić co najmniej 140 μm. - Ściany komory roboczej dygestorium muszą być wyłożone płytami z lanej ceramiki, odpowiednimi do pracy z gorącymi i żrącymi oparami. - Dygestorium musi być wyposażone w kolumny instalacyjne umieszczone po obu stronach okna, zawierające łącznie co najmniej 8 paneli instalacyjnych – po 4 panele w lewej i prawej kolumnie. - Dygestorium musi posiadać możliwość zamontowania co najmniej 4 gniazd elektrycznych w listwie podblatowej oraz 8 gniazd elektrycznych na tylnej ścianie komory roboczej, z możliwością ich wyłączania i programowania z zewnątrz komory roboczej. - Każda kaseta instalacyjna musi umożliwiać zamontowanie co najmniej: 3 gniazd elektrycznych 230 V lub 2 gniazd elektrycznych 400 V lub 3 pokręteł zaworów, lub panelu sterującego pracą dygestorium. - Kasety instalacyjne muszą być montowane metodą zatrzaskową; nie dopuszcza się ich montażu za pomocą śrub ani metodą wsuwania. - Każda kaseta musi być mocowana za pomocą 4 zaczepów wykonanych z tego samego materiału co kaseta. - Nie dopuszcza się mocowania kaset za pomocą elementów sprężynujących lub plastikowych, wsuwania w prowadnice, przykręcania, nitowania ani wsuwania od góry. - Demontaż kasety musi odbywać się wyłącznie poprzez jej podważenie. - Każda kaseta musi posiadać możliwość indywidualnego demontażu, bez konieczności demontowania pozostałych kaset dygestorium. - Kolumny instalacyjne muszą mieć otwierane całe fronty, umożliwiające dostęp serwisowy do elementów znajdujących się w ich wnętrzu. - Gniazda elektryczne oraz kompletne kasety wyposażone w gniazda muszą posiadać stopień ochrony co najmniej IP44. - Kaseta z gniazdami musi być wykonana ze stali ocynkowanej lub stali kwasoodpornej gatunku OH18N9, dwustronnie malowanej proszkowo farbą poliuretanową. - Kaseta z gniazdami musi posiadać wewnętrzną obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego. - Połączenie panelu z instalacją wewnętrzną dygestorium musi być wykonane za pomocą złączy typu GST z blokadą. - Dygestorium musi posiadać system wyłapywania i odprowadzania skroplin. - Podnoszenie i opuszczanie okna dygestorium musi odbywać się manualnie. - Dygestorium musi posiadać możliwość rozbudowy o czujnik ruchu inicjujący zamykanie okna oraz o przycisk nożny uruchamiający okno. - Okno dygestorium musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem. - Przeciwwaga okna dygestorium musi być umieszczona w bocznej części dygestorium w sposób umożliwiający dostęp serwisowy bez konieczności zmiany usytuowania dygestorium oraz demontażu lub otwierania ściany bocznej. - Media muszą być umieszczone w wymiennych panelach instalacyjnych zlokalizowanych po obu stronach okna. - Panele instalacyjne mediów muszą umożliwiać późniejszą modyfikację i doposażenie dygestorium. - Dygestorium musi być wyposażone w jeden zawór zimnej wody, umieszczony w prawej kolumnie instalacyjnej z wylewką zlokalizowaną w prawej części komory roboczej. - Dygestorium musi być wyposażone w panel stalowy z dwoma gniazdami elektrycznymi 230 V, montowany zatrzaskowo w lewej kolumnie instalacyjnej i wyposażony w tylną obudowę. Gniazda muszą być połączone z instalacją dygestorium za pomocą złączy typu GST. - Dygestorium musi posiadać możliwość podłączenia instalacji odprowadzającej opary z pieca mikrofalowego. - Komora robocza dygestorium musi być oświetlona światłem LED o temperaturze barwowej co najmniej 4000 K. - Lampa oświetlająca komorę roboczą musi być umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu. - Profil aerodynamiczny umieszczony przy blacie dygestorium musi posiadać przepusty umożliwiające wprowadzanie przewodów do komory roboczej przy zamkniętym oknie. - Profil aerodynamiczny musi umożliwiać utrzymywanie przewodów w stałej pozycji, niezależnie od położenia okna. - Profil aerodynamiczny musi posiadać otwory umożliwiające przepływ powietrza do komory roboczej pod jego powierzchnią oraz musi posiadać kształt aerodynamiczny. - Przeszklenie górne musi posiadać wysokość co najmniej 200 mm oraz szerokość nie mniejszą niż szerokość dygestorium pomniejszoną o 300 mm, powiększoną o grubość ramy. - Przeszklenie górne musi być zamontowane w ramie wykonanej ze spawanych profili ze stali kwasoodpornej gatunku OH18N9 lub ze skręcanych profili aluminiowych. - Rama przeszklenia górnego musi być malowana proszkowo farbą poliuretanową. - Przeszklenie górne musi być wykonane ze szkła bezpiecznego VSG, wielowarstwowego i laminowanego w układzie szkło – folia – szkło, o grubości co najmniej 6 mm. - Szyba musi być osadzona w ramie za pomocą uszczelek chemoodpornych. - Przeszklenie dolne ruchome musi posiadać wysokość co najmniej 850 mm oraz szerokość nie mniejszą niż szerokość dygestorium pomniejszoną o 300 mm, powiększoną o grubość ramy. - Rama przeszklenia dolnego musi być wykonana ze spawanej stali kwasoodpornej gatunku OH18N9 lub ze skręcanych profili aluminiowych. - Okno musi umożliwiać otwarcie do wysokości 900 mm, mierzonej od powierzchni blatu. - Rama przeszklenia dolnego musi być malowana proszkowo farbą poliuretanową. - Przeszklenie dolne musi być wykonane ze szkła bezpiecznego VSG, wielowarstwowego i laminowanego w układzie szkło – folia – szkło, o grubości co najmniej 6 mm. - Szyba dolna musi być wykonana z jednego kawałka szkła bezpiecznego. - Okno ruchome musi być podnoszone za pomocą przeciwciężaru oraz systemu dwóch niezależnych linek wykonanych z materiału kwasoodpornego. - Przeciwciężar okna oraz wszystkie elementy układu podnoszenia okna, w tym linki, przeciwwaga i opcjonalnie silnik napędowy, muszą być umieszczone wyłącznie w przednim panelu dygestorium ponad otworem okiennym lub w kolumnach znajdujących się po obu stronach okna. - Odległość przeciwciężaru okna od przedniej płaszczyzny dygestorium nie może być większa niż 100 mm. - Linki układu podnoszenia okna nie mogą być prowadzone wewnątrz komory roboczej. - Dygestorium musi być wyposażone w pulpit sterujący z wyświetlaczem TFT LCD o przekątnej 4,3” 5%. - Wyświetlacz musi być mieszczony pionowo w bocznym panelu montażowym dygestorium. - Nie dopuszcza się umieszczenia panelu sterującego na płycie czołowej ani w układzie poziomym, wystającym poza panel montażowy. - Rozdzielczość wyświetlacza musi wynosić co najmniej 480 x 272 piksele, przy kontraście nie mniejszym niż 500:1. - Żywotność podświetlenia LED musi wynosić co najmniej 30 000 godzin. - Pamięć Flash oraz DRAM muszą wynosić co najmniej 128 MB. - Pulpit sterujący musi być wyposażony w procesor co najmniej 32-bitowy RISC o częstotliwości 400 MHz. - Obsługa pulpitu sterującego musi odbywać się za pomocą panelu dotykowego w języku polskim. - Pulpit sterujący musi posiadać interfejs komunikacyjny USB 2.0 x 1 (micro USB) oraz port szeregowy COM1:RS-232 / RS-485. - Wymiary zewnętrzne wyświetlacza muszą wynosić 128 x 102 x 32 mm 10 mm. - Pulpit operatora musi umożliwiać wyświetlanie prędkości przepływu powietrza w dygestorium w m/s bądź m3/h. - W przypadku zbyt dużego lub zbyt małego przepływu powietrza wskazanie musi zmieniać kolor na czerwony lub pomarańczowy, natomiast przy prawidłowym przepływie musi być wyświetlane w kolorze zielonym. - Pulpit operatora musi wyświetlać datę w formacie dzień / miesiąc / rok. - Pulpit operatora musi wyświetlać godzinę w formacie godzina : minuta. - Pulpit operatora musi umożliwiać sterowanie gniazdami elektrycznymi. Krótkie dotknięcie odpowiedniej ikony musi powodować natychmiastowe załączenie gniazda. - Przytrzymanie odpowiedniej ikony przez 3 sekundy musi powodować przejście do ustawień czasowych gniazda. - Załączenie gniazda musi być sygnalizowane zielonym kolorem odpowiedniej ikony. - Pulpit operatora musi umożliwiać sterowanie oświetleniem za pomocą panelu dotykowego. Załączenie oświetlenia musi być sygnalizowane zielonym kolorem odpowiedniej ikony. - Pulpit operatora musi posiadać opcjonalną funkcję sterowania wentylatorem za pomocą panelu dotykowego. Załączenie wentylatora musi być sygnalizowane zielonym kolorem odpowiedniej ikony. - Pulpit operatora musi umożliwiać zdalną diagnostykę serwisową po podłączeniu do sieci Ethernet. - Pulpit operatora musi posiadać ikonę alarmu umożliwiającą wyciszenie alarmu poprzez jej dotknięcie. - Pulpit operatora musi umożliwiać zmianę jednostki wyświetlanej wartości prędkości przepływu powietrza pomiędzy m3/h a m/s. - Menu sterownika musi być dostępne w co najmniej 4 językach, w tym w języku polskim, angielskim i niemieckim. - Logowanie do trybu serwisowego musi odbywać się za pomocą kodu PIN składającego się z co najmniej 3 cyfr. - Tryb serwisowy musi umożliwiać zmianę parametrów okna dygestorium. - Tryb serwisowy musi umożliwiać zmianę wartości optymalnych zakresów pracy dygestorium. - Tryb serwisowy musi umożliwiać zerowanie i kalibrację czujnika różnicy ciśnień. - Tryb serwisowy musi umożliwiać wprowadzenie daty kolejnego serwisu dygestorium. - Tryb serwisowy musi umożliwiać wyświetlanie rejestru alarmów występujących w dygestorium. Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - Szafka podblatowa: - szerokość szafki podblatowej musi wynosić 1200 mm ± 5%, - szafka podblatowa musi posiadać 2 drzwi, - szafka podblatowa musi posiadać 4 wewnętrzne szuflady, - drzwi szafki podblatowej muszą być wyposażone w zamki zamykane na klucz, - szafka podblatowa musi być wykonana z polipropylenu, - szafka podblatowa musi posiadać króciec do podłączenia do instalacji wentylacyjnej, - szafka podblatowa musi posiadać wymuszoną wentylację. - Wentylator: - wentylator musi być wyposażony w silnik chemoodporny, - wentylator musi być odporny na działanie wysokich temperatur, - wentylator musi wspomagać istniejący system wentylacyjny w sposób umożliwiający osiągnięcie przez zainstalowane dygestorium przepływu powietrza około 600 m3/h. Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
| Dostawa i uruchomienie | - Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia muszą nastąpić w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa oraz wniesienia go na pierwsze piętro do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. W budynku znajduje się dźwig osobowy – szerokość drzwi 90 centymetrów, maksymalny udźwig 630 kg. Szerokość drzwi do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowane urządzenie – 90 cm. Zamawiający zapewnia możliwość transportu urządzenia wewnątrz budynku przy użyciu wózka paletowego. - Wykonawca zobowiązany jest do montażu, instalacji, podłączenia do istniejącej wentylacji wyciągowej, uruchomienia, skonfigurowania i przetestowania urządzenia oraz zaprezentowania Zamawiającemu jego prawidłowego działania. - Po zakończeniu instalacji i uruchomieniu urządzenia Wykonawca przeprowadzi w miejscu instalacji pomiary kwalifikacyjne parametrów pracy dygestorium zgodnie z normą EN 14175-4 oraz przekaże Zamawiającemu raport z przeprowadzonych badań. - Wykonawca musi zapewnić wykonanie niezbędnych pomiarów kwalifikacyjnych przez serwis posiadający certyfikaty PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 1401:2015 w zakresie montażu i serwisu wyposażenia laboratoryjnego - Producent dygestorium musi posiadać certyfikat PN-EN ISO 50001:2018-09 gwarantujący, że proces instalacji, kalibracji i integracji dygestorium z istniejącą wentylacją zostanie wykonany w sposób minimalizujący straty energii całego systemu laboratoryjnego. - Wykonawca musi wykonać demontaż obecnego dygestorium i przetransportować go do miejsca jego magazynowania (z wykorzystaniem windy). - Wykonawca zobowiązany jest do montażu dodatkowego wentylatora wspomagającego istniejący system wentylacji wyciągowej, wykonania niezbędnych prac związanych z podłączeniem do istniejącej instalacji oraz zapewnienia podłączenia do tej instalacji okapu znajdującego się obok miejsca instalacji dygestorium. - Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia istniejącego mineralizatora mikrofalowego do dygestorium poprzez wykonanie połączenia jego układu odprowadzania oparów z króćcem wentylacyjnym znajdującym się w bocznej ścianie dygestorium. |  |
| Instruktaż stanowiskowy | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie instruktażu stanowiskowego dla co najmniej 12 pracowników Zamawiającego, obejmującego 1 dzień z obsługi i konserwacji urządzenia. |  |
| Gwarancja | Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie na okres co najmniej 24 miesięcy, liczony od dnia jego instalacji i uruchomienia. |  |
| Wymagania serwisowe | - Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat od zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia. - Wykonawca musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, obejmujący części zamienne i robociznę w okresie gwarancji. - Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej (e-mail). - Wykonawca musi zapewnić wsparcie oraz bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji, jeżeli takie aktualizacje są udostępniane lub wymagane przez producenta. |  |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzenia Wykonawca przekaże: - instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej, - kartę gwarancyjną w wersji papierowej, - deklarację zgodności UE dla oferowanego urządzenia, - certyfikaty zgodności dygestoriów z normą EN 14175 cz. 2, 3, 4, 6 poparte dołączonymi raportami z badań na każdą z wymienionych części normy. Nie dopuszcza się raportów z badań wykonywanych przez producenta dygestorium, - deklarację zgodności z Dyrektywą Komisji Europejskiej 2014/30/UE dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej, - deklarację zgodności z Dyrektywą Komisji Europejskiej 2014/35/UE dotyczącą niskiego napięcia, - deklarację zgodności z Dyrektywą Komisji Europejskiej 2006/42/UE dotyczącą maszyn, - raport z badań odporności korozyjnej blach pokrytych lakierem poliuretanowym, wykonanych w obojętnej i kwaśnej mgle solnej zgodnie z normą PN – EN ISO 9227:2012, potwierdzający uzyskanie dla wszystkich badanych próbek wskaźników RP i RA nie mniejszych niż 10, określonych zgodnie z normą PN – EN ISO 10289:2002, - raport z badań potwierdzający klasyfikację reakcji na ogień poliuretanowej farby proszkowej zastosowanej do pokrycia blach dygestorium na poziomie co najmniej A2-s1, d0, zgodnie z normą EN 13501-1. |  |

Uwagi dotyczące prawidłowego wypełniania tabeli.

*należy wpisać w kolumnie: TAK lub NIE.

UWAGA! W przypadku pominięcia wypełnienia którejkolwiek pozycji w powyższej tabeli przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że dany wymagany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego i oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

3. Załącznikiem do oferty są wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty) wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów jakościowych i cech użytkowych oferowanych produktów w postaci następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) Katalogi, foldery lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach danego sprzętu;

2) Deklaracja zgodności WE lub UE dla danego sprzętu.

4. Oświadczam, że (oświadczenia Wykonawcy):

- Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ustanowione w SWZ.

- Oświadczam/y, że ceny brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty              podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia                             i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                      w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oświadczam/y, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że oferowane produkty ICT oraz związane z nimi usługi ICT nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.                        o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczącym dostawców wysokiego ryzyka.

- Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP informuję/my, że wybór oferty:

a. [ ] nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,

b. [ ] będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby rozliczyć – w następującym zakresie:

......................................................................................................

(należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b).

5. Oferujemy następujące warunki płatności:

- 30 dni od otrzymania oryginału faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale Podwykonawców*

Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podwykonawcą będzie:

…………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Oferta składa się z następujących oświadczeń, dokumentów i informacji:

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

| ……………………………………… Data i miejsce sporządzenia oferty | ……………………………………… Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej |
| --- | --- |