WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO WZORCOWANIEM W 2024 ROKU W DZIALE LABORATORYJNYM WSSE OPOLE

Zadanie nr 1 –    WZORCOWANIE ODWAŻNIKÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba wzorcowań rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za wzorcowanie zł | Cena brutto za wzorcowanie zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odważnik kalibracyjny 500g | Klasa F2 | 293 | - | BC/M/10/28A | WSSE w Opolu/230 | 1 | 01 lipca 2024 |  |  |  |
| 2. | Wzorzec masy E2 100 mg | Dodatkowo dokonać ocenę zgodności w wymaganiami dla wzorców klasy dokładności E2 | 25300 | - | BC/R/06/07 | WSSE w Opolu/207 | 1 | 28 październik 2024 |  |  |  |
| 3 | Wzorce masy od 1 g do 100 g | Klasa dokładności F1 Wymagane punkty wzorcownia: 1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g | 27679 | - | OKK/R/06/01 | OKK/26 | 1 | 01 lipca 2024 |  |  |  |
| 4 | Wzorzec masy 100 g | Klasa M1 | - | - | OKK/M/12/03 | OKK/16A | 1 | 08.12.2024 |  |  |  |
| 5 | Wzorzec masy 20 g | Klasa M1 | - | - | OKK/M/12/03a | OKK/16A | 1 | 08.12.2024 |  |  |  |
| 6 | Wzorzec masy 5 g | Klasa M1 | - | - | OKK/M/12/4a | OKK/21 | 1 | 08.12.2024 |  |  |  |
| 7 | Wzorzec masy 100 g | Klasa M1 | - | - | OKK/M/12/04 | OKK/21 | 1 | 08.12.2024 |  |  |  |
| 8 | Odważnik analityczny 100 g OA - 2 | Klasa M1 | 391 | - | OKK/M/12/01 | OKK/30 | 1 | 08.12.2024 |  |  |  |
| 9 | Odważnik analityczny 10 gOA - 2 | Klasa F2 | 391 | - | OKK/M/12/01a | OKK/30 | 1 | 08.12.2024 |  |  |  |
| 10 | Odważnik analityczny 10 gOA - 2 | Klasa F2 | 391 | --- | OKK/M/12/01b | OKK/30 | 1 | 08.12.2024 |  |  |  |
| 11 | Odważnik analityczny 100 g ODM 500 | Klasa M1 | 3053 | --- | OKK/M/12/02 | OKK/34 | 1 | 08.12.2024 |  |  |  |
| 12 | Odważnik analityczny 10 g ODM 500 | Klasa M1 | 3053 | --- | OKK/M/12/02a | OKK/34 | 1 | 08.12.2024 |  |  |  |
| 13 | Wzorzec masy 100 g | Klasa E2 | 3335 | ------ | OK/R/06/01 | OK/PC/9 | 1 | 30.06. 2024 r. |  |  |  |
| 14 | Odważnik kalibracyjny 500 g | Klasa F2 | ------ | TWI-801-46 | OK/R/06/05 | OK/PC/9 | 1 | 30.06. 2024 r. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie odważników

- Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności. Wystawione świadectwo powinno być opatrzone znakiem jednostki akredytującej PCA.

- Dla pozycji nr 2 dokonać ocenę zgodności w wymaganiami dla wzorców  klasy dokładności E2.

Zadanie nr 2 –    WZORCOWANIE WAG

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba wzorcowań rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za wzorcowanie zł | Cena brutto za wzorcowanie zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga nieautomatyczna elektroniczna, klasa dokładności II, wps 600/C | Obciążenie max/min = 600 g/500 mg e = 100 mg d = 10 mg klasa dokładności II. Wymagane punkty wzorcowania 1g; 10g; 25g; 200g, 500g | 58887/99 | TW-801-1580 | BC/M/10/28 | WSSE w Opolu/230 | 1 | 05 maja 2024 |  |  |  |
| 2. | Waga elektroniczna PS 1000.R2 Obciążenie max/min = 1000,000g/0,020g e = 10 mg d = 1 mg klasa dokładności II. | Wymagane punkty wzorcowania 2g; 5g; 15g; 25g; 50g;100g TCM 128/13-5096 | 476787 | TW-801-5264 | BC/M/10/30 | WSSE w Opolu//270 | 1 | 05 maj 2024 |  |  |  |
| 3. | Waga elektroniczna nieautomatyczna WPE 600 | Obciążenie max/min = 600 g/500 mg e = 100 mg d = 10 mg klasa dokładności II. Wymagane punkty wzorcowania 1g; 10g; 20g; 25g; 100g; 200g RPT 94274 | 32284/97 | TW-801-1411 | OKK/M/10/05 | OKK/16A | 1 | 05 Maj 2024 |  |  |  |
| 4 | Waga elektroniczna nieautomatyczna AXIS | Obciążenie max/min = 1000 g/0,2 g e = 0,1 g d = 0,01 g klasa dokładności II. Wymagane punkty wzorcowania 5g; 100g; 200g; 500g; 1000g RPT 9718 | 05 | TW-801-1402 | OKK/M/10/04 | OKK/30 | 1 | 05 maja 2024 |  |  |  |
| 5. | Waga nieautomatyczna elektroniczna analityczna BP211D Sartorius | Obciążenie max = 80g/210g; min= 1mg e = 1 mg d = 0,01/0,1 mg Klasa dokładności I Wymagane punkty wzorcowania 1g; 2g; 5g; 10g; 30g RPT 9824 | 12906409 | brak | OKK/M/10/09 | OKK/26 | 1 | 05 maja 2024 |  |  |  |
| 6 | Waga nieautomatyczna elektroniczna OHAUS PR1602M | Obciążenie max/min = 1600 g/0,5 g e = 0,01 g d = 0,1 g klasa dokładności II. Wymagane punkty wzorcowania 0,50 g, 400g, 500g 800g, 1200g, 1600g | C051756067 | TW-801-7149 | BC/M/10/31 | WSSE w Opolu/213 | 1 | 05 Maja 2024 |  |  |  |
| 7 | Waga WAX 110 Obciążenie max/min = 100 g/1g e = 1 mg d = 0,01 mg klasa dokładności I. | Wymagane punkty wzorcowania 0,005g; 0,5g; 1g; 20g; 60g Wzorcowanie wagi wykonać w warunkach środowiskowych określonych przez producenta Temp ok 25% i wilgotność 45-75%( jest możliwość doprowadzenia pokoju wagowego do takiej wilgotności. | 115163/2004 | TW-801-84 | BC/M/10/22 | WSSE w Opolu/223 | 1 | 31stycznia 2024 |  |  |  |
| 8 | Waga WPE 600 | Obciążenie max/min = 600 g/500 mg e = 100 mg d = 10 mg klasa dokładności II. Wzorcowania w punktach 0,5g; 5g; 20g; 50g; 200g | 33407/97 | TW-801-1579 | BC/M/10/29 | WSSE w Opolu/219 | 1 | 31 stycznia 2024 |  |  |  |
| 9 | Waga elektroniczna WPE 600 | Wzorcowanie Obciążenie max/min 600g/500 mg e= 100 mg d= 10 mg klasa dokładności II Wymagane punkty wzorcowania 1g; 5g; 10g; 15g; 30g | 38322 | TW-801-170 | OM/M/10/02 | WSSE Opole/236 | 1 | 05 maj 2024 |  |  |  |
| 10 | Waga elektroniczna WPS 510/C/2 | wzorcowanie Obciążenie max/min 510g/0,02 g e= 0,01 g d= 0,001 g klasa dokładności II Wymagane punkty wzorcowania 0,005g; 0,02g; 0,1g; 2g; 10g | 171489/06 | TW-801-1880 | OM/M/10/26 | WSSE Opole/236 | 1 | 31 Stycznia 2024 |  |  |  |
| 11 | Waga nieautomatyczna elektroniczna AS 220/C/2 | Obciążenie max/min = 220 g/10 mg e = 1 mg d = 0,1 mg klasa dokładności I Wymagane punkty wzorcowania: 0,1 g; 5 g; 10 g; 50 g; 150 g RPT - brak | 247511/09 | TW-808-4316 | OK/M/10/10 | OK/PC/9 | 1 | 12 maja 2024 r. |  |  |  |
| 12 | Waga nieautomatyczna elektroniczna WPS 600/C | Obciążenie max/min = 600 g/500 mg e = 100 mg d = 10 mg klasa dokładności II Wymagane punkty wzorcowania: 1 g;10 g; 20 g; 50 g; 100 g RPT – 9553 | 58767/99 | TW-801-1590 | OK/M/10/06 | OK/PM/19A | 1 | 12 maja 2024 r. |  |  |  |
| 13 | Waga nieautomatyczna elektroniczna WPS 600/C/1 | Obciążenie max/min = 600 g/500 mg e = 100 mg d = 10 mg klasa dokładności II Wymagane punkty wzorcowania: 0,5 g; 1 g;10 g; 20 g; 50 g RPT - 00263 | 109256/03 | TW-801-1592 | OK/M/10/07 | OK/PM/15 | 1 | 12 maja 2024 r. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie wag

- Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności. Wystawione świadectwo powinno być opatrzone znakiem jednostki akredytującej PCA.

- Usługa musi być wykonana w siedzibie Zamawiającego

Zadanie nr 3 –    WZORCOWANIE  ROTAMETRÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba wzorcowań rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za wzorcowanie zł | Cena brutto za wzorcowanie zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotametr ROS-06 | 2,2 dm3/min 2,0 dm3/min 1,9 dm3/min | 5366309 | - | BC/R/02/10 | WSSE w Opolu/207 | 1 | 18 marca 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie rotametrów.

- Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności. Wystawione świadectwo powinno być opatrzone znakiem jednostki akredytującej PCA.

Zadanie nr 4 –    WZORCOWANIE  LUKSOMIERZA

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba wzorcowań rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za wzorcowanie zł | Cena brutto za wzorcowanie zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Luksomierz typu L-20A | Zakres 200lx ( od, 20,100,190) Zakres 2000 lx( 200,1000,1900 lx) Zakres 20000 lx 2000,5000,10000 lx) Przed wzorcowaniem dokonać adiustację. | 1447/98 | TWI- 801-183 | BC/M/14/02 | WSSE w Opolu/207 | 1 | 30 kwietnia 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie  Luksomierza

- Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności. Wystawione świadectwo powinno być opatrzone znakiem jednostki akredytującej PCA.

Zadanie nr 5 –    WZORCOWANIE  KALIBRATORA AKUSTYCZNEGO

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba wzorcowań rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za wzorcowanie zł | Cena brutto za wzorcowanie zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibrator akustyczny typu KA 50 Firmy SONOPAN | Wzorcowanie poziomu ciśnienia akustycznego 94 dB, częstotliwość nominalna 1000 Hz | 624/2022 | TWI- 801-7552 | BC/R/01/06 | SHP/207 | 1 | 25 Listopada 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie  Kalibratora akustycznego

- Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności. Wystawione świadectwo powinno być opatrzone znakiem jednostki akredytującej PCA.

Zadanie nr 6 –    WZORCOWANIE  KALIBRATORA FOTOMETRYCZNEGO

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba wzorcowań rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za wzorcowanie zł | Cena brutto za wzorcowanie zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibrator fotometryczny TYP KF-10 Firmy SONOPAN | Wzorcowanie dla punktu 100 Lx Przed wzorcowanie dokonać adiustację. | 425/2022 | TWI- 801-7552 | BC/R/10/01 | WSSE w Opolu /207 | 1 | 22 Lutego 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie  Kalibratora FOTOMETRYCZNEGO

- Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności. Wystawione świadectwo powinno być opatrzone znakiem jednostki akredytującej PCA.

Zadanie nr 7 –    WZORCOWANIE  TERMOHIGROMETRÓWI TERMOHIGROBAROMETRÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba wzorcowań rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za wzorcowanie zł | Cena brutto za wzorcowanie zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termohigrometr typu LB-570 H | Wzorcowanie temperatury i wilgotności w punktach: (50C, 57%), (220C,29%), (220C,57%) (220C,85%) (420C, 57%) | 121 | TW-801-5664 | BC/M/15/07 | WSSE w Opole/207 | 1 | 12 sierpnia 2024 r. |  |  |  |
| 2. | Termohigrometr LB-701 | Wzorcowanie temperatury i wilgotności w punktach: (5°C, 57%) (22°C,29%) (22°C, 57%) (22°C, 85%) (42°C, 57%) | 2048 | BRAK | BC/M/17/90 | WSSE w Opolu /223 | 1 | 04 luty 2024 |  |  |  |
|  | Barometr - Termohigrobarometr LB-706B | 980 hPa 990 hPa 1013 hPa 1020 hPa 1025 hPa 1030 hPa | 344 | BRAK | BC/M/17/90 | WSSE w Opolu /223 | 1 | 04 luty 2024 |  |  |  |
| 3. | Termohigrometr typu Kestrel 3000 | Wzorcowanie temperatury i wilgotności w punktach: (50C, 57%), (220C,29%), (220C,57%) (220C,85%) (420C, 57%) | 1627533 | TW-801-68 | BC/M/15/03 | WSSE w Opolu /207 | 1 | 29 lipca 2024 r. |  |  |  |
|  |  | Wzorcowanie prędkości wiatru w punktach: 0.3 m/s 0,5 m/s 1,0 m/s 1,5 m/s 5,0 m/s | 1627533 | TW-801-68 | BC/M/15/03 | WSSE w Opolu /207 | 1 | 29 lipca 2024 r. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie termohigrometrów

- Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności. Wystawione świadectwo powinno być opatrzone znakiem jednostki akredytującej PCA

Zadanie nr 8 –    WZORCOWANIE  SPEKTROFOTOMETRÓW

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba wzorcowań rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za wzorcowanie zł | Cena brutto za wzorcowanie zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrofotometr NANOCOLOR VIS | Długości fali podlegające wzorcowaniu: 345, 400, 410, 436, 440, 510, 540, 578, 720, 530 nm, 585 nm. | NVIS0572 | TW-801-4744 | BC/M/08/24 | WSSE w Opolu /213 | 1 | 09 Lipiec 2024 |  |  |  |
| 2 | Spektrofotometr EPOLL-ECO 20 | Długości fali podlegające wzorcowaniu: 405, 470, 550, 560, 620, 720 | 7097/95 | T-801-116 | BC/M/08/03 | WSSE w Opolu /213 | 1 | 09 Lipiec 2024 |  |  |  |
| 3 | Spektrofotometr EPOLL-ECO 20 | Długości fali podlegające wzorcowaniu: 410, 420, 450, 510, 535, 570, 652, 720 nm | 7032/95 | T-801-117 | BC/M/08/04 | WSSE w Opolu /222 | 1 | 09 Lipiec 2024 |  |  |  |
| 4 | Spektrofotometr EPOLL 20-ECO | Długości fal [nm]: 420, 436, 510, 535, 585, 652 | 7112/95 | T-801-1242 | OK/M/08/02 | OK/PC/9 | 1 | 26 lutego 2024 |  |  |  |
| 5 | Spektrofotometr EPOLL 20-ECO | Długości fal [nm]: 436, 510, 530, 540, 690, 730 | 7085/95 | T-801-305 | OK/M/08/03 | OK/PC/9 | 1 | 26 lutego 2024 |  |  |  |
| 6 | Spektrofotometr EPOLL 20-ECO | Długości fal [nm]: 400, 410, 470, 530, 540, 585 | 7092/95 | T-801-305 | OK/M/08/04 | OK/PC/9 | 1 | 26 lutego 2024 |  |  |  |
| 7. | Spektrofotometr SPEKOL 11 | Zakres widmowy: 340-850 nm Długość fal do sprawdzenia: 470 nm, 550 nm, 650 nm, 725 nm | 824190 | TWI-801-111 | BC/M/08/06 | WSSE w Opolu/222 | 1 | 5 Lipiec 2024 |  |  |  |
| 8. | Spektrofotometr Epoll 20Eco | Wymagane punkty wzorcowania, długość fal: 410nm; 510nm; 535nm; 570nm | 7114/95 | T-801-1165 | OKK/M/08/02 | OKK/34 | 1 | 09 lipca 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie spektrofotometrów

- Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności. Wystawione świadectwo powinno być opatrzone znakiem jednostki akredytującej PCA

- Usługa musi być wykonana w siedzibie Zamawiającego

Zadanie nr 9 –    WZORCOWANIE  KOMPUTEROWEGO REJESTRATORA TEMPERATURY KRT

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba wzorcowań rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za wzorcowanie zł | Cena brutto za wzorcowanie zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT – 807D | Rozdzielczość 0,01°C Zakres wzorcowania -85°C ÷ +180°C Wzorcowanie łącznie z pięcioma czujnikami model CCL – 103 WS Wzorcowanie dla czujnika 0 w kanale nr1 w punktach: -85; -20; +5; +20; +30; +40; +60; +100; +130; +180°C Wzorcowanie dla czujników 1-4 w kanałach 2-5 w punktach: -20; +5; +20; +30; +40; +60; +100; +130; +180°C | 020321 | TW-801-7539 | BC/M/17/330 | WSSE/DL / pok. 205 | 1 | I kwartał 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie Termometru elektrycznego

- Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności. Wystawione świadectwo powinno być opatrzone znakiem jednostki akredytującej PCA

Zadanie nr 10 –    WZORCOWANIE  ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba wzorcowań rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za wzorcowanie zł | Cena brutto za wzorcowanie zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Źródło promieniotwórcze multigamma | Aktywność promieniotwórcza | 16/20 | brak | BC/R/09/11 | WSSE w Opolu /202 | 1 | Kwiecień 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie źródło promieniowania

- Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności. Wystawione świadectwo powinno być opatrzone znakiem jednostki akredytującej PCA

Zadanie nr 11 –    WZORCOWANIE  PEHAMETRÓW , KONDUKTOMETRÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba wzorcowań rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za wzorcowanie zł | Cena brutto za wzorcowanie zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konduktometr CPC-551 | Zakres wzorcowania: od 2,00 µS/cm do 1999 mS/cm Dla temperatur: 0, 5, 15, 25, 30 oC | 085/98 | TW-801-212 | BC/M/05/04 | WSSE w Opolu /213 | 1 | luty 2024 |  |  |  |
| 2 | Urządzenie wielofunkcyjne CX-461 | Zakres napięcia: od -2000 do 2000 mV/ rozdzielczość 0,1 mV Zakres pH: 0,00-14,00/ rozdzielczość 0,001 Zakres temperatury: 0, 5, 15, 25, 30 oC | 0298/19 | TW-801-5785 | BC/M/05/14 | WSSE w Opolu /213 | 1 | Luty 2024 |  |  |  |
| 3 | Wielofunkcyjny przyrząd mikrokomputerowy CX-551 | Zakres pH (0,00 do 14,00) rozdzielczość pomiarów 0,01 Zakres napięcia (-1200 do 1200 mV) rozdzielczość 1 mV Zakres temperatury: (0°C; 5°C, 15°C, 25°C, 30°C, 35°C) | 101/00 | TW-801-1442 | OKK/M/05/03 | OKK/34 | 1 | 12 sierpnia 2024 |  |  |  |
| 4 | Mikrokomputerowy pHmetr CP-551 | Zakres pH (0,00 do 14,00) rozdzielczość pomiarów 0,01 Zakres napięcia (-1200 do 1200 mV) rozdzielczość 1 mV Zakres temperatury: (20°C; 25°C; 30°C; 35°C; 40°C) | 0584/01 | TW-801-1159 | OKK/M/05/01 | OKK/21 | 1 | 13 sierpnia 2024 |  |  |  |
| 5 | Mikrokomputerowy pHmetr CP-315 | Zakres pH (0,00 do 14,00) rozdzielczość pomiarów 0,01 Zakres napięcia (-1200 do 1200 mV) rozdzielczość 1 mV Zakres temperatury: (20°C; 25°C; 30°C; 35°C; 40°C) | 1699 | TW-801-1349 | OKK/M/05/02 | OKK/21 | 1 | 13 sierpnia 2024 |  |  |  |
| 6 | Konduktometr CC-551 | Zakres: 5 – 3000 µS/cm | 0183/00 | T-801-305 | OK/M/05/06 | OK/PC/9 | 1 | 05 listopada 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie Termometru pehametrów, Konduktometrów i urządzeń wielofunkcyjnych

- Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności. Wystawione świadectwo powinno być opatrzone znakiem jednostki akredytującej PCA

Zadanie nr 12 –    WZORCOWANIE  PIPET i BIURET

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba wzorcowań rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za wzorcowanie zł | Cena brutto za wzorcowanie zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeta elektroniczna jednokanałowa od 50ul- 1000 ul | Objętość max/min = 1000ul/50ul Wymagane punkty wzorcowania 100ul; 500ul; 1000ul | 23A34133 | TW-801-7592 | BC/M/16/340 | WSSE w Opolu/219 | 1 | maj 2024 |  |  |  |
| 2. | Pipeta elektroniczna jednokanałowa 10-200 ul | Objętość max/min = 200ul/10ul Wymagane punkty wzorcowania 10ul; 100ul; 200ul | 23B63187 | TW-801-7591 | BC/M/16/341 | WSSE w Opolu/221 | 1 | maj 2024 |  |  |  |
| 3. | Pipeta elektroniczna Transferpette 21E77034 50-1000 µl | Wymagane punkty wzorcowania: 50 µl, 100 µl, 500 µl, 750 µl, 1000 µl | 705306 | TW-801-7180 | BC/M/16/318 | WSSE w Opolu /270 | 1 | maj 2024 |  |  |  |
| 4 | Pipeta tłokowa EPPENDORF, nastawna | Poj. 1-10 ml Wymagane punkty wzorcowania 1 ml, 5 ml,10 ml | 2196945 | brak | OM/M/16/158 | WSSE w Opolu/ 230 | 1 | maj 2024 |  |  |  |
| 5 | Pipeta automatyczna Transferpette-S, 8-kanałowa, nastawna | Poj. 20-200 µl Wymagane punkty wzorcowania 20 µl 100 µl 200 µl 8 kanałów | 17K22968 | TW-801-5748 | OM/M/16/276 | WSSE w Opolu /230 | 1 | maj 2024 |  |  |  |
| 6 | Pipeta tłokowa nastawna Transferpette | Poj. 0,5-5 ml wzorcowania 0,5 ml 2,5 ml 5 ml 8 kanałów | 21K53392 | TWI-801-7316 | OM/M/16/322 | WSSE w Opolu/ 230 | 1 | maj 2024 |  |  |  |
| 7 | Pipeta elektroniczna TRANSFERPETTE; 500-5000 µl | wzorcowanie: 500 µl 2500 µl 5000 µl | 04C2687 | TW-801-726 | BC/M/16/151 | WSSE w Opolu/213 | 1 | Maj 2024 |  |  |  |
| 8 | Biureta cyfrowa TITRETTE | wzorcowanie: 25,00 ml 12,50 ml 2,50 ml | 03M71564 | TW-801-4993 | BC/M/16/252 | WSSE w Opolu/213 | 1 | Maj 2024 |  |  |  |
| 9 | Biureta cyfrowa Digital III Easy Calibration | Pojemność 25 ml Punkty do wzorcowania: Punkty do wzorcowania: 2,5 ml, 12,5 ml, 25 ml | 04C2627 | TW-801-710 | OK/M/16/17 | OK/PC/9 | 1 | Maj 2024 |  |  |  |
| 10 | Pipeta nastawna | 100 – 1000 µl Punkty do wzorcowania: 100 µl, 500 µl, 1000 µl | 542160735 | TW-801-774 | OK/M/16/15 | OK/PC/9 | 1 | Maj 2024 |  |  |  |
| 11 | Biureta cyfrowa Digital III Easy Calibration | Pojemność 25 ml Punkty do wzorcowania: 2,5 ml, 12,5 ml, 25 ml | 04C2629 | TW-801-712 | OK/M/16/06 | OK/PC/9 | 1 | Maj 2024 |  |  |  |
| 12 | Pipeta Medlab mlPETTE S-V 10-100µl | 10µl, 50µl, 100µl | YM218AN0001074 | TWI-801-7306 | OM/M/16/331 | WSSE w Opolu/256 | 1 | Maj 2024 |  |  |  |
| 13 | Pipeta Medlab mlPETTE S-V 100-1000µl | 100µl, 500µl, 1000µl | YM218AN0001053 | TWI-801-7307 | OM/M/16/329 | WSSE w Opolu 256 | 1 | Maj 2024 |  |  |  |
| 14 | Pipeta Medlab mlPETTE S 8-kanałowa 50-300µl | 50µl, 300µl 8-kanałów | YM209AL0008298 | TWI-801-73-08 | OM/M/16/332 | WSSE w Opolu 256 | 1 | Maj 2024 |  |  |  |
| 15 | Pipeta automatyczna nastawna 8-kanałowa, Transferpette S | 200 µl dla każdego kanału | brak | TW-801-5776 | OKK/M/16/28 | OKK/PM/17B | 1 | Maj 2024 |  |  |  |
| 16 | Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości | 1000 µl | 14608880 | TW-801-5166 | OKK/M/16/24 | OKK/PM/17B | 1 | Maj 2024 |  |  |  |
| 17 | Biureta Elektroniczna Digital III Brand | 0,2 ml, 12,5 ml, 25 ml, | 3942 | TW-801-254 | OKK/M/16/04 | OKK/34 | 1 | Maj 2024 |  |  |  |
| 18 | Biureta elektroniczna TITRETTE | 25 ml; 12,5 ml; 0,1 ml | 19B26012 | TW-801-5853 | OKK/M/16/26 | OKK/30 | 1 | Maj 2024 |  |  |  |
| 19 | Biureta tłokowa Titronic 96 | 20 ml; 10 ml; 0,5 ml | 481389/571204 | TW-801-546 | OKK/M/16/19 | OKK/27B | 1 | Maj 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Wykonawca bezwzględnie musi posiadać akredytację PCA na wzorcowanie Pipet elektronicznych i Biuret

- Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności. Wystawione świadectwo powinno być opatrzone znakiem jednostki akredytującej PCA

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO PRZEGLĄDEM TECHNICZNYM W 2024 ROKU W DZIALE LABORATORYJNYM WSSE OPOLE

Zadanie nr 13 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd Techniczny zł | Cena brutto za przegląd Techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa SANYO ULTRA LOW Od -70 do - 80 0 C | - | 503033660 | T-486-208 | OM/SP/06/56 | WSSE w Opolu / 257 (korytarz) | 1 | 10.2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W ramach przeglądu Wykonawca wykona : np.

- Przegląd konserwacyjny,

Wymagania:

- wykonawca musi zapewnić dostęp do oryginalnych części zamiennych do w/w zamrażarki.

- Usługa musi być wykonana w siedzibie Zamawiającego

Zadanie nr 14 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd Techniczny zł | Cena brutto za przegląd Techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa PHC BI MDF-C8V1-PE - 80 0 C | - | PHC BI 20110337 | T-485-7105 | OM/SP/06/86 | WSSE w Opolu 257 (korytarz) | 1 | 10.2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W ramach przeglądu Wykonawca wykona : np.

- Przegląd konserwacyjny,

Wymagania:

- wykonawca musi zapewnić dostęp do oryginalnych części zamiennych do w/w zamrażarki.

Usługa musi być wykonana w siedzibie Zamawiającego

Zadanie nr 15 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY  INKUBATORA CO2

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd techniczny zł | Cena brutto za przegląd techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator co2 Model BIOLAB 1905 Firmy Angelantoni | - | 39332 | T-801-207 | OM/SP/01/36 | WSSEw Opolu / korytarz LBK | 1 | 22 lipiec 2024 | 23 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W ramach przeglądu Wykonawca wykona : np.

- Przegląd konserwacyjny,.

Wymagania:

- wykonawca musi zapewnić dostęp do oryginalnych części zamiennych do w/w  inkubatora  CO 2

- Usługa musi być wykonana w siedzibie Zamawiającego

Zadanie nr 16 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY  KOMORY LAMINARNEJ

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd techniczny zł | Cena brutto za przegląd techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna Lamil Plus 13 | - | 1631/02 | T-803-3 | - | WSSE w Opolu pok.253-(ogólna) | 1 | 02.2024 |  |  |  |
| - RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przegląd techniczny :

- (standardowe badania serwisowe- 
(badanie sprawności działania filtra hepa, sprawdzenie  natężenia przepływu powietrza wewnątrz komory downflow, sprawdzenie natężenia przepływu powietrza w barierze inflow, badanie szczelności uszczelek i i szyb)

Wymagania:.

- Usługa musi być wykonana w siedzibie Zamawiającego

Zadanie nr 17 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY  KOMORY LAMINARNEJ

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd techniczny zł | Cena brutto za przegląd techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna Safeflow 0,9 BIOAIR Instruments |  | G01L21N8709 | T-801-189 | OM/SP/18/01 | WSSE Opole /243 | 1 | 02.2024 |  |  |  |
| - RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przegląd techniczny :

- (standardowe badania serwisowe) 
(badanie sprawności działania filtra hepa, sprawdzenie  natężenia przepływu powietrza wewnątrz komory downflow, sprawdzenie natężenia przepływu powietrza w barierze inflow, badanie szczelności uszczelek i i szyb)

Wymagania:.

- Usługa musi być wykonana w siedzibie Zamawiającego

Zadanie nr 18 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY  KOMORY LAMINARNEJ

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd techniczny zł | Cena brutto za przegląd techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna BIOAIR S@femate EZ 1,8 BioAir |  | U5080LDK600N21807 | TW-801-6070 | OM/SP/18/05 | WSSE Opole /243 | 1 | 02.2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przegląd techniczny :

- standardowe badania serwisowe 
(badanie sprawności działania filtra hepa, sprawdzenie  natężenia przepływu powietrza wewnątrz komory downflow, sprawdzenie natężenia przepływu powietrza w barierze inflow, badanie szczelności uszczelek 
i szyb)

Wymagania:.

- Usługa musi być wykonana w siedzibie Zamawiającego

Zadanie nr 19 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY  KOMORY LAMINARNEJ

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd techniczny zł | Cena brutto za przegląd techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna BIOAIR S@femate EZ 1,2 BioAir |  | U4635LDK400N2126 | TW-801-7063 | OM/SP/18/07 | WSSE Opole /256 | 1 | 02.2024 |  |  |  |
| - RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przegląd techniczny :

- standardowe badania serwisowe 
(badanie sprawności działania filtra hepa, sprawdzenie  natężenia przepływu powietrza wewnątrz komory downflow, sprawdzenie natężenia przepływu powietrza w barierze inflow, badanie szczelności uszczelek 
i szyb)

Wymagania:.

- Usługa musi być wykonana w siedzibie Zamawiającego

Zadanie nr 20 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY  KOMORY LAMINARNEJ

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd techniczny zł | Cena brutto za przegląd techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna II KLASY | - | G01L21M8708 | T-801-188 | OK/SP/18/01 | OK/PB/24 | 1 | 1 kwartał 2024 |  |  |  |
| - RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przegląd techniczny :

- standardowe badania serwisowe 
(badanie sprawności działania filtra hepa, sprawdzenie  natężenia przepływu powietrza wewnątrz komory downflow, sprawdzenie natężenia przepływu powietrza w barierze inflow, badanie szczelności uszczelek 
i szyb)

Wymagania:.

- Usługa musi być wykonana w siedzibie Zamawiającego

Zadanie nr 21  –     PRZEGLĄD TECHNICZNY Kotła parowego wysokociśnieniowego

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd techniczny zł | Cena brutto za przegląd techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kocioł parowy wysokociśnieniowy sterylizator elektryczny firmy FEDEGARI AUTOKLAVEN AG, model FVA2/A1, typ GE101099/2010 | - | NB2283AP/2010 | T-801-4496 | OM/SP/03/10 | WSSE w Opolu /241 | 1 | 07.2024r |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W ramach Gwarancyjnego Utrzymania w Ruchu Wykonawca wykona: W ramach przeglądu technicznego  Wykonawca wykona:

- przegląd konserwacyjny,

- Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych kosztów związanych z dojazdem – z wyjątkiem części zamiennych, które pokrywa Zamawiający.

- Kontrola pompy wody i pompy próżniowej

- Kontrola stanu uszczelek, przewodów miękkich

- Kontrola stanu filtrów i wymiana filtrów wstępnych wody – 2 razy w ciągu roku (w kwietniu i październiku)

- Kontrola elektrozaworów

- Wykonanie testów poprawnej pracy kotła parowego

- Wymiana uszkodzonego czujnika temperatury

- Wymiana uszkodzonego buzera

- Wymiana uszczelki grzałki

- Wymiana uszczelek czujników poziomu wody w generatorze pary

- Wymiana uszczelek zaworu zwrotnego

- Wymiana uszczelki czujników temperatury

- Wymiana uszczelek zestaw serwisowy I

- Wymiana uszczelek zestaw serwisowy II

- Sporządzenie raportu z przeprowadzonego przeglądu.

Wymagania:  wykonawca musi zapewnić dostęp do oryginalnych części zamiennych do w/w kotła parowego

- Usługa musi być wykonana w siedzibie Zamawiającego

Zadanie nr 22 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY AUTOKLAWU

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd techniczny zł | Cena brutto za przegląd techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw pionowy z chłodzeniem wymuszonym FVG2 firmy FEDEGARI AUTOKLAVEN AG | - | NB A108AV | T-801-5269 | OM/SP/03/11 | WSSE w Opolu /237 | 1 | Kwiecień 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W ramach Gwarancyjnego Utrzymania w Ruchu Wykonawca wykona:

- przegląd konserwacyjny,

- Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych kosztów związanych z dojazdem – z wyjątkiem części zamiennych, które pokrywa Zamawiający.

- Kontrola pompy wody i pompy próżniowej

- Kontrola stanu uszczelek, przewodów miękkich Kontrola elektrozaworów

- Wykonanie testów poprawnej pracy kotła parowego

- Wymiana uszczelki grzałki

- Wymiana uszczelek czujników poziomu wody w generatorze pary

- Wymiana uszczelek zaworu zwrotnego

- Wymiana uszczelki czujników temperatury

- Sporządzenie raportu z przeprowadzonego przeglądu.

Wymagania:

- wykonawca musi zapewnić dostęp do oryginalnych części zamiennych do w/w kotła parowego.

- Usługa musi być wykonana w siedzibie Zamawiającego

Zadanie nr 23 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY AUTOKLAWU

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd techniczny zł | Cena brutto za przegląd techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw pionowy z chłodzeniem wymuszonym FVG2 firmy FEDEGARI AUTOKLAVEN AG | - | NB C804BC | T-801-6097 | OM/SP/03/13 | WSSE w Opolu /237 | 1 | 10.2024r. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W ramach Gwarancyjnego Utrzymania w Ruchu Wykonawca wykona:

- przegląd konserwacyjny,

- Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych kosztów związanych z dojazdem – z wyjątkiem części zamiennych, które pokrywa Zamawiający.

- Kontrola pompy wody i pompy próżniowej

- Kontrola stanu uszczelek, przewodów miękkich Kontrola elektrozaworów

- Wykonanie testów poprawnej pracy kotła parowego

- Wymiana uszczelki grzałki

- Wymiana uszczelek czujników poziomu wody w generatorze pary

- Wymiana uszczelek zaworu zwrotnego

- Wymiana uszczelki czujników temperatury

- Sporządzenie raportu z przeprowadzonego przeglądu.

Wymagania:

- wykonawca musi zapewnić dostęp do oryginalnych części zamiennych do w/w kotła parowego.

- Usługa musi być wykonana w siedzibie Zamawiającego

Zadanie nr 24 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY AUTOKLAWU

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd techniczny zł | Cena brutto za przegląd techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw pionowy FVG2 Firmy AUTOKLAVEN AG Szwajcaria | - | NB A 118AU | T-801-5428 | OK/SP/03/07 | Oddział Laboratoryjny w Kluczborki/27 | 1 | Październik 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W ramach Gwarancyjnego Utrzymania w Ruchu Wykonawca wykona:

- przegląd konserwacyjny,

- Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych kosztów związanych z dojazdem – z wyjątkiem części zamiennych, które pokrywa Zamawiający.

- Kontrola pompy wody i pompy próżniowej

- Kontrola stanu uszczelek, przewodów miękkich Kontrola elektrozaworów

- Wykonanie testów poprawnej pracy kotła parowego

- Wymiana uszczelki grzałki

- Wymiana uszczelek czujników poziomu wody w generatorze pary

- Wymiana uszczelek zaworu zwrotnego

- Wymiana uszczelki czujników temperatury

- Sporządzenie raportu z przeprowadzonego przeglądu.

Wymagania:

- wykonawca musi zapewnić dostęp do oryginalnych części zamiennych do w/w kotła parowego.

- Usługa musi być wykonana w siedzibie Zamawiającego

Zadanie nr 25 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY  Spektrometr absorpcji atomowej VARIAN SpectrAA-250 Plus

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd techniczny zł | Cena brutto za przegląd techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrometr absorpcji atomowej VARIAN SpectrAA-250 Plus | - | 9502-1221 | T-801-335 | BC/M/08/10 | WSSE w Opolu/219 | 1 | 22 grudzień 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W ramach  przeglądu Wykonawca wykona: np.

- przegląd konserwacyjny,

- naprawę na każde wezwanie telefoniczne w ramach GUwR; w każdym takim przypadku Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych kosztów związanych z naprawą i dojazdem – z wyjątkiem części zamiennych, które pokrywa Zamawiający.

Wymagania:

- serwis w języku polskim,

- wykonawca musi zapewnić dostęp do oryginalnych części zamiennych do  spektrometrów VARIAN SpectrAA-250 Plus,

- przegląd nie zawiera kosztu części eksploatacyjnych,

- wykonawca musi mieć autoryzację do serwisowania spektrometrów firmy Varian,  (poz. 1),

- usługa musi być wykonana w siedzibie zamawiającego.

Zadanie nr  26 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY    Spektrometru absorpcji atomowej Thermo Solaar M6

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd techniczny zł | Cena brutto za przegląd techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrometr absorpcji atomowej Thermo Solaar M6 | - | GE 650563 | T-801-279 | BC/M/08/19 | WSSE w Opolu/219 | 1 | 22 Grudzień 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W ramach  przeglądu Wykonawca wykona: np.

- przegląd konserwacyjny,

- naprawę na każde wezwanie telefoniczne w ramach GUwR; w każdym takim przypadku Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych kosztów związanych z naprawą i dojazdem – z wyjątkiem części zamiennych, które pokrywa Zamawiający.

Wymagania:

- serwis w języku polskim,

- wykonawca musi zapewnić dostęp do oryginalnych części zamiennych do  spektrometrów,

- przegląd nie zawiera kosztu części eksploatacyjnych,

- wykonawca musi mieć autoryzację do serwisowania spektrometrów firmy , Thermo,  Solaar M6

- usługa musi być wykonana w siedzibie zamawiającego.

Zadanie nr 27 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY  Spektrometr ICP- MS 7800

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd techniczny zł | Cena brutto za przegląd techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrometr ICP-MS 7800 | - | SG20205300 | T-801-6077 | BC/M/08/27 | WSSE w Opolu/219 | 1 | 22 grudzień 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W ramach  przeglądu Wykonawca wykona: np.

- przegląd konserwacyjny,

- naprawę na każde wezwanie telefoniczne w ramach GUwR; w każdym takim przypadku Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych kosztów związanych z naprawą i dojazdem – z wyjątkiem części zamiennych, które pokrywa Zamawiający.

Wymagania:

- serwis w języku polskim,

- wykonawca musi zapewnić dostęp do oryginalnych części zamiennych do w/w  spektrometru,

- przegląd nie zawiera kosztu części eksploatacyjnych,

- wykonawca musi mieć autoryzację do serwisowania spektrometrów firmy ICP-MS (poz. 1),

- usługa musi być wykonana w siedzibie zamawiającego.

Zadanie nr  28 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY    Chromatografów gazowych Agilent

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd techniczny zł | Cena brutto za przegląd techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chromatograf gazowy Agilent 7890BN (z detektorami MS/MS) | - | DE 13213013 | T-801-4858 | BC/M/09/10 | WSSE w Opolu/221 | 1 | 22 grudnia 2024 |  |  |  |
| 2 | Chromatograf gazowy Agilent 6890N (z detektorami ECD i FID)+ + Purge & Trap | - | DE 10452026 US13084003 | T-801-235 | BC/M/09/08 | WSSE w Opolu/221 | 1 | 22 grudnia 2024 |  |  |  |
| 3 | Chromatograf gazowy Agilent 6890N (z detektorami ECD i NPD) | - | DE 10420086 | T-801-153 | BC/M/09/04 | WSSE w Opolu/221 | 1 | 22 grudnia 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W ramach  przeglądu Wykonawca wykona: np.

- przegląd konserwacyjny,

- naprawę na każde wezwanie telefoniczne w ramach GUwR; w każdym takim przypadku Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych kosztów związanych z naprawą i dojazdem – z wyjątkiem części zamiennych, które pokrywa Zamawiający.

Wymagania:

- serwis w języku polskim,

- wykonawca musi zapewnić dostęp do oryginalnych części zamiennych do w/w chromatografów,

- przegląd nie zawiera kosztu części eksploatacyjnych,

- wykonawca musi mieć autoryzację do serwisowania w/w chromatografów gazowych firmy Agilent (poz. 1, 2, 3),

- usługa musi być wykonana w siedzibie zamawiającego.

Zadanie nr  29 –     PRZEGLĄD TECHNICZNY    Chromatografów cieczowych Firmy  Dionex, Thermo Vanquish

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Nr w SJ | Umiejscowienie/nr pokoju | Liczba przeglądów rocznie | Termin wykonania | % VAT | Cena netto za przegląd techniczny zł | Cena brutto za przegląd techniczny zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chromatograf cieczowy Dionex | - | - | T-801-396 | BC/M/09/09 | WSSE w Opolu/221 | 1 | 22 Grudzień 2024 |  |  |  |
| 2 | Chromatograf cieczowy Thermo Vanquish | - | - | T-801-7010 | BC/M/09/12 | WSSE w Opolu/221 | 1 | 22 Grudzień 2024 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W ramach  przeglądu Wykonawca wykona: np.

- przegląd konserwacyjny,

- naprawę na każde wezwanie telefoniczne w ramach GUwR; w każdym takim przypadku Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych kosztów związanych z naprawą i dojazdem – z wyjątkiem części zamiennych, które pokrywa Zamawiający.

Wymagania:

- serwis w języku polskim,

- wykonawca musi zapewnić dostęp do oryginalnych części zamiennych do w/w chromatografów,

- przegląd nie zawiera kosztu części eksploatacyjnych,

- wykonawca musi mieć autoryzację do serwisowania w/w chromatografów cieczowych (poz. 1, 2),

- usługa musi być wykonana w siedzibie zamawiającego.

Objaśnienia:

Umiejscowienie przyrządu:

WSSE w Opolu/-            Oddział Laboratoryjny w Opolu

OKK/ –                             Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie Koźlu.

OK/-                                  Oddział Laboratoryjny w Kluczborku