(nazwa i adres Wykonawcy)

Rozdział 3: dostawa generatora wodoru (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku, ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok

Producent (marka)

model

rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 rok, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Generator wodoru | umożliwiający obsługę co najmniej 2 detektorów FID jednocześnie | - Należy podać |
|  | Wymiary generatora | (wys. x szer. x gł.) 45 × 40 × 50 cm (±5 cm) | - Należy podać |
|  | Ciężar generatora bez wody | nie więcej niż 30 kg | - Należy podać |
|  | Kontroler (sterownik) CPU do sterowania pracą sprzętu | Kontroler CPU powinien posiadać co najmniej funkcjonalności: 1) monitorowanie stanu generatora, odczyt raportów alarmu, poziomu ciśnienia i całkowitego czasu pracy 2) możliwość jednoczesnej obsługi wielu generatorów za pomocą jednego sterownika 3) wyjście Ethernet | - Należy podać |
|  | Czystość wytworzonego wodoru | nie mniej niż 99,9999% | - Należy podać |
|  | Natężenie przepływu | nie mniej niż 200 Nml/min (±10%) | - Należy podać |
|  | Ciśnienie wyjściowe | co najmniej 2 bar i nie więcej niż 8 bar | - Należy podać |
|  | Technologia stosowana do produkcji wodoru | ogniwo z membraną wymiany protonów do pracy w wysokiej temperaturze |  |
|  | Gaz produkowany proporcjonalnie do zużycia | bez potrzeby magazynowania wewnątrz sprzętu |  |
|  | Stopień ochrony | IP20 |  |
|  | System bezpieczeństwa z alarmem dźwiękowym, wyświetleniem wiadomości na wyświetlaczu i automatycznym zatrzymaniem produkcji wodoru w razie wykrycia rozszczelnienia | wymagany |  |
|  | Podwójny system kontroli ciśnienia z automatycznym zatrzymaniem produkcji wodoru w przypadku przekroczenia ustawionego ciśnienia | wymagany |  |
|  | Możliwość obserwacji poziomu wody w zbiorniku | wymagana |  |
|  | Czujnik niskiego poziomu wody w zbiorniku z wyświetlaniem ostrzeżenia na wyświetlaczu | wymagany |  |
|  | Wytwarzanie wodoru bez stosowania substancji żrących | wymagane |  |
|  | Automatyczne wytwarzanie pożądanych ilości gazu z automatycznym przechodzeniem w stan (tryb) czuwania | wymagane |  |
|  | Dostęp do menu serwisowego chroniony hasłem | wymagany |  |
|  | Automatyczne usuwanie tlenu z generatora | wymagane |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne włączenie uruchomienia generatora po zaniku zasilania | wymagane |  |
|  | Podstawka ochronna z odpływem do wyprowadzania wody w razie rozlania jej wewnątrz urządzenia | wymagane |  |
|  | Pompa cyrkulacyjna do wymuszonego obiegu wody przez ogniwo | wymagane |  |
|  | Wentylator wnętrza generatora z czujnikiem poprawnej pracy i wyłączeniem produkcji wodoru w przypadku awarii | wymagany |  |
|  | Moc sprzętu | nie większa niż 110 W | - Należy podać |
|  | Pojemnik na wodę z czujnikiem odpowiedniej czystości wody | wymagany |  |
|  | Wymiana wkładu filtrującego wodę bez zapowietrzania linii wylotowej wodoru | wymagana |  |
|  | Automatyczne wyświetlanie informacji o przewidzianym przeglądzie po określonym czasie pracy | wymagane |  |
|  | Konserwacja | po wytworzeniu co najmniej 50 000 litrów gazu | - Należy podać |
|  | Zużycie wody przy maksymalnej wydajności | nie większe niż 15 ml/h | - Należy podać |
|  | Możliwość podłączenia do wody ze źródła zewnętrznego | wymagana |  |
|  | Obudowa łatwo zdejmowalna (bez użycia narzędzi) – w celu konserwacji | wymagany |  |
|  | Możliwość piętrowania generatorów i ustawiania jednego na drugim | wymagana |  |
|  | Zasilanie elektryczne | 230 V/50-60 Hz |  |
|  | Certyfikat CE | wymagane |  |
|  | Autoryzowany serwis | wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi i dokumentacja w języku polskim dostarczona wraz z dostawą sprzętu | wymagane |  |
|  | Instalacja, montaż, uruchomienie i szkolenie pracowników laboratorium | wymagane |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące | - Należy podać |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowanego sprzętu) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)