Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

Wojewódzka Stacja sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie

ul. Wierzbowa 16

35-959 Rzeszów

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. Z 2021, poz. 1129), zwana dalej ustawą Pzp.

Nazwa zadania:

„Zakup niezbędnego sprzętu do wdrożenia kierunku badań monitoringu epidemiologicznego wirusa SARS-CoV-2 w ściekach”,

Nazwa zadania:

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie

Laboratorium Diagnostyki Medycznej

Ul. Wierzbowa 16

35-959 Rzeszów

Zamówienie udzielane jest z podziałem na części- 3 Pakietów

Pakiet 1

- Komora BIOHAZARD II z pionowym przepływem powietrza – 2 szt. - Komora z pionowym przepływem laminarnym II klasy bezpieczeństwa, recyrkulacją, typu BIOHAZARD do pracy z ochroną produktu, personelu i środowiska - System cyrkulacji powietrza z minimum dwoma dmuchawami z energooszczędnymi silnikami w technologii DC-ECM - Dwa filtry absolutne ULPA o wydajności minimum 99,9995% – obszaru pracy i wylotowy - Filtr wstępny - Downflow 0,34 m/s - Inflow 0,45 m/s - Szerokość blatu roboczego maksymalnie 123 cm - Maksymalna szerokość zewnętrzna komory 134 cm - Głębokość wewnętrzna min. 60 cm - Wysokość obszaru pracy min. 65 cm - Blat roboczy – pełny (bez otworów), nie dzielony, wyjmowany, wyposażony w 2 składane uchwyty - Niezależna od blatu roboczego kratka wlotowa powietrza zasysanego V kształtna zapobiegająca blokowaniu strug powietrza podczas pracy - Boki komory bezpieczne – pełne (nie przeszklone) bez dodatkowych kanałów powietrznych, pozwalające na łatwe zamontowanie dodatkowych zaworów dla mediów typu próżnia itp. - Powierzchnia pod blatem roboczym wyposażona w dren z zaworem - Wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze stali nierdzewnej - Zawór gazowy zamontowany na prawej bocznej ścianie obszaru roboczego - Podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości brzegu obszaru roboczego. Wykonany z plastiku w celu ochrony przedramion podczas długotrwałej pracy w komorze - Szyba frontowa umieszczona pod kątem 80o do blatu roboczego sterowana elektrycznie góra – dół zarówno przyciskami na panelu sterowania, jak również przyciskiem nożnym, będącym na wyposażeniu komory. Szyba frontowa musi być wykonana ze szkła bezpiecznego podwójnego, hartowanego bez dolnej ramy mocującej, zasuwana do końca, zamykająca obszar pracy. - Szyba frontowa umożliwiająca szczelne zamknięcie obszaru roboczego podczas procesu dekontaminacji - Mikroprocesorowy panel kontrolny z dotykowym kolorowym wyświetlaczem LCD o rozmiarze nie mniej niż 10 cali - Panel kontrolny zapewniający następujące funkcje kontrolne i informacyjne: - Wyświetlacze prędkości przepływu powietrza : dla prędkości powietrza w obszarze roboczym i w barierze powietrznej (osobne wskazania dla każdej prędkości). Prędkość podawana w m/sek. - Piktogramy informujące o poprawnej pracy urządzenia lub o stanie alarmu - Menu systemowe obsługiwane poprzez panel dotykowy - Dostęp do funkcji panelu kontrolnego blokowany hasłem - Wbudowane liczniki czasu pracy filtrów, lampy UV z funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany - Wbudowane timery do sterowania włączaniem i wyłączaniem gniazd elektrycznych w komorze - Wbudowane funkcje diagnostyczne (menu serwisowe) - Możliwość podłączenia minimum dwóch kamer do monitorowania prac - Możliwość tworzenia konta administratora urządzenia, jak również tworzenia i usuwania kont użytkowników - Automatyczne przechodzenie w tryb oszczędzania energii po maksimum 20 minutach bezczynności w strefie pracy - Alarm nieprawidłowej prędkości powietrza w obszarze roboczym i w barierze powietrznej. Ustawianie progów alarmowych co 0,01 m/sek. – prędkość za mała/za duża dla obszaru roboczego i bariery powietrznej - Alarm nieprawidłowej pozycji okna - Źródło światła białego, LED, bezcieniowe, min. 1300 lux - Lampa UV zamontowana na stałe, umieszczona w górnej części tylnej ściany obszaru roboczego. - Konstrukcja lampy UV może wnikać w obszar pracy maksymalnie 7 cm - Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy - Minimum Dwa gniazdka elektryczne w obszarze pracy w niezależnym obwodzie elektrycznym - Podstawa komory z kółkami i nóżkami wspierającymi – poziomowana pozwalająca na ustawienie obszaru roboczego na wysokości 68 – 90cm - Waga: maksymalnie 350 kg - Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 „Biotechnologia - Kryteria działania komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej” lub równoważny wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną dla konkretnego oferowanego modelu urządzenia – załączyć kopię Uwaga! nie dopuszcza się certyfikatów wystawionych dla producenta lub certyfikatów ogólnych dla grupy produktów. - Certyfikat ISO 13485 lub równoważnej – załączyć kopię - Certyfikat CE lub deklaracja zgodności z normami EU lub równoważne – załączyć kopię - Urządzenie fabrycznie nowe - Gwarancja minimum 24 miesiące - dotyczy napraw gwarancyjnych (bez przeglądów, walidacji, kwalifikacji oraz wzorcowania). - Dostawa, wniesienie, instalacja po stronie Wykonawcy. 2/ Worteks z wyposażeniem - 1 szt. - Worteks pełniący funkcje wortekso-wirówki do zastosowania w badaniach inżynierii genetycznej (np. dla eksperymentów PCR). - Umożliwiający jednoczesne mieszanie i odwirowywanie próbek - Posiadający tryb pracy ciągłej i impulsowej - Wyposażony w mechanizm zatrzymania wirówki, gdy pokrywa jest otwarta. - Ze stałą prędkością wirowania 2800 obr./min i maksymalnym przyspieszeniem 500 x g - Wymiary 190 x 235 x 125 mm +/- 10 mm - Waga 1,7 kg +/- 0,2 kg - Wyposażony w rotor dla eppendorfek 1,5 (12 x 1,5 mL) oraz eppendorfek 0.5/0.2 (12 x 0,5 mL + 12 x 0,2 mL) - Wyposażony w rotor na paski PCR (4 x 8 x 0,2 mL). Gwarancja i serwis - Minimum 24 miesiące od momentu dostawy. - Serwis gwarancyjny z obsługą w języku polskim: wliczony w cenę oferty - dotyczy napraw gwarancyjnych.

Pakiet 2

- Pompa próżniowa z lejkiem przedłużającym, kolektorem próżniowym, z wyposażeniem – 1szt - Zestaw do bezpośredniego wychwytywania i zagęszczania materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 z dużej objętości próbki ścieków, zapewniający jego elucję, a następnie oczyszczenie uzyskanego materiału i jego zagęszczenie tak, aby uzyskać znaczną redukcję inhibitorów reakcji PCR, z zestawem buforów wiążących, enzymu proteazy, buforów płuczących, wody wolnej od DNAz i RNAz, z kolumnami do wychwycenia całkowitego materiału genetycznego z próbki ścieków, minikolumienkami do wychwycenia materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2, z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonania badania wraz z lejkiem przedłużającym do kolumny - Z pompą próżniowo-ciśnieniową z suchym tłokiem i uchwytem do przenoszenia, - Pompa z zintegrowanym analogowym wakuometrem i manometrem oraz z zaworami umożliwiającymi monitorowanie i regulację ciśnienia - Pompa wyposażona w pojemniki zabezpieczające na wlocie i wylocie pompy - Pompa o parametrach co najmniej: wydajność 1.1(18) [m3/h (L/min.)], maksymalna próżnia 100(133) [torr(mbar)], maksymalne nadciśnienie 7,9 [bar], moc silnika 93 [W], podłączenie 8 [mm], regulacja próżni - pokrętło, miernik próżni i ciśnienia analogowy, wymiary D x S x W: 20,6 x 22,4 x 25,4 +/- 2 [cm], - Z wyposażeniem dodatkowym do podłączenia pompy: kolbą próżniową wykonaną z polipropylenu o objętości 1700 +/- 100 mL oraz rozdzielaczem z neoprenowym lub równoważnym korkiem i dwoma indywidualnie sterowanymi jednokierunkowymi zaworami odcinającymi oraz wężem próżniowym, a także wbudowanym filtrem - Z laboratoryjnym rozdzielaczem próżniowym odpornym na chemikalia, umożliwiającym jednoczasowe opracowanie 20 próbek, wyposażony w 20 osobnych portów z jednokierunkowymi zaworami odcinającymi, dzięki którym każdy port kontrolowany może być indywidualnie wraz z adapterami ułatwiającymi manipulowanie zaworami w górnym rzędzie - Z urządzeniem do elucji próżniowej, do wychwyconych na kolumnach kwasów nukleinowych. Urządzenie składające się z dwóch części: podstawy montowanej na rozdzielaczu, w której umieszcza się probówkę 1,5 mL na eluowany materiał i przezroczystej kolumny, na której montuje się kolumnę ze złożem. Gwarancja i serwis - Gwarancja minimum 24 miesiące od momentu dostawy - Serwis gwarancyjny z obsługą w języku polskim

Pakiet 3

1. Blok grzejny z wyposażeniem – 1 szt. - Urządzenie podstawowe do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml. - Podświetlany wyświetlacz - Regulacja temperatury pracy w zakresie od 1°C do 100°C - Zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do minimum 100°C - Zakres szybkości mieszania minimum 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych) - Dokładność utrzymywania temperatury ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C - Prędkość ogrzewania co najmniej 7°C/min w zależności od stosowanego bloku - Prędkość schładzania co najmniej 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia - Programowalny interwał czasowy od 15 sek. do 99 godz., możliwość pracy ciągłej - Możliwość zaprogramowania co najmniej 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania - Co najmniej 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów - Orbita mieszania 3 mm - Wymiary (szer. x gł. x wys.) 20,6 x 30,4 x 13,6 cm ± 0,4 cm - Waga 6 - 7 kg. - Możliwość wyboru bloku z 10 - 15 różnych opcji bloków wymiennych - Szybka wymiana bloku bez potrzeby użycia narzędzi - Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów - Możliwość mieszania z przerwami - Oddzielny przycisk do krótkiego mieszania na panelu urządzenia - Posiadający minimum jeden port USB - Posiadający na wyposażeniu wymienny blok grzejny pozwalające na wytrząsanie, ogrzewanie 4 probówek 50 ml, kompatybilny z urządzeniem - Posiadający na wyposażeniu wymienny blok grzejny pozwalające na wytrząsanie, ogrzewanie 2 ml probówek, kompatybilny z urządzeniem. - Posiadający pokrywę zapewniającą homogenny rozkład temperatury, chroniącą próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówek. Certyfikaty: - Certyfikat CE Gwarancja i serwis - Gwarancja producenta minimum 24 miesiące. - Serwis gwarancyjny z obsługą w języku polskim: wliczony w cenę oferty - dotyczy napraw gwarancyjnych. 2. Wirówka do wirowania próbek o poj. 50 mL z wyposażeniem, z chłodzeniem – 1 szt. - Wirówka pełniąca funkcje wirówko-worteksu o sile wirowania rcf 22132 x g (14000 rpm), z możliwością regulacji prędkości rpm w zakresie minimalnym 10-14000, ze skokiem 1 rpm i w zakresie 1 – 22132 x g ze skokiem 1 x g - Wysokość z otwartą pokrywą wynosząca 80-90cm -Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera - Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora - Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora - Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu 95% ustawionej prędkości - Możliwość instalacji co najmniej 10 rotorów - Maksymalna pojemność 4 x 1000ml/20 x płytka MTP/4 x płytka DWP - Możliwość stosowania rotorów uniwersalnych bez konieczności zmieniania koszy czy samych rotorów - Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania -Możliwość ustawienia czasu w zakresie minimalnym 10s – 99h 59min z funkcją pracy ciągłej i funkcją szybkiego zwirowania - Waga urządzenia maksymalnie 110 kg - Możliwość regulacji temperatury w minimalnym zakresie -10 oC do +40 oC - Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 72 x 68 x 37 cm ± 3 cm - Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 99 programów użytkownika -Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz - Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowania, z możliwością zaprogramowania dnia i godziny (harmonogram pracy) - Z możliwością ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą - Z możliwością wirowania bez ograniczenia czasowego - Z utrzymywaniem temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy -Z funkcją automatycznego wyłączenia po czasie bezczynności (z możliwością zmiany ustawień) - Z funkcją automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa - Poziom hałasu poniżej 53dB(A) dla rotora wychylnego o max. poj. 4x1000ml - Z wyświetlaczem minimum 7” dotykowy - Z funkcją dokumentacji i zarządzania użytkownikami oraz dokumentacją wszystkich cykli pracy i działań użytkownika - Zabezpieczona hasłem -Eksport danych w formacie PDF lub CSV z użyciem portu USB lub oprogramowania producenta - Z funkcją zarządzania użytkownikami i dokumentacją spełniającą wymogi GLP/GxP - W zestawie rotor stałokątowy o pojemności 6x50ml pozwalający na wirowanie z max prędkością 20 130xg (12 100 rpm) -W zestawie rotor wychylny o pojemności max. 4 x 1000ml, z koszami i adapterami na probówki 5/15/50ml, - Maks. liczba probówek stożkowych na rotor: 68 × 15/5 mL oraz 36 × 50 mL, - Prędkość max. 4 347 x g (4500 rpm) - Kosze, pokrywki i adaptery autoklawowalne - 4 pokrywy autoklawowalne na kosze w rotorach - W zestawie kosze wraz z adapterami pozwalające na wirowanie płytek głębokodołkowych typu DeepWell, mikropłytek/płytek do PCR - możliwość wirowania w załadowaniu mieszanym, np. 2 kosze z adapterami na płytki i 2 z adapterami na probówki - Wirówka posiadająca certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (model z certyfikatem CE IVD) Gwarancja i serwis - Gwarancja minimum 36 miesięcy. - Autoryzowany serwis producenta z obsługą w języku polskim - Dostawa, wniesienie, instalacja po stronie Wykonawcy - Szkolenie użytkowników w dniu instalacji. 3. Wirówka szybkoobrotowa do wirowania próbek o poj. 1,5/2 mL z wyposażeniem - 1 szt. - Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 14 100 x g - Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 800-14500 , ze skokiem 100 rpm - Pobór mocy maksymalnie 85W - Hałas podczas pracy nie przekraczający 52dB(A) - Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 13 sekund - Czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 12 sekund - Możliwość instalacji co najmniej 2 rotorów - Możliwość ustawienia czasu w minimalnym zakresie 15s-99min, z funkcją pracy ciągłej - Waga urządzenia bez wirnika nie większa niż 4 kg - Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 25cm - Gniazdo wirnika wykonane z metalu - Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 22,5 x 23 x 13cm ± 0,5 cm - Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania - Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz (bez konieczności stosowania dodatkowego zasilacza) - Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf - Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego - Wirniki i ich pokrywy odporne na działanie związków chemicznych - Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania - Wirówka wyposażona w rotor umożliwiający wirowanie 12 probówek o pojemności 1,5/2mL; możliwość zastosowania adapterów, które pozwolą na wirowanie probówek 0,5mL, 0,4 ml i probówek PCR 0,2mL o maksymalne średnicy 6mm - Wirówka posiadająca certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (model z certyfikatem CE IVD) Gwarancja i serwis - Gwarancja co najmniej 24 miesiące - Autoryzowany serwis z obsługą w języku polskim 4. Pipetor – szt. 3 - Elektroniczny pipetor do pipet szklanych i z tworzyw sztucznych o zakresie pojemności: 0,1-100ml - W zestawie akumulator litowo-polimerowy - wskaźnik informujący o stanie naładowania akumulatora - Waga 160g ± 10g z akumulatorem - Czas ładowania akumulatora maksymalnie 4 godziny możliwość używania pipetora w trakcie ładowania (ładowarka dołączona do zestawu) - Wyświetlacz stanu baterii - Płynna regulacja prędkości za pomocą przycisków pobierania i wypuszczania cieczy - W zestawie uchwyt do montażu urządzenia na płaskiej powierzchni pionowej (np. szyba komory laminarnej), stojak do postawienia urządzenia na blacie oraz minimum 2 wymienne filtry membranowe 0,45 µm Gwarancja i serwis - Gwarancja co najmniej 24 miesiące - Autoryzowany serwis z obsługą w języku polskim 5. Zestaw pipet automatycznych o różnej objętości pipetowania – 1 kpl. W zestawie: - Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl – 2szt., zawierająca barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – np. żółty - Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 30-300 μl – 4szt., zawierająca barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – np. pomarańczowy - Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl – 1szt., zawierająca barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – np. niebieski - Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-5 ml – 1szt., zawierająca barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – np. fioletowy - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Pipety autoklawowalne w całości - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Możliwość rekalibracji - Waga pipety nie większa niż 85g - Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - Sprężynowanie stożka końcowego, który można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki - Minimum 4-cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - Dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety, z możliwością łatwego powrotu do ustawień fabrycznych - Posiadające chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - W zestawie z pudełkiem wielokrotnego użytku z końcówkami - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem/ deklaracją o braku dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - Pipety w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf, które posiada zamawiający spełniające wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej. - W zestawie 10 statywów z końcówkami (łącznie 1200 szt. końcówek) o poj. 0,2-5ml (dł. 175mm) z podwójnym filtrem - W zestawie 10 filtrów ochronnych wymiennych, kompatybilnych z pipetą 0,5-5 ml - Instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - Gwarancja 36 miesięcy - 5 lat gwarancji na pierścień mocujący 6. Zestaw statywów na próbki o poj. 50 mL, 1,5/2 mL – 1 kpl. - Zestaw składający się z 4 szt. statywów 1,5/2,0ml, 6 szt. statywów 50 mL - Statywy na probówki 1,5/2,0ml zawierający 36 miejsc (wymiennie na probówki 1,5m./2,0ml) - 12 pozycyjny statyw na probówki 5,0/15/25/50ml, 6 miejsc na probówki 5,0 mL i 15 mL i 6 na probówki 25 mL i 50 mL - Statywy wykonane z polipropylenu - Statywy autoklawowalne - Ponumerowane pozycje probówek umożliwiające orientację, zmniejszające ryzyko błędu. 7. Zestaw probówek 50 ml.- 1 kpl. - Probówki sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bezbarwne - Objętość probówki 50 ml - Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki - Matowa po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. - Płaska pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami, ułatwiająca pracę z probówką, umożliwiająca stabilne ustawienie w pozycji stojącej - Wytrzymałość temperaturowa w zakresie nie mniejszym niż -86oC do 100oC - Wytrzymałość do prędkości wirowania nie mniejsza niż 19.500 xg - Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu (surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych – poświadczenie certyfikatem o braku dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 50ml probówek stożkowych - Bezbarwne, zapewniające optymalną widoczność próbki i osadu - Sterylne, wolne od pirogenów i niezawierające DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego - Jakość i czystość każdej partii oddzielnie testowana i certyfikowana - Komplet zawierający minimum 500 szt. probówek