Załącznik nr 1

Pakiet A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Autoklaw laboratoryjny

Producent…………………………………………………………………………………………………

Model……………………………………………………………………………….………….…………

Nr katalogowy (jeśli dotyczy)…………………………………………………………………………….

Rok produkcji…………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnianie warunku WYPEŁNIA WYKONAWCA TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw laboratoryjny pionowy do niszczenia materiału zakaźnego |  |
| 2. | Pojemność komory nie mniej niż 50 litrów |  |
| 3. | Zakres temperatury sterylizacji 105-135 °C |  |
| 4. | 2 wewnętrzne elastyczne sondy do pomiaru temperatury |  |
| 5. | Wyświetlacz LCD kolorowy z menu w języku polskim |  |
| 6. | Komora oraz drzwi autoklawu wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 7. | Drzwi otwierane automatycznie |  |
| 8. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem i zbyt wysokim ciśnieniem |  |
| 9. | System schładzania kondensatu do temperatury bezpiecznej dla kanalizacji |  |
| 10. | Zawór bezpieczeństwa |  |
| 11. | Drzwi blokowane automatycznie w dwóch punktach |  |
| 12. | Wymiary komory średnica około 40 cm, głębokość 50 cm |  |
| 13. | Wymiary zewnętrzne autoklawu szerokość ok 70 cm, wysokość ok 100 cm |  |
| 14. | Waga ok. 100 kg |  |
| 15. | Zasilanie 3- fazowe |  |
| 16. | Moc urządzenia ok. 6kW |  |
| 17. | Port walidacyjny i USB |  |
| 18. | 4 kółka skrętne do autoklawu w tym dwa z hamulcem |  |
| 19. | Samo sterylizujący się filtr mikrobiologiczny HEPA do filtracji powietrza i gazów wylotowych |  |
| 20. | Kosz pełny do sterylizacji ze stali nierdzewnej, wymiary pasujące do komory autoklawu- 1 sztuka |  |
| 21. | Instrukcje w języku polskim, pełna dokumentacja, certyfikaty CE |  |
| 22. | Gwarancja minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego |  |
| 23. | Czas dostawy do 30.04.2025 r. |  |
| 24. | Wniesienie na wskazane miejsce prze Zamawiającego |  |
| 25. | Pierwsze uruchomienie autoklawu wraz ze szkoleniem na miejscu |  |
| 26. | Paszport techniczny dla urządzenia |  |

Cena netto………………………………………………………………………………………………..

% Vat…………………………………………………………………………………………………….

Cena brutto……………………………………………………………………………………………….

Okres gwarancji (minimum 24 miesięcy)………………………………………………………………

1. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyposażenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. W kolumnie: „Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnianie warunku” należy potwierdzić spełnienie: TAK/NIE.

3. Odpowiedź NIE, która nie potwierdza spełnienie warunku granicznego, spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1

Pakiet B

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Waga analityczna

Producent…………………………………………………………………………………………………

Model……………………………………………………………………………….………….…………

Nr katalogowy (jeśli dotyczy)…………………………………………………………………………….

Rok produkcji…………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnianie warunku WYPEŁNIA WYKONAWCA TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Waga analityczna I klasa |  |
| 2. | Obciążenie maksymalne 120g/220g |  |
| 3. | Wymiary około 393 mm x 350 mm x 230 mm (D x W x S) |  |
| 4. | Działka odczytowa d=0,01 mg/ 0,1mg |  |
| 5. | Działka legalizacyjna e=1mg |  |
| 6. | Wymiary szalki Ø80 mm, ze stali nierdzewnej |  |
| 7. | Osłona przeciwwietrzna |  |
| 8. | Kolorowy wyświetlacz dotykowy VGA o przekątnej 5.7 ‘’ (145 mm) i wysokiej rozdzielczości z numeryczną klawiaturą QWERTY oraz graficznym wskaźnikiem zakresu ważenia |  |
| 9. | Automatyczna kalibracja wewnętrzna AutoCal |  |
| 10. | 4 bezdotykowe czujniki |  |
| 11. | Zasilacz zewnętrzny 12V/230V |  |
| 12. | Porty komunikacyjne 2 x USB, RS232 |  |
| 13. | Pokrywa ochronna |  |
| 14. | Legalizacja- homologacja typu WE |  |
| 15. | Minimalna naważka (USP, 0,1% typowa)- 20mg |  |
| 16. | Konstrukcja szalki- stal nierdzewna |  |
| 17. | Zasilacz AC w zestawie |  |
| 18. | Powtarzalność, typowa 0,015 mg |  |
| 19. | Jednostki pomiaru: miligram, gram, karat |  |
| 20. | Czas stabilizacji 8s |  |
| 21. | Zakres tary- do nośności przez odejmowanie |  |
| 22. | Warunki pracy 10 °C- 30 °C, 85% RH, non- condensing |  |
| 23. | Instrukcje w języku polskim, pełna dokumentacja |  |
| 24. | Gwarancja minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego |  |
| 25. | Czas dostawy do 30.04.2025 r. |  |
| 26. | Wniesienie na wskazane miejsce prze Zamawiającego |  |
| 27. | Pierwsze uruchomienie wagi wraz ze szkoleniem na miejscu |  |

Cena netto………………………………………………………………………………………………..

% Vat…………………………………………………………………………………………………….

Cena brutto……………………………………………………………………………………………….

Okres gwarancji (minimum 24 miesięcy)………………………………………………………………

1. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyposażenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. W kolumnie: „Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnianie warunku” należy potwierdzić spełnienie: TAK/NIE.

3. Odpowiedź NIE, która nie potwierdza spełnienie warunku granicznego, spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1

Pakiet C

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie chłodnicze- chłodziarka farmaceutyczna

Producent…………………………………………………………………………………………………

Model……………………………………………………………………………….………….…………

Nr katalogowy (jeśli dotyczy)…………………………………………………………………………….

Rok produkcji…………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnianie warunku WYPEŁNIA WYKONAWCA TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Chłodziarka farmaceutyczna pionowa |  |
| 2. | Pojemność netto- minimalnie 525 l |  |
| 3. | Termostat bezpieczeństwa chroniący przed spadkiem temperatury poniżej + 2°C |  |
| 4. | Wymiary wnętrza (szer. x gł. x wys.) maksymalnie 610 x 685x 1264 |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) maksymalnie 720 x 810 x 1973 |  |
| 6. | Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys. ) maksymalnie 774 x 862 x 2120 |  |
| 7. | Drzwi przeszklone |  |
| 8. | Zakres temperatury 2~8°C |  |
| 9. | Temperatura otoczenia 16-32°C |  |
| 10. | Wydajność chłodzenia 5°C |  |
| 11. | Klasa klimatyczna N |  |
| 12. | Sterownik mikroprocesowy |  |
| 13. | Wyświetlacz cyfrowy |  |
| 14. | Sprężarka/ kompresor- 1 szt. |  |
| 15. | Chłodzenie powietrzem |  |
| 16. | Tryb odszraniania- automatyczny |  |
| 17. | Czynnik chłodniczy- R 290 |  |
| 18. | Grubość izolacji (mm)- 55 |  |
| 19. | Materiał zewnętrzny- blacha stalowa walcowana na zimno |  |
| 20. | Materiał wnętrza- płyta aluminiowa z powłoką natryskową (opcjonalnie stal nierdzewna) |  |
| 21. | Półki z drutu stalowego powlekanego- 6 szt. |  |
| 22. | Oświetlenie LED |  |
| 23. | Drzwi zamykane na klucz |  |
| 24. | Port dostępu- 1 szt. Ø25 mm |  |
| 25. | Kółka- 4+2 (stopy poziomujące) |  |
| 26. | Rejestracja danych/ interwał/ czas rejestracji z wyjściem USB/ zapis co 10 minut/ 2 lata |  |
| 27. | Drzwi z funkcją podgrzewania |  |
| 28. | ALARMY temperatury- wysoka/ niska temperatura, wysoka temperatura otoczenia |  |
| 29. | ALARMY zasilania elektrycznego- awaria zasilania, niski poziom baterii podtrzymującej pracę sterownika |  |
| 30. | ALARMY systemowe- awarii czujnika, otwartych drzwi, awarii wbudowanego rejestratora danych USB, błąd transmisji danych |  |
| 31. | Zasilanie (V/HZ)- 220-240~/50 |  |
| 32. | Moc (W)- 310 |  |
| 33. | Zużycie energii (kWh/24h)- 3,63 |  |
| 34. | Prąd znamionowy (A)- 2,49 |  |
| 35. | Wyposażenie- RS485, złącze do podłączenia zdalnego alarmu, podtrzymanie bateryjne pracy sterownika |  |
| 36. | Instrukcje w języku polskim |  |
| 37. | Gwarancja minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego |  |
| 38. | Czas dostawy do 30.04.2025 r. |  |
| 39. | Wniesienie na wskazane miejsce prze Zamawiającego: Poziom -1 podpiwniczenie budynku Brak windy w budynku Zejście po schodach do magazynu szczepionek Drzwi zewnętrzne boczne- wymiary wys. 190 cm x szer. 115 cm Drzwi wewnętrzne do magazynu szczepionek wymiary wys. 184 cm x szer. 80 cm Szerokość klatki schodowej prowadzącej na poziom -1 wynosi 84 cm |  |
| 40. | Szkolenie na miejscu/ szkolenie online | wybrać właściwe |

Cena netto………………………………………………………………………………………………..

% Vat…………………………………………………………………………………………………….

Cena brutto……………………………………………………………………………………………….

Okres gwarancji (minimum 24 miesięcy)………………………………………………………………

1. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyposażenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. W kolumnie: „Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnianie warunku” należy potwierdzić spełnienie: TAK/NIE.

3. Odpowiedź NIE, która nie potwierdza spełnienie warunku granicznego, spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………

Podpis Wykonawcy